## Termohygro
Temperatur (°C) |  |  | Kelembaban Relatif(%RH)
Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95%
19.3 | 0.7 | 2 | 81.2 | -1.2 | 2.3
25.1 | -0.1 | 2 | 70.6 | -0.7 | 2
30 | 0.1 | 2 | 58.4 | 1.6 | 2.9
34.8 | 0.4 | 2 | 45.7 | 4.4 | 2.5
41.1 | -0.9 | 2 | 39.3 | 0.9 | 2.3
2024 | Testo
Suhu (°C) |  |  | Kelembapan Relatif (%RH)
Alat rata-rata | Koreksi Alat | U95% (k=2) | Alat rata-rata | Koreksi Alat | U95% (k=2)
19.1 | 0.9 | 2 | 42 | -2 | 3
24.5 | 0.5 | 2 | 50.5 | -0.5 | 3
30.3 | -0.3 | 2 | 61.4 | -1.4 | 3
35.6 | -0.6 | 2 | 69.2 | 0.8 | 2
41 | -1 | 2 | 78.4 | 1.6 | 3
2024 Suhu Rotronic |  |  | %RH
Alat rata-rata | Koreksi Alat | U95% (k=2) | Alat rata-rata | Koreksi Alat | U95% (k=2)
19.7 | 0.3 | 2 | 40.4 | -0.4 | 2.5
25 | 0 | 2 | 49.7 | 0.3 | 2.8
30.4 | -0.4 | 2 | 59.9 | 0.1 | 3.2
35.1 | -0.1 | 2 | 69.7 | 0.3 | 2
40.6 | -0.6 | 2 | 78.8 | 1.2 | 2.6

## Data Pembacaan Alt
KALIBRASI OVEN
LABORATORIUM KALIBRASI DAN PENGUJI
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
BANDUNG
Merk |  | Memmert |  |  | Tipe | B 40
Kapasitas/Graduasi |  | (30 ~ 120) | °C / |  | 0.5 |  | °C
No. Seri |  | 801356 |  |  | No. ID | -
Standar Acuan |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Temperatur Ruangan (T) |  | Tawal : | 25.2 |  | Koreksi | 0.40345
|  | Takhir : | 26.2 |  | Koreksi | 0.26552
| Trata-rata terkoreksi : |  | 26.0345 | °C ± | 0.43103 | °C
Kelembapan ruangan (RH) |  | RHawal : | 73.7 |  | Koreksi | 1.1913
|  | RHakhir : | 64.5 |  | Koreksi | -0.52564
| RHrata-rata terkoreksi : |  | 69.4328 | % RH ± | 5.4585 | % RH
Lokasi Kalibrasi |  | Lab. Teknik Struktur
No. Order | K671-2 |  | Dikalibrasi | Firman/Nikita
Tgl terima | 2025-12-03 |  | Diperiksa | Nur ID |  | Paraf
Tgl kalibrasi | 2025-12-03 |  | Disetujui | Elis S
Kalibrator yang digunakan :
Data Acquisition Hewlett Packard 34970A No. Seri US37020738
dengan Termokopel Tipe T (IEC) yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.
F-IK-K-04-KT-02
No. Order | K671-2 | [5 empty] | Halaman | 2
Spesifikasi Dimensi Enclosure
Panjang |  | : | 600 |  | mm
Lebar |  | : | 400 |  | mm
Tinggi |  | : | 480 |  | mm
Volume |  | : | 0.1152 |  | m3
Setting Alat | 60 | °C | Setting Alat | 100 | °C | Setting Alat | 110 | °C
Pembacaan Indikator Enclosure | Data ke- | °C | Pembacaan Indikator Enclosure | Data ke- | °C | Pembacaan Indikator Enclosure | Data ke- | °C
Menit ke-n |  |  | Menit ke-n |  |  | Menit ke-n
1 | 61 | 63.5 | 1 | 151 | 105 | 1 | 241 | 118
2 | 62 | 63.5 | 2 | 152 | 105 | 2 | 242 | 118
3 | 63 | 64 | 3 | 153 | 105.5 | 3 | 243 | 118
4 | 64 | 64 | 4 | 154 | 105.5 | 4 | 244 | 118
5 | 65 | 64 | 5 | 155 | 105.5 | 5 | 245 | 118
6 | 66 | 64 | 6 | 156 | 106 | 6 | 246 | 118
7 | 67 | 64 | 7 | 157 | 106 | 7 | 247 | 118
8 | 68 | 64 | 8 | 158 | 106 | 8 | 248 | 118
9 | 69 | 64 | 9 | 159 | 106 | 9 | 249 | 118
10 | 70 | 64 | 10 | 160 | 106 | 10 | 250 | 118
11 | 71 | 64.5 | 11 | 161 | 106 | 11 | 251 | 118
12 | 72 | 64.5 | 12 | 162 | 106.5 | 12 | 252 | 118
13 | 73 | 64.5 | 13 | 163 | 106.5 | 13 | 253 | 118
14 | 74 | 64.5 | 14 | 164 | 106.5 | 14 | 254 | 118
15 | 75 | 64.5 | 15 | 165 | 106.5 | 15 | 255 | 118
16 | 76 | 64.5 | 16 | 166 | 106.5 | 16 | 256 | 118
17 | 77 | 64.5 | 17 | 167 | 107 | 17 | 257 | 118
18 | 78 | 64.5 | 18 | 168 | 107 | 18 | 258 | 118
19 | 79 | 65 | 19 | 169 | 107 | 19 | 259 | 118
20 | 80 | 65 | 20 | 170 | 107 | 20 | 260 | 118.5
21 | 81 | 65 | 21 | 171 | 107 | 21 | 261 | 118.5
22 | 82 | 65 | 22 | 172 | 107 | 22 | 262 | 118.5
23 | 83 | 65 | 23 | 173 | 107 | 23 | 263 | 118.5
24 | 84 | 65 | 24 | 174 | 107 | 24 | 264 | 118.5
25 | 85 | 65 | 25 | 175 | 107 | 25 | 265 | 118.5
26 | 86 | 65 | 26 | 176 | 107 | 26 | 266 | 118.5
27 | 87 | 65 | 27 | 177 | 107 | 27 | 267 | 118.5
28 | 88 | 65 | 28 | 178 | 107.5 | 28 | 268 | 118.5
29 | 89 | 65 | 29 | 179 | 107.5 | 29 | 269 | 118.5
30 | 90 | 65 | 30 | 180 | 107.5 | 30 | 270 | 118.5
F-IK-K-04-KT-02
lanjut di bawah
Setting Alat |  | °C
Pembacaan Indikator Enclosure | Data ke- | °C
Menit ke-n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
F-IK-K-04-KT-02
Note on B42: Nur Islami Dewi Hasyim: Tgl terima adalah tgl terima barang, bukan tgl terima order
Note on B46: Nur Islami Dewi Hasyim: CH111 sd CH120 tipe TC IEC, bkn ANSI

## DATA REKAMAN
Name: | Data Instr INSTR 12/3/2025 09:23:47
Owner: | Admin
Comments:
Acquisition Date: | 03/12/2025 09.23.47
&Instrument: | 34970A | Address: | ASRL3::INSTR | Modules: | 1 | Slot1: | 34901A
Total Channels: | 20
Channel | Name | Function | Range | Resolution | AdvSettings | Scale | Gain | Offset | Label | Test | Low | High | HWAlarm
101 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
102 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
103 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
104 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
105 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
106 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
107 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
108 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
109 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
110 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
111 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
112 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
113 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
114 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
115 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
116 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
117 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
118 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
119 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
120 |  | Temp (Type T) | None | C | Temp (Type T)#1#0,016#Auto#0,001#C#Internal#0#false | FALSE | 1 | 0 | C | Off | 0 | 1 | Alarm 1
Scan Control: | Start Action: | Immediately | Stop Action: | User Terminated
Scan | Time | 101 (C) | 102 (C) | 103 (C) | 104 (C) | 105 (C) | 106 (C) | 107 (C) | 108 (C) | 109 (C) | 110 (C) | 111 (C) | 112 (C) | 113 (C) | 114 (C) | 115 (C) | 116 (C) | 117 (C) | 118 (C) | 119 (C) | 120 (C)
1 | 03/12/2025 09:23:47:735 | 25.45 | 25.274 | 25.349 | 25.389 | -9.9e+37 | 25.154 | 25.158 | 25.242 | 25.206 | -17.794 | 39.843 | 40.581 | 39.927 | 39.756 | 48.42 | 51.082 | 44.693 | 46.78 | 39.625 | -2.867
2 | 03/12/2025 09:24:47:719 | 25.481 | 25.326 | 25.403 | 25.395 | 25.227 | 25.252 | 25.186 | 25.195 | 25.205 | -89.64 | 41.354 | 42.144 | 41.452 | 41.306 | 49.384 | 52.123 | 46.199 | 48.057 | 41.381 | -62.979
3 | 03/12/2025 09:25:47:719 | 25.706 | 25.577 | 25.57 | 25.584 | 25.365 | 25.396 | 25.379 | 25.405 | 26.431 | 27.208 | 42.279 | 43.244 | 42.464 | 42.247 | 50.759 | 53.411 | 47.6 | 49.42 | 42.723 | -72.49
4 | 03/12/2025 09:26:47:719 | 25.66 | 25.526 | 25.574 | 25.585 | 25.48 | 25.455 | 25.462 | 25.461 | 25.526 | 25.707 | 43.778 | 44.506 | 43.749 | 43.64 | 51.356 | 53.733 | 48.806 | 50.192 | 44.253 | -11.124
5 | 03/12/2025 09:27:47:719 | 27.705 | 27.422 | 27.817 | 27.487 | 27.506 | 27.27 | 27.604 | 27.256 | 26.989 | 27.126 | 44.447 | 45.627 | 44.672 | 44.679 | 52.153 | 54.459 | 49.545 | 51.357 | 45.443 | -58.722
6 | 03/12/2025 09:28:47:719 | 31.656 | 31.269 | 31.776 | 31.301 | 31.342 | 30.547 | 31.231 | 30.532 | 30.354 | 30.503 | 45.851 | 46.989 | 45.911 | 45.842 | 52.992 | 55.245 | 50.829 | 52.048 | 46.655 | -77.785
7 | 03/12/2025 09:29:47:719 | 36.605 | 35.881 | 36.715 | 36.093 | 36.709 | 35.075 | 36.431 | 35.146 | 34.973 | 35.165 | 46.736 | 47.825 | 46.628 | 46.677 | 53.338 | 55.676 | 51.117 | 52.457 | 47.619 | 16.527
8 | 03/12/2025 09:30:47:719 | 42.143 | 41.222 | 42.009 | 41.425 | 42.469 | 40.604 | 41.999 | 40.46 | 39.944 | 40.084 | 47.893 | 49.003 | 47.86 | 47.924 | 54.515 | 56.899 | 52.209 | 53.644 | 48.851 | 10.018
9 | 03/12/2025 09:31:47:719 | 47.966 | 46.955 | 47.848 | 47.349 | 49.528 | 46.192 | 48.048 | 46.373 | 46.024 | 46.19 | 48.597 | 49.717 | 48.623 | 48.62 | 54.162 | 56.116 | 52.517 | 53.459 | 49.544 | 3.421
10 | 03/12/2025 09:32:47:719 | 52.442 | 51.415 | 52.156 | 51.643 | 53.29 | 51.782 | 52.557 | 51.289 | 50.845 | 50.988 | 49.768 | 50.849 | 49.63 | 49.739 | 55.859 | 57.814 | 53.856 | 55.022 | 50.644 | -38.193
11 | 03/12/2025 09:33:47:719 | 54.605 | 53.419 | 54.915 | 53.769 | 55.027 | 55.623 | 54.841 | 57.737 | 53.76 | 53.841 | 50.222 | 51.562 | 50.414 | 50.346 | 55.145 | 57.024 | 53.701 | 54.704 | 51.253 | -69.005
12 | 03/12/2025 09:34:47:719 | 57.297 | 55.774 | 57.255 | 56.084 | 56.696 | 58.664 | 56.415 | 59.164 | 55.775 | 55.829 | 51.25 | 52.334 | 51.118 | 51.299 | 56.671 | 58.509 | 54.867 | 55.749 | 51.99 | 7.018
13 | 03/12/2025 09:35:47:719 | 58.622 | 57.22 | 58.411 | 57.481 | 58.207 | 59.494 | 57.692 | 59.73 | 57.359 | 57.418 | 51.847 | 53.164 | 51.9 | 51.932 | 56.455 | 58.537 | 54.958 | 55.911 | 52.817 | -52.764
14 | 03/12/2025 09:36:47:719 | 59.52 | 58.711 | 59.103 | 58.594 | 59.191 | 60.442 | 58.669 | 60.075 | 58.434 | 58.477 | 52.376 | 53.674 | 52.503 | 52.488 | 56.846 | 58.748 | 55.252 | 56.31 | 53.269 | -43.715
15 | 03/12/2025 09:37:47:719 | 60.138 | 59.55 | 59.683 | 59.523 | 59.926 | 61.454 | 59.514 | 60.452 | 59.245 | 59.231 | 53.317 | 54.486 | 53.303 | 53.335 | 57.689 | 59.47 | 56.175 | 57.211 | 54.057 | -34.818
16 | 03/12/2025 09:38:47:719 | 60.488 | 59.896 | 60.353 | 60.009 | 60.361 | 60.915 | 59.978 | 60.876 | 59.93 | 59.857 | 53.432 | 55.053 | 53.643 | 53.563 | 57.005 | 58.768 | 55.875 | 56.682 | 54.274 | -4.152
17 | 03/12/2025 09:39:47:719 | 60.837 | 60.524 | 60.642 | 60.647 | 60.724 | 61.593 | 60.448 | 60.805 | 60.379 | 60.295 | 54.472 | 55.681 | 54.346 | 54.429 | 58.57 | 60.185 | 56.827 | 57.991 | 55.121 | 5.176
18 | 03/12/2025 09:40:47:719 | 60.929 | 60.812 | 60.829 | 61.017 | 60.946 | 61.532 | 60.631 | 60.957 | 60.737 | 60.68 | 54.857 | 56.228 | 54.901 | 55.019 | 58.248 | 59.796 | 57.044 | 57.914 | 55.662 | 18.514
19 | 03/12/2025 09:41:47:719 | 61.2 | 61.128 | 61.14 | 61.344 | 61.249 | 62.056 | 60.954 | 61.414 | 61.084 | 61.015 | 55.119 | 56.604 | 55.287 | 55.26 | 58.279 | 59.836 | 56.974 | 57.956 | 55.933 | -45.802
20 | 03/12/2025 09:42:47:719 | 63.466 | 63.114 | 63.372 | 63.359 | 63.281 | 64.089 | 62.886 | 64.723 | 62.709 | 62.638 | 55.985 | 57.324 | 55.957 | 56.022 | 59.28 | 60.981 | 57.998 | 58.938 | 56.545 | -68.09
21 | 03/12/2025 09:43:47:719 | 66.639 | 65.909 | 66.445 | 66.16 | 65.854 | 67.467 | 65.582 | 66.809 | 65.414 | 65.388 | 56.095 | 57.53 | 56.213 | 56.203 | 58.542 | 60.202 | 57.661 | 58.324 | 56.831 | -6.988
22 | 03/12/2025 09:44:47:719 | 67.916 | 67.279 | 67.641 | 67.545 | 67.461 | 68.422 | 67.174 | 68.249 | 66.812 | 66.77 | 56.615 | 57.808 | 56.581 | 56.602 | 59.452 | 60.879 | 58.099 | 59.034 | 57.109 | 15.519
23 | 03/12/2025 09:45:47:719 | 68.828 | 68.437 | 68.469 | 68.538 | 68.419 | 69.132 | 68.041 | 69.015 | 67.807 | 67.746 | 57.274 | 58.549 | 57.167 | 57.272 | 60.01 | 61.577 | 58.737 | 59.823 | 57.77 | 22.157
24 | 03/12/2025 09:46:47:719 | 68.938 | 68.965 | 68.934 | 69.148 | 68.872 | 69.347 | 68.524 | 68.988 | 68.488 | 68.444 | 57.266 | 58.632 | 57.428 | 57.431 | 59.258 | 60.615 | 58.479 | 58.898 | 57.936 | -38.923
25 | 03/12/2025 09:47:47:719 | 69.377 | 69.404 | 69.122 | 69.392 | 69.217 | 69.748 | 69.025 | 69.018 | 69.032 | 68.917 | 57.939 | 58.924 | 58.037 | 57.856 | 60.423 | 61.853 | 59.103 | 60.1 | 58.291 | 22.331
26 | 03/12/2025 09:48:47:719 | 69.494 | 69.683 | 69.395 | 69.742 | 69.338 | 69.584 | 69.234 | 69.153 | 69.35 | 69.241 | 58.3 | 59.521 | 58.36 | 58.388 | 60.514 | 62.137 | 59.612 | 60.295 | 58.778 | -73.012
27 | 03/12/2025 09:49:47:719 | 69.651 | 69.934 | 69.612 | 70.001 | 69.655 | 69.658 | 69.479 | 69.287 | 69.603 | 69.526 | 58.347 | 59.466 | 58.385 | 58.45 | 59.751 | 60.936 | 59.064 | 59.405 | 58.865 | 25.713
28 | 03/12/2025 09:50:47:719 | 69.672 | 69.976 | 69.59 | 69.858 | 69.539 | 69.467 | 69.487 | 68.96 | 69.726 | 69.592 | 58.948 | 59.889 | 59.173 | 58.842 | 61.089 | 62.631 | 59.883 | 60.712 | 59.27 | -51.359
29 | 03/12/2025 09:51:47:719 | 69.62 | 69.913 | 69.616 | 69.798 | 69.399 | 69.073 | 69.385 | 68.913 | 69.75 | 69.61 | 59.267 | 60.337 | 59.417 | 59.344 | 61.043 | 62.367 | 60.196 | 60.772 | 59.651 | -54.931
30 | 03/12/2025 09:52:47:719 | 69.693 | 69.845 | 69.654 | 69.679 | 69.36 | 69.184 | 69.221 | 68.732 | 69.785 | 69.604 | 59.201 | 60.348 | 59.29 | 59.31 | 60.236 | 61.414 | 59.601 | 59.853 | 59.687 | -75.4
31 | 03/12/2025 09:53:47:719 | 69.361 | 69.493 | 69.358 | 69.54 | 69.132 | 68.863 | 68.951 | 68.219 | 69.699 | 69.586 | 59.886 | 60.703 | 59.944 | 59.81 | 61.591 | 63.103 | 60.514 | 61.188 | 60.094 | -4.141
32 | 03/12/2025 09:54:47:719 | 69.21 | 69.424 | 69.159 | 69.316 | 69.023 | 68.323 | 68.611 | 67.824 | 69.47 | 69.317 | 60.157 | 61.098 | 60.297 | 60.138 | 61.519 | 62.826 | 60.684 | 61.199 | 60.415 | 20.679
33 | 03/12/2025 09:55:47:719 | 69.137 | 69.373 | 69.106 | 69.253 | 68.507 | 67.63 | 68.262 | 67.517 | 69.343 | 69.216 | 60.056 | 61.016 | 60.122 | 60.119 | 60.704 | 61.765 | 60.187 | 60.305 | 60.398 | 24.979
34 | 03/12/2025 09:56:47:719 | 68.93 | 69.181 | 68.889 | 69.083 | 68.107 | 67.329 | 67.936 | 67.152 | 69.175 | 69.023 | 60.569 | 61.473 | 60.703 | 60.474 | 62.029 | 63.379 | 61.032 | 61.741 | 60.725 | -60
35 | 03/12/2025 09:57:47:719 | 69.743 | 70.178 | 69.754 | 70.118 | 69.927 | 69.965 | 69.656 | 70.386 | 69.959 | 69.824 | 60.856 | 61.779 | 61.081 | 60.86 | 62.045 | 63.239 | 61.312 | 61.708 | 61.035 | -1.326
36 | 03/12/2025 09:58:47:719 | 72.659 | 72.665 | 72.461 | 72.813 | 72.515 | 72.857 | 72.094 | 73.342 | 72.209 | 72.138 | 60.772 | 61.686 | 60.799 | 60.849 | 61.199 | 62.072 | 60.767 | 60.875 | 61.096 | -26.917
37 | 03/12/2025 09:59:47:719 | 73.97 | 73.825 | 73.758 | 73.9 | 73.697 | 73.847 | 73.29 | 73.844 | 73.323 | 73.202 | 61.193 | 62.086 | 61.199 | 61.058 | 62.306 | 63.615 | 61.275 | 61.895 | 61.302 | 15.533
38 | 03/12/2025 10:00:47:719 | 74.54 | 74.511 | 74.417 | 74.593 | 74.278 | 74.392 | 74.016 | 73.999 | 74.004 | 73.925 | 61.563 | 62.379 | 61.721 | 61.534 | 62.556 | 63.64 | 61.9 | 62.281 | 61.649 | -13.465
39 | 03/12/2025 10:01:47:719 | 74.66 | 74.953 | 74.675 | 74.745 | 74.481 | 74.543 | 74.323 | 73.854 | 74.397 | 74.298 | 61.494 | 62.336 | 61.564 | 61.547 | 61.788 | 62.71 | 61.316 | 61.454 | 61.675 | 30.846
40 | 03/12/2025 10:02:47:719 | 74.825 | 75.044 | 74.814 | 74.896 | 74.533 | 74.592 | 74.423 | 73.964 | 74.689 | 74.54 | 61.734 | 62.542 | 61.718 | 61.615 | 62.468 | 63.616 | 61.504 | 62.011 | 61.841 | 23.433
41 | 03/12/2025 10:03:47:719 | 74.989 | 75.045 | 74.898 | 74.982 | 74.58 | 74.663 | 74.562 | 74.064 | 74.75 | 74.627 | 62.155 | 62.897 | 62.162 | 62.103 | 63.025 | 64.175 | 62.346 | 62.806 | 62.179 | 23.497
42 | 03/12/2025 10:04:47:719 | 74.87 | 74.97 | 74.951 | 74.879 | 74.563 | 73.98 | 74.365 | 73.674 | 74.774 | 74.584 | 62.071 | 62.954 | 62.169 | 62.081 | 62.337 | 63.15 | 61.835 | 62.054 | 62.211 | 12.627
43 | 03/12/2025 10:05:47:719 | 74.812 | 74.898 | 74.784 | 74.82 | 74.367 | 73.668 | 74.145 | 73.465 | 74.795 | 74.663 | 62.124 | 62.923 | 62.178 | 62.097 | 62.371 | 63.488 | 61.701 | 62.028 | 62.264 | -17.982
44 | 03/12/2025 10:06:47:719 | 74.639 | 74.771 | 74.602 | 74.67 | 73.943 | 73.013 | 73.782 | 72.782 | 74.685 | 74.558 | 62.674 | 63.37 | 62.686 | 62.649 | 63.495 | 64.697 | 62.834 | 63.18 | 62.645 | -14.407
45 | 03/12/2025 10:07:47:719 | 74.459 | 74.616 | 74.4 | 74.55 | 73.458 | 72.494 | 73.285 | 72.422 | 74.534 | 74.368 | 62.711 | 63.489 | 62.835 | 62.68 | 62.909 | 63.708 | 62.442 | 62.712 | 62.749 | 23.768
46 | 03/12/2025 10:08:47:719 | 74.307 | 74.504 | 74.24 | 74.416 | 73.025 | 72.04 | 72.824 | 71.993 | 74.33 | 74.171 | 62.577 | 63.348 | 62.576 | 62.568 | 62.308 | 62.876 | 61.88 | 62.069 | 62.657 | 23.873
47 | 03/12/2025 10:09:47:719 | 74.089 | 74.344 | 74.042 | 74.213 | 72.618 | 71.683 | 72.356 | 71.471 | 74.142 | 74.021 | 63.033 | 63.801 | 63.052 | 62.998 | 63.794 | 65.119 | 63.054 | 63.423 | 63.025 | -44.634
48 | 03/12/2025 10:10:47:719 | 73.878 | 74.102 | 73.853 | 74.055 | 72.076 | 71.062 | 71.849 | 70.841 | 73.876 | 73.707 | 63.204 | 63.899 | 63.316 | 63.2 | 63.503 | 64.476 | 63.06 | 63.38 | 63.227 | 31.421
49 | 03/12/2025 10:11:47:719 | 73.685 | 73.93 | 73.611 | 73.849 | 71.581 | 70.732 | 71.457 | 70.326 | 73.561 | 73.374 | 63.041 | 63.841 | 63.133 | 63.042 | 62.722 | 63.369 | 62.388 | 62.528 | 63.153 | 16.365
50 | 03/12/2025 10:12:47:719 | 73.462 | 73.662 | 73.357 | 73.608 | 71.14 | 70.354 | 70.998 | 69.904 | 73.247 | 73.05 | 63.32 | 64.032 | 63.245 | 63.211 | 63.714 | 64.796 | 62.925 | 63.331 | 63.306 | -90.896
51 | 03/12/2025 10:13:47:719 | 73.174 | 73.415 | 73.091 | 73.361 | 70.61 | 69.815 | 70.515 | 69.552 | 72.891 | 72.729 | 63.693 | 64.313 | 63.681 | 63.625 | 64.104 | 65.277 | 63.551 | 63.858 | 63.627 | 33.698
52 | 03/12/2025 10:14:47:719 | 72.895 | 73.154 | 72.833 | 73.095 | 70.206 | 69.504 | 70.072 | 69.012 | 72.509 | 72.312 | 63.578 | 64.285 | 63.609 | 63.562 | 63.398 | 64.056 | 63.041 | 63.206 | 63.609 | 13.29
53 | 03/12/2025 10:15:47:719 | 72.594 | 72.87 | 72.529 | 72.807 | 69.748 | 69.041 | 69.675 | 68.638 | 72.144 | 71.933 | 63.494 | 64.235 | 63.483 | 63.461 | 63.138 | 63.91 | 62.61 | 62.851 | 63.556 | 17.624
54 | 03/12/2025 10:16:47:719 | 72.335 | 72.645 | 72.317 | 72.528 | 69.501 | 68.917 | 69.418 | 68.607 | 71.838 | 71.698 | 63.984 | 64.59 | 63.939 | 63.963 | 64.455 | 65.603 | 63.875 | 64.229 | 63.912 | -20.427
55 | 03/12/2025 10:17:47:719 | 73.428 | 73.51 | 73.321 | 73.448 | 72.718 | 72.682 | 72.598 | 73.316 | 73.032 | 72.88 | 64.05 | 64.685 | 64.019 | 64.019 | 64.041 | 64.781 | 63.643 | 63.862 | 64.039 | 32.83
56 | 03/12/2025 10:18:47:719 | 75.569 | 75.54 | 75.448 | 75.417 | 75.093 | 75.131 | 74.816 | 75.716 | 74.944 | 74.825 | 63.85 | 64.496 | 63.816 | 63.841 | 63.238 | 63.709 | 62.983 | 63.033 | 63.903 | 30.768
57 | 03/12/2025 10:19:47:719 | 76.337 | 76.324 | 76.323 | 76.294 | 75.928 | 75.867 | 75.686 | 75.759 | 75.773 | 75.646 | 64.2 | 64.793 | 64.046 | 64.081 | 64.473 | 65.492 | 63.688 | 64.153 | 64.108 | 25.518
58 | 03/12/2025 10:20:47:719 | 76.798 | 76.711 | 76.702 | 76.656 | 76.276 | 76.059 | 76.054 | 75.806 | 76.258 | 76.117 | 64.403 | 65.085 | 64.354 | 64.373 | 64.644 | 65.725 | 64.127 | 64.439 | 64.36 | 12.481
59 | 03/12/2025 10:21:47:719 | 76.999 | 76.804 | 76.883 | 76.787 | 76.463 | 76.017 | 76.246 | 75.855 | 76.495 | 76.399 | 64.295 | 64.907 | 64.258 | 64.318 | 63.864 | 64.419 | 63.627 | 63.75 | 64.347 | 45.579
60 | 03/12/2025 10:22:47:719 | 77.086 | 76.956 | 76.945 | 76.825 | 76.455 | 75.98 | 76.266 | 75.525 | 76.547 | 76.4 | 64.186 | 64.898 | 64.185 | 64.145 | 63.698 | 64.531 | 63.211 | 63.516 | 64.239 | -78.582
61 | 03/12/2025 10:23:47:719 | 77.013 | 76.984 | 76.949 | 76.913 | 76.223 | 75.372 | 76.025 | 75.355 | 76.531 | 76.368 | 64.716 | 65.29 | 64.555 | 64.639 | 65.074 | 66.276 | 64.437 | 64.82 | 64.594 | 25.715
62 | 03/12/2025 10:24:47:719 | 76.823 | 76.909 | 76.8 | 76.837 | 75.892 | 74.847 | 75.625 | 74.903 | 76.507 | 76.341 | 64.668 | 65.375 | 64.682 | 64.671 | 64.528 | 65.249 | 64.219 | 64.403 | 64.695 | -75.649
63 | 03/12/2025 10:25:47:719 | 76.638 | 76.741 | 76.638 | 76.799 | 75.408 | 74.43 | 75.164 | 74.237 | 76.392 | 76.222 | 64.551 | 65.172 | 64.461 | 64.529 | 63.782 | 64.295 | 63.536 | 63.555 | 64.593 | 21.484
64 | 03/12/2025 10:26:47:719 | 76.538 | 76.651 | 76.471 | 76.623 | 74.939 | 74.034 | 74.689 | 73.935 | 76.297 | 76.154 | 64.742 | 65.357 | 64.657 | 64.69 | 64.755 | 65.806 | 64.105 | 64.533 | 64.717 | -37.291
65 | 03/12/2025 10:27:47:719 | 76.428 | 76.53 | 76.31 | 76.514 | 74.589 | 73.515 | 74.2 | 73.177 | 76.103 | 75.961 | 64.978 | 65.594 | 64.943 | 65 | 65.106 | 66.141 | 64.713 | 64.998 | 64.956 | -38.544
66 | 03/12/2025 10:28:47:719 | 76.203 | 76.344 | 76.1 | 76.321 | 73.96 | 73.045 | 73.795 | 72.753 | 75.843 | 75.667 | 64.936 | 65.49 | 64.834 | 64.933 | 64.432 | 64.968 | 64.235 | 64.329 | 64.938 | 24.807
67 | 03/12/2025 10:29:47:719 | 75.917 | 76.078 | 75.819 | 76.055 | 73.488 | 72.617 | 73.334 | 72.267 | 75.529 | 75.369 | 64.755 | 65.355 | 64.706 | 64.757 | 63.917 | 64.43 | 63.628 | 63.633 | 64.833 | -28.555
68 | 03/12/2025 10:30:47:719 | 75.642 | 75.873 | 75.525 | 75.784 | 73.009 | 72.286 | 72.908 | 71.839 | 75.22 | 75.017 | 65.199 | 65.799 | 65.062 | 65.134 | 65.431 | 66.447 | 64.79 | 65.247 | 65.137 | -75.294
69 | 03/12/2025 10:31:47:719 | 75.43 | 75.641 | 75.33 | 75.543 | 72.772 | 71.966 | 72.315 | 71.574 | 74.85 | 74.705 | 65.245 | 65.814 | 65.202 | 65.248 | 65.066 | 65.74 | 64.835 | 65.003 | 65.224 | -27.283
70 | 03/12/2025 10:32:47:719 | 75.099 | 75.342 | 74.978 | 75.264 | 72.04 | 71.417 | 71.946 | 70.859 | 74.452 | 74.287 | 65.105 | 65.656 | 64.967 | 65.096 | 64.333 | 64.848 | 64.155 | 64.192 | 65.158 | 33.528
71 | 03/12/2025 10:33:47:719 | 74.821 | 75.059 | 74.685 | 74.959 | 71.665 | 71.124 | 71.451 | 70.674 | 74.103 | 73.9 | 65.138 | 65.763 | 65.001 | 65.056 | 64.748 | 65.658 | 64.105 | 64.569 | 65.159 | 3.727
72 | 03/12/2025 10:34:47:719 | 74.512 | 74.762 | 74.373 | 74.652 | 71.258 | 70.754 | 71.02 | 70.147 | 73.739 | 73.557 | 65.532 | 66.101 | 65.391 | 65.505 | 65.691 | 66.683 | 65.198 | 65.52 | 65.456 | 3.143
73 | 03/12/2025 10:35:47:719 | 74.146 | 74.387 | 74.024 | 74.277 | 70.872 | 70.24 | 70.621 | 69.572 | 73.317 | 73.121 | 65.446 | 66.032 | 65.327 | 65.424 | 65.047 | 65.611 | 64.787 | 64.964 | 65.419 | 14.2
74 | 03/12/2025 10:36:47:719 | 73.834 | 74.106 | 73.749 | 73.948 | 70.392 | 69.94 | 70.185 | 69.16 | 72.946 | 72.79 | 65.232 | 65.862 | 65.183 | 65.251 | 64.281 | 64.909 | 64.101 | 64.039 | 65.349 | -39.381
75 | 03/12/2025 10:37:47:719 | 73.571 | 73.776 | 73.42 | 73.627 | 69.922 | 69.762 | 69.69 | 69.007 | 72.544 | 72.341 | 65.595 | 66.087 | 65.372 | 65.444 | 65.524 | 66.632 | 64.798 | 65.272 | 65.484 | 17.652
76 | 03/12/2025 10:38:47:719 | 73.309 | 73.496 | 73.138 | 73.328 | 69.811 | 69.383 | 69.452 | 69.11 | 72.227 | 72.032 | 65.722 | 66.286 | 65.586 | 65.69 | 65.694 | 66.509 | 65.314 | 65.616 | 65.7 | 52.362
77 | 03/12/2025 10:39:47:719 | 74.406 | 74.422 | 74.313 | 74.322 | 73.289 | 73.561 | 73.094 | 73.536 | 73.719 | 73.6 | 65.589 | 66.168 | 65.523 | 65.616 | 64.951 | 65.542 | 64.817 | 64.797 | 65.66 | -51.948
78 | 03/12/2025 10:40:47:719 | 76.493 | 76.003 | 76.312 | 76.021 | 75.681 | 75.574 | 75.37 | 76.21 | 75.603 | 75.494 | 65.411 | 66.019 | 65.402 | 65.415 | 64.413 | 65.056 | 64.122 | 64.095 | 65.518 | -29.307
79 | 03/12/2025 10:41:47:719 | 77.191 | 76.979 | 77.16 | 76.874 | 76.498 | 76.367 | 76.225 | 76.04 | 76.413 | 76.274 | 65.878 | 66.366 | 65.641 | 65.76 | 65.913 | 67.021 | 65.293 | 65.718 | 65.782 | 25.404
80 | 03/12/2025 10:42:47:719 | 77.602 | 77.348 | 77.535 | 77.251 | 76.879 | 76.62 | 76.618 | 76.069 | 76.902 | 76.782 | 65.89 | 66.484 | 65.816 | 65.92 | 65.611 | 66.274 | 65.401 | 65.541 | 65.922 | -62.316
81 | 03/12/2025 10:43:47:719 | 77.864 | 77.719 | 77.684 | 77.475 | 76.978 | 76.386 | 76.761 | 76.381 | 77.096 | 76.965 | 65.769 | 66.267 | 65.571 | 65.739 | 64.858 | 65.425 | 64.655 | 64.675 | 65.781 | 27.568
82 | 03/12/2025 10:44:47:719 | 77.861 | 77.719 | 77.708 | 77.589 | 76.973 | 76.176 | 76.797 | 76.238 | 77.158 | 77.005 | 65.677 | 66.312 | 65.651 | 65.623 | 64.982 | 65.775 | 64.433 | 64.635 | 65.765 | -58.29
83 | 03/12/2025 10:45:47:719 | 77.815 | 77.8 | 77.686 | 77.746 | 76.718 | 75.776 | 76.46 | 75.691 | 77.131 | 76.918 | 66.088 | 66.595 | 65.885 | 66.011 | 66.094 | 66.968 | 65.574 | 65.95 | 66.001 | -1.026
84 | 03/12/2025 10:46:47:719 | 77.684 | 77.771 | 77.639 | 77.743 | 76.382 | 75.354 | 76.138 | 75.04 | 77.142 | 76.985 | 66.023 | 66.565 | 65.94 | 66.055 | 65.559 | 66.217 | 65.386 | 65.438 | 66.077 | -51.632
85 | 03/12/2025 10:47:47:719 | 77.588 | 77.631 | 77.451 | 77.591 | 75.898 | 74.778 | 75.587 | 74.593 | 77.012 | 76.828 | 65.831 | 66.432 | 65.687 | 65.769 | 64.805 | 65.462 | 64.562 | 64.577 | 65.907 | -6.618
86 | 03/12/2025 10:48:47:719 | 77.394 | 77.481 | 77.359 | 77.496 | 75.367 | 74.462 | 75.153 | 74.467 | 76.908 | 76.712 | 66.015 | 66.507 | 65.829 | 65.919 | 65.603 | 66.324 | 64.982 | 65.375 | 65.968 | -3.039
87 | 03/12/2025 10:49:47:719 | 77.255 | 77.264 | 77.058 | 77.231 | 74.922 | 73.913 | 74.654 | 73.735 | 76.643 | 76.428 | 66.246 | 66.778 | 66.072 | 66.214 | 66.178 | 66.794 | 65.722 | 66.078 | 66.216 | -1.138
88 | 03/12/2025 10:50:47:719 | 77.054 | 77.126 | 76.922 | 77.1 | 74.507 | 73.664 | 74.174 | 73.276 | 76.416 | 76.232 | 66.211 | 66.684 | 66.03 | 66.208 | 65.521 | 66.087 | 65.382 | 65.401 | 66.208 | -102.303
89 | 03/12/2025 10:51:47:719 | 76.768 | 76.888 | 76.571 | 76.814 | 73.922 | 73.235 | 73.763 | 72.592 | 76.062 | 75.858 | 65.975 | 66.536 | 65.84 | 65.94 | 64.805 | 65.453 | 64.541 | 64.583 | 66.043 | -108.597
90 | 03/12/2025 10:52:47:719 | 76.473 | 76.667 | 76.279 | 76.532 | 73.552 | 72.825 | 73.342 | 72.408 | 75.747 | 75.569 | 66.271 | 66.787 | 66.064 | 66.137 | 66.047 | 66.904 | 65.368 | 65.839 | 66.203 | -152.746
91 | 03/12/2025 10:53:47:719 | 76.22 | 76.374 | 76.024 | 76.3 | 73.005 | 72.688 | 72.869 | 71.891 | 75.401 | 75.232 | 66.426 | 66.889 | 66.287 | 66.472 | 66.306 | 66.88 | 65.976 | 66.239 | 66.411 | -51.43
92 | 03/12/2025 10:54:47:719 | 76.799 | 76.989 | 76.684 | 76.853 | 75.323 | 75.216 | 75.181 | 75.266 | 76.145 | 75.958 | 67.135 | 67.647 | 67.101 | 67.108 | 68.956 | 70.604 | 67.91 | 68.716 | 67.079 | -118.338
93 | 03/12/2025 10:55:47:719 | 79.966 | 79.465 | 79.704 | 79.309 | 79.097 | 79.237 | 78.683 | 79.667 | 78.914 | 78.763 | 68.891 | 69.098 | 68.816 | 68.64 | 73.007 | 75.193 | 71.322 | 72.47 | 68.6 | -55.269
94 | 03/12/2025 10:56:47:719 | 84.127 | 83.11 | 83.475 | 83.039 | 82.95 | 83.287 | 82.439 | 84.14 | 82.467 | 82.341 | 70.703 | 71.255 | 70.731 | 70.578 | 76.781 | 79.213 | 74.438 | 76.215 | 70.961 | -165.071
95 | 03/12/2025 10:57:47:719 | 88.742 | 87.107 | 88.181 | 87.422 | 87.41 | 88.903 | 86.867 | 88.643 | 86.524 | 86.435 | 72.784 | 73.583 | 72.895 | 72.695 | 80.235 | 83.131 | 77.169 | 79.184 | 72.938 | -178.406
96 | 03/12/2025 10:58:47:719 | 93.499 | 91.796 | 93.122 | 91.917 | 92.432 | 94.028 | 91.456 | 93.572 | 91.163 | 91.105 | 74.771 | 75.853 | 75.006 | 74.824 | 83.195 | 86.356 | 79.948 | 82.276 | 75.207 | -173.729
97 | 03/12/2025 10:59:47:719 | 96.239 | 94.499 | 95.603 | 94.72 | 95.061 | 96.635 | 94.488 | 95.639 | 94.17 | 94.057 | 76.944 | 78.223 | 77.149 | 76.964 | 86.371 | 89.851 | 82.552 | 85.056 | 77.226 | -111.5
98 | 03/12/2025 11:00:47:719 | 97.738 | 96.239 | 97.127 | 96.294 | 96.862 | 97.056 | 96.258 | 97.237 | 96.08 | 95.92 | 79.097 | 80.509 | 79.312 | 79.268 | 89.065 | 92.501 | 85.699 | 87.888 | 79.4 | -9.9e+37
99 | 03/12/2025 11:01:47:719 | 98.615 | 97.385 | 98.061 | 97.282 | 97.841 | 98.239 | 97.042 | 96.924 | 97.044 | 96.953 | 81.228 | 82.618 | 81.333 | 81.343 | 90.622 | 94.327 | 87.383 | 89.733 | 81.517 | -121.498
100 | 03/12/2025 11:02:47:719 | 98.926 | 98.03 | 98.617 | 97.997 | 98.218 | 98.042 | 97.851 | 97.689 | 97.889 | 97.677 | 82.598 | 84.225 | 82.571 | 82.539 | 91.131 | 94.673 | 88.294 | 90.516 | 83.009 | -121.31
101 | 03/12/2025 11:03:47:719 | 99.275 | 98.674 | 99.021 | 98.45 | 98.466 | 98.153 | 98.199 | 97.48 | 98.419 | 98.211 | 84.362 | 86.108 | 84.33 | 84.364 | 93.104 | 96.331 | 90.001 | 92.33 | 84.954 | -126.417
102 | 03/12/2025 11:04:47:719 | 99.305 | 98.84 | 99.073 | 98.607 | 98.388 | 97.793 | 98.279 | 97.242 | 98.692 | 98.542 | 85.352 | 87.285 | 85.35 | 85.439 | 92.921 | 96.571 | 90.484 | 92.56 | 86.084 | -119.699
103 | 03/12/2025 11:05:47:719 | 100.405 | 100.135 | 100.172 | 99.62 | 99.755 | 99.602 | 99.632 | 99.908 | 99.821 | 99.662 | 86.947 | 88.694 | 86.937 | 87.005 | 94.688 | 97.973 | 92.209 | 94.108 | 87.591 | -38.346
104 | 03/12/2025 11:06:47:719 | 103.338 | 102.839 | 103.014 | 102.722 | 102.842 | 103.15 | 102.32 | 102.811 | 102.371 | 102.156 | 87.915 | 89.94 | 87.888 | 87.971 | 94.631 | 97.829 | 92.351 | 94.276 | 88.64 | -9.9e+37
105 | 03/12/2025 11:07:47:719 | 104.683 | 104.246 | 104.322 | 104.102 | 104.017 | 103.823 | 103.664 | 103.107 | 103.77 | 103.68 | 89.335 | 91.172 | 89.237 | 89.34 | 95.931 | 99.17 | 93.83 | 95.788 | 89.973 | -72.529
106 | 03/12/2025 11:08:47:719 | 105.24 | 104.972 | 105.094 | 104.683 | 104.56 | 104.219 | 104.435 | 103.749 | 104.595 | 104.423 | 90.112 | 92.219 | 90.188 | 90.221 | 95.902 | 99.274 | 94.09 | 95.648 | 90.717 | -185.152
107 | 03/12/2025 11:09:47:719 | 105.615 | 105.232 | 105.435 | 104.985 | 104.759 | 103.903 | 104.65 | 103.488 | 104.975 | 104.76 | 91.337 | 93.244 | 91.205 | 91.299 | 96.871 | 100.001 | 95.224 | 96.728 | 91.967 | -95.63
108 | 03/12/2025 11:10:47:719 | 105.541 | 105.339 | 105.437 | 105.155 | 104.72 | 103.444 | 104.572 | 103.669 | 105.172 | 104.943 | 92.165 | 94.056 | 92.011 | 92.061 | 97.196 | 100.115 | 95.345 | 97.183 | 92.865 | -65.535
109 | 03/12/2025 11:11:47:719 | 105.368 | 105.416 | 105.312 | 105.237 | 104.488 | 103.103 | 104.231 | 102.854 | 105.107 | 104.89 | 92.982 | 95.125 | 92.952 | 93.167 | 97.576 | 100.671 | 96.067 | 97.633 | 93.681 | -136.777
110 | 03/12/2025 11:12:47:719 | 105.257 | 105.428 | 105.272 | 105.517 | 104.251 | 102.52 | 103.814 | 102.14 | 104.997 | 104.785 | 93.823 | 95.659 | 93.777 | 93.865 | 98.304 | 101.355 | 96.545 | 98.082 | 94.43 | -104.76
111 | 03/12/2025 11:13:47:719 | 105.106 | 105.264 | 105.021 | 105.424 | 103.68 | 101.984 | 103.211 | 101.694 | 104.865 | 104.59 | 94.503 | 96.421 | 94.452 | 94.61 | 98.255 | 101.079 | 96.809 | 98.231 | 95.342 | -33.3
112 | 03/12/2025 11:14:47:719 | 106.38 | 106.466 | 106.378 | 106.108 | 106.058 | 105.524 | 105.696 | 105.795 | 106.198 | 105.909 | 95.355 | 97.189 | 95.294 | 95.308 | 99.361 | 102.083 | 97.599 | 99.144 | 95.927 | -160.176
113 | 03/12/2025 11:15:47:719 | 108.644 | 108.514 | 108.604 | 108.159 | 108.389 | 107.365 | 107.956 | 107.57 | 108.213 | 108.007 | 95.8 | 97.682 | 95.935 | 96.04 | 98.857 | 101.331 | 97.606 | 98.831 | 96.439 | -33.19
114 | 03/12/2025 11:16:47:719 | 109.424 | 109.194 | 109.295 | 109.015 | 108.957 | 107.707 | 108.635 | 107.864 | 108.902 | 108.693 | 96.614 | 98.424 | 96.877 | 96.641 | 100.033 | 102.932 | 98.399 | 99.94 | 97.152 | -195.07
115 | 03/12/2025 11:17:47:719 | 109.626 | 109.429 | 109.533 | 109.26 | 108.957 | 107.924 | 108.664 | 107.454 | 109.18 | 108.997 | 96.902 | 98.759 | 97.367 | 97.084 | 99.455 | 102.247 | 98.234 | 99.292 | 97.617 | -106.234
116 | 03/12/2025 11:18:47:719 | 109.643 | 109.641 | 109.593 | 109.727 | 108.672 | 107.23 | 108.357 | 106.87 | 109.25 | 109.036 | 97.752 | 99.477 | 98.09 | 97.749 | 100.59 | 103.476 | 99.255 | 100.491 | 98.257 | -17.513
117 | 03/12/2025 11:19:47:719 | 109.586 | 109.745 | 109.552 | 109.725 | 108.263 | 106.453 | 107.834 | 105.931 | 109.159 | 108.914 | 97.972 | 99.826 | 98.279 | 97.995 | 100.1 | 102.706 | 98.839 | 99.937 | 98.635 | -104.676
118 | 03/12/2025 11:20:47:719 | 109.294 | 109.547 | 109.27 | 109.636 | 107.415 | 105.434 | 106.987 | 105.339 | 109.022 | 108.745 | 98.748 | 100.428 | 98.876 | 98.76 | 101.006 | 103.596 | 99.737 | 100.889 | 99.236 | -0.153
119 | 03/12/2025 11:21:47:719 | 109.025 | 109.292 | 108.953 | 109.316 | 106.636 | 105.112 | 106.201 | 104.942 | 108.68 | 108.41 | 98.954 | 100.785 | 99.247 | 98.994 | 100.728 | 103.258 | 99.491 | 100.479 | 99.539 | -38.423
120 | 03/12/2025 11:22:47:719 | 108.864 | 109.067 | 108.678 | 109.082 | 105.849 | 104.353 | 105.322 | 103.761 | 108.399 | 108.151 | 99.567 | 101.259 | 99.673 | 99.641 | 101.401 | 103.916 | 100.281 | 101.158 | 100.038 | -76.337
121 | 03/12/2025 11:23:47:719 | 108.666 | 108.961 | 108.54 | 108.964 | 105.704 | 104.401 | 105.305 | 104.233 | 108.197 | 107.902 | 99.9 | 101.571 | 100.019 | 99.816 | 101.372 | 104.163 | 99.99 | 100.965 | 100.373 | -31.819
122 | 03/12/2025 11:24:47:719 | 110.259 | 110.308 | 110.12 | 110.315 | 109.392 | 107.993 | 109.1 | 108.531 | 109.667 | 109.41 | 100.375 | 102.028 | 100.534 | 100.441 | 101.593 | 103.967 | 100.55 | 101.39 | 100.733 | -25.713
123 | 03/12/2025 11:25:47:719 | 111.884 | 111.595 | 111.559 | 111.467 | 110.972 | 109.777 | 110.566 | 109.796 | 111.063 | 110.865 | 100.716 | 102.31 | 100.833 | 100.72 | 101.987 | 104.464 | 100.88 | 101.662 | 101.096 | -32.083
124 | 03/12/2025 11:26:47:719 | 112.248 | 112.164 | 112.076 | 112.101 | 111.152 | 109.648 | 110.889 | 108.959 | 111.416 | 111.212 | 101.042 | 102.703 | 101.263 | 101.153 | 101.841 | 104.256 | 100.963 | 101.591 | 101.415 | -74.831
125 | 03/12/2025 11:27:47:719 | 112.308 | 112.372 | 112.259 | 112.402 | 110.904 | 109.078 | 110.602 | 108.629 | 111.542 | 111.305 | 101.461 | 103.072 | 101.541 | 101.482 | 102.635 | 104.905 | 101.433 | 102.215 | 101.732 | -77.541
126 | 03/12/2025 11:28:47:719 | 112.087 | 112.347 | 112.111 | 112.394 | 110.344 | 108.675 | 110.049 | 108.022 | 111.48 | 111.218 | 101.657 | 103.31 | 101.962 | 101.809 | 102.176 | 104.284 | 101.382 | 101.881 | 102.022 | -112.361
127 | 03/12/2025 11:29:47:719 | 112.059 | 112.306 | 111.982 | 112.502 | 109.604 | 108.07 | 109.22 | 107.462 | 111.375 | 111.115 | 102.117 | 103.704 | 102.143 | 102.132 | 102.985 | 105.493 | 101.812 | 102.617 | 102.306 | -130.943
128 | 03/12/2025 11:30:47:719 | 111.741 | 112.022 | 111.678 | 112.178 | 108.736 | 107.474 | 108.334 | 106.694 | 111.1 | 110.848 | 102.231 | 103.837 | 102.503 | 102.365 | 102.429 | 104.495 | 101.649 | 102.022 | 102.528 | -109.044
129 | 03/12/2025 11:31:47:719 | 111.402 | 111.577 | 111.245 | 111.579 | 107.817 | 106.334 | 107.53 | 105.873 | 110.722 | 110.442 | 102.782 | 104.258 | 102.713 | 102.773 | 103.479 | 105.774 | 102.209 | 103.026 | 102.898 | -23.173
130 | 03/12/2025 11:32:47:719 | 110.932 | 111.194 | 110.639 | 111.027 | 106.954 | 105.729 | 106.829 | 105.362 | 110.183 | 109.892 | 102.802 | 104.378 | 102.966 | 102.921 | 102.705 | 104.415 | 101.973 | 102.381 | 103.044 | -46.676
131 | 03/12/2025 11:33:47:719 | 110.587 | 110.809 | 110.196 | 110.684 | 106.18 | 105.406 | 105.815 | 104.124 | 109.639 | 109.328 | 103.292 | 104.809 | 103.204 | 103.27 | 103.786 | 106.3 | 102.568 | 103.463 | 103.393 | -104.212
132 | 03/12/2025 11:34:47:719 | 111.034 | 111.336 | 110.942 | 111.213 | 108.18 | 107.067 | 107.963 | 106.553 | 110.116 | 109.868 | 103.296 | 104.781 | 103.411 | 103.426 | 102.882 | 104.314 | 102.245 | 102.565 | 103.486 | -43.857
133 | 03/12/2025 11:35:47:719 | 112.626 | 112.774 | 112.504 | 112.708 | 111.449 | 109.937 | 111.156 | 109.622 | 111.711 | 111.47 | 103.783 | 105.24 | 103.702 | 103.814 | 104.077 | 106.261 | 103.09 | 103.779 | 103.86 | -86.077
134 | 03/12/2025 11:36:47:719 | 113.21 | 113.406 | 113.12 | 113.358 | 111.953 | 110.09 | 111.616 | 109.948 | 112.245 | 112.034 | 103.804 | 105.222 | 103.811 | 103.937 | 103.254 | 104.978 | 102.54 | 102.842 | 103.946 | -10.213
135 | 03/12/2025 11:37:47:719 | 113.508 | 113.709 | 113.405 | 113.651 | 111.666 | 109.961 | 111.205 | 109.068 | 112.432 | 112.205 | 104.293 | 105.623 | 104.111 | 104.309 | 104.384 | 106.396 | 103.325 | 104.049 | 104.225 | -35.271
136 | 03/12/2025 11:38:47:719 | 113.51 | 113.596 | 113.442 | 113.784 | 111.109 | 109.487 | 110.623 | 108.848 | 112.49 | 112.236 | 104.234 | 105.591 | 104.235 | 104.361 | 103.432 | 104.899 | 102.844 | 103.085 | 104.315 | -36.703
137 | 03/12/2025 11:39:47:719 | 113.157 | 113.367 | 113.11 | 113.544 | 110.19 | 108.593 | 109.923 | 108.243 | 112.305 | 112.035 | 104.664 | 106.028 | 104.511 | 104.713 | 104.642 | 106.531 | 103.588 | 104.351 | 104.662 | -127.238
138 | 03/12/2025 11:40:47:719 | 112.897 | 113.077 | 112.827 | 113.117 | 109.462 | 108.241 | 109.034 | 107.678 | 112.029 | 111.766 | 104.659 | 105.973 | 104.574 | 104.78 | 103.712 | 105.049 | 103.066 | 103.333 | 104.727 | 5.739
139 | 03/12/2025 11:41:47:719 | 112.564 | 112.761 | 112.26 | 112.65 | 108.692 | 107.217 | 108.236 | 106.747 | 111.582 | 111.304 | 105.046 | 106.398 | 104.886 | 105.108 | 104.85 | 106.644 | 103.884 | 104.561 | 105.03 | -117.09
140 | 03/12/2025 11:42:47:719 | 112.111 | 112.396 | 111.897 | 112.233 | 107.757 | 106.722 | 107.497 | 105.968 | 111.066 | 110.782 | 105.024 | 106.354 | 104.944 | 105.13 | 103.972 | 105.209 | 103.268 | 103.602 | 105.038 | -31.733
141 | 03/12/2025 11:43:47:719 | 111.628 | 111.886 | 111.257 | 111.719 | 106.79 | 105.991 | 106.816 | 105.432 | 110.507 | 110.239 | 105.438 | 106.7 | 105.264 | 105.536 | 105.103 | 106.749 | 104.204 | 104.787 | 105.422 | -84.464
142 | 03/12/2025 11:44:47:719 | 111.209 | 111.689 | 111.054 | 111.445 | 106.681 | 106.103 | 106.517 | 105.091 | 110.168 | 109.92 | 105.368 | 106.621 | 105.295 | 105.526 | 104.185 | 105.566 | 103.599 | 103.887 | 105.413 | -34.977
143 | 03/12/2025 11:45:47:719 | 112.746 | 112.935 | 112.521 | 112.786 | 110.606 | 109.333 | 110.31 | 109.077 | 111.379 | 111.145 | 105.769 | 106.988 | 105.531 | 105.863 | 105.245 | 107.02 | 104.327 | 104.967 | 105.686 | -19.737
144 | 03/12/2025 11:46:47:719 | 114.074 | 114.129 | 113.758 | 114.034 | 112.48 | 110.706 | 112.088 | 110.4 | 112.713 | 112.476 | 105.684 | 107 | 105.569 | 105.802 | 104.416 | 105.777 | 103.768 | 104 | 105.696 | -121.923
145 | 03/12/2025 11:47:47:719 | 114.449 | 114.521 | 114.119 | 114.505 | 112.537 | 110.904 | 112.194 | 110.439 | 113.077 | 112.825 | 106.061 | 107.31 | 105.799 | 106.145 | 105.488 | 106.987 | 104.517 | 105.225 | 105.974 | -31.446
146 | 03/12/2025 11:48:47:719 | 114.335 | 114.528 | 114.324 | 114.583 | 112.052 | 110.434 | 111.624 | 109.864 | 113.221 | 112.983 | 105.963 | 107.258 | 105.878 | 106.117 | 104.611 | 106.004 | 104.053 | 104.364 | 106.024 | -84.412
147 | 03/12/2025 11:49:47:719 | 114.228 | 114.321 | 114.128 | 114.494 | 111.45 | 109.629 | 110.964 | 109.198 | 113.077 | 112.859 | 106.372 | 107.546 | 106.106 | 106.474 | 105.678 | 107.077 | 104.828 | 105.438 | 106.27 | 8.088
148 | 03/12/2025 11:50:47:719 | 113.975 | 114.157 | 113.841 | 114.222 | 110.435 | 109.162 | 110.136 | 108.502 | 112.908 | 112.659 | 106.216 | 107.521 | 106.099 | 106.396 | 104.754 | 106.11 | 104.224 | 104.545 | 106.277 | -9.9e+37
149 | 03/12/2025 11:51:47:719 | 113.731 | 113.877 | 113.527 | 113.917 | 109.72 | 108.595 | 109.432 | 107.988 | 112.539 | 112.248 | 106.625 | 107.781 | 106.327 | 106.715 | 105.872 | 107.198 | 104.92 | 105.581 | 106.518 | -9.9e+37
150 | 03/12/2025 11:52:47:719 | 113.246 | 113.443 | 113.037 | 113.433 | 108.757 | 107.576 | 108.661 | 107.056 | 112.069 | 111.782 | 106.538 | 107.725 | 106.337 | 106.691 | 105.03 | 106.31 | 104.39 | 104.784 | 106.559 | -9.9e+37
151 | 03/12/2025 11:53:47:719 | 112.774 | 112.981 | 112.442 | 112.844 | 107.973 | 107.343 | 107.857 | 106.423 | 111.516 | 111.239 | 106.863 | 108.044 | 106.65 | 106.968 | 106.06 | 107.46 | 105.154 | 105.778 | 106.787 | -9.9e+37
152 | 03/12/2025 11:54:47:719 | 112.192 | 112.484 | 111.883 | 112.34 | 107.062 | 106.166 | 107.012 | 106.041 | 110.894 | 110.628 | 106.749 | 107.914 | 106.594 | 106.956 | 105.197 | 106.529 | 104.669 | 104.996 | 106.808 | -9.9e+37
153 | 03/12/2025 11:55:47:719 | 111.681 | 112.092 | 111.472 | 111.889 | 106.699 | 106.382 | 106.247 | 105.085 | 110.366 | 110.069 | 107.026 | 108.217 | 106.804 | 107.135 | 106.121 | 107.486 | 105.233 | 105.977 | 106.998 | -9.9e+37
154 | 03/12/2025 11:56:47:719 | 112.905 | 113.176 | 112.79 | 113.017 | 110.086 | 109.254 | 109.66 | 108.364 | 111.443 | 111.177 | 106.965 | 108.162 | 106.823 | 107.155 | 105.324 | 106.664 | 104.81 | 105.193 | 106.998 | -9.9e+37
155 | 03/12/2025 11:57:47:719 | 114.249 | 114.331 | 114.038 | 114.245 | 112.394 | 111.037 | 112.102 | 110.355 | 112.781 | 112.566 | 107.253 | 108.353 | 107.059 | 107.396 | 106.257 | 107.542 | 105.485 | 106.185 | 107.204 | -9.9e+37
156 | 03/12/2025 11:58:47:719 | 114.598 | 114.742 | 114.441 | 114.67 | 112.486 | 110.748 | 112.163 | 110.341 | 113.215 | 112.995 | 107.194 | 108.327 | 107.053 | 107.405 | 105.514 | 106.888 | 105.058 | 105.538 | 107.259 | -9.9e+37
157 | 03/12/2025 11:59:47:719 | 114.71 | 114.799 | 114.505 | 114.752 | 112.19 | 110.348 | 111.807 | 110.095 | 113.311 | 113.104 | 107.418 | 108.52 | 107.211 | 107.572 | 106.377 | 107.672 | 105.538 | 106.153 | 107.394 | -9.9e+37
158 | 03/12/2025 12:00:47:719 | 114.581 | 114.713 | 114.484 | 114.692 | 111.564 | 109.892 | 111.113 | 109.435 | 113.26 | 113.015 | 107.374 | 108.551 | 107.242 | 107.565 | 105.655 | 107.053 | 105.241 | 105.745 | 107.471 | -9.9e+37
159 | 03/12/2025 12:01:47:719 | 114.303 | 114.457 | 114.221 | 114.497 | 102.101 | 109.465 | 110.27 | 108.801 | 113.053 | 112.782 | 107.613 | 108.679 | 107.358 | 107.752 | 106.469 | 107.745 | 105.608 | 106.297 | 107.553 | -9.9e+37
160 | 03/12/2025 12:02:47:719 | 113.988 | 114.093 | 113.759 | 114.047 | 109.887 | 108.731 | 109.58 | 107.861 | 112.665 | 112.413 | 107.609 | 108.739 | 107.482 | 107.822 | 105.979 | 107.407 | 105.459 | 105.957 | 107.678 | -9.9e+37
161 | 03/12/2025 12:03:47:719 | 113.459 | 113.657 | 113.202 | 113.563 | 108.982 | 107.681 | 108.672 | 107.423 | 112.208 | 111.92 | 107.728 | 108.889 | 107.557 | 107.861 | 106.596 | 107.833 | 105.633 | 106.424 | 107.74 | -9.9e+37
162 | 03/12/2025 12:04:47:719 | 112.942 | 113.224 | 112.68 | 113.098 | 108.095 | 107.588 | 107.952 | 106.436 | 111.627 | 111.352 | 107.801 | 108.864 | 107.587 | 108.011 | 106.142 | 107.475 | 105.654 | 106.215 | 107.847 | -9.9e+37
163 | 03/12/2025 12:05:47:719 | 112.505 | 112.828 | 112.209 | 112.637 | 107.403 | 106.881 | 107.064 | 106.03 | 111.052 | 110.768 | 107.895 | 108.995 | 107.656 | 107.99 | 106.617 | 107.94 | 105.663 | 106.368 | 107.883 | -9.9e+37
164 | 03/12/2025 12:06:47:719 | 111.898 | 112.263 | 111.721 | 112.101 | 106.529 | 106.238 | 106.485 | 105.116 | 110.474 | 110.193 | 108.003 | 109.085 | 107.773 | 108.202 | 106.334 | 107.728 | 105.836 | 106.474 | 108.019 | -180.745
165 | 03/12/2025 12:07:47:719 | 112.891 | 113.098 | 112.567 | 112.91 | 109.681 | 108.698 | 109.271 | 107.644 | 111.305 | 111.05 | 108.037 | 109.124 | 107.771 | 108.17 | 106.637 | 107.999 | 105.715 | 106.472 | 108.015 | -9.9e+37
166 | 03/12/2025 12:08:47:719 | 114.368 | 114.492 | 114.197 | 114.368 | 112.536 | 110.837 | 112.176 | 110.437 | 112.871 | 112.673 | 108.117 | 109.2 | 107.918 | 108.329 | 106.488 | 107.85 | 106 | 106.586 | 108.18 | -9.9e+37
167 | 03/12/2025 12:09:47:719 | 114.965 | 115.039 | 114.696 | 114.953 | 112.893 | 110.996 | 112.424 | 110.653 | 113.396 | 113.183 | 108.139 | 109.234 | 107.938 | 108.289 | 106.603 | 107.988 | 105.83 | 106.59 | 108.164 | -9.9e+37
168 | 03/12/2025 12:10:47:719 | 115.027 | 115.086 | 114.836 | 115.163 | 112.475 | 110.7 | 112.076 | 110.241 | 113.503 | 113.246 | 108.264 | 109.408 | 108.067 | 108.468 | 106.725 | 108.124 | 106.142 | 106.763 | 108.313 | -9.9e+37
169 | 03/12/2025 12:11:47:719 | 114.922 | 114.961 | 114.768 | 115.006 | 111.927 | 110.253 | 111.49 | 109.694 | 113.489 | 113.212 | 108.26 | 109.39 | 107.992 | 108.37 | 106.704 | 108.144 | 105.826 | 106.633 | 108.249 | -9.9e+37
170 | 03/12/2025 12:12:47:719 | 114.773 | 114.841 | 114.616 | 114.86 | 111.028 | 109.75 | 110.733 | 109.034 | 113.338 | 113.084 | 108.445 | 109.489 | 108.2 | 108.635 | 106.815 | 108.233 | 106.311 | 106.935 | 108.473 | -9.9e+37
171 | 03/12/2025 12:13:47:719 | 114.354 | 114.486 | 114.138 | 114.49 | 110.123 | 109.226 | 109.897 | 108.765 | 113 | 112.718 | 108.36 | 109.515 | 108.13 | 108.488 | 106.673 | 107.973 | 105.921 | 106.698 | 108.408 | -9.9e+37
172 | 03/12/2025 12:14:47:719 | 113.902 | 114.043 | 113.661 | 114.015 | 109.315 | 108.596 | 109.101 | 107.601 | 112.544 | 112.233 | 108.579 | 109.633 | 108.326 | 108.746 | 107.084 | 108.438 | 106.422 | 107.136 | 108.591 | -9.9e+37
173 | 03/12/2025 12:15:47:719 | 113.314 | 113.617 | 113.136 | 113.511 | 108.521 | 107.495 | 108.216 | 107.018 | 111.992 | 111.726 | 108.439 | 109.572 | 108.212 | 108.598 | 106.573 | 107.879 | 105.969 | 106.728 | 108.472 | -9.9e+37
174 | 03/12/2025 12:16:47:719 | 112.845 | 113.153 | 112.613 | 113.027 | 107.695 | 107.113 | 107.568 | 106.378 | 111.417 | 111.162 | 108.719 | 109.731 | 108.442 | 108.925 | 107.176 | 108.535 | 106.588 | 107.247 | 108.752 | -9.9e+37
175 | 03/12/2025 12:17:47:719 | 112.248 | 112.637 | 112.091 | 112.475 | 107.035 | 106.568 | 106.578 | 105.1 | 110.787 | 110.464 | 108.555 | 109.769 | 108.303 | 108.684 | 106.643 | 107.974 | 105.934 | 106.757 | 108.615 | -9.9e+37
176 | 03/12/2025 12:18:47:719 | 112.298 | 112.603 | 112.061 | 112.507 | 107.757 | 107.654 | 107.274 | 106.264 | 110.785 | 110.51 | 108.833 | 109.836 | 108.51 | 109.003 | 107.332 | 108.718 | 106.658 | 107.473 | 108.793 | -166.734
177 | 03/12/2025 12:19:47:719 | 114.01 | 114.235 | 113.814 | 113.994 | 111.807 | 110.47 | 111.591 | 109.739 | 112.395 | 112.13 | 108.647 | 109.848 | 108.418 | 108.805 | 106.707 | 108.103 | 105.972 | 106.811 | 108.735 | -9.9e+37
178 | 03/12/2025 12:20:47:719 | 114.891 | 114.965 | 114.681 | 114.922 | 112.959 | 111.168 | 112.467 | 110.759 | 113.257 | 113.057 | 108.922 | 109.938 | 108.704 | 109.13 | 107.482 | 108.957 | 106.815 | 107.559 | 108.943 | -9.9e+37
179 | 03/12/2025 12:21:47:719 | 115.171 | 115.292 | 114.909 | 115.195 | 112.756 | 111.088 | 112.234 | 110.315 | 113.549 | 113.292 | 108.735 | 109.949 | 108.473 | 108.861 | 106.651 | 107.985 | 106.003 | 106.884 | 108.793 | -9.9e+37
180 | 03/12/2025 12:22:47:719 | 115.112 | 115.176 | 114.887 | 115.231 | 112.249 | 110.481 | 111.634 | 110.021 | 113.595 | 113.363 | 109.043 | 110.023 | 108.782 | 109.227 | 107.573 | 108.985 | 106.934 | 107.674 | 109.001 | -9.9e+37
181 | 03/12/2025 12:23:47:719 | 114.94 | 115.115 | 114.815 | 115.106 | 111.615 | 110.166 | 111.193 | 109.634 | 113.555 | 113.271 | 108.832 | 110.067 | 108.614 | 109 | 106.667 | 108.076 | 106.111 | 106.995 | 108.943 | -9.9e+37
182 | 03/12/2025 12:24:47:719 | 116.272 | 116.229 | 116.07 | 116.205 | 114.356 | 113.074 | 114.035 | 113.117 | 114.787 | 114.505 | 109.466 | 110.418 | 109.178 | 109.558 | 109.065 | 110.941 | 107.964 | 108.995 | 109.314 | -160.187
183 | 03/12/2025 12:25:47:719 | 118.806 | 118.179 | 118.65 | 118.03 | 117.655 | 116.304 | 117.185 | 116.71 | 117.54 | 117.265 | 110.557 | 111.55 | 110.562 | 110.717 | 112.167 | 114.435 | 111.091 | 112.026 | 110.503 | -9.9e+37
184 | 03/12/2025 12:26:47:719 | 119.931 | 119.37 | 119.756 | 119.253 | 118.465 | 116.915 | 118.286 | 117.1 | 118.708 | 118.497 | 111.053 | 112.168 | 110.98 | 111.219 | 111.739 | 113.523 | 111.092 | 111.803 | 111.046 | -9.9e+37
185 | 03/12/2025 12:27:47:719 | 120.294 | 119.849 | 119.875 | 120.062 | 118.952 | 117.423 | 118.481 | 116.971 | 119.173 | 118.916 | 111.692 | 112.861 | 111.697 | 111.784 | 113.005 | 115.217 | 112.163 | 112.968 | 111.697 | -9.9e+37
186 | 03/12/2025 12:28:47:719 | 120.427 | 120.15 | 120.102 | 120.399 | 118.629 | 116.712 | 118.225 | 116.223 | 119.102 | 118.878 | 111.904 | 113.216 | 111.795 | 112.019 | 112.399 | 114.45 | 111.791 | 112.5 | 111.992 | -9.9e+37
187 | 03/12/2025 12:29:47:719 | 120.324 | 120.254 | 120.09 | 120.576 | 118.102 | 115.854 | 117.535 | 115.632 | 119.2 | 118.895 | 112.576 | 113.841 | 112.368 | 112.612 | 113.577 | 115.447 | 112.765 | 113.552 | 112.619 | -9.9e+37
188 | 03/12/2025 12:30:47:719 | 120.188 | 120.239 | 119.98 | 120.547 | 117.282 | 115.436 | 116.771 | 114.961 | 119.105 | 118.821 | 112.791 | 114.158 | 112.602 | 112.844 | 113.19 | 115.018 | 112.356 | 113.218 | 112.963 | -9.9e+37
189 | 03/12/2025 12:31:47:719 | 119.84 | 119.941 | 119.69 | 120.111 | 116.458 | 114.738 | 115.902 | 113.794 | 118.834 | 118.521 | 113.334 | 114.61 | 113.113 | 113.394 | 113.935 | 115.631 | 113.227 | 113.991 | 113.426 | -9.9e+37
190 | 03/12/2025 12:32:47:719 | 119.429 | 119.566 | 119.291 | 119.57 | 115.338 | 114.389 | 115.074 | 113.226 | 118.38 | 118.112 | 113.521 | 114.867 | 113.353 | 113.615 | 113.897 | 116.113 | 112.992 | 113.825 | 113.729 | -9.9e+37
191 | 03/12/2025 12:33:47:719 | 119.055 | 119.329 | 118.91 | 119.265 | 114.935 | 114.047 | 114.701 | 113.01 | 118.07 | 117.78 | 113.917 | 115.312 | 113.793 | 114.038 | 114.147 | 116.008 | 113.577 | 114.113 | 114.131 | -9.9e+37
192 | 03/12/2025 12:34:47:719 | 120.65 | 120.773 | 120.505 | 120.672 | 118.791 | 117.262 | 118.39 | 116.881 | 119.39 | 119.113 | 114.268 | 115.53 | 113.993 | 114.308 | 114.51 | 116.454 | 113.482 | 114.436 | 114.451 | -9.9e+37
193 | 03/12/2025 12:35:47:719 | 122.186 | 122.113 | 121.858 | 122.034 | 120.845 | 119.274 | 120.476 | 118.898 | 121.049 | 120.794 | 114.476 | 115.857 | 114.276 | 114.552 | 114.284 | 115.957 | 113.66 | 114.169 | 114.718 | -9.9e+37
194 | 03/12/2025 12:36:47:719 | 122.769 | 122.796 | 122.438 | 122.724 | 120.929 | 119.195 | 120.601 | 118.739 | 121.428 | 121.144 | 114.804 | 116.167 | 114.579 | 114.889 | 115.027 | 117.049 | 114.05 | 115.047 | 115.017 | -9.9e+37
195 | 03/12/2025 12:37:47:719 | 122.833 | 122.861 | 122.597 | 122.983 | 120.74 | 118.957 | 120.274 | 118.472 | 121.634 | 121.382 | 114.94 | 116.312 | 114.791 | 115.101 | 114.434 | 116.091 | 113.91 | 114.385 | 115.258 | -9.9e+37
196 | 03/12/2025 12:38:47:719 | 122.793 | 122.858 | 122.639 | 122.999 | 120.07 | 118.35 | 119.642 | 117.487 | 121.623 | 121.389 | 115.36 | 116.65 | 115.163 | 115.482 | 115.41 | 117.001 | 114.462 | 115.356 | 115.557 | -9.9e+37
197 | 03/12/2025 12:39:47:719 | 122.454 | 122.627 | 122.323 | 122.719 | 119.132 | 117.757 | 118.706 | 117.013 | 121.41 | 121.092 | 115.401 | 116.709 | 115.156 | 115.509 | 114.6 | 116.182 | 113.999 | 114.62 | 115.662 | -9.9e+37
198 | 03/12/2025 12:40:47:719 | 122.192 | 122.369 | 122.069 | 122.326 | 118.2 | 116.705 | 117.99 | 115.909 | 121.046 | 120.785 | 115.821 | 117.06 | 115.521 | 115.938 | 115.606 | 117.158 | 114.811 | 115.486 | 115.981 | -9.9e+37
199 | 03/12/2025 12:41:47:719 | 121.689 | 121.894 | 121.519 | 121.881 | 117.221 | 116.27 | 117.022 | 115.406 | 120.558 | 120.221 | 115.811 | 117.157 | 115.531 | 115.921 | 114.871 | 116.361 | 114.144 | 114.814 | 116.039 | -9.9e+37
200 | 03/12/2025 12:42:47:719 | 121.192 | 121.441 | 120.959 | 121.367 | 116.354 | 115.594 | 115.996 | 114.613 | 119.986 | 119.637 | 116.265 | 117.527 | 115.928 | 116.353 | 115.863 | 117.436 | 115.064 | 115.88 | 116.41 | -9.9e+37
201 | 03/12/2025 12:43:47:719 | 120.786 | 121.084 | 120.445 | 120.909 | 115.813 | 115.028 | 115.529 | 114.2 | 119.526 | 119.219 | 116.16 | 117.491 | 115.933 | 116.307 | 115.106 | 116.597 | 114.393 | 115.007 | 116.375 | -9.9e+37
202 | 03/12/2025 12:44:47:719 | 122.081 | 122.263 | 121.895 | 122.103 | -9.9e+37 | 118.062 | 119.006 | 117.662 | 120.579 | 120.304 | 116.573 | 117.776 | 116.284 | 116.747 | 115.998 | 117.548 | 115.287 | 115.933 | 116.724 | -172.527
203 | 03/12/2025 12:45:47:719 | 123.395 | 123.501 | 123.134 | 123.479 | 121.565 | 119.773 | 121.229 | 119.381 | 122.011 | 121.744 | 116.524 | 117.754 | 116.18 | 116.643 | 115.327 | 116.819 | 114.55 | 115.266 | 116.703 | -9.9e+37
204 | 03/12/2025 12:46:47:719 | 123.857 | 123.906 | 123.613 | 123.895 | 121.864 | 119.903 | 121.288 | 119.357 | 122.408 | 122.182 | 116.817 | 118.118 | 116.605 | 117.027 | 116.097 | 117.613 | 115.465 | 116.218 | 117.052 | -9.9e+37
205 | 03/12/2025 12:47:47:719 | 123.883 | 123.977 | 123.772 | 124.04 | 121.216 | 119.44 | 120.752 | 119.137 | 122.567 | 122.31 | 116.78 | 118.049 | 116.546 | 116.954 | 115.566 | 117.285 | 114.812 | 115.519 | 117.02 | -9.9e+37
206 | 03/12/2025 12:48:47:719 | 123.69 | 123.822 | 123.57 | 123.907 | 120.352 | 118.836 | 120.007 | 118.177 | 122.435 | 122.16 | 117.077 | 118.306 | 116.804 | 117.28 | 116.171 | 117.682 | 115.449 | 116.208 | 117.289 | -168.032
207 | 03/12/2025 12:49:47:719 | 123.398 | 123.542 | 123.312 | 123.58 | 119.517 | 118.262 | 119.084 | 117.203 | 122.127 | 121.803 | 117.049 | 118.371 | 116.817 | 117.194 | 115.892 | 117.451 | 115.011 | 115.907 | 117.274 | -9.9e+37
208 | 03/12/2025 12:50:47:719 | 122.938 | 123.158 | 122.765 | 123.144 | 118.568 | 117.573 | 118.088 | 116.257 | 121.692 | 121.397 | 117.292 | 118.526 | 117.059 | 117.508 | 116.149 | 117.777 | 115.586 | 116.165 | 117.506 | -9.9e+37
209 | 03/12/2025 12:51:47:719 | 122.484 | 122.735 | 122.22 | 122.611 | 117.664 | 116.886 | 117.318 | 115.837 | 121.179 | 120.846 | 117.359 | 118.631 | 117.065 | 117.512 | 116.17 | 117.631 | 115.27 | 116.256 | 117.524 | -9.9e+37
210 | 03/12/2025 12:52:47:719 | 121.894 | 122.199 | 121.634 | 122.07 | 116.693 | 116.133 | 116.369 | 114.833 | 120.533 | 120.228 | 117.546 | 118.752 | 117.294 | 117.782 | 116.234 | 117.795 | 115.601 | 116.393 | 117.731 | -159.35
211 | 03/12/2025 12:53:47:719 | 121.402 | 121.754 | 121.147 | 121.619 | 116.042 | 115.755 | 115.649 | 114.377 | 119.985 | 119.703 | 117.61 | 118.815 | 117.307 | 117.756 | 116.432 | 118.178 | 115.476 | 116.358 | 117.736 | -160.768
212 | 03/12/2025 12:54:47:719 | 122.621 | 122.892 | 122.474 | 122.737 | 119.68 | 118.043 | 119.353 | 117.723 | 121.063 | 120.763 | 117.671 | 118.963 | 117.471 | 117.896 | 116.225 | 117.818 | 115.576 | 116.283 | 117.909 | -9.9e+37
213 | 03/12/2025 12:55:47:719 | 124.19 | 124.242 | 123.827 | 124.149 | 122.206 | 120.306 | 121.809 | 119.835 | 122.567 | 122.346 | 117.783 | 119.008 | 117.512 | 117.944 | 116.528 | 118.11 | 115.676 | 116.662 | 117.907 | -9.9e+37
214 | 03/12/2025 12:56:47:719 | 124.541 | 124.708 | 124.365 | 124.681 | 122.341 | 120.324 | 121.835 | 120.047 | 123.018 | 122.773 | 117.906 | 119.133 | 117.606 | 118.113 | 116.256 | 117.785 | 115.65 | 116.505 | 118.083 | -123.697
215 | 03/12/2025 12:57:47:719 | 124.708 | 124.787 | 124.532 | 124.827 | 121.86 | 120.097 | 121.319 | 119.56 | 123.177 | 122.895 | 118.059 | 119.259 | 117.724 | 118.166 | 116.852 | 118.415 | 115.856 | 116.912 | 118.155 | -186.37
216 | 03/12/2025 12:58:47:719 | 124.576 | 124.625 | 124.426 | 124.674 | 121.179 | 119.322 | 120.594 | 118.752 | 123.118 | 122.864 | 118.031 | 119.344 | 117.827 | 118.275 | 116.309 | 117.975 | 115.728 | 116.602 | 118.23 | -9.9e+37
217 | 03/12/2025 12:59:47:719 | 124.156 | 124.322 | 124.006 | 124.324 | 120.254 | 118.656 | 119.732 | 118.042 | 122.827 | 122.567 | 118.186 | 119.405 | 117.92 | 118.361 | 116.815 | 118.325 | 116.034 | 116.978 | 118.275 | -123.734
218 | 03/12/2025 13:00:47:719 | 123.774 | 123.956 | 123.503 | 123.886 | 119.244 | 118.294 | 118.87 | 117.825 | 122.364 | 122.053 | 118.209 | 119.45 | 117.909 | 118.401 | 116.343 | 117.963 | 115.756 | 116.599 | 118.361 | -107.268
219 | 03/12/2025 13:01:47:719 | 123.24 | 123.495 | 122.98 | 123.337 | 118.322 | 117.383 | 117.986 | 116.679 | 121.84 | 121.564 | 118.304 | 119.556 | 118.06 | 118.478 | 116.981 | 118.537 | 116.037 | 117.054 | 118.449 | -9.9e+37
220 | 03/12/2025 13:02:47:719 | 122.639 | 122.938 | 122.376 | 122.781 | 117.308 | 116.721 | 117.088 | 115.52 | 121.236 | 120.946 | 118.318 | 119.614 | 118.085 | 118.534 | 116.354 | 118.051 | 115.804 | 116.598 | 118.489 | -9.9e+37
221 | 03/12/2025 13:03:47:719 | 122.097 | 122.413 | 121.792 | 122.235 | 116.406 | 116.034 | 116.14 | 115.119 | 120.538 | 120.234 | 118.546 | 119.721 | 118.212 | 118.704 | 117.159 | 118.529 | 116.225 | 117.308 | 118.594 | -94.762
222 | 03/12/2025 13:04:47:719 | 122.171 | 122.507 | 121.981 | 122.384 | 117.642 | 117.161 | 117.148 | 115.943 | 120.662 | 120.364 | 118.456 | 119.7 | 118.164 | 118.697 | 116.406 | 117.988 | 115.805 | 116.69 | 118.567 | -55.528
223 | 03/12/2025 13:05:47:719 | 124.01 | 124.142 | 123.772 | 124.007 | 121.572 | 120 | 121.157 | 119.602 | 122.186 | 121.9 | 118.618 | 119.858 | 118.311 | 118.778 | 117.232 | 118.91 | 116.28 | 117.29 | 118.724 | -155.091
224 | 03/12/2025 13:06:47:719 | 124.867 | 124.941 | 124.603 | 124.833 | 179.412 | 120.718 | 122.136 | 120.415 | 123.091 | 122.841 | 118.566 | 119.844 | 118.246 | 118.758 | 116.454 | 118.132 | 115.846 | 116.9 | 118.704 | -90.32
225 | 03/12/2025 13:07:47:719 | 125.002 | 125.13 | 124.805 | 125.023 | 122.356 | 120.296 | 121.847 | 120.148 | 123.389 | 123.15 | 118.723 | 119.934 | 118.461 | 118.926 | 117.297 | 118.903 | 116.382 | 117.392 | 118.836 | -199.245
226 | 03/12/2025 13:08:47:719 | 124.874 | 125.071 | 124.816 | 125.029 | 121.745 | 120.033 | 121.209 | 119.604 | 123.445 | 123.179 | 118.651 | 119.94 | 118.427 | 118.898 | 116.509 | 118.17 | 115.907 | 116.813 | 118.827 | -176.476
227 | 03/12/2025 13:09:47:719 | 124.651 | 124.835 | 124.605 | 124.803 | 120.812 | 118.893 | 120.416 | 118.937 | 123.245 | 122.968 | 118.907 | 120.077 | 118.564 | 119.08 | 117.373 | 118.966 | 116.512 | 117.561 | 118.941 | -47.677
228 | 03/12/2025 13:10:47:719 | 124.312 | 124.563 | 124.068 | 124.419 | 119.865 | 118.637 | 119.61 | 117.895 | 122.899 | 122.606 | 118.723 | 120.052 | 118.488 | 118.966 | 116.481 | 118.2 | 115.96 | 116.909 | 118.919 | -9.9e+37
229 | 03/12/2025 13:11:47:719 | 123.814 | 124.049 | 123.581 | 123.934 | 118.944 | 118.259 | 118.75 | 117.208 | 122.358 | 122.059 | 119.044 | 120.162 | 118.649 | 119.19 | 117.551 | 119.094 | 116.662 | 117.661 | 119.038 | -58.105
230 | 03/12/2025 13:12:47:719 | 123.277 | 123.546 | 122.952 | 123.386 | 118.078 | 116.973 | 117.741 | 116.613 | 121.77 | 121.444 | 118.837 | 120.18 | 118.548 | 119.035 | 116.604 | 118.283 | 115.948 | 117.004 | 119.006 | -9.9e+37
231 | 03/12/2025 13:13:47:719 | 122.7 | 122.987 | 122.384 | 122.823 | 117.008 | 116.592 | 116.926 | 115.956 | 121.092 | 120.763 | 119.102 | 120.23 | 118.753 | 119.273 | 117.523 | 119.13 | 116.692 | 117.768 | 119.132 | -121.849
232 | 03/12/2025 13:14:47:719 | 122.029 | 122.423 | 121.786 | 122.242 | 116.241 | 115.808 | 115.854 | 114.404 | 120.432 | 120.129 | 118.914 | 120.211 | 118.626 | 119.135 | 116.551 | 118.314 | 116.041 | 117.047 | 119.061 | -9.9e+37
233 | 03/12/2025 13:15:47:719 | 122.929 | 123.154 | 122.678 | 123.024 | 119.092 | 117.951 | 118.666 | 117.27 | 121.201 | 120.898 | 119.234 | 120.363 | 118.859 | 119.379 | 117.666 | 119.283 | 116.813 | 117.81 | 119.256 | -81.438
234 | 03/12/2025 13:16:47:719 | 124.653 | 124.738 | 124.238 | 124.535 | 122.206 | 120.459 | 121.937 | 120.299 | 122.825 | 122.568 | 119.027 | 120.314 | 118.754 | 119.253 | 116.731 | 118.377 | 116.098 | 117.145 | 119.19 | -190.996
235 | 03/12/2025 13:17:47:719 | 125.082 | 125.265 | 124.858 | 125.092 | 122.641 | 120.798 | 122.061 | 120.239 | 123.375 | 123.12 | 119.317 | 120.433 | 118.961 | 119.502 | 117.719 | 119.367 | 116.949 | 117.784 | 119.389 | -9.9e+37
236 | 03/12/2025 13:18:47:719 | 125.196 | 125.236 | 124.95 | 125.245 | 122.192 | 120.459 | 121.771 | 119.666 | 123.487 | 123.19 | 119.117 | 120.442 | 118.765 | 119.286 | 116.763 | 118.402 | 116.114 | 117.273 | 119.253 | -9.9e+37
237 | 03/12/2025 13:19:47:719 | 124.985 | 125.106 | 124.851 | 125.016 | 121.321 | 119.664 | 120.929 | 119.024 | 123.435 | 123.151 | 119.36 | 120.555 | 119.055 | 119.56 | 117.762 | 119.502 | 116.988 | 117.827 | 119.459 | -9.9e+37
238 | 03/12/2025 13:20:47:719 | 124.648 | 124.834 | 124.44 | 124.69 | 120.616 | 119.083 | 120.056 | 118.546 | 123.128 | 122.83 | 119.198 | 120.494 | 118.842 | 119.354 | 116.838 | 118.442 | 116.121 | 117.33 | 119.306 | -178.809
239 | 03/12/2025 13:21:47:719 | 124.188 | 124.374 | 124.027 | 124.3 | 119.449 | 118.584 | 119.299 | 117.449 | 122.697 | 122.377 | 119.42 | 120.62 | 119.129 | 119.601 | 117.815 | 119.538 | 116.995 | 118.053 | 119.484 | -9.9e+37
240 | 03/12/2025 13:22:47:719 | 123.708 | 123.932 | 123.479 | 123.806 | 118.661 | 118.122 | 118.35 | 116.738 | 122.185 | 121.883 | 119.196 | 120.535 | 118.932 | 119.41 | 116.818 | 118.523 | 116.251 | 117.307 | 119.372 | -9.9e+37
241 | 03/12/2025 13:23:47:719 | 123.072 | 123.402 | 122.853 | 123.251 | 117.566 | 117.144 | 117.364 | 115.78 | 121.565 | 121.25 | 119.47 | 120.642 | 119.205 | 119.679 | 117.84 | 119.56 | 117.079 | 118.016 | 119.547 | -9.9e+37
242 | 03/12/2025 13:24:47:719 | 122.441 | 122.812 | 122.242 | 122.638 | 116.943 | 116.38 | 116.417 | 115 | 120.854 | 120.52 | 119.274 | 120.631 | 118.976 | 119.47 | 116.905 | 118.608 | 116.233 | 117.428 | 119.439 | -9.9e+37
243 | 03/12/2025 13:25:47:719 | 122.12 | 122.557 | 121.969 | 122.375 | 116.684 | 116.594 | 116.368 | 114.896 | 120.551 | 120.263 | 119.568 | 120.699 | 119.263 | 119.759 | 117.827 | 119.483 | 117.133 | 118.184 | 119.615 | -165.288
244 | 03/12/2025 13:26:47:719 | 123.737 | 123.92 | 123.567 | 123.798 | 120.889 | 119.621 | 120.56 | 118.957 | 121.901 | 121.602 | 119.369 | 120.697 | 119.018 | 119.535 | 117.017 | 118.608 | 116.294 | 117.51 | 119.497 | -9.9e+37
245 | 03/12/2025 13:27:47:719 | 125.04 | 125.137 | 124.84 | 124.934 | 122.54 | 120.917 | 122.171 | 120.032 | 123.192 | 122.93 | 119.65 | 120.779 | 119.317 | 119.856 | 117.935 | 119.519 | 117.191 | 118.133 | 119.708 | -9.9e+37
246 | 03/12/2025 13:28:47:719 | 125.283 | 125.418 | 124.983 | 125.296 | 122.648 | 120.764 | 122.062 | 120.009 | 123.552 | 123.274 | 119.465 | 120.743 | 119.102 | 119.643 | 117.08 | 118.686 | 116.394 | 117.662 | 119.591 | -133.919
247 | 03/12/2025 13:29:47:719 | 125.209 | 125.328 | 125.023 | 125.253 | 121.983 | 120.212 | 121.512 | 119.639 | 123.576 | 123.301 | 119.732 | 120.868 | 119.358 | 119.912 | 117.944 | 119.625 | 117.218 | 118.282 | 119.804 | -9.9e+37
248 | 03/12/2025 13:30:47:719 | 125.052 | 125.135 | 124.833 | 125.056 | 121.188 | 119.778 | 120.652 | 119.237 | 123.444 | 123.099 | 119.503 | 120.85 | 119.158 | 119.665 | 117.096 | 118.781 | 116.417 | 117.703 | 119.654 | -9.9e+37
249 | 03/12/2025 13:31:47:719 | 124.58 | 124.807 | 124.471 | 124.717 | 120.241 | 119.233 | 119.873 | 118.337 | 123.107 | 122.807 | 119.727 | 120.952 | 119.441 | 119.934 | 118.003 | 119.714 | 117.261 | 118.287 | 119.863 | -9.9e+37
250 | 03/12/2025 13:32:47:719 | 124.21 | 124.356 | 124 | 124.261 | 119.273 | 118.138 | 119.041 | 117.351 | 122.604 | 122.289 | 119.577 | 120.821 | 119.18 | 119.735 | 117.146 | 118.729 | 116.469 | 117.719 | 119.685 | -133.879
251 | 03/12/2025 13:33:47:719 | 123.595 | 123.835 | 123.384 | 123.736 | 118.425 | 117.891 | 118.184 | 116.785 | 122.061 | 121.739 | 119.792 | 121.003 | 119.465 | 119.97 | 118.054 | 119.757 | 117.247 | 118.367 | 119.881 | -9.9e+37
252 | 03/12/2025 13:34:47:719 | 123.025 | 123.314 | 122.722 | 123.156 | 117.426 | 116.829 | 117.194 | 115.683 | 121.408 | 121.072 | 119.59 | 120.922 | 119.241 | 119.746 | 117.155 | 118.792 | 116.476 | 117.605 | 119.755 | -9.9e+37
253 | 03/12/2025 13:35:47:719 | 122.414 | 122.73 | 122.089 | 122.588 | 116.516 | 115.918 | 116.2 | 115.015 | 120.685 | 120.349 | 119.871 | 121.028 | 119.483 | 120.027 | 118.09 | 119.771 | 117.263 | 118.379 | 119.892 | -100.664
254 | 03/12/2025 13:36:47:719 | 122.515 | 122.854 | 122.278 | 122.662 | 117.778 | 117.287 | 117.274 | 116.162 | 120.864 | 120.565 | 119.59 | 120.947 | 119.306 | 119.786 | 117.096 | 118.882 | 116.524 | 117.66 | 119.764 | -9.9e+37
255 | 03/12/2025 13:37:47:719 | 124.291 | 124.454 | 124.15 | 124.259 | 121.687 | 120.326 | 121.414 | 119.641 | 122.483 | 122.203 | 119.905 | 121.035 | 119.53 | 120.089 | 118.101 | 119.679 | 117.293 | 118.336 | 119.961 | -133.884
256 | 03/12/2025 13:38:47:719 | 125.135 | 125.233 | 124.844 | 125.024 | 122.618 | 120.815 | 122.211 | 120.404 | 123.246 | 122.989 | 119.698 | 120.976 | 119.335 | 119.856 | 117.246 | 118.832 | 116.577 | 117.824 | 119.818 | -9.9e+37
257 | 03/12/2025 13:39:47:719 | 125.249 | 125.391 | 125.032 | 125.307 | 122.297 | 120.616 | 121.811 | 120.16 | 123.534 | 123.288 | 119.929 | 121.046 | 119.58 | 120.13 | 118.074 | 119.744 | 117.35 | 118.446 | 119.975 | -9.9e+37
258 | 03/12/2025 13:40:47:719 | 125.112 | 125.29 | 125.082 | 125.244 | 121.541 | 120.187 | 121.211 | 119.203 | 123.529 | 123.281 | 119.72 | 120.983 | 119.371 | 119.914 | 117.219 | 118.884 | 116.615 | 117.888 | 119.851 | -87.171
259 | 03/12/2025 13:41:47:719 | 124.814 | 124.995 | 124.716 | 125.026 | 120.721 | 119.367 | 120.287 | 119.03 | 123.329 | 123.036 | 119.925 | 121.127 | 119.62 | 120.128 | 118.056 | 119.82 | 117.366 | 118.459 | 120.042 | -9.9e+37
260 | 03/12/2025 13:42:47:719 | 124.482 | 124.652 | 124.276 | 124.571 | 119.987 | 118.517 | 119.525 | 118.238 | 122.932 | 122.587 | 119.723 | 121.084 | 119.405 | 119.919 | 117.299 | 118.944 | 116.613 | 117.922 | 119.894 | -9.9e+37
261 | 03/12/2025 13:43:47:719 | 124.001 | 124.225 | 123.773 | 124.045 | 118.919 | 118.227 | 118.65 | 117.027 | 122.425 | 122.114 | 119.974 | 121.201 | 119.661 | 120.166 | 118.124 | 119.838 | 117.411 | 118.547 | 120.058 | -9.9e+37
262 | 03/12/2025 13:44:47:719 | 123.442 | 123.696 | 123.162 | 123.547 | 118.008 | 117.492 | 117.671 | 116.31 | 121.821 | 121.485 | 119.786 | 121.115 | 119.423 | 119.921 | 117.381 | 118.971 | 116.618 | 117.961 | 119.928 | -9.9e+37
263 | 03/12/2025 13:45:47:719 | 122.814 | 123.146 | 122.547 | 122.972 | 117.21 | 116.696 | 116.786 | 115.53 | 121.161 | 120.85 | 120.012 | 121.167 | 119.652 | 120.217 | 118.088 | 119.854 | 117.409 | 118.531 | 120.089 | -47.55
264 | 03/12/2025 13:46:47:719 | 122.261 | 122.6 | 121.963 | 122.447 | 116.302 | 115.909 | 116.015 | 114.867 | 120.489 | 120.167 | 119.815 | 121.147 | 119.441 | 119.948 | 117.388 | 118.989 | 116.654 | 117.936 | 119.946 | -158.91
265 | 03/12/2025 13:47:47:719 | 123.034 | 123.372 | 122.915 | 123.161 | 119.087 | 118.22 | 118.648 | 117.259 | 121.286 | 121.032 | 120.048 | 121.185 | 119.706 | 120.26 | 118.124 | 119.784 | 117.416 | 118.507 | 120.13 | -26.511
266 | 03/12/2025 13:48:47:719 | 124.735 | 124.89 | 124.516 | 124.703 | 122.439 | 120.665 | 122.08 | 120.063 | 122.963 | 122.713 | 119.851 | 121.088 | 119.506 | 120 | 117.438 | 119.005 | 116.75 | 118.137 | 119.982 | -48.897
267 | 03/12/2025 13:49:47:719 | 125.33 | 125.469 | 125.057 | 125.352 | 122.845 | 121.116 | 122.296 | 120.508 | 123.565 | 123.337 | 120.048 | 121.234 | 119.755 | 120.269 | 118.158 | 119.872 | 117.494 | 118.572 | 120.154 | -9.9e+37
268 | 03/12/2025 13:50:47:719 | 125.386 | 125.525 | 125.237 | 125.417 | 122.387 | 121.215 | 121.973 | 120.036 | 123.691 | 123.447 | 119.86 | 121.16 | 119.555 | 120.02 | 117.429 | 119.106 | 116.764 | 118.107 | 120.031 | -103.833
269 | 03/12/2025 13:51:47:719 | 125.243 | 125.388 | 125.122 | 125.388 | 121.694 | 119.922 | 121.236 | 119.457 | 123.666 | 123.42 | 120.1 | 121.252 | 119.746 | 120.312 | 118.161 | 119.829 | 117.462 | 118.471 | 120.193 | -70.119
270 | 03/12/2025 13:52:47:719 | 125.014 | 125.105 | 124.808 | 124.986 | 120.78 | 119.08 | 120.352 | 118.577 | 123.401 | 123.115 | 119.853 | 121.223 | 119.571 | 120.047 | 117.504 | 119.122 | 116.83 | 118.139 | 120.062 | -152.813
271 | 03/12/2025 13:53:47:719 | 124.502 | 124.731 | 124.323 | 124.629 | 119.783 | 118.918 | 119.546 | 117.969 | 122.963 | 122.666 | 120.136 | 121.275 | 119.75 | 120.321 | 118.17 | 119.86 | 117.494 | 118.601 | 120.22 | -85.682

## DS2025
2025
ch101 |  |  | ch102 |  |  | ch103 |  |  | ch104 |  |  | ch105 |  |  | ch106 |  |  | ch107 |  |  | ch108 |  |  | ch109
Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2)
-0.1354 | 0.13681 | 0.23939 | -0.2022 | 0.20361 | 0.23909 | -0.1466 | 0.14801 | 0.23987 | -0.1362 | 0.13761 | 0.23872 | -0.2114 | 0.21281 | 0.23879 | -0.1818 | 0.18321 | 0.23831 | -0.314 | 0.31541 | 0.23874 | -0.2882 | 0.28961 | 0.23828 | -0.2304 | 0.23181 | 0.23842
25.2812 | -0.27588 | 0.34287 | 25.2266 | -0.22128 | 0.34342 | 25.2478 | -0.24248 | 0.34303 | 25.0876 | -0.082284 | 0.34307 | 25.1754 | -0.17008 | 0.3431 | 25.1576 | -0.15228 | 0.34305 | 24.9092 | 0.096116 | 0.34318 | 24.9828 | 0.022516 | 0.34309 | 25.069 | -0.063684 | 0.34302
50.234 | -0.22919 | 0.35117 | 50.2138 | -0.20899 | 0.35151 | 50.1472 | -0.14239 | 0.35116 | 50.0814 | -0.076586 | 0.35148 | 50.29 | -0.28519 | 0.35121 | 50.2844 | -0.27959 | 0.35134 | 50.043 | -0.038186 | 0.35147 | 50.0878 | -0.082986 | 0.35135 | 50.1848 | -0.17999 | 0.35136
75.2096 | -0.21076 | 0.37273 | 75.1282 | -0.12936 | 0.37158 | 74.933 | 0.065835 | 0.37179 | 75.1098 | -0.11096 | 0.37227 | 75.202 | -0.20316 | 0.37147 | 75.3538 | -0.35496 | 0.37151 | 74.9894 | 0.0094352 | 0.37157 | 75.1054 | -0.10656 | 0.37219 | 75.2954 | -0.29656 | 0.37136
100.1518 | -0.15087 | 0.46145 | 100.0102 | -0.0092658 | 0.46143 | 99.7526 | 0.24833 | 0.46161 | 99.966 | 0.034934 | 0.4616 | 100.1694 | -0.16847 | 0.46261 | 100.301 | -0.30007 | 0.4617 | 99.8138 | 0.18713 | 0.46142 | 99.9844 | 0.016534 | 0.46183 | 100.26 | -0.25907 | 0.46179
125.1506 | -0.1473 | 0.51825 | 124.9398 | 0.063499 | 0.51859 | 124.6086 | 0.3947 | 0.51824 | 124.862 | 0.1413 | 0.51825 | 125.1248 | -0.1215 | 0.51972 | 125.292 | -0.2887 | 0.51798 | 124.708 | 0.2953 | 0.51859 | 124.8914 | 0.1119 | 0.51875 | 125.2348 | -0.2315 | 0.51849
150.0946 | -0.094016 | 0.53211 | 149.8788 | 0.12178 | 0.53074 | 149.5892 | 0.41138 | 0.53117 | 149.7876 | 0.21298 | 0.53154 | 150.0566 | -0.056016 | 0.53272 | 150.2522 | -0.25162 | 0.53035 | 149.6728 | 0.32778 | 0.53141 | 149.7786 | 0.22198 | 0.53236 | 150.1322 | -0.13162 | 0.53031
174.9244 | 0.043777 | 0.55905 | 174.7936 | 0.17458 | 0.55666 | 174.5202 | 0.44798 | 0.55649 | 174.6274 | 0.34078 | 0.55854 | 174.8704 | 0.097777 | 0.55916 | 175.1442 | -0.17602 | 0.55605 | 174.5284 | 0.43978 | 0.55868 | 174.6274 | 0.34078 | 0.56053 | 175.2978 | -0.32962 | 0.55636
199.686 | 0.25224 | 0.56362 | 199.5582 | 0.38004 | 0.56275 | 199.3392 | 0.59904 | 0.56294 | 199.4464 | 0.49184 | 0.56301 | 199.79 | 0.14824 | 0.56422 | 199.9618 | -0.02356 | 0.56276 | 199.2986 | 0.63964 | 0.56307 | 199.431 | 0.50724 | 0.56337 | 200.167 | -0.22876 | 0.56267
224.5564 | 0.42936 | 0.58 | 224.4394 | 0.54636 | 0.58 | 224.1956 | 0.79016 | 0.58 | 224.34 | 0.64576 | 0.58 | 224.6768 | 0.30896 | 0.58 | 224.9494 | 0.036358 | 0.58 | 224.1736 | 0.81216 | 0.58 | 224.3282 | 0.65756 | 0.58 | 225.1888 | -0.20304 | 0.58
250.1786 | -0.14554 | 0.58 | 250.0146 | 0.018456 | 0.58 | 249.737 | 0.29606 | 0.58 | 249.836 | 0.19706 | 0.58 | 250.1444 | -0.11134 | 0.58 | 250.3834 | -0.35034 | 0.58 | 249.626 | 0.40706 | 0.58 | 249.866 | 0.16706 | 0.58 | 250.6834 | -0.65034 | 0.58
ch111 |  |  | ch112 |  |  | ch113 |  |  | ch114 |  |  | ch115 |  |  | ch116 |  |  | ch117 |  |  | ch118 |  |  | ch119 |  |  | ch120
rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95% | rata rata | Koreksi | U95%
Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2) | Alat | Alat °C | °C (k=2)
-0.131 | 0.133 | 0.238 | -0.409 | 0.411 | 0.239 | -0.486 | 0.487 | 0.239 | -0.449 | 0.45 | 0.238 | -0.509 | 0.511 | 0.239 | -0.502 | 0.503 | 0.238 | -0.563 | 0.564 | 0.239 | -0.469 | 0.47 | 0.239 | -0.476 | 0.478 | 0.239 | -0.642 | 0.644 | 0.238
25.118 | -0.113 | 0.343 | 25.064 | -0.059 | 0.346 | 25.021 | -0.015 | 0.343 | 24.982 | 0.024 | 0.343 | 25.082 | -0.076 | 0.345 | 24.965 | 0.04 | 0.343 | 24.927 | 0.079 | 0.343 | 25.148 | -0.143 | 0.343 | 25.058 | -0.052 | 0.343 | 24.788 | 0.217 | 0.343
50.296 | -0.291 | 0.352 | 50.34 | -0.335 | 0.352 | 50.22 | -0.215 | 0.352 | 50.199 | -0.194 | 0.351 | 50.375 | -0.37 | 0.352 | 50.131 | -0.126 | 0.351 | 50.071 | -0.066 | 0.352 | 50.371 | -0.366 | 0.351 | 50.228 | -0.223 | 0.351 | 49.878 | 0.127 | 0.351
75.364 | -0.365 | 0.372 | 75.27 | -0.272 | 0.372 | 75.14 | -0.141 | 0.372 | 75.2 | -0.201 | 0.371 | 75.264 | -0.265 | 0.371 | 75.111 | -0.113 | 0.371 | 75.225 | -0.227 | 0.371 | 75.215 | -0.217 | 0.371 | 75.149 | -0.15 | 0.372 | 75.061 | -0.062 | 0.371
100.36 | -0.359 | 0.461 | 100.21 | -0.209 | 0.462 | 100.065 | -0.064 | 0.462 | 100.165 | -0.164 | 0.462 | 100.254 | -0.253 | 0.462 | 100.009 | -0.008 | 0.461 | 100.165 | -0.164 | 0.462 | 100.221 | -0.22 | 0.462 | 100.065 | -0.064 | 0.462 | 99.98 | 0.021 | 0.461
125.365 | -0.362 | 0.518 | 125.281 | -0.278 | 0.518 | 125.066 | -0.063 | 0.52 | 125.168 | -0.164 | 0.518 | 125.31 | -0.306 | 0.518 | 125.041 | -0.038 | 0.519 | 125.23 | -0.227 | 0.518 | 125.274 | -0.271 | 0.518 | 125.137 | -0.134 | 0.518 | 125.055 | -0.052 | 0.518
150.309 | -0.308 | 0.531 | 150.28 | -0.28 | 0.531 | 150.06 | -0.059 | 0.53 | 150.182 | -0.181 | 0.531 | 150.289 | -0.288 | 0.531 | 150 | 0.001 | 0.531 | 150.242 | -0.241 | 0.53 | 150.301 | -0.3 | 0.531 | 150.136 | -0.135 | 0.531 | 150.045 | -0.044 | 0.53
175.267 | -0.299 | 0.558 | 175.208 | -0.24 | 0.557 | 174.926 | 0.042 | 0.557 | 175.08 | -0.112 | 0.559 | 175.185 | -0.217 | 0.558 | 174.939 | 0.029 | 0.557 | 175.209 | -0.241 | 0.556 | 175.228 | -0.26 | 0.557 | 174.982 | -0.013 | 0.558 | 174.96 | 0.008 | 0.556
200.14 | -0.202 | 0.563 | 200.138 | -0.2 | 0.563 | 199.946 | -0.007 | 0.563 | 199.994 | -0.055 | 0.563 | 200.08 | -0.142 | 0.563 | 199.81 | 0.128 | 0.563 | 200.136 | -0.198 | 0.563 | 200.155 | -0.217 | 0.563 | 199.929 | 0.009 | 0.563 | 199.835 | 0.103 | 0.563
225.137 | -0.151 | 0.58 | 225.09 | -0.104 | 0.58 | 224.801 | 0.185 | 0.58 | 224.979 | 0.007 | 0.58 | 225.042 | -0.056 | 0.58 | 224.746 | 0.24 | 0.58 | 225.133 | -0.148 | 0.58 | 225.13 | -0.144 | 0.58 | 224.857 | 0.129 | 0.58 | 224.767 | 0.219 | 0.58
250.618 | -0.585 | 0.58 | 250.528 | -0.495 | 0.58 | 250.288 | -0.255 | 0.58 | 250.418 | -0.385 | 0.58 | 250.507 | -0.474 | 0.58 | 250.239 | -0.206 | 0.58 | 250.62 | -0.587 | 0.58 | 250.594 | -0.561 | 0.58 | 250.358 | -0.325 | 0.58 | 250.23 | -0.197 | 0.58
275.594 | -0.54 | 0.58 | 275.643 | -0.588 | 0.58 | 275.455 | -0.4 | 0.58 | 275.412 | -0.357 | 0.58 | 275.42 | -0.365 | 0.58 | 275.28 | -0.225 | 0.58 | 275.475 | -0.421 | 0.58 | 275.554 | -0.499 | 0.58 | 275.515 | -0.461 | 0.58 | 275.477 | -0.423 | 0.58
300.057 | -0.553 | 0.58 | 300.055 | -0.552 | 0.58 | 299.876 | -0.372 | 0.58 | 299.836 | -0.332 | 0.58 | 299.834 | -0.331 | 0.58 | 299.709 | -0.205 | 0.58 | 299.937 | -0.433 | 0.58 | 300.032 | -0.528 | 0.58 | 299.972 | -0.469 | 0.58 | 299.926 | -0.422 | 0.58
324.391 | 1.418 | 0.906 | 325.148 | 0.661 | 0.906 | 323.68 | 2.129 | 0.905 | 323.66 | 2.149 | 0.905 | 324.592 | 1.216 | 0.905 | 324.45 | 0.97 | 1.236 | 324.021 | 1.4 | 1.236 | 324.276 | 1.144 | 1.236 | 324.095 | 1.326 | 1.236 | 323.633 | 1.788 | 1.236
349.536 | 1.25 | 0.915 | 350.313 | 0.474 | 0.915 | 348.738 | 2.048 | 0.915 | 348.783 | 2.003 | 0.915 | 349.722 | 1.065 | 0.915 | 349.539 | 0.844 | 1.243 | 349.08 | 1.303 | 1.243 | 349.551 | 0.832 | 1.243 | 349.167 | 1.216 | 1.243 | 348.662 | 1.721 | 1.243

## DS2024
2024
ch101 |  |  | ch102 |  |  | ch103 |  |  | C104 |  |  | ch105 |  |  | ch106 |  |  | ch107 |  |  | ch108 |  |  | ch109 |  |  | CH110
Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2)
-0.291 | 0.231 | 0.22 | -0.323 | 0.262 | 0.22 | -0.321 | 0.26 | 0.22 | -0.323 | 0.263 | 0.22 | -0.348 | 0.288 | 0.22 | -0.327 | 0.266 | 0.22 | -0.374 | 0.314 | 0.22 | -0.383 | 0.322 | 0.22 | -0.428 | 0.367 | 0.22 | -0.39 | 0.33 | 0.22
24.372 | 0.389 | 0.327 | 24.388 | 0.372 | 0.328 | 24.376 | 0.385 | 0.333 | 24.345 | 0.415 | 0.328 | 24.346 | 0.414 | 0.326 | 24.353 | 0.408 | 0.329 | 24.294 | 0.467 | 0.328 | 24.265 | 0.496 | 0.327 | 24.285 | 0.476 | 0.327 | 24.255 | 0.505 | 0.332
49.768 | 0.079 | 0.361 | 49.742 | 0.105 | 0.362 | 49.691 | 0.156 | 0.361 | 49.725 | 0.122 | 0.36 | 49.702 | 0.145 | 0.361 | 49.697 | 0.15 | 0.361 | 49.628 | 0.219 | 0.36 | 49.684 | 0.163 | 0.372 | 49.645 | 0.202 | 0.36 | 49.591 | 0.256 | 0.36
74.788 | 0.099 | 0.393 | 74.765 | 0.122 | 0.393 | 74.703 | 0.184 | 0.393 | 74.719 | 0.167 | 0.392 | 74.742 | 0.144 | 0.392 | 74.735 | 0.151 | 0.392 | 74.655 | 0.231 | 0.391 | 74.669 | 0.217 | 0.392 | 74.718 | 0.169 | 0.391 | 74.596 | 0.29 | 0.391
99.795 | 0.096 | 0.471 | 99.794 | 0.097 | 0.471 | 99.709 | 0.182 | 0.471 | 99.719 | 0.172 | 0.471 | 99.753 | 0.138 | 0.471 | 99.733 | 0.158 | 0.472 | 99.627 | 0.264 | 0.472 | 99.665 | 0.226 | 0.472 | 99.711 | 0.18 | 0.472 | 99.556 | 0.335 | 0.472
124.768 | 0.156 | 0.437 | 124.76 | 0.164 | 0.437 | 124.647 | 0.278 | 0.438 | 124.666 | 0.258 | 0.438 | 124.702 | 0.222 | 0.437 | 124.671 | 0.253 | 0.437 | 124.563 | 0.361 | 0.437 | 124.598 | 0.326 | 0.436 | 124.671 | 0.253 | 0.437 | 124.475 | 0.449 | 0.436
149.71 | 0.24 | 0.451 | 149.716 | 0.234 | 0.45 | 149.597 | 0.354 | 0.449 | 149.638 | 0.312 | 0.449 | 149.695 | 0.255 | 0.448 | 149.673 | 0.277 | 0.449 | 149.557 | 0.393 | 0.448 | 149.62 | 0.33 | 0.448 | 149.707 | 0.243 | 0.448 | 149.486 | 0.464 | 0.448
174.602 | 0.355 | 0.43 | 174.578 | 0.378 | 0.43 | 174.44 | 0.516 | 0.43 | 174.483 | 0.474 | 0.43 | 174.544 | 0.412 | 0.43 | 174.492 | 0.464 | 0.43 | 174.393 | 0.564 | 0.43 | 174.439 | 0.517 | 0.43 | 174.542 | 0.415 | 0.43 | 174.288 | 0.669 | 0.43
199.485 | 0.447 | 0.562 | 199.477 | 0.455 | 0.563 | 199.335 | 0.598 | 0.563 | 199.366 | 0.567 | 0.562 | 199.441 | 0.492 | 0.562 | 199.394 | 0.539 | 0.563 | 199.27 | 0.662 | 0.562 | 199.313 | 0.62 | 0.562 | 199.449 | 0.483 | 0.562 | 199.184 | 0.749 | 0.562
224.463 | 0.46 | 0.58 | 224.455 | 0.468 | 0.58 | 224.293 | 0.63 | 0.58 | 224.31 | 0.613 | 0.58 | 224.412 | 0.511 | 0.58 | 224.362 | 0.561 | 0.58 | 224.226 | 0.697 | 0.58 | 224.314 | 0.609 | 0.58 | 224.437 | 0.486 | 0.58 | 224.134 | 0.789 | 0.58
249.447 | 0.412 | 0.712 | 249.481 | 0.378 | 0.714 | 249.284 | 0.575 | 0.712 | 249.274 | 0.585 | 0.712 | 249.401 | 0.459 | 0.712 | 249.382 | 0.478 | 0.712 | 249.23 | 0.629 | 0.712 | 249.365 | 0.494 | 0.712 | 249.489 | 0.371 | 0.712 | 249.145 | 0.714 | 0.712
ch111 |  |  | ch112 |  |  | ch113 |  |  | ch114 |  |  | ch115 |  |  | ch116 |  |  | ch117 |  |  | ch118 |  |  | ch119 |  |  | ch120
Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2) | Rata-rata Alat (°C) | Koreksi Alat (°C) | U95% °C (k=2)
-0.499 | 0.439 | 0.22 | -0.535 | 0.475 | 0.22 | -0.513 | 0.453 | 0.22 | -0.534 | 0.474 | 0.22 | -0.556 | 0.496 | 0.22 | -0.524 | 0.463 | 0.22 | -0.523 | 0.463 | 0.22 | -0.502 | 0.441 | 0.22 | -0.447 | 0.386 | 0.22 | -0.469 | 0.409 | 0.22
24.232 | 0.528 | 0.326 | 24.211 | 0.55 | 0.326 | 24.226 | 0.534 | 0.329 | 24.17 | 0.591 | 0.327 | 24.172 | 0.588 | 0.326 | 24.23 | 0.531 | 0.33 | 24.167 | 0.594 | 0.328 | 24.161 | 0.6 | 0.326 | 24.26 | 0.5 | 0.33 | 24.268 | 0.492 | 0.329
49.603 | 0.244 | 0.359 | 49.606 | 0.241 | 0.36 | 49.582 | 0.265 | 0.36 | 49.565 | 0.282 | 0.36 | 49.587 | 0.26 | 0.36 | 49.568 | 0.279 | 0.36 | 49.6 | 0.247 | 0.36 | 49.628 | 0.219 | 0.36 | 49.649 | 0.198 | 0.36 | 49.662 | 0.185 | 0.361
74.722 | 0.164 | 0.388 | 74.756 | 0.131 | 0.391 | 74.698 | 0.188 | 0.391 | 74.696 | 0.191 | 0.389 | 74.74 | 0.146 | 0.39 | 74.672 | 0.215 | 0.39 | 74.729 | 0.158 | 0.389 | 74.769 | 0.118 | 0.39 | 74.752 | 0.135 | 0.388 | 74.792 | 0.094 | 0.39
99.791 | 0.1 | 0.471 | 99.793 | 0.098 | 0.472 | 99.743 | 0.148 | 0.472 | 99.727 | 0.164 | 0.471 | 99.794 | 0.097 | 0.473 | 99.716 | 0.175 | 0.472 | 99.784 | 0.107 | 0.471 | 99.821 | 0.07 | 0.472 | 99.801 | 0.09 | 0.471 | 99.831 | 0.06 | 0.472
124.81 | 0.114 | 0.436 | 124.805 | 0.119 | 0.436 | 124.733 | 0.191 | 0.437 | 124.733 | 0.192 | 0.437 | 124.815 | 0.109 | 0.436 | 124.723 | 0.201 | 0.437 | 124.786 | 0.138 | 0.436 | 124.842 | 0.082 | 0.436 | 124.811 | 0.113 | 0.436 | 124.83 | 0.094 | 0.435
149.878 | 0.072 | 0.448 | 149.876 | 0.074 | 0.448 | 149.782 | 0.168 | 0.448 | 149.772 | 0.178 | 0.448 | 149.833 | 0.117 | 0.448 | 149.749 | 0.202 | 0.448 | 149.833 | 0.117 | 0.447 | 149.865 | 0.085 | 0.448 | 149.835 | 0.116 | 0.448 | 149.857 | 0.093 | 0.448
174.778 | 0.178 | 0.43 | 174.765 | 0.191 | 0.43 | 174.624 | 0.332 | 0.43 | 174.658 | 0.298 | 0.43 | 174.751 | 0.205 | 0.43 | 174.6 | 0.356 | 0.43 | 174.706 | 0.251 | 0.43 | 174.765 | 0.191 | 0.43 | 174.707 | 0.249 | 0.43 | 174.725 | 0.231 | 0.43
199.725 | 0.207 | 0.562 | 199.703 | 0.229 | 0.562 | 199.557 | 0.375 | 0.564 | 199.612 | 0.32 | 0.562 | 199.702 | 0.231 | 0.563 | 199.535 | 0.398 | 0.564 | 199.673 | 0.26 | 0.563 | 199.721 | 0.211 | 0.563 | 199.631 | 0.301 | 0.562 | 199.658 | 0.274 | 0.563
224.716 | 0.207 | 0.58 | 224.722 | 0.201 | 0.58 | 224.58 | 0.343 | 0.58 | 224.596 | 0.327 | 0.58 | 224.715 | 0.208 | 0.58 | 224.553 | 0.37 | 0.58 | 224.654 | 0.269 | 0.58 | 224.701 | 0.222 | 0.58 | 224.646 | 0.277 | 0.58 | 224.653 | 0.27 | 0.58
249.752 | 0.107 | 0.712 | 249.816 | 0.043 | 0.712 | 249.714 | 0.145 | 0.713 | 249.673 | 0.186 | 0.712 | 249.797 | 0.062 | 0.712 | 249.655 | 0.204 | 0.712 | 249.722 | 0.138 | 0.712 | 249.772 | 0.087 | 0.712 | 249.74 | 0.119 | 0.712 | 249.726 | 0.134 | 0.712
274.871 | 0.125 | 0.58 | 274.86 | 0.137 | 0.58 | 274.793 | 0.203 | 0.58 | 274.783 | 0.213 | 0.58 | 274.875 | 0.121 | 0.58 | 274.728 | 0.268 | 0.58 | 274.802 | 0.194 | 0.58 | 274.844 | 0.153 | 0.58 | 274.816 | 0.18 | 0.58 | 274.775 | 0.221 | 0.58
299.835 | 0.08 | 0.77 | 299.845 | 0.07 | 0.77 | 299.784 | 0.131 | 0.77 | 299.76 | 0.155 | 0.77 | 299.855 | 0.06 | 0.77 | 299.694 | 0.221 | 0.77 | 299.775 | 0.14 | 0.77 | 299.815 | 0.1 | 0.77 | 299.833 | 0.082 | 0.77 | 299.745 | 0.17 | 0.77
325.495 | 0.089 | 1.243 | 324.77 | 0.814 | 1.244 | 324.647 | 0.937 | 1.244 | 325.298 | 0.286 | 1.243 | 325.483 | 0.101 | 1.243 | 324.468 | 1.116 | 1.03 | 323.489 | 2.095 | 1.03 | 323.189 | 2.395 | 1.031 | 323.967 | 1.617 | 1.03 | 225.265 | 100.319 | 274.581
350.254 | 0.016 | 1.251 | 349.413 | 0.857 | 1.25 | 349.359 | 0.911 | 1.25 | 349.994 | 0.276 | 1.25 | 350.193 | 0.078 | 1.25 | 349.159 | 1.111 | 1.038 | 348.168 | 2.102 | 1.038 | 347.857 | 2.414 | 1.038 | 348.702 | 1.568 | 1.038 | 348.696 | 1.574 | 1.038

## Data 60 C
Nama alat |  | Oven |  |  |  | Tanggal terima |  | 2025-12-03
Merek/Tipe |  | Memmert | / | B 40 |  | Tanggal kalibrasi |  | 2025-12-03 | 0
Kapasitas |  | (30 ~ 120) | °C |  |  | Prosedur |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Kecermatan |  | 0.5 | °C |  |  | Temperatur |  | 26.0345 | °C ± | 0.43103
No. Seri/No. ID |  | 801356 | / | - |  | Kelembaban relatif |  | 69.4328 | % RH ± | 5.4585
Posisi Termokopel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tind(°C)
Menit Ke- | CH111 | CH112 | CH113 | CH114 | CH115 | CH116 | CH117 | CH118 | CH119
1 | 64.716 | 65.29 | 64.555 | 64.639 | 65.074 | 66.276 | 64.437 | 64.82 | 64.594 | 63.5
2 | 64.668 | 65.375 | 64.682 | 64.671 | 64.528 | 65.249 | 64.219 | 64.403 | 64.695 | 63.5
3 | 64.551 | 65.172 | 64.461 | 64.529 | 63.782 | 64.295 | 63.536 | 63.555 | 64.593 | 64
4 | 64.742 | 65.357 | 64.657 | 64.69 | 64.755 | 65.806 | 64.105 | 64.533 | 64.717 | 64
5 | 64.978 | 65.594 | 64.943 | 65 | 65.106 | 66.141 | 64.713 | 64.998 | 64.956 | 64
6 | 64.936 | 65.49 | 64.834 | 64.933 | 64.432 | 64.968 | 64.235 | 64.329 | 64.938 | 64
7 | 64.755 | 65.355 | 64.706 | 64.757 | 63.917 | 64.43 | 63.628 | 63.633 | 64.833 | 64
8 | 65.199 | 65.799 | 65.062 | 65.134 | 65.431 | 66.447 | 64.79 | 65.247 | 65.137 | 64
9 | 65.245 | 65.814 | 65.202 | 65.248 | 65.066 | 65.74 | 64.835 | 65.003 | 65.224 | 64
10 | 65.105 | 65.656 | 64.967 | 65.096 | 64.333 | 64.848 | 64.155 | 64.192 | 65.158 | 64
11 | 65.138 | 65.763 | 65.001 | 65.056 | 64.748 | 65.658 | 64.105 | 64.569 | 65.159 | 64.5
12 | 65.532 | 66.101 | 65.391 | 65.505 | 65.691 | 66.683 | 65.198 | 65.52 | 65.456 | 64.5
13 | 65.446 | 66.032 | 65.327 | 65.424 | 65.047 | 65.611 | 64.787 | 64.964 | 65.419 | 64.5
14 | 65.232 | 65.862 | 65.183 | 65.251 | 64.281 | 64.909 | 64.101 | 64.039 | 65.349 | 64.5
15 | 65.595 | 66.087 | 65.372 | 65.444 | 65.524 | 66.632 | 64.798 | 65.272 | 65.484 | 64.5
16 | 65.722 | 66.286 | 65.586 | 65.69 | 65.694 | 66.509 | 65.314 | 65.616 | 65.7 | 64.5
17 | 65.589 | 66.168 | 65.523 | 65.616 | 64.951 | 65.542 | 64.817 | 64.797 | 65.66 | 64.5
18 | 65.411 | 66.019 | 65.402 | 65.415 | 64.413 | 65.056 | 64.122 | 64.095 | 65.518 | 64.5
19 | 65.878 | 66.366 | 65.641 | 65.76 | 65.913 | 67.021 | 65.293 | 65.718 | 65.782 | 65
20 | 65.89 | 66.484 | 65.816 | 65.92 | 65.611 | 66.274 | 65.401 | 65.541 | 65.922 | 65
21 | 65.769 | 66.267 | 65.571 | 65.739 | 64.858 | 65.425 | 64.655 | 64.675 | 65.781 | 65
22 | 65.677 | 66.312 | 65.651 | 65.623 | 64.982 | 65.775 | 64.433 | 64.635 | 65.765 | 65
23 | 66.088 | 66.595 | 65.885 | 66.011 | 66.094 | 66.968 | 65.574 | 65.95 | 66.001 | 65
24 | 66.023 | 66.565 | 65.94 | 66.055 | 65.559 | 66.217 | 65.386 | 65.438 | 66.077 | 65
25 | 65.831 | 66.432 | 65.687 | 65.769 | 64.805 | 65.462 | 64.562 | 64.577 | 65.907 | 65
26 | 66.015 | 66.507 | 65.829 | 65.919 | 65.603 | 66.324 | 64.982 | 65.375 | 65.968 | 65
27 | 66.246 | 66.778 | 66.072 | 66.214 | 66.178 | 66.794 | 65.722 | 66.078 | 66.216 | 65
28 | 66.211 | 66.684 | 66.03 | 66.208 | 65.521 | 66.087 | 65.382 | 65.401 | 66.208 | 65
29 | 65.975 | 66.536 | 65.84 | 65.94 | 64.805 | 65.453 | 64.541 | 64.583 | 66.043 | 65
30 | 66.271 | 66.787 | 66.064 | 66.137 | 66.047 | 66.904 | 65.368 | 65.839 | 66.203 | 65

## Evaluasi 60 C
Resolusi | 0.1 | °C
| Channel | ch111 |  |  | ch112 |  |  | ch112 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111
| T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 |  |  | T6 |  |  | T7 |  |  | T8 |  |  | T9 |  |  | Indikator
| T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | Inkubator
1 | 64.716 | -0.33357 | 64.3824 | 65.29 | -0.29722 | 64.9928 | 64.555 | -0.29908 | 64.2559 | 64.639 | -0.33334 | 64.3057 | 65.074 | -0.33462 | 64.7394 | 66.276 | -0.33817 | 65.9378 | 64.437 | -0.33274 | 64.1043 | 64.82 | -0.33387 | 64.4861 | 64.594 | -0.33321 | 64.2608 | 63.5
2 | 64.668 | -0.33343 | 64.3346 | 65.375 | -0.29701 | 65.078 | 64.682 | -0.29876 | 64.3832 | 64.671 | -0.33343 | 64.3376 | 64.528 | -0.33301 | 64.195 | 65.249 | -0.33514 | 64.9139 | 64.219 | -0.3321 | 63.8869 | 64.403 | -0.33264 | 64.0704 | 64.695 | -0.33351 | 64.3615 | 63.5
3 | 64.551 | -0.33308 | 64.2179 | 65.172 | -0.29752 | 64.8745 | 64.461 | -0.29932 | 64.1617 | 64.529 | -0.33302 | 64.196 | 63.782 | -0.33081 | 63.4512 | 64.295 | -0.33232 | 63.9627 | 63.536 | -0.33008 | 63.2059 | 63.555 | -0.33014 | 63.2249 | 64.593 | -0.3332 | 64.2598 | 64
4 | 64.742 | -0.33364 | 64.4084 | 65.357 | -0.29705 | 65.0599 | 64.657 | -0.29882 | 64.3582 | 64.69 | -0.33349 | 64.3565 | 64.755 | -0.33368 | 64.4213 | 65.806 | -0.33679 | 65.4692 | 64.105 | -0.33176 | 63.7732 | 64.533 | -0.33303 | 64.2 | 64.717 | -0.33357 | 64.3834 | 64
5 | 64.978 | -0.33434 | 64.6437 | 65.594 | -0.29645 | 65.2975 | 64.943 | -0.2981 | 64.6449 | 65 | -0.33441 | 64.6656 | 65.106 | -0.33472 | 64.7713 | 66.141 | -0.33777 | 65.8032 | 64.713 | -0.33356 | 64.3794 | 64.998 | -0.3344 | 64.6636 | 64.956 | -0.33428 | 64.6217 | 64
6 | 64.936 | -0.33422 | 64.6018 | 65.49 | -0.29671 | 65.1933 | 64.834 | -0.29837 | 64.5356 | 64.933 | -0.33421 | 64.5988 | 64.432 | -0.33273 | 64.0993 | 64.968 | -0.33431 | 64.6337 | 64.235 | -0.33215 | 63.9029 | 64.329 | -0.33243 | 63.9966 | 64.938 | -0.33422 | 64.6038 | 64
7 | 64.755 | -0.33368 | 64.4213 | 65.355 | -0.29706 | 65.0579 | 64.706 | -0.2987 | 64.4073 | 64.757 | -0.33369 | 64.4233 | 63.917 | -0.33121 | 63.5858 | 64.43 | -0.33272 | 64.0973 | 63.628 | -0.33036 | 63.2976 | 63.633 | -0.33037 | 63.3026 | 64.833 | -0.33391 | 64.4991 | 64
8 | 65.199 | -0.33499 | 64.864 | 65.799 | -0.29593 | 65.5031 | 65.062 | -0.2978 | 64.7642 | 65.134 | -0.3348 | 64.7992 | 65.431 | -0.33568 | 65.0953 | 66.447 | -0.33868 | 66.1083 | 64.79 | -0.33379 | 64.4562 | 65.247 | -0.33513 | 64.9119 | 65.137 | -0.33481 | 64.8022 | 64
9 | 65.245 | -0.33513 | 64.9099 | 65.814 | -0.2959 | 65.5181 | 65.202 | -0.29744 | 64.9046 | 65.248 | -0.33514 | 64.9129 | 65.066 | -0.3346 | 64.7314 | 65.74 | -0.33659 | 65.4034 | 64.835 | -0.33392 | 64.5011 | 65.003 | -0.33441 | 64.6686 | 65.224 | -0.33507 | 64.8889 | 64
10 | 65.105 | -0.33472 | 64.7703 | 65.656 | -0.2963 | 65.3597 | 64.967 | -0.29804 | 64.669 | 65.096 | -0.33469 | 64.7613 | 64.333 | -0.33244 | 64.0006 | 64.848 | -0.33396 | 64.514 | 64.155 | -0.33191 | 63.8231 | 64.192 | -0.33202 | 63.86 | 65.158 | -0.33487 | 64.8231 | 64
11 | 65.138 | -0.33481 | 64.8032 | 65.763 | -0.29602 | 65.467 | 65.001 | -0.29795 | 64.703 | 65.056 | -0.33457 | 64.7214 | 64.748 | -0.33366 | 64.4143 | 65.658 | -0.33635 | 65.3217 | 64.105 | -0.33176 | 63.7732 | 64.569 | -0.33313 | 64.2359 | 65.159 | -0.33488 | 64.8241 | 64.5
12 | 65.532 | -0.33598 | 65.196 | 66.101 | -0.29517 | 65.8058 | 65.391 | -0.29696 | 65.094 | 65.505 | -0.3359 | 65.1691 | 65.691 | -0.33645 | 65.3546 | 66.683 | -0.33937 | 66.3436 | 65.198 | -0.33499 | 64.863 | 65.52 | -0.33594 | 65.1841 | 65.456 | -0.33575 | 65.1202 | 64.5
13 | 65.446 | -0.33572 | 65.1103 | 66.032 | -0.29535 | 65.7367 | 65.327 | -0.29713 | 65.0299 | 65.424 | -0.33566 | 65.0883 | 65.047 | -0.33454 | 64.7125 | 65.611 | -0.33621 | 65.2748 | 64.787 | -0.33378 | 64.4532 | 64.964 | -0.3343 | 64.6297 | 65.419 | -0.33564 | 65.0834 | 64.5
14 | 65.232 | -0.33509 | 64.8969 | 65.862 | -0.29577 | 65.5662 | 65.183 | -0.29749 | 64.8855 | 65.251 | -0.33515 | 64.9159 | 64.281 | -0.33228 | 63.9487 | 64.909 | -0.33414 | 64.5749 | 64.101 | -0.33175 | 63.7692 | 64.039 | -0.33157 | 63.7074 | 65.349 | -0.33544 | 65.0136 | 64.5
15 | 65.595 | -0.33616 | 65.2588 | 66.087 | -0.29521 | 65.7918 | 65.372 | -0.29701 | 65.075 | 65.444 | -0.33572 | 65.1083 | 65.524 | -0.33595 | 65.188 | 66.632 | -0.33922 | 66.2928 | 64.798 | -0.33381 | 64.4642 | 65.272 | -0.33521 | 64.9368 | 65.484 | -0.33583 | 65.1482 | 64.5
16 | 65.722 | -0.33654 | 65.3855 | 66.286 | -0.2947 | 65.9913 | 65.586 | -0.29647 | 65.2895 | 65.69 | -0.33644 | 65.3536 | 65.694 | -0.33645 | 65.3575 | 66.509 | -0.33886 | 66.1701 | 65.314 | -0.33533 | 64.9787 | 65.616 | -0.33622 | 65.2798 | 65.7 | -0.33647 | 65.3635 | 64.5
17 | 65.589 | -0.33614 | 65.2529 | 66.168 | -0.295 | 65.873 | 65.523 | -0.29663 | 65.2264 | 65.616 | -0.33622 | 65.2798 | 64.951 | -0.33426 | 64.6167 | 65.542 | -0.33601 | 65.206 | 64.817 | -0.33387 | 64.4831 | 64.797 | -0.33381 | 64.4632 | 65.66 | -0.33635 | 65.3236 | 64.5
18 | 65.411 | -0.33562 | 65.0754 | 66.019 | -0.29538 | 65.7236 | 65.402 | -0.29694 | 65.1051 | 65.415 | -0.33563 | 65.0794 | 64.413 | -0.33267 | 64.0803 | 65.056 | -0.33457 | 64.7214 | 64.122 | -0.33181 | 63.7902 | 64.095 | -0.33173 | 63.7633 | 65.518 | -0.33593 | 65.1821 | 64.5
19 | 65.878 | -0.337 | 65.541 | 66.366 | -0.2945 | 66.0715 | 65.641 | -0.29633 | 65.3447 | 65.76 | -0.33665 | 65.4234 | 65.913 | -0.3371 | 65.5759 | 67.021 | -0.34037 | 66.6806 | 65.293 | -0.33527 | 64.9577 | 65.718 | -0.33653 | 65.3815 | 65.782 | -0.33671 | 65.4453 | 65
20 | 65.89 | -0.33703 | 65.553 | 66.484 | -0.2942 | 66.1898 | 65.816 | -0.29589 | 65.5201 | 65.92 | -0.33712 | 65.5829 | 65.611 | -0.33621 | 65.2748 | 66.274 | -0.33817 | 65.9358 | 65.401 | -0.33559 | 65.0654 | 65.541 | -0.336 | 65.205 | 65.922 | -0.33713 | 65.5849 | 65
21 | 65.769 | -0.33668 | 65.4323 | 66.267 | -0.29475 | 65.9722 | 65.571 | -0.29651 | 65.2745 | 65.739 | -0.33659 | 65.4024 | 64.858 | -0.33399 | 64.524 | 65.425 | -0.33566 | 65.0893 | 64.655 | -0.33339 | 64.3216 | 64.675 | -0.33345 | 64.3416 | 65.781 | -0.33671 | 65.4443 | 65
22 | 65.677 | -0.3364 | 65.3406 | 66.312 | -0.29464 | 66.0174 | 65.651 | -0.29631 | 65.3547 | 65.623 | -0.33624 | 65.2868 | 64.982 | -0.33435 | 64.6476 | 65.775 | -0.33669 | 65.4383 | 64.433 | -0.33273 | 64.1003 | 64.635 | -0.33333 | 64.3017 | 65.765 | -0.33666 | 65.4283 | 65
23 | 66.088 | -0.33762 | 65.7504 | 66.595 | -0.29392 | 66.3011 | 65.885 | -0.29572 | 65.5893 | 66.011 | -0.33739 | 65.6736 | 66.094 | -0.33764 | 65.7564 | 66.968 | -0.34022 | 66.6278 | 65.574 | -0.3361 | 65.2379 | 65.95 | -0.33721 | 65.6128 | 66.001 | -0.33736 | 65.6636 | 65
24 | 66.023 | -0.33743 | 65.6856 | 66.565 | -0.294 | 66.271 | 65.94 | -0.29558 | 65.6444 | 66.055 | -0.33752 | 65.7175 | 65.559 | -0.33606 | 65.2229 | 66.217 | -0.338 | 65.879 | 65.386 | -0.33555 | 65.0505 | 65.438 | -0.3357 | 65.1023 | 66.077 | -0.33759 | 65.7394 | 65
25 | 65.831 | -0.33686 | 65.4941 | 66.432 | -0.29433 | 66.1377 | 65.687 | -0.29622 | 65.3908 | 65.769 | -0.33668 | 65.4323 | 64.805 | -0.33383 | 64.4712 | 65.462 | -0.33577 | 65.1262 | 64.562 | -0.33311 | 64.2289 | 64.577 | -0.33316 | 64.2438 | 65.907 | -0.33708 | 65.5699 | 65
26 | 66.015 | -0.3374 | 65.6776 | 66.507 | -0.29414 | 66.2129 | 65.829 | -0.29586 | 65.5331 | 65.919 | -0.33712 | 65.5819 | 65.603 | -0.33619 | 65.2668 | 66.324 | -0.33831 | 65.9857 | 64.982 | -0.33435 | 64.6476 | 65.375 | -0.33551 | 65.0395 | 65.968 | -0.33726 | 65.6307 | 65
27 | 66.246 | -0.33808 | 65.9079 | 66.778 | -0.29346 | 66.4845 | 66.072 | -0.29524 | 65.7768 | 66.214 | -0.33799 | 65.876 | 66.178 | -0.33788 | 65.8401 | 66.794 | -0.3397 | 66.4543 | 65.722 | -0.33654 | 65.3855 | 66.078 | -0.33759 | 65.7404 | 66.216 | -0.338 | 65.878 | 65
28 | 66.211 | -0.33798 | 65.873 | 66.684 | -0.2937 | 66.3903 | 66.03 | -0.29535 | 65.7346 | 66.208 | -0.33797 | 65.87 | 65.521 | -0.33594 | 65.1851 | 66.087 | -0.33761 | 65.7494 | 65.382 | -0.33553 | 65.0465 | 65.401 | -0.33559 | 65.0654 | 66.208 | -0.33797 | 65.87 | 65
29 | 65.975 | -0.33728 | 65.6377 | 66.536 | -0.29407 | 66.2419 | 65.84 | -0.29583 | 65.5442 | 65.94 | -0.33718 | 65.6028 | 64.805 | -0.33383 | 64.4712 | 65.453 | -0.33574 | 65.1173 | 64.541 | -0.33305 | 64.2079 | 64.583 | -0.33317 | 64.2498 | 66.043 | -0.33748 | 65.7055 | 65
30 | 66.271 | -0.33816 | 65.9328 | 66.787 | -0.29344 | 66.4936 | 66.064 | -0.29526 | 65.7687 | 66.137 | -0.33776 | 65.7992 | 66.047 | -0.3375 | 65.7095 | 66.904 | -0.34003 | 66.564 | 65.368 | -0.33549 | 65.0325 | 65.839 | -0.33688 | 65.5021 | 66.203 | -0.33796 | 65.865 | 65
| 65.4811 | -0.33583 | 65.1453 | 66.0511 | -0.2953 | 65.7558 | 65.3627 | -0.29704 | 65.0656 | 65.4464 | -0.33572 | 65.1107 | 65.0916 | -0.33468 | 64.757 | 65.8501 | -0.33692 | 65.5132 | 64.7065 | -0.33354 | 64.3729 | 64.9132 | -0.33415 | 64.579 | 65.4821 | -0.33583 | 65.1463 | 64.5
sd | 0.5181 |  |  | 0.4838 |  |  | 0.48548 |  |  | 0.50835 |  |  | 0.63671 |  |  | 0.75136 |  |  | 0.57627 |  |  | 0.66586 |  |  | 0.51424 |  |  | 0.4913
Suhu/Temperatur
0.75136
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ref T9
| 1 | 64.3824 | 64.9928 | 64.2559 | 64.3057 | 64.7394 | 65.9378 | 64.1043 | 64.4861 | 64.2608 |  | 1.677
| 2 | 64.3346 | 65.078 | 64.3832 | 64.3376 | 64.195 | 64.9139 | 63.8869 | 64.0704 | 64.3615 |  | 0.7165
| 3 | 64.2179 | 64.8745 | 64.1617 | 64.196 | 63.4512 | 63.9627 | 63.2059 | 63.2249 | 64.2598 |  | 1.0539
| 4 | 64.4084 | 65.0599 | 64.3582 | 64.3565 | 64.4213 | 65.4692 | 63.7732 | 64.2 | 64.3834 |  | 1.0858
| 5 | 64.6437 | 65.2975 | 64.6449 | 64.6656 | 64.7713 | 65.8032 | 64.3794 | 64.6636 | 64.6217 |  | 1.1815
| 6 | 64.6018 | 65.1933 | 64.5356 | 64.5988 | 64.0993 | 64.6337 | 63.9029 | 63.9966 | 64.6038 |  | 0.70092
| 7 | 64.4213 | 65.0579 | 64.4073 | 64.4233 | 63.5858 | 64.0973 | 63.2976 | 63.3026 | 64.4991 |  | 1.2014
| 8 | 64.864 | 65.5031 | 64.7642 | 64.7992 | 65.0953 | 66.1083 | 64.4562 | 64.9119 | 64.8022 |  | 1.3061
| 9 | 64.9099 | 65.5181 | 64.9046 | 64.9129 | 64.7314 | 65.4034 | 64.5011 | 64.6686 | 64.8889 |  | 0.62917
| 10 | 64.7703 | 65.3597 | 64.669 | 64.7613 | 64.0006 | 64.514 | 63.8231 | 63.86 | 64.8231 |  | 1
| 11 | 64.8032 | 65.467 | 64.703 | 64.7214 | 64.4143 | 65.3217 | 63.7732 | 64.2359 | 64.8241 |  | 1.0509
| 12 | 65.196 | 65.8058 | 65.094 | 65.1691 | 65.3546 | 66.3436 | 64.863 | 65.1841 | 65.1202 |  | 1.2234
| 13 | 65.1103 | 65.7367 | 65.0299 | 65.0883 | 64.7125 | 65.2748 | 64.4532 | 64.6297 | 65.0834 |  | 0.6533
| 14 | 64.8969 | 65.5662 | 64.8855 | 64.9159 | 63.9487 | 64.5749 | 63.7692 | 63.7074 | 65.0136 |  | 1.3061
| 15 | 65.2588 | 65.7918 | 65.075 | 65.1083 | 65.188 | 66.2928 | 64.4642 | 64.9368 | 65.1482 |  | 1.1446
| 16 | 65.3855 | 65.9913 | 65.2895 | 65.3536 | 65.3575 | 66.1701 | 64.9787 | 65.2798 | 65.3635 |  | 0.80661
| 17 | 65.2529 | 65.873 | 65.2264 | 65.2798 | 64.6167 | 65.206 | 64.4831 | 64.4632 | 65.3236 |  | 0.86045
| 18 | 65.0754 | 65.7236 | 65.1051 | 65.0794 | 64.0803 | 64.7214 | 63.7902 | 63.7633 | 65.1821 |  | 1.4188
| 19 | 65.541 | 66.0715 | 65.3447 | 65.4234 | 65.5759 | 66.6806 | 64.9577 | 65.3815 | 65.4453 |  | 1.2353
| 20 | 65.553 | 66.1898 | 65.5201 | 65.5829 | 65.2748 | 65.9358 | 65.0654 | 65.205 | 65.5849 |  | 0.60492
| 21 | 65.4323 | 65.9722 | 65.2745 | 65.4024 | 64.524 | 65.0893 | 64.3216 | 64.3416 | 65.4443 |  | 1.1227
| 22 | 65.3406 | 66.0174 | 65.3547 | 65.2868 | 64.6476 | 65.4383 | 64.1003 | 64.3017 | 65.4283 |  | 1.3281
| 23 | 65.7504 | 66.3011 | 65.5893 | 65.6736 | 65.7564 | 66.6278 | 65.2379 | 65.6128 | 65.6636 |  | 0.96415
| 24 | 65.6856 | 66.271 | 65.6444 | 65.7175 | 65.2229 | 65.879 | 65.0505 | 65.1023 | 65.7394 |  | 0.68896
| 25 | 65.4941 | 66.1377 | 65.3908 | 65.4323 | 64.4712 | 65.1262 | 64.2289 | 64.2438 | 65.5699 |  | 1.341
| 26 | 65.6776 | 66.2129 | 65.5331 | 65.5819 | 65.2668 | 65.9857 | 64.6476 | 65.0395 | 65.6307 |  | 0.98309
| 27 | 65.9079 | 66.4845 | 65.7768 | 65.876 | 65.8401 | 66.4543 | 65.3855 | 65.7404 | 65.878 |  | 0.60654
| 28 | 65.873 | 66.3903 | 65.7346 | 65.87 | 65.1851 | 65.7494 | 65.0465 | 65.0654 | 65.87 |  | 0.82356
| 29 | 65.6377 | 66.2419 | 65.5442 | 65.6028 | 64.4712 | 65.1173 | 64.2079 | 64.2498 | 65.7055 |  | 1.4976
| 30 | 65.9328 | 66.4936 | 65.7687 | 65.7992 | 65.7095 | 66.564 | 65.0325 | 65.5021 | 65.865 |  | 0.83254
| Rata-rata | 65.1453 | 65.7558 | 65.0656 | 65.1107 | 64.757 | 65.5132 | 64.3729 | 64.579 | 65.1463
|  | 1.7149 | 1.6191 | 1.6151 | 1.68 | 2.3889 | 2.718 | 2.1795 | 2.5156 | 1.6182
| KS | T1: Keseragaman suhu; T3: 1.677; T9: 0.0066914
| SS | T1: Stabilitas suhu; T3: 1.359
| VK | T1: Variasi Keseluruhan; T3: 3.4747

## Drift 60 C
Resolusi
[18 empty] | Channel | ch111 | ch112 | ch112 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111
| T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | T5 |  | T6 |  | T7 |  | T8 |  | T9 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | drift | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | drift max
| T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T1: Drift | [10 empty] | #REF!
1 | 64.716 | -0.33357 | 65.29 | -0.29722 | 64.555 | -0.29908 | 64.639 | -0.33334 | 65.074 | -0.33462 | 66.276 | -0.33817 | 64.437 | -0.33274 | 64.82 | -0.33387 | 64.594 | -0.33321 | 0.19587 | 0.1724 | 0.17562 | 0.19611 | 0.19473 | 0.1909 | 0.19676 | 0.19554 | 0.19626 | 0.52943 | 0.46962 | 0.47469 | 0.52945 | 0.52935 | 0.52907 | 0.5295 | 0.52941 | 0.52946 | 0.52971 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.052971 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 64.668 | -0.33343 | 65.375 | -0.29701 | 64.682 | -0.29876 | 64.671 | -0.33343 | 64.528 | -0.33301 | 65.249 | -0.33514 | 64.219 | -0.3321 | 64.403 | -0.33264 | 64.695 | -0.33351 | 0.19602 | 0.17203 | 0.17506 | 0.19601 | 0.19647 | 0.19417 | 0.19745 | 0.19686 | 0.19593 | 0.52945 | 0.46904 | 0.47382 | 0.52945 | 0.52948 | 0.52931 | 0.52955 | 0.52951 | 0.52944 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 64.551 | -0.33308 | 65.172 | -0.29752 | 64.461 | -0.29932 | 64.529 | -0.33302 | 63.782 | -0.33081 | 64.295 | -0.33232 | 63.536 | -0.33008 | 63.555 | -0.33014 | 64.593 | -0.3332 | 0.19639 | 0.17292 | 0.17603 | 0.19646 | 0.19884 | 0.19721 | 0.19963 | 0.19957 | 0.19626 | 0.52947 | 0.47044 | 0.47534 | 0.52948 | 0.52965 | 0.52953 | 0.52971 | 0.52971 | 0.52946 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 64.742 | -0.33364 | 65.357 | -0.29705 | 64.657 | -0.29882 | 64.69 | -0.33349 | 64.755 | -0.33368 | 65.806 | -0.33679 | 64.105 | -0.33176 | 64.533 | -0.33303 | 64.717 | -0.33357 | 0.19578 | 0.17211 | 0.17517 | 0.19595 | 0.19574 | 0.1924 | 0.19781 | 0.19645 | 0.19586 | 0.52943 | 0.46916 | 0.47399 | 0.52944 | 0.52943 | 0.52918 | 0.52958 | 0.52948 | 0.52943 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 64.978 | -0.33434 | 65.594 | -0.29645 | 64.943 | -0.2981 | 65 | -0.33441 | 65.106 | -0.33472 | 66.141 | -0.33777 | 64.713 | -0.33356 | 64.998 | -0.3344 | 64.956 | -0.33428 | 0.19503 | 0.17107 | 0.17392 | 0.19496 | 0.19463 | 0.19133 | 0.19588 | 0.19497 | 0.1951 | 0.52937 | 0.46752 | 0.47202 | 0.52937 | 0.52934 | 0.5291 | 0.52944 | 0.52937 | 0.52938 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 64.936 | -0.33422 | 65.49 | -0.29671 | 64.834 | -0.29837 | 64.933 | -0.33421 | 64.432 | -0.33273 | 64.968 | -0.33431 | 64.235 | -0.33215 | 64.329 | -0.33243 | 64.938 | -0.33422 | 0.19517 | 0.17153 | 0.1744 | 0.19518 | 0.19677 | 0.19506 | 0.1974 | 0.1971 | 0.19516 | 0.52938 | 0.46824 | 0.47277 | 0.52938 | 0.5295 | 0.52938 | 0.52955 | 0.52953 | 0.52938 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 64.755 | -0.33368 | 65.355 | -0.29706 | 64.706 | -0.2987 | 64.757 | -0.33369 | 63.917 | -0.33121 | 64.43 | -0.33272 | 63.628 | -0.33036 | 63.633 | -0.33037 | 64.833 | -0.33391 | 0.19574 | 0.17212 | 0.17496 | 0.19574 | 0.19841 | 0.19678 | 0.19933 | 0.19932 | 0.19549 | 0.52943 | 0.46917 | 0.47365 | 0.52943 | 0.52962 | 0.5295 | 0.52969 | 0.52969 | 0.52941 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 65.199 | -0.33499 | 65.799 | -0.29593 | 65.062 | -0.2978 | 65.134 | -0.3348 | 65.431 | -0.33568 | 66.447 | -0.33868 | 64.79 | -0.33379 | 65.247 | -0.33513 | 65.137 | -0.33481 | 0.19433 | 0.17018 | 0.1734 | 0.19454 | 0.19359 | 0.19035 | 0.19563 | 0.19418 | 0.19453 | 0.52932 | 0.46611 | 0.4712 | 0.52934 | 0.52927 | 0.52903 | 0.52942 | 0.52931 | 0.52934 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 65.245 | -0.33513 | 65.814 | -0.2959 | 65.202 | -0.29744 | 65.248 | -0.33514 | 65.066 | -0.3346 | 65.74 | -0.33659 | 64.835 | -0.33392 | 65.003 | -0.33441 | 65.224 | -0.33507 | 0.19418 | 0.17011 | 0.17279 | 0.19417 | 0.19475 | 0.19261 | 0.19549 | 0.19495 | 0.19425 | 0.52931 | 0.46601 | 0.47023 | 0.52931 | 0.52935 | 0.5292 | 0.52941 | 0.52937 | 0.52932 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 65.105 | -0.33472 | 65.656 | -0.2963 | 64.967 | -0.29804 | 65.096 | -0.33469 | 64.333 | -0.33244 | 64.848 | -0.33396 | 64.155 | -0.33191 | 64.192 | -0.33202 | 65.158 | -0.33487 | 0.19463 | 0.1708 | 0.17381 | 0.19466 | 0.19709 | 0.19545 | 0.19765 | 0.19754 | 0.19446 | 0.52934 | 0.4671 | 0.47185 | 0.52935 | 0.52952 | 0.5294 | 0.52957 | 0.52956 | 0.52933 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 65.138 | -0.33481 | 65.763 | -0.29602 | 65.001 | -0.29795 | 65.056 | -0.33457 | 64.748 | -0.33366 | 65.658 | -0.33635 | 64.105 | -0.33176 | 64.569 | -0.33313 | 65.159 | -0.33488 | 0.19452 | 0.17033 | 0.17367 | 0.19478 | 0.19577 | 0.19287 | 0.19781 | 0.19634 | 0.19446 | 0.52934 | 0.46636 | 0.47162 | 0.52936 | 0.52943 | 0.52922 | 0.52958 | 0.52947 | 0.52933 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 65.532 | -0.33598 | 66.101 | -0.29517 | 65.391 | -0.29696 | 65.505 | -0.3359 | 65.691 | -0.33645 | 66.683 | -0.33937 | 65.198 | -0.33499 | 65.52 | -0.33594 | 65.456 | -0.33575 | 0.19327 | 0.16885 | 0.17196 | 0.19335 | 0.19276 | 0.1896 | 0.19433 | 0.19331 | 0.19351 | 0.52924 | 0.46403 | 0.46893 | 0.52925 | 0.52921 | 0.52898 | 0.52932 | 0.52925 | 0.52926 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 65.446 | -0.33572 | 66.032 | -0.29535 | 65.327 | -0.29713 | 65.424 | -0.33566 | 65.047 | -0.33454 | 65.611 | -0.33621 | 64.787 | -0.33378 | 64.964 | -0.3343 | 65.419 | -0.33564 | 0.19354 | 0.16916 | 0.17224 | 0.19361 | 0.19481 | 0.19302 | 0.19564 | 0.19508 | 0.19363 | 0.52926 | 0.4645 | 0.46937 | 0.52927 | 0.52936 | 0.52923 | 0.52942 | 0.52938 | 0.52927 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 65.232 | -0.33509 | 65.862 | -0.29577 | 65.183 | -0.29749 | 65.251 | -0.33515 | 64.281 | -0.33228 | 64.909 | -0.33414 | 64.101 | -0.33175 | 64.039 | -0.33157 | 65.349 | -0.33544 | 0.19422 | 0.1699 | 0.17287 | 0.19416 | 0.19725 | 0.19525 | 0.19783 | 0.19802 | 0.19385 | 0.52931 | 0.46567 | 0.47036 | 0.52931 | 0.52954 | 0.52939 | 0.52958 | 0.52959 | 0.52929 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 65.595 | -0.33616 | 66.087 | -0.29521 | 65.372 | -0.29701 | 65.444 | -0.33572 | 65.524 | -0.33595 | 66.632 | -0.33922 | 64.798 | -0.33381 | 65.272 | -0.33521 | 65.484 | -0.33583 | 0.19307 | 0.16892 | 0.17204 | 0.19355 | 0.19329 | 0.18977 | 0.19561 | 0.1941 | 0.19342 | 0.52923 | 0.46412 | 0.46906 | 0.52927 | 0.52925 | 0.52899 | 0.52942 | 0.52931 | 0.52926 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 65.722 | -0.33654 | 66.286 | -0.2947 | 65.586 | -0.29647 | 65.69 | -0.33644 | 65.694 | -0.33645 | 66.509 | -0.33886 | 65.314 | -0.33533 | 65.616 | -0.33622 | 65.7 | -0.33647 | 0.19266 | 0.16805 | 0.17111 | 0.19277 | 0.19275 | 0.19016 | 0.19396 | 0.193 | 0.19273 | 0.5292 | 0.46275 | 0.46758 | 0.52921 | 0.52921 | 0.52902 | 0.5293 | 0.52923 | 0.52921 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 65.589 | -0.33614 | 66.168 | -0.295 | 65.523 | -0.29663 | 65.616 | -0.33622 | 64.951 | -0.33426 | 65.542 | -0.33601 | 64.817 | -0.33387 | 64.797 | -0.33381 | 65.66 | -0.33635 | 0.19309 | 0.16856 | 0.17138 | 0.193 | 0.19512 | 0.19324 | 0.19555 | 0.19561 | 0.19286 | 0.52923 | 0.46356 | 0.46801 | 0.52923 | 0.52938 | 0.52924 | 0.52941 | 0.52942 | 0.52922 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 65.411 | -0.33562 | 66.019 | -0.29538 | 65.402 | -0.29694 | 65.415 | -0.33563 | 64.413 | -0.33267 | 65.056 | -0.33457 | 64.122 | -0.33181 | 64.095 | -0.33173 | 65.518 | -0.33593 | 0.19365 | 0.16921 | 0.17191 | 0.19364 | 0.19683 | 0.19478 | 0.19776 | 0.19785 | 0.19331 | 0.52927 | 0.46459 | 0.46885 | 0.52927 | 0.52951 | 0.52936 | 0.52957 | 0.52958 | 0.52925 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 65.878 | -0.337 | 66.366 | -0.2945 | 65.641 | -0.29633 | 65.76 | -0.33665 | 65.913 | -0.3371 | 67.021 | -0.34037 | 65.293 | -0.33527 | 65.718 | -0.33653 | 65.782 | -0.33671 | 0.19217 | 0.1677 | 0.17087 | 0.19254 | 0.19206 | 0.18853 | 0.19403 | 0.19268 | 0.19247 | 0.52916 | 0.4622 | 0.4672 | 0.52919 | 0.52916 | 0.5289 | 0.5293 | 0.5292 | 0.52919 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 65.89 | -0.33703 | 66.484 | -0.2942 | 65.816 | -0.29589 | 65.92 | -0.33712 | 65.611 | -0.33621 | 66.274 | -0.33817 | 65.401 | -0.33559 | 65.541 | -0.336 | 65.922 | -0.33713 | 0.19213 | 0.16718 | 0.1701 | 0.19203 | 0.19302 | 0.19091 | 0.19369 | 0.19324 | 0.19203 | 0.52916 | 0.46138 | 0.46599 | 0.52915 | 0.52923 | 0.52907 | 0.52928 | 0.52924 | 0.52915 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 65.769 | -0.33668 | 66.267 | -0.29475 | 65.571 | -0.29651 | 65.739 | -0.33659 | 64.858 | -0.33399 | 65.425 | -0.33566 | 64.655 | -0.33339 | 64.675 | -0.33345 | 65.781 | -0.33671 | 0.19251 | 0.16813 | 0.17117 | 0.19261 | 0.19542 | 0.19361 | 0.19606 | 0.196 | 0.19248 | 0.52919 | 0.46288 | 0.46768 | 0.5292 | 0.5294 | 0.52927 | 0.52945 | 0.52944 | 0.52919 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 65.677 | -0.3364 | 66.312 | -0.29464 | 65.651 | -0.29631 | 65.623 | -0.33624 | 64.982 | -0.33435 | 65.775 | -0.33669 | 64.433 | -0.33273 | 64.635 | -0.33333 | 65.765 | -0.33666 | 0.19281 | 0.16793 | 0.17082 | 0.19298 | 0.19502 | 0.19249 | 0.19677 | 0.19613 | 0.19253 | 0.52921 | 0.46257 | 0.46713 | 0.52922 | 0.52937 | 0.52919 | 0.5295 | 0.52945 | 0.52919 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 66.088 | -0.33762 | 66.595 | -0.29392 | 65.885 | -0.29572 | 66.011 | -0.33739 | 66.094 | -0.33764 | 66.968 | -0.34022 | 65.574 | -0.3361 | 65.95 | -0.33721 | 66.001 | -0.33736 | 0.1915 | 0.16669 | 0.1698 | 0.19174 | 0.19148 | 0.1887 | 0.19313 | 0.19194 | 0.19177 | 0.52912 | 0.46062 | 0.46552 | 0.52913 | 0.52911 | 0.52891 | 0.52924 | 0.52915 | 0.52914 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 66.023 | -0.33743 | 66.565 | -0.294 | 65.94 | -0.29558 | 66.055 | -0.33752 | 65.559 | -0.33606 | 66.217 | -0.338 | 65.386 | -0.33555 | 65.438 | -0.3357 | 66.077 | -0.33759 | 0.1917 | 0.16683 | 0.16956 | 0.1916 | 0.19318 | 0.19109 | 0.19373 | 0.19357 | 0.19153 | 0.52913 | 0.46082 | 0.46514 | 0.52912 | 0.52924 | 0.52909 | 0.52928 | 0.52927 | 0.52912 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 65.831 | -0.33686 | 66.432 | -0.29433 | 65.687 | -0.29622 | 65.769 | -0.33668 | 64.805 | -0.33383 | 65.462 | -0.33577 | 64.562 | -0.33311 | 64.577 | -0.33316 | 65.907 | -0.33708 | 0.19232 | 0.16741 | 0.17067 | 0.19251 | 0.19558 | 0.19349 | 0.19636 | 0.19631 | 0.19207 | 0.52918 | 0.46174 | 0.46688 | 0.52919 | 0.52941 | 0.52926 | 0.52947 | 0.52947 | 0.52916 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 66.015 | -0.3374 | 66.507 | -0.29414 | 65.829 | -0.29586 | 65.919 | -0.33712 | 65.603 | -0.33619 | 66.324 | -0.33831 | 64.982 | -0.33435 | 65.375 | -0.33551 | 65.968 | -0.33726 | 0.19173 | 0.16708 | 0.17004 | 0.19204 | 0.19304 | 0.19075 | 0.19502 | 0.19377 | 0.19188 | 0.52913 | 0.46122 | 0.4659 | 0.52915 | 0.52923 | 0.52906 | 0.52937 | 0.52928 | 0.52914 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 66.246 | -0.33808 | 66.778 | -0.29346 | 66.072 | -0.29524 | 66.214 | -0.33799 | 66.178 | -0.33788 | 66.794 | -0.3397 | 65.722 | -0.33654 | 66.078 | -0.33759 | 66.216 | -0.338 | 0.19099 | 0.16589 | 0.16898 | 0.1911 | 0.19121 | 0.18925 | 0.19266 | 0.19153 | 0.19109 | 0.52908 | 0.45935 | 0.46423 | 0.52909 | 0.52909 | 0.52895 | 0.5292 | 0.52912 | 0.52909 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 66.211 | -0.33798 | 66.684 | -0.2937 | 66.03 | -0.29535 | 66.208 | -0.33797 | 65.521 | -0.33594 | 66.087 | -0.33761 | 65.382 | -0.33553 | 65.401 | -0.33559 | 66.208 | -0.33797 | 0.19111 | 0.1663 | 0.16917 | 0.19112 | 0.1933 | 0.1915 | 0.19375 | 0.19369 | 0.19112 | 0.52909 | 0.46 | 0.46452 | 0.52909 | 0.52925 | 0.52912 | 0.52928 | 0.52928 | 0.52909 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 65.975 | -0.33728 | 66.536 | -0.29407 | 65.84 | -0.29583 | 65.94 | -0.33718 | 64.805 | -0.33383 | 65.453 | -0.33574 | 64.541 | -0.33305 | 64.583 | -0.33317 | 66.043 | -0.33748 | 0.19186 | 0.16695 | 0.17 | 0.19197 | 0.19558 | 0.19352 | 0.19642 | 0.19629 | 0.19164 | 0.52914 | 0.46102 | 0.46583 | 0.52915 | 0.52941 | 0.52926 | 0.52948 | 0.52947 | 0.52913 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 66.271 | -0.33816 | 66.787 | -0.29344 | 66.064 | -0.29526 | 66.137 | -0.33776 | 66.047 | -0.3375 | 66.904 | -0.34003 | 65.368 | -0.33549 | 65.839 | -0.33688 | 66.203 | -0.33796 | 0.19092 | 0.16585 | 0.16902 | 0.19134 | 0.19163 | 0.1889 | 0.19379 | 0.19229 | 0.19113 | 0.52907 | 0.45929 | 0.46428 | 0.5291 | 0.52912 | 0.52893 | 0.52928 | 0.52917 | 0.52909 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 66.271 |  | 66.787 |  | 66.072 |  | 66.214 |  | 66.178 |  | 67.021 |  | 65.722 |  | 66.078 |  | 66.216 |  | T1: 67.021; T1: max drift; T2: 0.52971
min | 64.551 |  | 65.172 |  | 64.461 |  | 64.529 |  | 63.782 |  | 64.295 |  | 63.536 |  | 63.555 |  | 64.593 |  | T1: 64.593

## U95% 60 C
60 | °C
No. | Komponen | Satuan | Distribusi | Ui | Pembagi | υi | ui | ci | (ciui)2 | (ciui)4/vi
1 | Standar | °C | Norm. | 0.372 | 2 | 60 | 0.186 | 1 | 0.034596 | 1.9948e-05
2 | Drift Standar | °C | Rect. | 0.52971 | 1.7321 | 1000000000 | 0.30583 | 1 | 0.093531 | 8.748e-12
3 | Resolusi Standar | °C | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 1000000000 | 0.00028868 | 1 | 8.3333e-08 | 6.9444e-24
4 | Repeatability Standar | °C | Rect. | 1.359 | 1.7321 | 1000000000 | 0.78461 | 1 | 0.61561 | 3.7897e-10
5 | Konduksi Panas standar | °C | Rect. | 0.1 | 1.7321 | 1000000000 | 0.057735 | 1 | 0.0033333 | 1.1111e-14
6 | Efek Radiasi | °C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 1000000000 | 0.11547 | 1 | 0.013333 | 1.7778e-13
7 | Efek pembebanan | °C | Rect. | 0.33541 | 1.7321 | 1000000000 | 0.19365 | 1 | 0.037499 | 1.4062e-12
8 | Daya ulang indikator | °C | Norm. | 0.089699 | 1 | 29 | 0.089699 | 1 | 0.008046 | 2.2323e-06
9 | Resolusi indikator | °C | Rect. | 0.25 | 2.4495 | 1000000000 | 0.10206 | 1 | 0.010417 | 1.0851e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.81636 | 2.2181e-05
Ketidakpastian Gabungan, Uc | [8 empty] | 0.90353
Derajat Kebebasan, Veff | [8 empty] | 30046.0821
Faktor Cakupan, k=student's for Veffand CL 95% | [8 empty] | 1.96
Ketidakpastian Bentangan,U=k*Uc | [8 empty] | 1.7709 | °C
Note on E4: Nur Islami Dewi Hasyim: Sesuaikan dg titik ukur/set point/yg dipake utk ngitung koreksi dan TC yg dipake
Note on F12: Nur Islami Dewi Hasyim: analog sqrt(6)

## Data 100 C
Nama alat |  | Oven |  |  |  | Tanggal terima |  | 2025-12-03
Merek/Tipe |  | Memmert | / | B 40 |  | Tanggal kalibrasi |  | 2025-12-03 | 0
Kapasitas |  | (30 ~ 120) | °C |  |  | Prosedur |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Kecermatan |  | 0.5 | °C |  |  | Temperatur |  | 26.0345 | °C ± | 0.43103
No. Seri/No. ID |  | 801356 | / | - |  | Kelembaban relatif |  | 69.4328 | % RH ± | 5.4585
Posisi Termokopel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tind(°C)
Menit Ke- | CH111 | CH112 | CH113 | CH114 | CH115 | CH116 | CH117 | CH118 | CH119
1 | 106.863 | 108.044 | 106.65 | 106.968 | 106.06 | 107.46 | 105.154 | 105.778 | 106.787 | 105
2 | 106.749 | 107.914 | 106.594 | 106.956 | 105.197 | 106.529 | 104.669 | 104.996 | 106.808 | 105
3 | 107.026 | 108.217 | 106.804 | 107.135 | 106.121 | 107.486 | 105.233 | 105.977 | 106.998 | 105.5
4 | 106.965 | 108.162 | 106.823 | 107.155 | 105.324 | 106.664 | 104.81 | 105.193 | 106.998 | 105.5
5 | 107.253 | 108.353 | 107.059 | 107.396 | 106.257 | 107.542 | 105.485 | 106.185 | 107.204 | 105.5
6 | 107.194 | 108.327 | 107.053 | 107.405 | 105.514 | 106.888 | 105.058 | 105.538 | 107.259 | 106
7 | 107.418 | 108.52 | 107.211 | 107.572 | 106.377 | 107.672 | 105.538 | 106.153 | 107.394 | 106
8 | 107.374 | 108.551 | 107.242 | 107.565 | 105.655 | 107.053 | 105.241 | 105.745 | 107.471 | 106
9 | 107.613 | 108.679 | 107.358 | 107.752 | 106.469 | 107.745 | 105.608 | 106.297 | 107.553 | 106
10 | 107.609 | 108.739 | 107.482 | 107.822 | 105.979 | 107.407 | 105.459 | 105.957 | 107.678 | 106
11 | 107.728 | 108.889 | 107.557 | 107.861 | 106.596 | 107.833 | 105.633 | 106.424 | 107.74 | 106
12 | 107.801 | 108.864 | 107.587 | 108.011 | 106.142 | 107.475 | 105.654 | 106.215 | 107.847 | 106.5
13 | 107.895 | 108.995 | 107.656 | 107.99 | 106.617 | 107.94 | 105.663 | 106.368 | 107.883 | 106.5
14 | 108.003 | 109.085 | 107.773 | 108.202 | 106.334 | 107.728 | 105.836 | 106.474 | 108.019 | 106.5
15 | 108.037 | 109.124 | 107.771 | 108.17 | 106.637 | 107.999 | 105.715 | 106.472 | 108.015 | 106.5
16 | 108.117 | 109.2 | 107.918 | 108.329 | 106.488 | 107.85 | 106 | 106.586 | 108.18 | 106.5
17 | 108.139 | 109.234 | 107.938 | 108.289 | 106.603 | 107.988 | 105.83 | 106.59 | 108.164 | 107
18 | 108.264 | 109.408 | 108.067 | 108.468 | 106.725 | 108.124 | 106.142 | 106.763 | 108.313 | 107
19 | 108.26 | 109.39 | 107.992 | 108.37 | 106.704 | 108.144 | 105.826 | 106.633 | 108.249 | 107
20 | 108.445 | 109.489 | 108.2 | 108.635 | 106.815 | 108.233 | 106.311 | 106.935 | 108.473 | 107
21 | 108.36 | 109.515 | 108.13 | 108.488 | 106.673 | 107.973 | 105.921 | 106.698 | 108.408 | 107
22 | 108.579 | 109.633 | 108.326 | 108.746 | 107.084 | 108.438 | 106.422 | 107.136 | 108.591 | 107
23 | 108.439 | 109.572 | 108.212 | 108.598 | 106.573 | 107.879 | 105.969 | 106.728 | 108.472 | 107
24 | 108.719 | 109.731 | 108.442 | 108.925 | 107.176 | 108.535 | 106.588 | 107.247 | 108.752 | 107
25 | 108.555 | 109.769 | 108.303 | 108.684 | 106.643 | 107.974 | 105.934 | 106.757 | 108.615 | 107
26 | 108.833 | 109.836 | 108.51 | 109.003 | 107.332 | 108.718 | 106.658 | 107.473 | 108.793 | 107
27 | 108.647 | 109.848 | 108.418 | 108.805 | 106.707 | 108.103 | 105.972 | 106.811 | 108.735 | 107
28 | 108.922 | 109.938 | 108.704 | 109.13 | 107.482 | 108.957 | 106.815 | 107.559 | 108.943 | 107.5
29 | 108.735 | 109.949 | 108.473 | 108.861 | 106.651 | 107.985 | 106.003 | 106.884 | 108.793 | 107.5
30 | 109.043 | 110.023 | 108.782 | 109.227 | 107.573 | 108.985 | 106.934 | 107.674 | 109.001 | 107.5

## Evaluasi 100 C
Resolusi | 0.1 | °C
| Channel | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch112 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch116 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111
| T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 |  |  | T6 |  |  | T7 |  |  | T8 |  |  | T9 |  |  | Indikator
| T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | Inkubator
1 | 106.863 | -0.35978 | 106.5032 | 108.044 | -0.35992 | 107.6841 | 106.65 | -0.22672 | 106.4233 | 106.968 | -0.35979 | 106.6082 | 106.06 | -0.35968 | 105.7003 | 107.46 | -0.01693 | 107.4431 | 105.154 | -0.35958 | 104.7944 | 105.778 | -0.35965 | 105.4183 | 106.787 | -0.35977 | 106.4272 | 105
2 | 106.749 | -0.35977 | 106.3892 | 107.914 | -0.35991 | 107.5541 | 106.594 | -0.22657 | 106.3674 | 106.956 | -0.35979 | 106.5962 | 105.197 | -0.35958 | 104.8374 | 106.529 | -0.015814 | 106.5132 | 104.669 | -0.35952 | 104.3095 | 104.996 | -0.35956 | 104.6364 | 106.808 | -0.35977 | 106.4482 | 105
3 | 107.026 | -0.3598 | 106.6662 | 108.217 | -0.35994 | 107.8571 | 106.804 | -0.22715 | 106.5769 | 107.135 | -0.35981 | 106.7752 | 106.121 | -0.35969 | 105.7613 | 107.486 | -0.016961 | 107.469 | 105.233 | -0.35958 | 104.8734 | 105.977 | -0.35967 | 105.6173 | 106.998 | -0.3598 | 106.6382 | 105.5
4 | 106.965 | -0.35979 | 106.6052 | 108.162 | -0.35994 | 107.8021 | 106.823 | -0.2272 | 106.5958 | 107.155 | -0.35982 | 106.7952 | 105.324 | -0.3596 | 104.9644 | 106.664 | -0.015976 | 106.648 | 104.81 | -0.35953 | 104.4505 | 105.193 | -0.35958 | 104.8334 | 106.998 | -0.3598 | 106.6382 | 105.5
5 | 107.253 | -0.35983 | 106.8932 | 108.353 | -0.35996 | 107.993 | 107.059 | -0.22785 | 106.8312 | 107.396 | -0.35984 | 107.0362 | 106.257 | -0.35971 | 105.8973 | 107.542 | -0.017028 | 107.525 | 105.485 | -0.35961 | 105.1254 | 106.185 | -0.3597 | 105.8253 | 107.204 | -0.35982 | 106.8442 | 105.5
6 | 107.194 | -0.35982 | 106.8342 | 108.327 | -0.35996 | 107.967 | 107.053 | -0.22783 | 106.8252 | 107.405 | -0.35985 | 107.0452 | 105.514 | -0.35962 | 105.1544 | 106.888 | -0.016244 | 106.8718 | 105.058 | -0.35956 | 104.6984 | 105.538 | -0.35962 | 105.1784 | 107.259 | -0.35983 | 106.8992 | 106
7 | 107.418 | -0.35985 | 107.0582 | 108.52 | -0.35998 | 108.16 | 107.211 | -0.22827 | 106.9827 | 107.572 | -0.35987 | 107.2121 | 106.377 | -0.35972 | 106.0173 | 107.672 | -0.017184 | 107.6548 | 105.538 | -0.35962 | 105.1784 | 106.153 | -0.3597 | 105.7933 | 107.394 | -0.35984 | 107.0342 | 106
8 | 107.374 | -0.35984 | 107.0142 | 108.551 | -0.35998 | 108.191 | 107.242 | -0.22835 | 107.0136 | 107.565 | -0.35986 | 107.2051 | 105.655 | -0.35964 | 105.2954 | 107.053 | -0.016442 | 107.0366 | 105.241 | -0.35959 | 104.8814 | 105.745 | -0.35965 | 105.3854 | 107.471 | -0.35985 | 107.1111 | 106
9 | 107.613 | -0.35987 | 107.2531 | 108.679 | -0.36 | 108.319 | 107.358 | -0.22867 | 107.1293 | 107.752 | -0.35989 | 107.3921 | 106.469 | -0.35973 | 106.1093 | 107.745 | -0.017271 | 107.7277 | 105.608 | -0.35963 | 105.2484 | 106.297 | -0.35971 | 105.9373 | 107.553 | -0.35986 | 107.1931 | 106
10 | 107.609 | -0.35987 | 107.2491 | 108.739 | -0.36001 | 108.379 | 107.482 | -0.22901 | 107.253 | 107.822 | -0.3599 | 107.4621 | 105.979 | -0.35967 | 105.6193 | 107.407 | -0.016866 | 107.3901 | 105.459 | -0.35961 | 105.0994 | 105.957 | -0.35967 | 105.5973 | 107.678 | -0.35988 | 107.3181 | 106
11 | 107.728 | -0.35988 | 107.3681 | 108.889 | -0.36002 | 108.529 | 107.557 | -0.22922 | 107.3278 | 107.861 | -0.3599 | 107.5011 | 106.596 | -0.35975 | 106.2363 | 107.833 | -0.017377 | 107.8156 | 105.633 | -0.35963 | 105.2734 | 106.424 | -0.35973 | 106.0643 | 107.74 | -0.35989 | 107.3801 | 106
12 | 107.801 | -0.35989 | 107.4411 | 108.864 | -0.36002 | 108.504 | 107.587 | -0.2293 | 107.3577 | 108.011 | -0.35992 | 107.6511 | 106.142 | -0.35969 | 105.7823 | 107.475 | -0.016948 | 107.4581 | 105.654 | -0.35964 | 105.2944 | 106.215 | -0.3597 | 105.8553 | 107.847 | -0.3599 | 107.4871 | 106.5
13 | 107.895 | -0.3599 | 107.5351 | 108.995 | -0.36004 | 108.635 | 107.656 | -0.22949 | 107.4265 | 107.99 | -0.35992 | 107.6301 | 106.617 | -0.35975 | 106.2572 | 107.94 | -0.017505 | 107.9225 | 105.663 | -0.35964 | 105.3034 | 106.368 | -0.35972 | 106.0083 | 107.883 | -0.3599 | 107.5231 | 106.5
14 | 108.003 | -0.35992 | 107.6431 | 109.085 | -0.36005 | 108.725 | 107.773 | -0.22981 | 107.5432 | 108.202 | -0.35994 | 107.8421 | 106.334 | -0.35972 | 105.9743 | 107.728 | -0.017251 | 107.7107 | 105.836 | -0.35966 | 105.4763 | 106.474 | -0.35973 | 106.1143 | 108.019 | -0.35992 | 107.6591 | 106.5
15 | 108.037 | -0.35992 | 107.6771 | 109.124 | -0.36005 | 108.7639 | 107.771 | -0.22981 | 107.5412 | 108.17 | -0.35994 | 107.8101 | 106.637 | -0.35975 | 106.2772 | 107.999 | -0.017576 | 107.9814 | 105.715 | -0.35964 | 105.3554 | 106.472 | -0.35973 | 106.1123 | 108.015 | -0.35992 | 107.6551 | 106.5
16 | 108.117 | -0.35993 | 107.7571 | 109.2 | -0.36006 | 108.8399 | 107.918 | -0.23021 | 107.6878 | 108.329 | -0.35996 | 107.969 | 106.488 | -0.35974 | 106.1283 | 107.85 | -0.017397 | 107.8326 | 106 | -0.35968 | 105.6403 | 106.586 | -0.35975 | 106.2263 | 108.18 | -0.35994 | 107.8201 | 106.5
17 | 108.139 | -0.35993 | 107.7791 | 109.234 | -0.36006 | 108.8739 | 107.938 | -0.23027 | 107.7077 | 108.289 | -0.35995 | 107.929 | 106.603 | -0.35975 | 106.2433 | 107.988 | -0.017563 | 107.9704 | 105.83 | -0.35966 | 105.4703 | 106.59 | -0.35975 | 106.2303 | 108.164 | -0.35994 | 107.8041 | 107
18 | 108.264 | -0.35995 | 107.9041 | 109.408 | -0.36009 | 109.0479 | 108.067 | -0.23062 | 107.8364 | 108.468 | -0.35997 | 108.108 | 106.725 | -0.35976 | 106.3652 | 108.124 | -0.017726 | 108.1063 | 106.142 | -0.35969 | 105.7823 | 106.763 | -0.35977 | 106.4032 | 108.313 | -0.35995 | 107.953 | 107
19 | 108.26 | -0.35995 | 107.9001 | 109.39 | -0.36008 | 109.0299 | 107.992 | -0.23042 | 107.7616 | 108.37 | -0.35996 | 108.01 | 106.704 | -0.35976 | 106.3442 | 108.144 | -0.01775 | 108.1263 | 105.826 | -0.35966 | 105.4663 | 106.633 | -0.35975 | 106.2732 | 108.249 | -0.35995 | 107.8891 | 107
20 | 108.445 | -0.35997 | 108.085 | 109.489 | -0.3601 | 109.1289 | 108.2 | -0.23099 | 107.969 | 108.635 | -0.35999 | 108.275 | 106.815 | -0.35977 | 106.4552 | 108.233 | -0.017856 | 108.2151 | 106.311 | -0.35971 | 105.9513 | 106.935 | -0.35979 | 106.5752 | 108.473 | -0.35997 | 108.113 | 107
21 | 108.36 | -0.35996 | 108 | 109.515 | -0.3601 | 109.1549 | 108.13 | -0.2308 | 107.8992 | 108.488 | -0.35998 | 108.128 | 106.673 | -0.35976 | 106.3132 | 107.973 | -0.017545 | 107.9555 | 105.921 | -0.35967 | 105.5613 | 106.698 | -0.35976 | 106.3382 | 108.408 | -0.35997 | 108.048 | 107
22 | 108.579 | -0.35999 | 108.219 | 109.633 | -0.36011 | 109.2729 | 108.326 | -0.23134 | 108.0947 | 108.746 | -0.36001 | 108.386 | 107.084 | -0.35981 | 106.7242 | 108.438 | -0.018102 | 108.4199 | 106.422 | -0.35973 | 106.0623 | 107.136 | -0.35981 | 106.7762 | 108.591 | -0.35999 | 108.231 | 107
23 | 108.439 | -0.35997 | 108.079 | 109.572 | -0.36011 | 109.2119 | 108.212 | -0.23102 | 107.981 | 108.598 | -0.35999 | 108.238 | 106.573 | -0.35975 | 106.2133 | 107.879 | -0.017432 | 107.8616 | 105.969 | -0.35967 | 105.6093 | 106.728 | -0.35976 | 106.3682 | 108.472 | -0.35997 | 108.112 | 107
24 | 108.719 | -0.36 | 108.359 | 109.731 | -0.36012 | 109.3709 | 108.442 | -0.23166 | 108.2103 | 108.925 | -0.36003 | 108.565 | 107.176 | -0.35982 | 106.8162 | 108.535 | -0.018218 | 108.5168 | 106.588 | -0.35975 | 106.2283 | 107.247 | -0.35983 | 106.8872 | 108.752 | -0.36001 | 108.392 | 107
25 | 108.555 | -0.35998 | 108.195 | 109.769 | -0.36013 | 109.4089 | 108.303 | -0.23127 | 108.0717 | 108.684 | -0.36 | 108.324 | 106.643 | -0.35975 | 106.2832 | 107.974 | -0.017546 | 107.9565 | 105.934 | -0.35967 | 105.5743 | 106.757 | -0.35977 | 106.3972 | 108.615 | -0.35999 | 108.255 | 107
26 | 108.833 | -0.36002 | 108.473 | 109.836 | -0.36014 | 109.4759 | 108.51 | -0.23184 | 108.2782 | 109.003 | -0.36004 | 108.643 | 107.332 | -0.35984 | 106.9722 | 108.718 | -0.018437 | 108.6996 | 106.658 | -0.35976 | 106.2982 | 107.473 | -0.35985 | 107.1131 | 108.793 | -0.36001 | 108.433 | 107
27 | 108.647 | -0.35999 | 108.287 | 109.848 | -0.36014 | 109.4879 | 108.418 | -0.23159 | 108.1864 | 108.805 | -0.36001 | 108.445 | 106.707 | -0.35976 | 106.3472 | 108.103 | -0.0177 | 108.0853 | 105.972 | -0.35967 | 105.6123 | 106.811 | -0.35977 | 106.4512 | 108.735 | -0.36 | 108.375 | 107
28 | 108.922 | -0.36003 | 108.562 | 109.938 | -0.36015 | 109.5779 | 108.704 | -0.23238 | 108.4716 | 109.13 | -0.36005 | 108.7699 | 107.482 | -0.35985 | 107.1221 | 108.957 | -0.018724 | 108.9383 | 106.815 | -0.35977 | 106.4552 | 107.559 | -0.35986 | 107.1991 | 108.943 | -0.36003 | 108.583 | 107.5
29 | 108.735 | -0.36 | 108.375 | 109.949 | -0.36015 | 109.5888 | 108.473 | -0.23174 | 108.2413 | 108.861 | -0.36002 | 108.501 | 106.651 | -0.35975 | 106.2912 | 107.985 | -0.017559 | 107.9674 | 106.003 | -0.35968 | 105.6433 | 106.884 | -0.35978 | 106.5242 | 108.793 | -0.36001 | 108.433 | 107.5
30 | 109.043 | -0.36004 | 108.683 | 110.023 | -0.36016 | 109.6628 | 108.782 | -0.23259 | 108.5494 | 109.227 | -0.36006 | 108.8669 | 107.573 | -0.35987 | 107.2131 | 108.985 | -0.018757 | 108.9662 | 106.934 | -0.35979 | 106.5742 | 107.674 | -0.35988 | 107.3141 | 109.001 | -0.36004 | 108.641 | 107.5
| 107.9862 | -0.35991 | 107.6263 | 109.0999 | -0.36005 | 108.7399 | 107.7678 | -0.2298 | 107.538 | 108.1506 | -0.35993 | 107.7907 | 106.4836 | -0.35973 | 106.1239 | 107.8436 | -0.017389 | 107.8262 | 105.8027 | -0.35965 | 105.443 | 106.4749 | -0.35973 | 106.1151 | 108.0045 | -0.35992 | 107.6446 | 106.4833
sd | 0.66125 |  |  | 0.63391 |  |  | 0.63036 |  |  | 0.66475 |  |  | 0.57445 |  |  | 0.58835 |  |  | 0.55305 |  |  | 0.64341 |  |  | 0.66831 |  |  | 0.71297
Suhu/Temperatur
0.66831
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ref T9
| 1 | 106.5032 | 107.6841 | 106.4233 | 106.6082 | 105.7003 | 107.4431 | 104.7944 | 105.4183 | 106.4272 |  | 1.6328
| 2 | 106.3892 | 107.5541 | 106.3674 | 106.5962 | 104.8374 | 106.5132 | 104.3095 | 104.6364 | 106.4482 |  | 2.1387
| 3 | 106.6662 | 107.8571 | 106.5769 | 106.7752 | 105.7613 | 107.469 | 104.8734 | 105.6173 | 106.6382 |  | 1.7648
| 4 | 106.6052 | 107.8021 | 106.5958 | 106.7952 | 104.9644 | 106.648 | 104.4505 | 104.8334 | 106.6382 |  | 2.1877
| 5 | 106.8932 | 107.993 | 106.8312 | 107.0362 | 105.8973 | 107.525 | 105.1254 | 105.8253 | 106.8442 |  | 1.7188
| 6 | 106.8342 | 107.967 | 106.8252 | 107.0452 | 105.1544 | 106.8718 | 104.6984 | 105.1784 | 106.8992 |  | 2.2007
| 7 | 107.0582 | 108.16 | 106.9827 | 107.2121 | 106.0173 | 107.6548 | 105.1784 | 105.7933 | 107.0342 |  | 1.8558
| 8 | 107.0142 | 108.191 | 107.0136 | 107.2051 | 105.2954 | 107.0366 | 104.8814 | 105.3854 | 107.1111 |  | 2.2297
| 9 | 107.2531 | 108.319 | 107.1293 | 107.3921 | 106.1093 | 107.7277 | 105.2484 | 105.9373 | 107.1931 |  | 1.9448
| 10 | 107.2491 | 108.379 | 107.253 | 107.4621 | 105.6193 | 107.3901 | 105.0994 | 105.5973 | 107.3181 |  | 2.2187
| 11 | 107.3681 | 108.529 | 107.3278 | 107.5011 | 106.2363 | 107.8156 | 105.2734 | 106.0643 | 107.3801 |  | 2.1067
| 12 | 107.4411 | 108.504 | 107.3577 | 107.6511 | 105.7823 | 107.4581 | 105.2944 | 105.8553 | 107.4871 |  | 2.1927
| 13 | 107.5351 | 108.635 | 107.4265 | 107.6301 | 106.2572 | 107.9225 | 105.3034 | 106.0083 | 107.5231 |  | 2.2197
| 14 | 107.6431 | 108.725 | 107.5432 | 107.8421 | 105.9743 | 107.7107 | 105.4763 | 106.1143 | 107.6591 |  | 2.1827
| 15 | 107.6771 | 108.7639 | 107.5412 | 107.8101 | 106.2772 | 107.9814 | 105.3554 | 106.1123 | 107.6551 |  | 2.2997
| 16 | 107.7571 | 108.8399 | 107.6878 | 107.969 | 106.1283 | 107.8326 | 105.6403 | 106.2263 | 107.8201 |  | 2.1797
| 17 | 107.7791 | 108.8739 | 107.7077 | 107.929 | 106.2433 | 107.9704 | 105.4703 | 106.2303 | 107.8041 |  | 2.3337
| 18 | 107.9041 | 109.0479 | 107.8364 | 108.108 | 106.3652 | 108.1063 | 105.7823 | 106.4032 | 107.953 |  | 2.1707
| 19 | 107.9001 | 109.0299 | 107.7616 | 108.01 | 106.3442 | 108.1263 | 105.4663 | 106.2732 | 107.8891 |  | 2.4227
| 20 | 108.085 | 109.1289 | 107.969 | 108.275 | 106.4552 | 108.2151 | 105.9513 | 106.5752 | 108.113 |  | 2.1617
| 21 | 108 | 109.1549 | 107.8992 | 108.128 | 106.3132 | 107.9555 | 105.5613 | 106.3382 | 108.048 |  | 2.4867
| 22 | 108.219 | 109.2729 | 108.0947 | 108.386 | 106.7242 | 108.4199 | 106.0623 | 106.7762 | 108.231 |  | 2.1687
| 23 | 108.079 | 109.2119 | 107.981 | 108.238 | 106.2133 | 107.8616 | 105.6093 | 106.3682 | 108.112 |  | 2.5027
| 24 | 108.359 | 109.3709 | 108.2103 | 108.565 | 106.8162 | 108.5168 | 106.2283 | 106.8872 | 108.392 |  | 2.1637
| 25 | 108.195 | 109.4089 | 108.0717 | 108.324 | 106.2832 | 107.9565 | 105.5743 | 106.3972 | 108.255 |  | 2.6807
| 26 | 108.473 | 109.4759 | 108.2782 | 108.643 | 106.9722 | 108.6996 | 106.2982 | 107.1131 | 108.433 |  | 2.1347
| 27 | 108.287 | 109.4879 | 108.1864 | 108.445 | 106.3472 | 108.0853 | 105.6123 | 106.4512 | 108.375 |  | 2.7627
| 28 | 108.562 | 109.5779 | 108.4716 | 108.7699 | 107.1221 | 108.9383 | 106.4552 | 107.1991 | 108.583 |  | 2.1277
| 29 | 108.375 | 109.5888 | 108.2413 | 108.501 | 106.2912 | 107.9674 | 105.6433 | 106.5242 | 108.433 |  | 2.7897
| 30 | 108.683 | 109.6628 | 108.5494 | 108.8669 | 107.2131 | 108.9662 | 106.5742 | 107.3141 | 108.641 |  | 2.0668
| Rata-rata | 107.6263 | 108.7399 | 107.538 | 107.7907 | 106.1239 | 107.8262 | 105.443 | 106.1151 | 107.6446
|  | 2.2937 | 2.1087 | 2.182 | 2.2707 | 2.3757 | 2.4531 | 2.2647 | 2.6777 | 2.2137
| KS | T1: Keseragaman suhu; T3: 2.7897; T9: 0.0040464
| SS | T1: Stabilitas suhu; T3: 1.3388
| VK | T1: Variasi Keseluruhan; T3: 5.3534

## Drift 100 C
Resolusi
[18 empty] | Channel | ch111 | ch111 | ch112 | ch111 | ch111 | ch116 | ch111 | ch111 | ch111
| T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | T5 |  | T6 |  | T7 |  | T8 |  | T9 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | drift | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | drift max
| T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T1: Drift | [10 empty] | #REF!
1 | 106.863 | -0.35978 | 108.044 | -0.35992 | 106.65 | -0.22672 | 106.968 | -0.35979 | 106.06 | -0.35968 | 107.46 | -0.01693 | 105.154 | -0.35958 | 105.778 | -0.35965 | 106.787 | -0.35977 | 0.10396 | 0.10462 | 0.10376 | 0.10402 | 0.10351 | 0.18305 | 0.103 | 0.10335 | 0.10391 | 0.46374 | 0.46454 | 0.33048 | 0.46381 | 0.46319 | 0.19998 | 0.46258 | 0.463 | 0.46369 | 0.46588 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.046588 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 106.749 | -0.35977 | 107.914 | -0.35991 | 106.594 | -0.22657 | 106.956 | -0.35979 | 105.197 | -0.35958 | 106.529 | -0.015814 | 104.669 | -0.35952 | 104.996 | -0.35956 | 106.808 | -0.35977 | 0.10389 | 0.10455 | 0.10371 | 0.10401 | 0.10303 | 0.18208 | 0.10273 | 0.10291 | 0.10393 | 0.46366 | 0.46445 | 0.33028 | 0.4638 | 0.46261 | 0.1979 | 0.46225 | 0.46247 | 0.4637 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 107.026 | -0.3598 | 108.217 | -0.35994 | 106.804 | -0.22715 | 107.135 | -0.35981 | 106.121 | -0.35969 | 107.486 | -0.016961 | 105.233 | -0.35958 | 105.977 | -0.35967 | 106.998 | -0.3598 | 0.10405 | 0.10471 | 0.10389 | 0.10411 | 0.10354 | 0.18308 | 0.10305 | 0.10346 | 0.10403 | 0.46385 | 0.46466 | 0.33103 | 0.46392 | 0.46323 | 0.20004 | 0.46263 | 0.46314 | 0.46383 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 106.965 | -0.35979 | 108.162 | -0.35994 | 106.823 | -0.2272 | 107.155 | -0.35982 | 105.324 | -0.3596 | 106.664 | -0.015976 | 104.81 | -0.35953 | 105.193 | -0.35958 | 106.998 | -0.3598 | 0.10401 | 0.10468 | 0.1039 | 0.10412 | 0.1031 | 0.18222 | 0.10281 | 0.10302 | 0.10403 | 0.46381 | 0.46462 | 0.3311 | 0.46394 | 0.46269 | 0.1982 | 0.46234 | 0.4626 | 0.46383 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 107.253 | -0.35983 | 108.353 | -0.35996 | 107.059 | -0.22785 | 107.396 | -0.35984 | 106.257 | -0.35971 | 107.542 | -0.017028 | 105.485 | -0.35961 | 106.185 | -0.3597 | 107.204 | -0.35982 | 0.10418 | 0.10479 | 0.1041 | 0.10426 | 0.10362 | 0.18314 | 0.10319 | 0.10358 | 0.10415 | 0.464 | 0.46475 | 0.33195 | 0.4641 | 0.46333 | 0.20016 | 0.4628 | 0.46328 | 0.46397 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 107.194 | -0.35982 | 108.327 | -0.35996 | 107.053 | -0.22783 | 107.405 | -0.35985 | 105.514 | -0.35962 | 106.888 | -0.016244 | 105.058 | -0.35956 | 105.538 | -0.35962 | 107.259 | -0.35983 | 0.10414 | 0.10478 | 0.1041 | 0.10426 | 0.1032 | 0.18246 | 0.10295 | 0.10322 | 0.10418 | 0.46396 | 0.46473 | 0.33193 | 0.46411 | 0.46282 | 0.1987 | 0.46251 | 0.46284 | 0.46401 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 107.418 | -0.35985 | 108.52 | -0.35998 | 107.211 | -0.22827 | 107.572 | -0.35987 | 106.377 | -0.35972 | 107.672 | -0.017184 | 105.538 | -0.35962 | 106.153 | -0.3597 | 107.394 | -0.35984 | 0.10427 | 0.10488 | 0.10423 | 0.10435 | 0.10369 | 0.18327 | 0.10322 | 0.10356 | 0.10425 | 0.46411 | 0.46486 | 0.3325 | 0.46422 | 0.46341 | 0.20046 | 0.46284 | 0.46326 | 0.4641 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 107.374 | -0.35984 | 108.551 | -0.35998 | 107.242 | -0.22835 | 107.565 | -0.35986 | 105.655 | -0.35964 | 107.053 | -0.016442 | 105.241 | -0.35959 | 105.745 | -0.35965 | 107.471 | -0.35985 | 0.10424 | 0.1049 | 0.10425 | 0.10435 | 0.10328 | 0.18263 | 0.10305 | 0.10333 | 0.1043 | 0.46408 | 0.46488 | 0.33261 | 0.46421 | 0.46292 | 0.19907 | 0.46264 | 0.46298 | 0.46415 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 107.613 | -0.35987 | 108.679 | -0.36 | 107.358 | -0.22867 | 107.752 | -0.35989 | 106.469 | -0.35973 | 107.745 | -0.017271 | 105.608 | -0.35963 | 106.297 | -0.35971 | 107.553 | -0.35986 | 0.10438 | 0.10497 | 0.10435 | 0.10445 | 0.10374 | 0.18335 | 0.10326 | 0.10364 | 0.10434 | 0.46425 | 0.46497 | 0.33302 | 0.46434 | 0.46347 | 0.20062 | 0.46288 | 0.46335 | 0.46421 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 107.609 | -0.35987 | 108.739 | -0.36001 | 107.482 | -0.22901 | 107.822 | -0.3599 | 105.979 | -0.35967 | 107.407 | -0.016866 | 105.459 | -0.35961 | 105.957 | -0.35967 | 107.678 | -0.35988 | 0.10437 | 0.10501 | 0.10446 | 0.10449 | 0.10346 | 0.183 | 0.10317 | 0.10345 | 0.10441 | 0.46424 | 0.46501 | 0.33347 | 0.46439 | 0.46314 | 0.19986 | 0.46278 | 0.46312 | 0.46429 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 107.728 | -0.35988 | 108.889 | -0.36002 | 107.557 | -0.22922 | 107.861 | -0.3599 | 106.596 | -0.35975 | 107.833 | -0.017377 | 105.633 | -0.35963 | 106.424 | -0.35973 | 107.74 | -0.35989 | 0.10444 | 0.10509 | 0.10452 | 0.10452 | 0.10381 | 0.18344 | 0.10327 | 0.10371 | 0.10445 | 0.46433 | 0.46511 | 0.33374 | 0.46442 | 0.46356 | 0.20082 | 0.4629 | 0.46344 | 0.46433 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 107.801 | -0.35989 | 108.864 | -0.36002 | 107.587 | -0.2293 | 108.011 | -0.35992 | 106.142 | -0.35969 | 107.475 | -0.016948 | 105.654 | -0.35964 | 106.215 | -0.3597 | 107.847 | -0.3599 | 0.10448 | 0.10508 | 0.10454 | 0.1046 | 0.10355 | 0.18307 | 0.10328 | 0.10359 | 0.10451 | 0.46437 | 0.4651 | 0.33385 | 0.46452 | 0.46325 | 0.20001 | 0.46292 | 0.4633 | 0.46441 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 107.895 | -0.3599 | 108.995 | -0.36004 | 107.656 | -0.22949 | 107.99 | -0.35992 | 106.617 | -0.35975 | 107.94 | -0.017505 | 105.663 | -0.35964 | 106.368 | -0.35972 | 107.883 | -0.3599 | 0.10453 | 0.10515 | 0.1046 | 0.10459 | 0.10382 | 0.18355 | 0.10329 | 0.10368 | 0.10453 | 0.46444 | 0.46519 | 0.33409 | 0.4645 | 0.46357 | 0.20106 | 0.46292 | 0.4634 | 0.46443 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 108.003 | -0.35992 | 109.085 | -0.36005 | 107.773 | -0.22981 | 108.202 | -0.35994 | 106.334 | -0.35972 | 107.728 | -0.017251 | 105.836 | -0.35966 | 106.474 | -0.35973 | 108.019 | -0.35992 | 0.1046 | 0.1052 | 0.1047 | 0.10471 | 0.10366 | 0.18333 | 0.10338 | 0.10374 | 0.1046 | 0.46451 | 0.46525 | 0.33451 | 0.46465 | 0.46338 | 0.20058 | 0.46304 | 0.46347 | 0.46452 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 108.037 | -0.35992 | 109.124 | -0.36005 | 107.771 | -0.22981 | 108.17 | -0.35994 | 106.637 | -0.35975 | 107.999 | -0.017576 | 105.715 | -0.35964 | 106.472 | -0.35973 | 108.015 | -0.35992 | 0.10461 | 0.10522 | 0.1047 | 0.10469 | 0.10383 | 0.18361 | 0.10331 | 0.10374 | 0.1046 | 0.46454 | 0.46527 | 0.33451 | 0.46463 | 0.46358 | 0.20119 | 0.46296 | 0.46347 | 0.46452 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 108.117 | -0.35993 | 109.2 | -0.36006 | 107.918 | -0.23021 | 108.329 | -0.35996 | 106.488 | -0.35974 | 107.85 | -0.017397 | 106 | -0.35968 | 106.586 | -0.35975 | 108.18 | -0.35994 | 0.10466 | 0.10527 | 0.10482 | 0.10478 | 0.10375 | 0.18346 | 0.10347 | 0.1038 | 0.10469 | 0.46459 | 0.46533 | 0.33504 | 0.46473 | 0.46348 | 0.20085 | 0.46315 | 0.46355 | 0.46463 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 108.139 | -0.35993 | 109.234 | -0.36006 | 107.938 | -0.23027 | 108.289 | -0.35995 | 106.603 | -0.35975 | 107.988 | -0.017563 | 105.83 | -0.35966 | 106.59 | -0.35975 | 108.164 | -0.35994 | 0.10467 | 0.10528 | 0.10484 | 0.10476 | 0.10381 | 0.1836 | 0.10338 | 0.1038 | 0.10469 | 0.4646 | 0.46535 | 0.33511 | 0.46471 | 0.46356 | 0.20116 | 0.46304 | 0.46355 | 0.46462 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 108.264 | -0.35995 | 109.408 | -0.36009 | 108.067 | -0.23062 | 108.468 | -0.35997 | 106.725 | -0.35976 | 108.124 | -0.017726 | 106.142 | -0.35969 | 106.763 | -0.35977 | 108.313 | -0.35995 | 0.10474 | 0.10538 | 0.10495 | 0.10486 | 0.10388 | 0.18374 | 0.10355 | 0.1039 | 0.10477 | 0.46469 | 0.46547 | 0.33557 | 0.46483 | 0.46364 | 0.20147 | 0.46325 | 0.46367 | 0.46472 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 108.26 | -0.35995 | 109.39 | -0.36008 | 107.992 | -0.23042 | 108.37 | -0.35996 | 106.704 | -0.35976 | 108.144 | -0.01775 | 105.826 | -0.35966 | 106.633 | -0.35975 | 108.249 | -0.35995 | 0.10474 | 0.10537 | 0.10488 | 0.1048 | 0.10387 | 0.18376 | 0.10338 | 0.10383 | 0.10473 | 0.46469 | 0.46545 | 0.3353 | 0.46476 | 0.46363 | 0.20151 | 0.46303 | 0.46358 | 0.46468 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 108.445 | -0.35997 | 109.489 | -0.3601 | 108.2 | -0.23099 | 108.635 | -0.35999 | 106.815 | -0.35977 | 108.233 | -0.017856 | 106.311 | -0.35971 | 106.935 | -0.35979 | 108.473 | -0.35997 | 0.10484 | 0.10543 | 0.10506 | 0.10495 | 0.10393 | 0.18386 | 0.10365 | 0.104 | 0.10486 | 0.46481 | 0.46552 | 0.33605 | 0.46494 | 0.4637 | 0.20171 | 0.46336 | 0.46379 | 0.46483 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 108.36 | -0.35996 | 109.515 | -0.3601 | 108.13 | -0.2308 | 108.488 | -0.35998 | 106.673 | -0.35976 | 107.973 | -0.017545 | 105.921 | -0.35967 | 106.698 | -0.35976 | 108.408 | -0.35997 | 0.10479 | 0.10544 | 0.105 | 0.10487 | 0.10385 | 0.18358 | 0.10343 | 0.10386 | 0.10482 | 0.46475 | 0.46554 | 0.3358 | 0.46484 | 0.46361 | 0.20113 | 0.4631 | 0.46363 | 0.46479 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 108.579 | -0.35999 | 109.633 | -0.36011 | 108.326 | -0.23134 | 108.746 | -0.36001 | 107.084 | -0.35981 | 108.438 | -0.018102 | 106.422 | -0.35973 | 107.136 | -0.35981 | 108.591 | -0.35999 | 0.10492 | 0.10551 | 0.10516 | 0.10501 | 0.10408 | 0.18407 | 0.10371 | 0.10411 | 0.10492 | 0.4649 | 0.46562 | 0.3365 | 0.46502 | 0.46389 | 0.20217 | 0.46344 | 0.46392 | 0.46491 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 108.439 | -0.35997 | 109.572 | -0.36011 | 108.212 | -0.23102 | 108.598 | -0.35999 | 106.573 | -0.35975 | 107.879 | -0.017432 | 105.969 | -0.35967 | 106.728 | -0.35976 | 108.472 | -0.35997 | 0.10484 | 0.10547 | 0.10507 | 0.10493 | 0.1038 | 0.18349 | 0.10346 | 0.10388 | 0.10486 | 0.46481 | 0.46558 | 0.33609 | 0.46492 | 0.46354 | 0.20092 | 0.46313 | 0.46365 | 0.46483 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 108.719 | -0.36 | 109.731 | -0.36012 | 108.442 | -0.23166 | 108.925 | -0.36003 | 107.176 | -0.35982 | 108.535 | -0.018218 | 106.588 | -0.35975 | 107.247 | -0.35983 | 108.752 | -0.36001 | 0.105 | 0.10556 | 0.10526 | 0.10511 | 0.10413 | 0.18417 | 0.1038 | 0.10417 | 0.10501 | 0.465 | 0.46569 | 0.33692 | 0.46514 | 0.46395 | 0.20239 | 0.46355 | 0.464 | 0.46502 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 108.555 | -0.35998 | 109.769 | -0.36013 | 108.303 | -0.23127 | 108.684 | -0.36 | 106.643 | -0.35975 | 107.974 | -0.017546 | 105.934 | -0.35967 | 106.757 | -0.35977 | 108.615 | -0.35999 | 0.1049 | 0.10558 | 0.10514 | 0.10498 | 0.10383 | 0.18359 | 0.10344 | 0.1039 | 0.10494 | 0.46489 | 0.46571 | 0.33642 | 0.46497 | 0.46359 | 0.20113 | 0.46311 | 0.46367 | 0.46493 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 108.833 | -0.36002 | 109.836 | -0.36014 | 108.51 | -0.23184 | 109.003 | -0.36004 | 107.332 | -0.35984 | 108.718 | -0.018437 | 106.658 | -0.35976 | 107.473 | -0.35985 | 108.793 | -0.36001 | 0.10506 | 0.10562 | 0.10532 | 0.10515 | 0.10422 | 0.18436 | 0.10384 | 0.1043 | 0.10504 | 0.46508 | 0.46576 | 0.33716 | 0.46519 | 0.46406 | 0.2028 | 0.4636 | 0.46415 | 0.46505 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 108.647 | -0.35999 | 109.848 | -0.36014 | 108.418 | -0.23159 | 108.805 | -0.36001 | 106.707 | -0.35976 | 108.103 | -0.0177 | 105.972 | -0.35967 | 106.811 | -0.35977 | 108.735 | -0.36 | 0.10496 | 0.10563 | 0.10524 | 0.10504 | 0.10387 | 0.18372 | 0.10346 | 0.10393 | 0.105 | 0.46495 | 0.46577 | 0.33683 | 0.46506 | 0.46363 | 0.20142 | 0.46313 | 0.4637 | 0.46501 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 108.922 | -0.36003 | 109.938 | -0.36015 | 108.704 | -0.23238 | 109.13 | -0.36005 | 107.482 | -0.35985 | 108.957 | -0.018724 | 106.815 | -0.35977 | 107.559 | -0.35986 | 108.943 | -0.36003 | 0.10511 | 0.10568 | 0.10548 | 0.10523 | 0.1043 | 0.18461 | 0.10393 | 0.10435 | 0.10512 | 0.46514 | 0.46583 | 0.33786 | 0.46528 | 0.46416 | 0.20333 | 0.4637 | 0.46421 | 0.46515 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 108.735 | -0.36 | 109.949 | -0.36015 | 108.473 | -0.23174 | 108.861 | -0.36002 | 106.651 | -0.35975 | 107.985 | -0.017559 | 106.003 | -0.35968 | 106.884 | -0.35978 | 108.793 | -0.36001 | 0.105 | 0.10568 | 0.10529 | 0.10508 | 0.10384 | 0.1836 | 0.10348 | 0.10397 | 0.10504 | 0.46501 | 0.46583 | 0.33703 | 0.4651 | 0.46359 | 0.20116 | 0.46315 | 0.46375 | 0.46505 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 109.043 | -0.36004 | 110.023 | -0.36016 | 108.782 | -0.23259 | 109.227 | -0.36006 | 107.573 | -0.35987 | 108.985 | -0.018757 | 106.934 | -0.35979 | 107.674 | -0.35988 | 109.001 | -0.36004 | 0.10518 | 0.10573 | 0.10555 | 0.10528 | 0.10435 | 0.18464 | 0.104 | 0.10441 | 0.10515 | 0.46522 | 0.46588 | 0.33814 | 0.46534 | 0.46422 | 0.20339 | 0.46379 | 0.46429 | 0.46519 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 109.043 |  | 110.023 |  | 108.782 |  | 109.227 |  | 107.573 |  | 108.985 |  | 106.934 |  | 107.674 |  | 109.001 |  | T1: 109.001; T1: max drift; T2: 0.46588
min | 106.749 |  | 107.914 |  | 106.594 |  | 106.956 |  | 105.197 |  | 106.529 |  | 104.669 |  | 104.996 |  | 106.808 |  | T1: 104.669

## U95% 100 C
100 | °C
No. | Komponen | Satuan | Distribusi | Ui | Pembagi | υi | ui | ci | (ciui)2 | (ciui)4/vi
1 | Standar | °C | Norm. | 0.52 | 2 | 60 | 0.26 | 1 | 0.0676 | 7.6163e-05
2 | Drift Standar | °C | Rect. | 0.46588 | 1.7321 | 1000000000 | 0.26898 | 1 | 0.07235 | 5.2345e-12
3 | Resolusi Standar | °C | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 1000000000 | 0.00028868 | 1 | 8.3333e-08 | 6.9444e-24
4 | Repeatability Standar | °C | Rect. | 1.3388 | 1.7321 | 1000000000 | 0.77298 | 1 | 0.5975 | 3.57e-10
5 | Konduksi Panas standar | °C | Rect. | 0.1 | 1.7321 | 1000000000 | 0.057735 | 1 | 0.0033333 | 1.1111e-14
6 | Efek Radiasi | °C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 1000000000 | 0.11547 | 1 | 0.013333 | 1.7778e-13
7 | Efek pembebanan | °C | Rect. | 0.55793 | 1.7321 | 1000000000 | 0.32212 | 1 | 0.10376 | 1.0767e-11
8 | Daya ulang indikator | °C | Norm. | 0.13017 | 1 | 29 | 0.13017 | 1 | 0.016944 | 9.9005e-06
9 | Resolusi indikator | °C | Rect. | 0.25 | 2.4495 | 1000000000 | 0.10206 | 1 | 0.010417 | 1.0851e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.88524 | 8.6064e-05
Ketidakpastian Gabungan, Uc | [8 empty] | 0.94087
Derajat Kebebasan, Veff | [8 empty] | 9105.4293
Faktor Cakupan, k=student's for Veffand CL 95% | [8 empty] | 1.9602
Ketidakpastian Bentangan,U=k*Uc | [8 empty] | 1.8443 | °C

## Data 110 C
Nama alat |  | Oven |  |  |  | Tanggal terima |  | 2025-12-03
Merek/Tipe |  | Memmert | / | B 40 |  | Tanggal kalibrasi |  | 2025-12-03 | 0
Kapasitas |  | (30 ~ 120) | °C |  |  | Prosedur |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Kecermatan |  | 0.5 | °C |  |  | Temperatur |  | 26.0345 | °C ± | 0.43103
No. Seri/No. ID |  | 801356 | / | - |  | Kelembaban relatif |  | 69.4328 | % RH ± | 5.4585
Posisi Termokopel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tind(°C)
Menit Ke- | CH111 | CH112 | CH113 | CH114 | CH115 | CH116 | CH117 | CH118 | CH119
1 | 119.47 | 120.642 | 119.205 | 119.679 | 117.84 | 119.56 | 117.079 | 118.016 | 119.547 | 118
2 | 119.274 | 120.631 | 118.976 | 119.47 | 116.905 | 118.608 | 116.233 | 117.428 | 119.439 | 118
3 | 119.568 | 120.699 | 119.263 | 119.759 | 117.827 | 119.483 | 117.133 | 118.184 | 119.615 | 118
4 | 119.369 | 120.697 | 119.018 | 119.535 | 117.017 | 118.608 | 116.294 | 117.51 | 119.497 | 118
5 | 119.65 | 120.779 | 119.317 | 119.856 | 117.935 | 119.519 | 117.191 | 118.133 | 119.708 | 118
6 | 119.465 | 120.743 | 119.102 | 119.643 | 117.08 | 118.686 | 116.394 | 117.662 | 119.591 | 118
7 | 119.732 | 120.868 | 119.358 | 119.912 | 117.944 | 119.625 | 117.218 | 118.282 | 119.804 | 118
8 | 119.503 | 120.85 | 119.158 | 119.665 | 117.096 | 118.781 | 116.417 | 117.703 | 119.654 | 118
9 | 119.727 | 120.952 | 119.441 | 119.934 | 118.003 | 119.714 | 117.261 | 118.287 | 119.863 | 118
10 | 119.577 | 120.821 | 119.18 | 119.735 | 117.146 | 118.729 | 116.469 | 117.719 | 119.685 | 118
11 | 119.792 | 121.003 | 119.465 | 119.97 | 118.054 | 119.757 | 117.247 | 118.367 | 119.881 | 118
12 | 119.59 | 120.922 | 119.241 | 119.746 | 117.155 | 118.792 | 116.476 | 117.605 | 119.755 | 118
13 | 119.871 | 121.028 | 119.483 | 120.027 | 118.09 | 119.771 | 117.263 | 118.379 | 119.892 | 118
14 | 119.59 | 120.947 | 119.306 | 119.786 | 117.096 | 118.882 | 116.524 | 117.66 | 119.764 | 118
15 | 119.905 | 121.035 | 119.53 | 120.089 | 118.101 | 119.679 | 117.293 | 118.336 | 119.961 | 118
16 | 119.698 | 120.976 | 119.335 | 119.856 | 117.246 | 118.832 | 116.577 | 117.824 | 119.818 | 118
17 | 119.929 | 121.046 | 119.58 | 120.13 | 118.074 | 119.744 | 117.35 | 118.446 | 119.975 | 118
18 | 119.72 | 120.983 | 119.371 | 119.914 | 117.219 | 118.884 | 116.615 | 117.888 | 119.851 | 118
19 | 119.925 | 121.127 | 119.62 | 120.128 | 118.056 | 119.82 | 117.366 | 118.459 | 120.042 | 118
20 | 119.723 | 121.084 | 119.405 | 119.919 | 117.299 | 118.944 | 116.613 | 117.922 | 119.894 | 118.5
21 | 119.974 | 121.201 | 119.661 | 120.166 | 118.124 | 119.838 | 117.411 | 118.547 | 120.058 | 118.5
22 | 119.786 | 121.115 | 119.423 | 119.921 | 117.381 | 118.971 | 116.618 | 117.961 | 119.928 | 118.5
23 | 120.012 | 121.167 | 119.652 | 120.217 | 118.088 | 119.854 | 117.409 | 118.531 | 120.089 | 118.5
24 | 119.815 | 121.147 | 119.441 | 119.948 | 117.388 | 118.989 | 116.654 | 117.936 | 119.946 | 118.5
25 | 120.048 | 121.185 | 119.706 | 120.26 | 118.124 | 119.784 | 117.416 | 118.507 | 120.13 | 118.5
26 | 119.851 | 121.088 | 119.506 | 120 | 117.438 | 119.005 | 116.75 | 118.137 | 119.982 | 118.5
27 | 120.048 | 121.234 | 119.755 | 120.269 | 118.158 | 119.872 | 117.494 | 118.572 | 120.154 | 118.5
28 | 119.86 | 121.16 | 119.555 | 120.02 | 117.429 | 119.106 | 116.764 | 118.107 | 120.031 | 118.5
29 | 120.1 | 121.252 | 119.746 | 120.312 | 118.161 | 119.829 | 117.462 | 118.471 | 120.193 | 118.5
30 | 119.853 | 121.223 | 119.571 | 120.047 | 117.504 | 119.122 | 116.83 | 118.139 | 120.062 | 118.5

## Evaluasi 110 C
Resolusi | 0.1 | °C
| Channel | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch112 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111 |  |  | ch111
| T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 |  |  | T6 |  |  | T7 |  |  | T8 |  |  | T9 |  |  | Indikator
| T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | T | Koreksi | Terkoreksi | Inkubator
1 | 119.47 | -0.36129 | 119.1087 | 120.642 | -0.36143 | 120.2806 | 119.205 | -0.26128 | 118.9437 | 119.679 | -0.36132 | 119.3177 | 117.84 | -0.3611 | 117.4789 | 119.56 | -0.3613 | 119.1987 | 117.079 | -0.36101 | 116.718 | 118.016 | -0.36112 | 117.6549 | 119.547 | -0.3613 | 119.1857 | 118
2 | 119.274 | -0.36127 | 118.9127 | 120.631 | -0.36143 | 120.2696 | 118.976 | -0.26065 | 118.7154 | 119.47 | -0.36129 | 119.1087 | 116.905 | -0.36099 | 116.544 | 118.608 | -0.36119 | 118.2468 | 116.233 | -0.3609 | 115.8721 | 117.428 | -0.36105 | 117.067 | 119.439 | -0.36129 | 119.0777 | 118
3 | 119.568 | -0.3613 | 119.2067 | 120.699 | -0.36144 | 120.3376 | 119.263 | -0.26144 | 119.0016 | 119.759 | -0.36133 | 119.3977 | 117.827 | -0.3611 | 117.4659 | 119.483 | -0.36129 | 119.1217 | 117.133 | -0.36101 | 116.772 | 118.184 | -0.36114 | 117.8229 | 119.615 | -0.36131 | 119.2537 | 118
4 | 119.369 | -0.36128 | 119.0077 | 120.697 | -0.36144 | 120.3356 | 119.018 | -0.26076 | 118.7572 | 119.535 | -0.3613 | 119.1737 | 117.017 | -0.361 | 116.656 | 118.608 | -0.36119 | 118.2468 | 116.294 | -0.36091 | 115.9331 | 117.51 | -0.36106 | 117.1489 | 119.497 | -0.3613 | 119.1357 | 118
5 | 119.65 | -0.36131 | 119.2887 | 120.779 | -0.36145 | 120.4176 | 119.317 | -0.26159 | 119.0554 | 119.856 | -0.36134 | 119.4947 | 117.935 | -0.36111 | 117.5739 | 119.519 | -0.3613 | 119.1577 | 117.191 | -0.36102 | 116.83 | 118.133 | -0.36113 | 117.7719 | 119.708 | -0.36132 | 119.3467 | 118
6 | 119.465 | -0.36129 | 119.1037 | 120.743 | -0.36145 | 120.3816 | 119.102 | -0.26099 | 118.841 | 119.643 | -0.36131 | 119.2817 | 117.08 | -0.36101 | 116.719 | 118.686 | -0.3612 | 118.3248 | 116.394 | -0.36092 | 116.0331 | 117.662 | -0.36108 | 117.3009 | 119.591 | -0.36131 | 119.2297 | 118
7 | 119.732 | -0.36132 | 119.3707 | 120.868 | -0.36146 | 120.5065 | 119.358 | -0.2617 | 119.0963 | 119.912 | -0.36135 | 119.5507 | 117.944 | -0.36111 | 117.5829 | 119.625 | -0.36131 | 119.2637 | 117.218 | -0.36102 | 116.857 | 118.282 | -0.36115 | 117.9208 | 119.804 | -0.36133 | 119.4427 | 118
8 | 119.503 | -0.3613 | 119.1417 | 120.85 | -0.36146 | 120.4885 | 119.158 | -0.26115 | 118.8969 | 119.665 | -0.36132 | 119.3037 | 117.096 | -0.36101 | 116.735 | 118.781 | -0.36121 | 118.4198 | 116.417 | -0.36093 | 116.0561 | 117.703 | -0.36108 | 117.3419 | 119.654 | -0.36131 | 119.2927 | 118
9 | 119.727 | -0.36132 | 119.3657 | 120.952 | -0.36147 | 120.5905 | 119.441 | -0.26193 | 119.1791 | 119.934 | -0.36135 | 119.5727 | 118.003 | -0.36112 | 117.6419 | 119.714 | -0.36132 | 119.3527 | 117.261 | -0.36103 | 116.9 | 118.287 | -0.36115 | 117.9258 | 119.863 | -0.36134 | 119.5017 | 118
10 | 119.577 | -0.36131 | 119.2157 | 120.821 | -0.36145 | 120.4595 | 119.18 | -0.26121 | 118.9188 | 119.735 | -0.36132 | 119.3737 | 117.146 | -0.36101 | 116.785 | 118.729 | -0.3612 | 118.3678 | 116.469 | -0.36093 | 116.1081 | 117.719 | -0.36108 | 117.3579 | 119.685 | -0.36132 | 119.3237 | 118
11 | 119.792 | -0.36133 | 119.4307 | 121.003 | -0.36148 | 120.6415 | 119.465 | -0.26199 | 119.203 | 119.97 | -0.36135 | 119.6086 | 118.054 | -0.36112 | 117.6929 | 119.757 | -0.36133 | 119.3957 | 117.247 | -0.36103 | 116.886 | 118.367 | -0.36116 | 118.0058 | 119.881 | -0.36134 | 119.5197 | 118
12 | 119.59 | -0.36131 | 119.2287 | 120.922 | -0.36147 | 120.5605 | 119.241 | -0.26138 | 118.9796 | 119.746 | -0.36133 | 119.3847 | 117.155 | -0.36101 | 116.794 | 118.792 | -0.36121 | 118.4308 | 116.476 | -0.36093 | 116.1151 | 117.605 | -0.36107 | 117.2439 | 119.755 | -0.36133 | 119.3937 | 118
13 | 119.871 | -0.36134 | 119.5097 | 121.028 | -0.36148 | 120.6665 | 119.483 | -0.26204 | 119.221 | 120.027 | -0.36136 | 119.6656 | 118.09 | -0.36113 | 117.7289 | 119.771 | -0.36133 | 119.4097 | 117.263 | -0.36103 | 116.902 | 118.379 | -0.36116 | 118.0178 | 119.892 | -0.36134 | 119.5307 | 118
14 | 119.59 | -0.36131 | 119.2287 | 120.947 | -0.36147 | 120.5855 | 119.306 | -0.26156 | 119.0444 | 119.786 | -0.36133 | 119.4247 | 117.096 | -0.36101 | 116.735 | 118.882 | -0.36122 | 118.5208 | 116.524 | -0.36094 | 116.1631 | 117.66 | -0.36108 | 117.2989 | 119.764 | -0.36133 | 119.4027 | 118
15 | 119.905 | -0.36134 | 119.5437 | 121.035 | -0.36148 | 120.6735 | 119.53 | -0.26217 | 119.2678 | 120.089 | -0.36137 | 119.7276 | 118.101 | -0.36113 | 117.7399 | 119.679 | -0.36132 | 119.3177 | 117.293 | -0.36103 | 116.932 | 118.336 | -0.36116 | 117.9748 | 119.961 | -0.36135 | 119.5996 | 118
16 | 119.698 | -0.36132 | 119.3367 | 120.976 | -0.36147 | 120.6145 | 119.335 | -0.26164 | 119.0734 | 119.856 | -0.36134 | 119.4947 | 117.246 | -0.36103 | 116.885 | 118.832 | -0.36122 | 118.4708 | 116.577 | -0.36095 | 116.2161 | 117.824 | -0.3611 | 117.4629 | 119.818 | -0.36133 | 119.4567 | 118
17 | 119.929 | -0.36135 | 119.5677 | 121.046 | -0.36148 | 120.6845 | 119.58 | -0.26231 | 119.3177 | 120.13 | -0.36137 | 119.7686 | 118.074 | -0.36113 | 117.7129 | 119.744 | -0.36133 | 119.3827 | 117.35 | -0.36104 | 116.989 | 118.446 | -0.36117 | 118.0848 | 119.975 | -0.36135 | 119.6136 | 118
18 | 119.72 | -0.36132 | 119.3587 | 120.983 | -0.36147 | 120.6215 | 119.371 | -0.26173 | 119.1093 | 119.914 | -0.36135 | 119.5527 | 117.219 | -0.36102 | 116.858 | 118.884 | -0.36122 | 118.5228 | 116.615 | -0.36095 | 116.254 | 117.888 | -0.3611 | 117.5269 | 119.851 | -0.36134 | 119.4897 | 118
19 | 119.925 | -0.36135 | 119.5637 | 121.127 | -0.36149 | 120.7655 | 119.62 | -0.26242 | 119.3576 | 120.128 | -0.36137 | 119.7666 | 118.056 | -0.36112 | 117.6949 | 119.82 | -0.36133 | 119.4587 | 117.366 | -0.36104 | 117.005 | 118.459 | -0.36117 | 118.0978 | 120.042 | -0.36136 | 119.6806 | 118
20 | 119.723 | -0.36132 | 119.3617 | 121.084 | -0.36149 | 120.7225 | 119.405 | -0.26183 | 119.1432 | 119.919 | -0.36135 | 119.5577 | 117.299 | -0.36103 | 116.938 | 118.944 | -0.36123 | 118.5828 | 116.613 | -0.36095 | 116.2521 | 117.922 | -0.36111 | 117.5609 | 119.894 | -0.36134 | 119.5327 | 118.5
21 | 119.974 | -0.36135 | 119.6126 | 121.201 | -0.3615 | 120.8395 | 119.661 | -0.26253 | 119.3985 | 120.166 | -0.36138 | 119.8046 | 118.124 | -0.36113 | 117.7629 | 119.838 | -0.36134 | 119.4767 | 117.411 | -0.36105 | 117.05 | 118.547 | -0.36118 | 118.1858 | 120.058 | -0.36136 | 119.6966 | 118.5
22 | 119.786 | -0.36133 | 119.4247 | 121.115 | -0.36149 | 120.7535 | 119.423 | -0.26188 | 119.1611 | 119.921 | -0.36135 | 119.5597 | 117.381 | -0.36104 | 117.02 | 118.971 | -0.36123 | 118.6098 | 116.618 | -0.36095 | 116.257 | 117.961 | -0.36111 | 117.5999 | 119.928 | -0.36135 | 119.5667 | 118.5
23 | 120.012 | -0.36136 | 119.6506 | 121.167 | -0.3615 | 120.8055 | 119.652 | -0.26251 | 119.3895 | 120.217 | -0.36138 | 119.8556 | 118.088 | -0.36113 | 117.7269 | 119.854 | -0.36134 | 119.4927 | 117.409 | -0.36105 | 117.048 | 118.531 | -0.36118 | 118.1698 | 120.089 | -0.36137 | 119.7276 | 118.5
24 | 119.815 | -0.36133 | 119.4537 | 121.147 | -0.36149 | 120.7855 | 119.441 | -0.26193 | 119.1791 | 119.948 | -0.36135 | 119.5866 | 117.388 | -0.36104 | 117.027 | 118.989 | -0.36124 | 118.6278 | 116.654 | -0.36095 | 116.293 | 117.936 | -0.36111 | 117.5749 | 119.946 | -0.36135 | 119.5847 | 118.5
25 | 120.048 | -0.36136 | 119.6866 | 121.185 | -0.3615 | 120.8235 | 119.706 | -0.26266 | 119.4433 | 120.26 | -0.36139 | 119.8986 | 118.124 | -0.36113 | 117.7629 | 119.784 | -0.36133 | 119.4227 | 117.416 | -0.36105 | 117.055 | 118.507 | -0.36118 | 118.1458 | 120.13 | -0.36137 | 119.7686 | 118.5
26 | 119.851 | -0.36134 | 119.4897 | 121.088 | -0.36149 | 120.7265 | 119.506 | -0.26211 | 119.2439 | 120 | -0.36136 | 119.6386 | 117.438 | -0.36105 | 117.077 | 119.005 | -0.36124 | 118.6438 | 116.75 | -0.36097 | 116.389 | 118.137 | -0.36113 | 117.7759 | 119.982 | -0.36135 | 119.6206 | 118.5
27 | 120.048 | -0.36136 | 119.6866 | 121.234 | -0.3615 | 120.8725 | 119.755 | -0.26279 | 119.4922 | 120.269 | -0.36139 | 119.9076 | 118.158 | -0.36114 | 117.7969 | 119.872 | -0.36134 | 119.5107 | 117.494 | -0.36106 | 117.1329 | 118.572 | -0.36119 | 118.2108 | 120.154 | -0.36137 | 119.7926 | 118.5
28 | 119.86 | -0.36134 | 119.4987 | 121.16 | -0.3615 | 120.7985 | 119.555 | -0.26224 | 119.2928 | 120.02 | -0.36136 | 119.6586 | 117.429 | -0.36105 | 117.068 | 119.106 | -0.36125 | 118.7448 | 116.764 | -0.36097 | 116.403 | 118.107 | -0.36113 | 117.7459 | 120.031 | -0.36136 | 119.6696 | 118.5
29 | 120.1 | -0.36137 | 119.7386 | 121.252 | -0.36151 | 120.8905 | 119.746 | -0.26277 | 119.4832 | 120.312 | -0.36139 | 119.9506 | 118.161 | -0.36114 | 117.7999 | 119.829 | -0.36134 | 119.4677 | 117.462 | -0.36105 | 117.1009 | 118.471 | -0.36117 | 118.1098 | 120.193 | -0.36138 | 119.8316 | 118.5
30 | 119.853 | -0.36134 | 119.4917 | 121.223 | -0.3615 | 120.8615 | 119.571 | -0.26229 | 119.3087 | 120.047 | -0.36136 | 119.6856 | 117.504 | -0.36106 | 117.1429 | 119.122 | -0.36125 | 118.7607 | 116.83 | -0.36098 | 116.469 | 118.139 | -0.36113 | 117.7779 | 120.062 | -0.36136 | 119.7006 | 118.5
| 119.7475 | -0.36133 | 119.3862 | 120.9868 | -0.36147 | 120.6254 | 119.4123 | -0.26185 | 119.1505 | 119.9304 | -0.36135 | 119.5691 | 117.6326 | -0.36107 | 117.2715 | 119.2929 | -0.36127 | 118.9317 | 116.9274 | -0.36099 | 116.5664 | 118.0906 | -0.36113 | 117.7295 | 119.8603 | -0.36134 | 119.499 | 118.1833
STDEV | 0.21026 |  |  | 0.18629 |  |  | 0.20925 |  |  | 0.21712 |  |  | 0.43698 |  |  | 0.4604 |  |  | 0.41204 |  |  | 0.34143 |  |  | 0.20161 |  |  | 0.24507
Suhu/Temperatur Terkoreksi
0.4604
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | ref T9
| 1 | 119.1087 | 120.2806 | 118.9437 | 119.3177 | 117.4789 | 119.1987 | 116.718 | 117.6549 | 119.1857 |  | 2.4677
| 2 | 118.9127 | 120.2696 | 118.7154 | 119.1087 | 116.544 | 118.2468 | 115.8721 | 117.067 | 119.0777 |  | 3.2056
| 3 | 119.2067 | 120.3376 | 119.0016 | 119.3977 | 117.4659 | 119.1217 | 116.772 | 117.8229 | 119.2537 |  | 2.4817
| 4 | 119.0077 | 120.3356 | 118.7572 | 119.1737 | 116.656 | 118.2468 | 115.9331 | 117.1489 | 119.1357 |  | 3.2026
| 5 | 119.2887 | 120.4176 | 119.0554 | 119.4947 | 117.5739 | 119.1577 | 116.83 | 117.7719 | 119.3467 |  | 2.5167
| 6 | 119.1037 | 120.3816 | 118.841 | 119.2817 | 116.719 | 118.3248 | 116.0331 | 117.3009 | 119.2297 |  | 3.1966
| 7 | 119.3707 | 120.5065 | 119.0963 | 119.5507 | 117.5829 | 119.2637 | 116.857 | 117.9208 | 119.4427 |  | 2.5857
| 8 | 119.1417 | 120.4885 | 118.8969 | 119.3037 | 116.735 | 118.4198 | 116.0561 | 117.3419 | 119.2927 |  | 3.2366
| 9 | 119.3657 | 120.5905 | 119.1791 | 119.5727 | 117.6419 | 119.3527 | 116.9 | 117.9258 | 119.5017 |  | 2.6017
| 10 | 119.2157 | 120.4595 | 118.9188 | 119.3737 | 116.785 | 118.3678 | 116.1081 | 117.3579 | 119.3237 |  | 3.2156
| 11 | 119.4307 | 120.6415 | 119.203 | 119.6086 | 117.6929 | 119.3957 | 116.886 | 118.0058 | 119.5197 |  | 2.6337
| 12 | 119.2287 | 120.5605 | 118.9796 | 119.3847 | 116.794 | 118.4308 | 116.1151 | 117.2439 | 119.3937 |  | 3.2786
| 13 | 119.5097 | 120.6665 | 119.221 | 119.6656 | 117.7289 | 119.4097 | 116.902 | 118.0178 | 119.5307 |  | 2.6287
| 14 | 119.2287 | 120.5855 | 119.0444 | 119.4247 | 116.735 | 118.5208 | 116.1631 | 117.2989 | 119.4027 |  | 3.2396
| 15 | 119.5437 | 120.6735 | 119.2678 | 119.7276 | 117.7399 | 119.3177 | 116.932 | 117.9748 | 119.5996 |  | 2.6677
| 16 | 119.3367 | 120.6145 | 119.0734 | 119.4947 | 116.885 | 118.4708 | 116.2161 | 117.4629 | 119.4567 |  | 3.2406
| 17 | 119.5677 | 120.6845 | 119.3177 | 119.7686 | 117.7129 | 119.3827 | 116.989 | 118.0848 | 119.6136 |  | 2.6247
| 18 | 119.3587 | 120.6215 | 119.1093 | 119.5527 | 116.858 | 118.5228 | 116.254 | 117.5269 | 119.4897 |  | 3.2356
| 19 | 119.5637 | 120.7655 | 119.3576 | 119.7666 | 117.6949 | 119.4587 | 117.005 | 118.0978 | 119.6806 |  | 2.6757
| 20 | 119.3617 | 120.7225 | 119.1432 | 119.5577 | 116.938 | 118.5828 | 116.2521 | 117.5609 | 119.5327 |  | 3.2806
| 21 | 119.6126 | 120.8395 | 119.3985 | 119.8046 | 117.7629 | 119.4767 | 117.05 | 118.1858 | 119.6966 |  | 2.6467
| 22 | 119.4247 | 120.7535 | 119.1611 | 119.5597 | 117.02 | 118.6098 | 116.257 | 117.5999 | 119.5667 |  | 3.3096
| 23 | 119.6506 | 120.8055 | 119.3895 | 119.8556 | 117.7269 | 119.4927 | 117.048 | 118.1698 | 119.7276 |  | 2.6797
| 24 | 119.4537 | 120.7855 | 119.1791 | 119.5866 | 117.027 | 118.6278 | 116.293 | 117.5749 | 119.5847 |  | 3.2916
| 25 | 119.6866 | 120.8235 | 119.4433 | 119.8986 | 117.7629 | 119.4227 | 117.055 | 118.1458 | 119.7686 |  | 2.7137
| 26 | 119.4897 | 120.7265 | 119.2439 | 119.6386 | 117.077 | 118.6438 | 116.389 | 117.7759 | 119.6206 |  | 3.2316
| 27 | 119.6866 | 120.8725 | 119.4922 | 119.9076 | 117.7969 | 119.5107 | 117.1329 | 118.2108 | 119.7926 |  | 2.6597
| 28 | 119.4987 | 120.7985 | 119.2928 | 119.6586 | 117.068 | 118.7448 | 116.403 | 117.7459 | 119.6696 |  | 3.2666
| 29 | 119.7386 | 120.8905 | 119.4832 | 119.9506 | 117.7999 | 119.4677 | 117.1009 | 118.1098 | 119.8316 |  | 2.7307
| 30 | 119.4917 | 120.8615 | 119.3087 | 119.6856 | 117.1429 | 118.7607 | 116.469 | 117.7779 | 119.7006 |  | 3.2316
| Rata-rata | 119.3862 | 120.6254 | 119.1505 | 119.5691 | 117.2715 | 118.9317 | 116.5664 | 117.7295 | 119.499
|  | 0.8259 | 0.62093 | 0.77686 | 0.8419 | 1.2558 | 1.2638 | 1.2608 | 1.1439 | 0.75391
| KS | T1: Keseragaman suhu; T3: 3.3096; T9: 0.0036477
| SS | T1: Stabilitas suhu; T3: 0.63192
| VK | T1: Variasi Keseluruhan; T3: 5.0184

## Drift 110 C
Resolusi
[18 empty] | Channel | ch111 | ch111 | ch112 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111 | ch111
| T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | T5 |  | T6 |  | T7 |  | T8 |  | T9 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | drift | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | drift max
| T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T | Koreksi | T1: Drift | [10 empty] | #REF!
1 | 119.47 | -0.36129 | 120.642 | -0.36143 | 119.205 | -0.26128 | 119.679 | -0.36132 | 117.84 | -0.3611 | 119.56 | -0.3613 | 117.079 | -0.36101 | 118.016 | -0.36112 | 119.547 | -0.3613 | 0.11101 | 0.11167 | 0.1143 | 0.11113 | 0.1101 | 0.11106 | 0.10967 | 0.1102 | 0.11105 | 0.4723 | 0.4731 | 0.37558 | 0.47245 | 0.4712 | 0.47237 | 0.47068 | 0.47132 | 0.47236 | 0.47352 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.047352 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 119.274 | -0.36127 | 120.631 | -0.36143 | 118.976 | -0.26065 | 119.47 | -0.36129 | 116.905 | -0.36099 | 118.608 | -0.36119 | 116.233 | -0.3609 | 117.428 | -0.36105 | 119.439 | -0.36129 | 0.1109 | 0.11166 | 0.11411 | 0.11101 | 0.10958 | 0.11053 | 0.1092 | 0.10987 | 0.11099 | 0.47217 | 0.47309 | 0.37475 | 0.4723 | 0.47056 | 0.47172 | 0.4701 | 0.47092 | 0.47228 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 119.568 | -0.3613 | 120.699 | -0.36144 | 119.263 | -0.26144 | 119.759 | -0.36133 | 117.827 | -0.3611 | 119.483 | -0.36129 | 117.133 | -0.36101 | 118.184 | -0.36114 | 119.615 | -0.36131 | 0.11107 | 0.1117 | 0.11435 | 0.11117 | 0.11009 | 0.11102 | 0.1097 | 0.11029 | 0.11109 | 0.47237 | 0.47314 | 0.37578 | 0.4725 | 0.47119 | 0.47231 | 0.47072 | 0.47143 | 0.4724 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 119.369 | -0.36128 | 120.697 | -0.36144 | 119.018 | -0.26076 | 119.535 | -0.3613 | 117.017 | -0.361 | 118.608 | -0.36119 | 116.294 | -0.36091 | 117.51 | -0.36106 | 119.497 | -0.3613 | 0.11096 | 0.1117 | 0.11414 | 0.11105 | 0.10964 | 0.11053 | 0.10923 | 0.10992 | 0.11103 | 0.47224 | 0.47314 | 0.3749 | 0.47235 | 0.47064 | 0.47172 | 0.47015 | 0.47097 | 0.47232 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 119.65 | -0.36131 | 120.779 | -0.36145 | 119.317 | -0.26159 | 119.856 | -0.36134 | 117.935 | -0.36111 | 119.519 | -0.3613 | 117.191 | -0.36102 | 118.133 | -0.36113 | 119.708 | -0.36132 | 0.11111 | 0.11174 | 0.11439 | 0.11123 | 0.11015 | 0.11104 | 0.10974 | 0.11026 | 0.11115 | 0.47243 | 0.47319 | 0.37598 | 0.47257 | 0.47126 | 0.47234 | 0.47076 | 0.4714 | 0.47247 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 119.465 | -0.36129 | 120.743 | -0.36145 | 119.102 | -0.26099 | 119.643 | -0.36131 | 117.08 | -0.36101 | 118.686 | -0.3612 | 116.394 | -0.36092 | 117.662 | -0.36108 | 119.591 | -0.36131 | 0.11101 | 0.11172 | 0.11421 | 0.11111 | 0.10967 | 0.11057 | 0.10929 | 0.11 | 0.11108 | 0.4723 | 0.47317 | 0.37521 | 0.47242 | 0.47068 | 0.47177 | 0.47021 | 0.47108 | 0.47239 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 119.732 | -0.36132 | 120.868 | -0.36146 | 119.358 | -0.2617 | 119.912 | -0.36135 | 117.944 | -0.36111 | 119.625 | -0.36131 | 117.218 | -0.36102 | 118.282 | -0.36115 | 119.804 | -0.36133 | 0.11116 | 0.11179 | 0.11443 | 0.11126 | 0.11016 | 0.1111 | 0.10975 | 0.11035 | 0.1112 | 0.47248 | 0.47325 | 0.37613 | 0.4726 | 0.47127 | 0.47241 | 0.47077 | 0.4715 | 0.47253 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 119.503 | -0.3613 | 120.85 | -0.36146 | 119.158 | -0.26115 | 119.665 | -0.36132 | 117.096 | -0.36101 | 118.781 | -0.36121 | 116.417 | -0.36093 | 117.703 | -0.36108 | 119.654 | -0.36131 | 0.11103 | 0.11178 | 0.11426 | 0.11112 | 0.10968 | 0.11063 | 0.1093 | 0.11002 | 0.11111 | 0.47233 | 0.47324 | 0.37541 | 0.47244 | 0.47069 | 0.47184 | 0.47023 | 0.4711 | 0.47243 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 119.727 | -0.36132 | 120.952 | -0.36147 | 119.441 | -0.26193 | 119.934 | -0.36135 | 118.003 | -0.36112 | 119.714 | -0.36132 | 117.261 | -0.36103 | 118.287 | -0.36115 | 119.863 | -0.36134 | 0.11116 | 0.11184 | 0.1145 | 0.11127 | 0.11019 | 0.11115 | 0.10978 | 0.11035 | 0.11123 | 0.47248 | 0.47331 | 0.37642 | 0.47262 | 0.47131 | 0.47247 | 0.4708 | 0.4715 | 0.47257 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 119.577 | -0.36131 | 120.821 | -0.36145 | 119.18 | -0.26121 | 119.735 | -0.36132 | 117.146 | -0.36101 | 118.729 | -0.3612 | 116.469 | -0.36093 | 117.719 | -0.36108 | 119.685 | -0.36132 | 0.11107 | 0.11177 | 0.11428 | 0.11116 | 0.10971 | 0.1106 | 0.10933 | 0.11003 | 0.11113 | 0.47238 | 0.47322 | 0.37549 | 0.47248 | 0.47073 | 0.4718 | 0.47027 | 0.47111 | 0.47245 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 119.792 | -0.36133 | 121.003 | -0.36148 | 119.465 | -0.26199 | 119.97 | -0.36135 | 118.054 | -0.36112 | 119.757 | -0.36133 | 117.247 | -0.36103 | 118.367 | -0.36116 | 119.881 | -0.36134 | 0.11119 | 0.11187 | 0.11452 | 0.11129 | 0.11022 | 0.11117 | 0.10977 | 0.11039 | 0.11124 | 0.47252 | 0.47335 | 0.37651 | 0.47264 | 0.47134 | 0.4725 | 0.47079 | 0.47156 | 0.47258 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 119.59 | -0.36131 | 120.922 | -0.36147 | 119.241 | -0.26138 | 119.746 | -0.36133 | 117.155 | -0.36101 | 118.792 | -0.36121 | 116.476 | -0.36093 | 117.605 | -0.36107 | 119.755 | -0.36133 | 0.11108 | 0.11182 | 0.11433 | 0.11117 | 0.10972 | 0.11063 | 0.10934 | 0.10997 | 0.11117 | 0.47239 | 0.47329 | 0.37571 | 0.47249 | 0.47073 | 0.47184 | 0.47027 | 0.47104 | 0.4725 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 119.871 | -0.36134 | 121.028 | -0.36148 | 119.483 | -0.26204 | 120.027 | -0.36136 | 118.09 | -0.36113 | 119.771 | -0.36133 | 117.263 | -0.36103 | 118.379 | -0.36116 | 119.892 | -0.36134 | 0.11124 | 0.11188 | 0.11453 | 0.11132 | 0.11024 | 0.11118 | 0.10978 | 0.1104 | 0.11125 | 0.47258 | 0.47336 | 0.37657 | 0.47268 | 0.47137 | 0.47251 | 0.4708 | 0.47156 | 0.47259 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 119.59 | -0.36131 | 120.947 | -0.36147 | 119.306 | -0.26156 | 119.786 | -0.36133 | 117.096 | -0.36101 | 118.882 | -0.36122 | 116.524 | -0.36094 | 117.66 | -0.36108 | 119.764 | -0.36133 | 0.11108 | 0.11184 | 0.11438 | 0.11119 | 0.10968 | 0.11068 | 0.10936 | 0.11 | 0.11118 | 0.47239 | 0.47331 | 0.37594 | 0.47252 | 0.47069 | 0.47191 | 0.4703 | 0.47107 | 0.4725 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 119.905 | -0.36134 | 121.035 | -0.36148 | 119.53 | -0.26217 | 120.089 | -0.36137 | 118.101 | -0.36113 | 119.679 | -0.36132 | 117.293 | -0.36103 | 118.336 | -0.36116 | 119.961 | -0.36135 | 0.11126 | 0.11189 | 0.11457 | 0.11136 | 0.11025 | 0.11113 | 0.10979 | 0.11038 | 0.11129 | 0.4726 | 0.47337 | 0.37674 | 0.47273 | 0.47137 | 0.47245 | 0.47083 | 0.47153 | 0.47264 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 119.698 | -0.36132 | 120.976 | -0.36147 | 119.335 | -0.26164 | 119.856 | -0.36134 | 117.246 | -0.36103 | 118.832 | -0.36122 | 116.577 | -0.36095 | 117.824 | -0.3611 | 119.818 | -0.36133 | 0.11114 | 0.11185 | 0.11441 | 0.11123 | 0.10977 | 0.11065 | 0.10939 | 0.11009 | 0.11121 | 0.47246 | 0.47333 | 0.37604 | 0.47257 | 0.47079 | 0.47187 | 0.47034 | 0.47119 | 0.47254 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 119.929 | -0.36135 | 121.046 | -0.36148 | 119.58 | -0.26231 | 120.13 | -0.36137 | 118.074 | -0.36113 | 119.744 | -0.36133 | 117.35 | -0.36104 | 118.446 | -0.36117 | 119.975 | -0.36135 | 0.11127 | 0.11189 | 0.11461 | 0.11138 | 0.11023 | 0.11117 | 0.10983 | 0.11044 | 0.11129 | 0.47262 | 0.47338 | 0.37692 | 0.47275 | 0.47136 | 0.47249 | 0.47086 | 0.47161 | 0.47265 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 119.72 | -0.36132 | 120.983 | -0.36147 | 119.371 | -0.26173 | 119.914 | -0.36135 | 117.219 | -0.36102 | 118.884 | -0.36122 | 116.615 | -0.36095 | 117.888 | -0.3611 | 119.851 | -0.36134 | 0.11115 | 0.11186 | 0.11444 | 0.11126 | 0.10975 | 0.11068 | 0.10941 | 0.11013 | 0.11123 | 0.47247 | 0.47333 | 0.37617 | 0.47261 | 0.47077 | 0.47191 | 0.47036 | 0.47123 | 0.47256 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 119.925 | -0.36135 | 121.127 | -0.36149 | 119.62 | -0.26242 | 120.128 | -0.36137 | 118.056 | -0.36112 | 119.82 | -0.36133 | 117.366 | -0.36104 | 118.459 | -0.36117 | 120.042 | -0.36136 | 0.11127 | 0.11194 | 0.11465 | 0.11138 | 0.11022 | 0.11121 | 0.10983 | 0.11045 | 0.11133 | 0.47261 | 0.47343 | 0.37707 | 0.47275 | 0.47134 | 0.47254 | 0.47087 | 0.47162 | 0.47269 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 119.723 | -0.36132 | 121.084 | -0.36149 | 119.405 | -0.26183 | 119.919 | -0.36135 | 117.299 | -0.36103 | 118.944 | -0.36123 | 116.613 | -0.36095 | 117.922 | -0.36111 | 119.894 | -0.36134 | 0.11115 | 0.11192 | 0.11447 | 0.11126 | 0.1098 | 0.11072 | 0.10941 | 0.11015 | 0.11125 | 0.47248 | 0.4734 | 0.37629 | 0.47261 | 0.47083 | 0.47195 | 0.47036 | 0.47125 | 0.47259 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 119.974 | -0.36135 | 121.201 | -0.3615 | 119.661 | -0.26253 | 120.166 | -0.36138 | 118.124 | -0.36113 | 119.838 | -0.36134 | 117.411 | -0.36105 | 118.547 | -0.36118 | 120.058 | -0.36136 | 0.11129 | 0.11198 | 0.11468 | 0.1114 | 0.11026 | 0.11122 | 0.10986 | 0.1105 | 0.11134 | 0.47265 | 0.47348 | 0.37721 | 0.47278 | 0.47139 | 0.47255 | 0.47091 | 0.47168 | 0.4727 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 119.786 | -0.36133 | 121.115 | -0.36149 | 119.423 | -0.26188 | 119.921 | -0.36135 | 117.381 | -0.36104 | 118.971 | -0.36123 | 116.618 | -0.36095 | 117.961 | -0.36111 | 119.928 | -0.36135 | 0.11119 | 0.11193 | 0.11448 | 0.11126 | 0.10984 | 0.11073 | 0.10942 | 0.11017 | 0.11127 | 0.47252 | 0.47342 | 0.37636 | 0.47261 | 0.47089 | 0.47197 | 0.47037 | 0.47128 | 0.47262 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 120.012 | -0.36136 | 121.167 | -0.3615 | 119.652 | -0.26251 | 120.217 | -0.36138 | 118.088 | -0.36113 | 119.854 | -0.36134 | 117.409 | -0.36105 | 118.531 | -0.36118 | 120.089 | -0.36137 | 0.11132 | 0.11196 | 0.11467 | 0.11143 | 0.11024 | 0.11123 | 0.10986 | 0.11049 | 0.11136 | 0.47267 | 0.47346 | 0.37718 | 0.47281 | 0.47137 | 0.47257 | 0.4709 | 0.47167 | 0.47273 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 119.815 | -0.36133 | 121.147 | -0.36149 | 119.441 | -0.26193 | 119.948 | -0.36135 | 117.388 | -0.36104 | 118.989 | -0.36124 | 116.654 | -0.36095 | 117.936 | -0.36111 | 119.946 | -0.36135 | 0.1112 | 0.11195 | 0.1145 | 0.11128 | 0.10985 | 0.11074 | 0.10944 | 0.11015 | 0.11128 | 0.47254 | 0.47344 | 0.37642 | 0.47263 | 0.47089 | 0.47198 | 0.47039 | 0.47126 | 0.47263 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 120.048 | -0.36136 | 121.185 | -0.3615 | 119.706 | -0.26266 | 120.26 | -0.36139 | 118.124 | -0.36113 | 119.784 | -0.36133 | 117.416 | -0.36105 | 118.507 | -0.36118 | 120.13 | -0.36137 | 0.11134 | 0.11197 | 0.11472 | 0.11145 | 0.11026 | 0.11119 | 0.10986 | 0.11047 | 0.11138 | 0.4727 | 0.47347 | 0.37738 | 0.47284 | 0.47139 | 0.47252 | 0.47091 | 0.47165 | 0.47275 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 119.851 | -0.36134 | 121.088 | -0.36149 | 119.506 | -0.26211 | 120 | -0.36136 | 117.438 | -0.36105 | 119.005 | -0.36124 | 116.75 | -0.36097 | 118.137 | -0.36113 | 119.982 | -0.36135 | 0.11123 | 0.11192 | 0.11455 | 0.11131 | 0.10987 | 0.11075 | 0.10949 | 0.11027 | 0.1113 | 0.47256 | 0.4734 | 0.37666 | 0.47266 | 0.47092 | 0.47199 | 0.47046 | 0.4714 | 0.47265 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 120.048 | -0.36136 | 121.234 | -0.3615 | 119.755 | -0.26279 | 120.269 | -0.36139 | 118.158 | -0.36114 | 119.872 | -0.36134 | 117.494 | -0.36106 | 118.572 | -0.36119 | 120.154 | -0.36137 | 0.11134 | 0.112 | 0.11476 | 0.11146 | 0.11028 | 0.11124 | 0.10991 | 0.11051 | 0.11139 | 0.4727 | 0.4735 | 0.37755 | 0.47285 | 0.47141 | 0.47258 | 0.47096 | 0.47169 | 0.47277 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 119.86 | -0.36134 | 121.16 | -0.3615 | 119.555 | -0.26224 | 120.02 | -0.36136 | 117.429 | -0.36105 | 119.106 | -0.36125 | 116.764 | -0.36097 | 118.107 | -0.36113 | 120.031 | -0.36136 | 0.11123 | 0.11196 | 0.11459 | 0.11132 | 0.10987 | 0.11081 | 0.1095 | 0.11025 | 0.11133 | 0.47257 | 0.47345 | 0.37683 | 0.47268 | 0.47092 | 0.47206 | 0.47047 | 0.47138 | 0.47269 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 120.1 | -0.36137 | 121.252 | -0.36151 | 119.746 | -0.26277 | 120.312 | -0.36139 | 118.161 | -0.36114 | 119.829 | -0.36134 | 117.462 | -0.36105 | 118.471 | -0.36117 | 120.193 | -0.36138 | 0.11136 | 0.11201 | 0.11475 | 0.11148 | 0.11028 | 0.11121 | 0.10989 | 0.11045 | 0.11142 | 0.47273 | 0.47352 | 0.37752 | 0.47288 | 0.47142 | 0.47255 | 0.47094 | 0.47163 | 0.4728 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 119.853 | -0.36134 | 121.223 | -0.3615 | 119.571 | -0.26229 | 120.047 | -0.36136 | 117.504 | -0.36106 | 119.122 | -0.36125 | 116.83 | -0.36098 | 118.139 | -0.36113 | 120.062 | -0.36136 | 0.11123 | 0.11199 | 0.11461 | 0.11133 | 0.10991 | 0.11082 | 0.10953 | 0.11027 | 0.11134 | 0.47256 | 0.4735 | 0.37689 | 0.4727 | 0.47097 | 0.47207 | 0.47051 | 0.4714 | 0.47271 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max | 120.1 |  | 121.252 |  | 119.755 |  | 120.312 |  | 118.161 |  | 119.872 |  | 117.494 |  | 118.572 |  | 120.193 |  | T1: 121.252; T1: max drift; T2: 0.47352
min | 119.274 |  | 120.631 |  | 118.976 |  | 119.47 |  | 116.905 |  | 118.608 |  | 116.233 |  | 117.428 |  | 119.439 |  | T1: 116.233

## U95% 110 C
110 | °C
No. | Komponen | Satuan | Distribusi | Ui | Pembagi | υi | ui | ci | (ciui)2 | (ciui)4/vi
1 | Standar | °C | Norm. | 0.52 | 2 | 60 | 0.26 | 1 | 0.0676 | 7.6163e-05
2 | Drift Standar | °C | Rect. | 0.47352 | 1.7321 | 1000000000 | 0.27338 | 1 | 0.074739 | 5.5859e-12
3 | Resolusi Standar | °C | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 1000000000 | 0.00028868 | 1 | 8.3333e-08 | 6.9444e-24
4 | Repeatability Standar | °C | Rect. | 0.63192 | 1.7321 | 1000000000 | 0.36484 | 1 | 0.13311 | 1.7718e-11
5 | Konduksi Panas standar | °C | Rect. | 0.1 | 1.7321 | 1000000000 | 0.057735 | 1 | 0.0033333 | 1.1111e-14
6 | Efek Radiasi | °C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 1000000000 | 0.11547 | 1 | 0.013333 | 1.7778e-13
7 | Efek pembebanan | °C | Rect. | 0.66192 | 1.7321 | 1000000000 | 0.38216 | 1 | 0.14605 | 2.133e-11
8 | Daya ulang indikator | °C | Norm. | 0.044743 | 1 | 29 | 0.044743 | 1 | 0.0020019 | 1.382e-07
9 | Resolusi indikator | °C | Rect. | 0.25 | 2.4495 | 1000000000 | 0.10206 | 1 | 0.010417 | 1.0851e-13
Jumlah | [8 empty] | 0.45058 | 7.6301e-05
Ketidakpastian Gabungan, Uc | [8 empty] | 0.67125
Derajat Kebebasan, Veff | [8 empty] | 2660.8116
Faktor Cakupan, k=student's for Veffand CL 95% | [8 empty] | 1.9609
Ketidakpastian Bentangan,U=k*Uc | [8 empty] | 1.3162 | °C

## Data Laporan Kalibrasi
Nama alat |  | Oven |  |  |  | Tanggal terima |  | 2025-12-03
Merek/Tipe |  | Memmert | / | B 40 |  | Tanggal kalibrasi |  | 2025-12-03
Kapasitas |  | (30 ~ 120) | °C |  |  | Prosedur |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Kecermatan |  | 0.5 | °C |  |  | Temperatur |  | 26.0345 | °C ± | 0.43103 | °C
No. Seri/No. ID |  | 801356 | / | - |  | Kelembaban relatif |  | 69.4328 | % RH ± | 5.4585 | % RH
Lokasi Kalibrasi |  | Lab. Teknik Struktur
SEBARAN SUHU
Pembacaan Indikator Enklosur (°C) | Standar dan Koreksi Enklosur | Sensor No | [8 empty] | Ketidakpastian Pengukuran (°C), k=2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
64.5 | Terukur (°C) | 65.1453 | 65.7558 | 65.0656 | 65.1107 | 64.757 | 65.5132 | 64.3729 | 64.579 | 65.1463 | 1.7709
| Koreksi (°C) | 0.64531 | 1.2558 | 0.56563 | 0.61071 | 0.25696 | 1.0132 | -0.12707 | 0.079017 | 0.64627
106.4833 | Terukur (°C) | 107.6263 | 108.7399 | 107.538 | 107.7907 | 106.1239 | 107.8262 | 105.443 | 106.1151 | 107.6446 | 1.8443
| Koreksi (°C) | 1.1429 | 2.2566 | 1.0547 | 1.3073 | -0.35947 | 1.3428 | -1.0403 | -0.3682 | 1.1613
118.1833 | Terukur (°C) | 119.3862 | 120.6254 | 119.1505 | 119.5691 | 117.2715 | 118.9317 | 116.5664 | 117.7295 | 119.499 | 1.3162
| Koreksi (°C) | 1.2028 | 2.442 | 0.96715 | 1.3858 | -0.91181 | 0.74833 | -1.617 | -0.45386 | 1.3156
KINERJA ENKLOSUR
Suhu Setting (°C) | Suhu yang diukur indikator enklosur (°C) | Sensor No 1: Keseragaman Suhu (°C); Sensor No 2: Stabilitas Suhu (°C); Sensor No 3: Variasi Keseluruhan (°C)
60 | 64.5 | Sensor No 1: 1.677; Sensor No 2: 1.359; Sensor No 3: 3.4747
100 | 106.4833 | Sensor No 1: 2.7897; Sensor No 2: 1.3388; Sensor No 3: 5.3534
110 | 118.1833 | Sensor No 1: 3.3096; Sensor No 2: 0.63192; Sensor No 3: 5.0184
Note on A11: Nur Islami Dewi Hasyim: Tolong jgn terlalu kreatif, samain dg sertifikat biasanya, dr nilai rendah ke tinggi, usahakan bisakan konsisten, bkn chiller yg msh "ok" dr tinggi ke rendah

## Sertifikat12
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
|  | Nomor / | Number |  | : |  | 0234-1.6 | /KALIBRASI BBLM/XII/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
Nama Alat |  |  | Oven
Instrument Name
Merek |  |  | Memmert
Brand
Tipe |  |  | B 40
Type
Nomor Identitas |  |  | -
Identity Number
Nomor Seri |  |  | 801356
Serial Number
Lain-lain |  |  | Kapasitas |  |  | (30 ~ 120) °C
Others |  |  | Kecermatan |  |  | 0,5 °C
IDENTITAS PEMILIK
OWNER'S IDENTIFICATION
Nama |  |  | Laboratorium Teknik Struktur, Universitas Katolik Parahyangan
Designation
Alamat |  |  | Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung 40141
Address
[9 empty] | Halaman | 1 | dari |  | 6 | halaman
[9 empty] | Page |  | of |  |  | pages
[12 empty] | Diterbitkan Tanggal | 2025-12-18
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[6 empty] | Nomor |  |  |  | 0234-1.6/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[6 empty] | No. Order |  |  |  | K671-2
[6 empty] | Halaman |  |  |  | 2 dari 6
SPESIFIKASI ALAT
Nama |  |  |  | Oven
Merek / Tipe |  |  |  | Memmert / B 40
No. Identitas / No. Seri |  |  |  | - / 801356
Kapasitas |  |  |  | (30 ~ 120) °C
Kecermatan |  |  |  | 0,5 °C
Prosedur Kalibrasi |  |  |  | IK-K-KT-02 (KAN Pd-02.04)
Tanggal Terima |  |  |  | 2025-12-03 | [6 empty] | Kondisi ruang
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | 2025-12-03 | [6 empty] | Suhu ruang |  |  |  |  | (26 ± 0,4) °C
Lokasi Kalibrasi |  |  |  | Lab. Teknik Struktur | [6 empty] | Kelembapan |  |  |  |  | (69,4 ± 5,5) %RH
HASIL KALIBRASI
Sisi
Enklosur
Posisi termokopel untuk enklosur rektangular ≤ 1 m3

## Sertifikat3
[10 empty] | Nomor |  | 0234-1.6/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[10 empty] | No. Order |  | K671-2
[10 empty] | Halaman |  | 3 dari 6
SEBARAN SUHU
Pembacaan Indikator Enklosur (°C) | Standar dan Koreksi Enklosur (°C) | Sensor No. | [11 empty] | Ketidakpastian U95% (°C) (k=2)
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
64,5 | Terukur | 65.1453 |  | 65.7558 | 65.0656 | 65.1107 |  | 64.757 | 65.5132 |  | 64.3729 | 64.579 | 65.1463 | 1.7709
| Koreksi | 0.64531 |  | 1.2558 | 0.56563 | 0.61071 |  | 0.25696 | 1.0132 |  | -0.12707 | 0.079017 | 0.64627
106,5 | Terukur | 107.6263 |  | 108.7399 | 107.538 | 107.7907 |  | 106.1239 | 107.8262 |  | 105.443 | 106.1151 | 107.6446 | 1.8443
| Koreksi | 1.1429 |  | 2.2566 | 1.0547 | 1.3073 |  | -0.35947 | 1.3428 |  | -1.0403 | -0.3682 | 1.1613
118,0 | Terukur | 119.3862 |  | 120.6254 | 119.1505 | 119.5691 |  | 117.2715 | 118.9317 |  | 116.5664 | 117.7295 | 119.499 | 1.3162
| Koreksi | 1.2028 |  | 2.442 | 0.96715 | 1.3858 |  | -0.91181 | 0.74833 |  | -1.617 | -0.45386 | 1.3156
KINERJA ENKLOSUR
Suhu Setting (°C) | Suhu yang Diukur Indikator Enklosur (°C) |  | Keseragaman Suhu (°C) |  | Stabilitas Suhu (°C) |  | Variasi Keseluruhan (°C)
60 | 64.5 |  | 1.677 |  | 1.359 |  | 3.4747
100 | 106.5 |  | 2.7897 |  | 1.3388 |  | 5.3534
110 | 118 |  | 3.3096 |  | 0.63192 |  | 5.0184

## Sertifikat4e
|  |  | Nomor | 0234-1.6/KALIBRASI BBLM/XII/2025
|  |  | No. Order | K671-2
|  |  | Halaman | 4 dari 6
GRAFIK KESERAGAMAN SUHU ENKLOSUR
|  |  | Nomor | 0234-1.6/KALIBRASI BBLM/XII/2025
|  |  | No. Order | K671-2
|  |  | Halaman | 5 dari 6
GRAFIK VARIASI SUHU SECARA KESELURUHAN
|  |  | Nomor | 0234-1.6/KALIBRASI BBLM/XII/2025
|  |  | No. Order | K671-2
|  |  | Halaman | 6 dari 6
Catatan
Alat ini dikalibrasi dengan Data Acquisition Hewlett Packard 34970A No. Seri US37020738 dengan Termokopel Tipe T (IEC) yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.
Note on Z78: Nur Islami Dewi Hasyim: Skala Y disesuaikan biar pola per TC keliatan

## Database
Channel
ch101
ch102
ch103
ch104
ch105
ch106
ch107
ch108
ch109
ch111
ch112
ch113
ch114
ch115
ch116
ch117
ch118
ch119
ch120