## FORM Baru
Form Kalibrasi
BACKEND
Nomor Order | K085-9 | 1 | K085-9
|  | 2 | Laboratorium Geoteknik - Universitas Katolik Parahyangan
Pemilik Alat | Laboratorium Geoteknik - Universitas Katolik Parahyangan | 3 | Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141
|  | 4 | Universitas Katolik Parahyangan
Alamat Pemilik Alat | Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141 | 5 | Timbangan
|  | 6 | Mettler Toledo
Lokasi Alat | Universitas Katolik Parahyangan | 7 | PL2003
|  | 9 | 1230120304
Nama Alat | Timbangan | 10 | 3000 g
|  | 11 | 0,001 g
Merk | Mettler Toledo | 12 | -
|  | 13 | 12 Februari 2026
Tipe | PL2003 | 14 | 18 Februari 2026
|  | 15 | 0021-2.2/KALIBRASI BBLM/III/2026
Nomor Seri | 1230120304 | 16 | F1
|  | 17 | YCS-01-653-00
Kapasitas | 3000 g | 18 | 1 Maret 2026
|  | 19 | -
Resolusi | 0,001 g | 20 | -
|  | 21 | 0
Nomor Identifikasi | -
Tanggal Terima | 12 Februari 2026
Tanggal Kalibrasi | 18 Februari 2026
Nomor Serifikat | 0021-2.2/KALIBRASI BBLM/III/2026
Kalibrator | F1
No Seri Kalibrator | YCS-01-653-00
Tanggal Terbit Sertifikat | 1 Maret 2026
Catatan 1 | -
Catatan 2 | -
Input QR Code
CETAK SERTIFIKAT

## 1,2,3,5 (hidden)
KALIBRASI NERACA / TIMBANGAN LABORATORIUM KALIBRASI BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN Jl. Sangkuriang No.12 Bandung 40135 , Tlp 022-2503171 fax :0222508979
No Order | : | #REF!
Merk / Type | : | 0
Kapasitas / Graduasi | : | 60 kg / 0,005 kg
No Identitas / No Seri | : | #REF!
Standard Acuan | : | CSIRO 2010 , OIML R111
Kondisi Ruangan | : | Awal |  | Akhir | Rata Rata
Temperatur ( C ) | : | 28.6 |  | 28.6 | 28.6
Kelembaban (%) | : | 61.2 |  | 61.2 | 61.2
Tekanan (mmHg) | : | 691.5 |  | 691.5 | 691.5
Kalibrator | : | Massa Standard F1 NS : YCS – 01 – 653 - 00 dan M1 20 kg
Tgl Masuk | :
Tgl Kalibrasi | : | #REF!
1. PREADJUSTMENT / SEBELUM PENYETELAN TIMBANGAN
Titik Ukur | : | 200000 | kg
Massa Konvensional | : | 100000.044 | kg
|  | Beban | Pembacaan | Rata Rata | Koreksi
|  |  |  | ((m1-z1)+(m2-z2))/2 | ( c ) = M-rata rata
|  | kg | kg | kg | kg
|  | 0 | 0 | 200100 | -100099.956
|  | M | 200100
|  | M | 200100
|  | 0 | 0
2. PENYETELAN TIMBANGAN
Titik Ukur | : | 200000 | kg
Massa Konvensional | : | 100000.044 | kg
|  | Beban | Pembacaan | Rata Rata | Koreksi
|  |  |  | ((m1-z1)+(m2-z2))/2 | ( c ) = M-rata rata
|  | kg | kg | kg | kg
|  | 1 | 0 | 200100 | -100099.956
|  | M | 200100
|  | M | 200100
|  | 0 | 0
5. EFEK PEMBEBANAN TIDAK TERPUSAT
Massa nominal ( 1 Batu timbangan) = antara 1/3 s.d ½ Kapasitas Maks = |  |  |  |  | 30 kg
|  | Posisi | Pembacaan | Perbedaan terhadap posisi 0 | Maksimum Perbedaan
|  |  | ( kg ) | ( kg ) | ( kg )
|  | 0 | 14.995 | 0
|  | 1 | 14.978 | -0.017
|  | 2 | 15 | 0.005 | 0.023
|  | 3 | 14.991 | -0.004
|  | 4 | 15.001 | 0.006
6. HISTERISIS
Massa Nominal ( m ) = ½ Kapasitas Maks |  |  |  | 100000 | g
m* = Penambahan hingga kapasitas maksimum
| Posisi |  | Pembacaan 1 | Pembacaan 2 | Histerisis
|  |  | ( kg ) | ( kg ) | ( kg )
| p1,p3 |  | 14.992
| ( m ) |  |  | 14.99
| q1 , q3 |  | 14.991
| ( m + m* - m* ) |  |  | 14.99 | 0.00025
| q2 , q4 |  | 14.99
| ((m + m*) – m*) |  |  | 14.994
| p1,p3 |  | 14.99
| ( m ) |  |  | 14.994
Catatan:
1. Alat Ini dikalibrasi dengan massa standard anak timbangan E2 dan F1 yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN dan LK-022-IDN
2. Ketidakpastian penimbangan = ketidakpastian koreksi
3. Tidak dilakukan penyetelan / adjust
Dikalibrasi |  | Diperiksa |  | Disetujui
Darwin |  | Wira
3. DAYA ULANG PEMBACAAN ( REPEATABILITY)
| Beban : ( kg ) |  |  | 100000
| No | zi | mi | (mi - zi)
|  | ( kg ) | ( kg ) | ( kg )
| 1 | 0 | 100000 | 100000
| 2 | 0 | 100000 | 100000
| 3 | 0 | 100000 | 100000
| 4 | 0 | 100000 | 100000
| 5 | 0 | 100000 | 100000
| 6 | 0 | 101000 | 101000
| 7 | 0 | 100000 | 100000
| 8 | 0 | 100000 | 100000
| 9 | 0 | 100000 | 100000
| 10 | 0 | 100000 | 100000
| Repeatability Pengukuran (kg) : |  |  | 316.2278
Perbedaan Maksimum antar pengukuran secara berurutan (kg)
0
| Beban : ( kg ) |  |  | 200000
| No | zi | mi | (mi - zi)
|  | (g ) | ( g ) | ( g )
| 1 | 0 | 199100 | 199100
| 2 | 0 | 199000 | 199000
| 3 | 0 | 199100 | 199100
| 4 | 0 | 199100 | 199100
| 5 | 0 | 198900 | 198900
| 6 | 0 | 198900 | 198900
| 7 | 0 | 198800 | 198800
| 8 | 0 | 199500 | 199500
| 9 | 0 | 198700 | 198700
| 10 | 0 | 199000 | 199000
| Repeatability Pengukuran (kg): |  |  | 207.1232
Perbedaan Maksimum antar pengukuran secara berurutan (kg)
0

## U95
ISI DATA
Merk | :
Tipe | :
Nomor Seri | :
Nomor Identitas | : | - |  | 0.01 | kg | Digit
Kapasitas (g) | : | 200000 | resolusi | 10 | g | 2
Temperatur Awal | : | 28.6 |  | 10000 | mg
Temperatur Akhir | : | 28.6
Temperatur rata rata | : | 28.6
Kelembaban awal | : | 61.2
Kelembaban Akhir | : | 61.2 |  |  | PENGERJAAN UNTUK F1 DAN E2 DAHULUKAN NON BINTANG, LALU BINTANG
Kelembaban Rata rata | : | 61.2
Tekanan Awal | : | 922 | 691.5
Tekanan Akhir | : | 922 | 691.5
Tekanan Rata Rata | : | 922 | 691.5 |  | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks)
Prosedur | : | CSIRO 2010 |  |  | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
Kalibrator | : | M1 |  |  | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | M10 | M6 | M14 | M2
Mode Titik Ukur | : | 10 Titik
Satuan Pembacaan | : | kg
| I. | PRE-ADJUSTMENT |  |  | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: ADJUSTMENT
|  | Titik Ukur | 200000 | (max ) | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: g; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: Titik Ukur; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 200000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: (max )
|  | Beban | 100000.044 | Massa konvensional dari sertifikat | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: Beban; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 100000.044; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: Massa konvensional dari sertifikat
|  | Beban | Reading | Means | Difference | Correction |  |  | Beban | Reading | Means | Difference | Correction
[5 empty] | ri-zi | Mi-(ri-zi) | [5 empty] | ri-zi | Mi-(ri-zi)
|  | 0 | 0 |  | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0
|  | 100000.044 | 200100 |  | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 100000.044; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 200100; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 100050
|  | 100000.044 | 200100 | 200100 | 200100 | -100099.956 |  |  | 100000.044 | 200100 | 200100 | 200100 | -100099.956
|  | 0 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
| II. | REPEATABILITY MEASUREMENT
|  | Sres | 4.1 | g | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: Sres; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 4.1; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: g
|  | Repeat at | 100000 | g | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: Repeat at; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 200000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: g
|  | No | Pan Load | Mass Reading | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: Measurement; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: No; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: Pan Load; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: Mass Reading; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: Measurement
[5 empty] | Mi-(ri-zi) | [6 empty] | Mi-(ri-zi)
|  | 1 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 1; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199100; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199100
|  | 2 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 2; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199000
|  | 3 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 3; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199100; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199100
|  | 4 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 4; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199100; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199100
|  | 5 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 5; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 198900; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 198900
|  | 6 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 6; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 101000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 101000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 198900; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 198900
|  | 7 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 7; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 198800; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 198800
|  | 8 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 8; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199500; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199500
|  | 9 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 9; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 198700; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 198700
|  | 10 | 0 | 0 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT5: 10; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 0; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 0
|  |  | M | 100000 | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 100000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: M; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: 199000; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 199000
|  |  |  | STD. DEVIATION | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 316.2278; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT2: g; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: STD. DEVIATION; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 207.1232; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT9: g
[5 empty] | 316227.766 | mg | [5 empty] | 207123.1518 | mg
|  |  |  | Si | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: 316.2278; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT2: g; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT7: Si; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT8: 207.1232; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT9: g
| III. | CORRECTION TO BALANCE READING
DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1
Titik Ukur | Nominal | Massa Konvensi (g) | Pan Load | Reading | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: Means; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT2: difference; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT3: correction; DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT4: correction
| (g) |  | (g) | (g) | DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT1: (g); DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT2: (g); DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT3: (g); DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT4: (g); DIPAKAI JIKA MENGGUNAKAN M1 (Kapasitas Maks) AT6: 20000
1 | 20000 | 19999.946 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
1 | 5000 |  | 19999.946 | 20020 | [5 empty] | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 19999.946 | 20000 | 20010 | 20010 | -10.054 | 10.054
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000 AT1: 40000
2 | 40000 | 39999.978 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
2 | 10000 |  | 39999.978 | 39940 | [5 empty] | M3 | M5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 39999.978 | 39920 | 39930 | 39930 | 69.978 | 69.978
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000 AT1: 60000
3 | 60000 | 60000.132 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
3 | 15000 |  | 60000.132 | 59950 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 60000.132 | 59950 | 59950 | 59950 | 50.132 | 50.132
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60000 AT1: 80000
4 | 80000 | 80000.056 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
4 | 20000 |  | 80000.056 | 80000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 80000.056 | 80000 | 80000 | 80000 | 0.056 | 0.056
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000 AT1: 100000
5 | 100000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
5 | 25000 |  | 100000.044 | 100000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 100000.044 | 100000 | 100000 | 100000 | 0.044 | 0.044
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100000 AT1: 120000
6 | 120000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
6 | 30000 |  | 100000.044 | 120000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 100000.044 | 120000 | 120000 | 120000 | -19999.956 | 19999.956
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120000 AT1: 140000
7 | 140000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
7 | 35000 |  | 100000.044 | 140000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | M10 | 3 | 4 | 5
|  |  | 100000.044 | 140000 | 140000 | 140000 | -39999.956 | 39999.956
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 140000 AT1: 160000
8 | 160000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
8 | 40000 |  | 100000.044 | 160000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | M10 | M6 | 4 | 5
|  |  | 100000.044 | 160000 | 160000 | 160000 | -59999.956 | 59999.956
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 160000 AT1: 180000
9 | 180000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
9 | 45000 |  | 100000.044 | 180000 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | M10 | M6 | M14 | 5
|  |  | 100000.044 | 180000 | 180000 | 180000 | -79999.956 | 79999.956
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 180000 AT1: 200000
10 | 200000 | 100000.044 | 0 | 0 | [5 empty] | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10
10 | 50000 |  | 100000.044 | 199100 | [5 empty] | M3 | M5 | M1 | M11 | M12 | M8 | M10 | M6 | M14 | M2
|  |  | 100000.044 | 199100 | 199100 | 199100 | -99099.956 | 99099.956
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 AT1: 20000
11 | 20000 | 54998.293 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
| 55000 |  | 54998.293 | 5500.01 | [5 empty] | 200000 AT1: M4; 200000 AT2: M8; 200000 AT3: 10A; 200000 AT4: 5A; 200000 AT5: 0
|  |  | 54998.293 | 5500.03 | 5500.02 | 5500.02 | 49498.273 | 49498.273
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 AT1: 20000
12 | 20000 | 59999.959 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
| 60000 |  | 59999.959 | 5999.99 | [5 empty] | 200000 AT1: M4; 200000 AT2: M8; 200000 AT3: M12; 200000 AT4: 0; 200000 AT5: 0
|  |  | 59999.959 | 5999.99 | 5999.99 | 5999.99 | 53999.969 | 53999.969
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 AT1: 20
13 | 20000 | 59999.838 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
9 | 20 |  | 59999.838 | 1 | [5 empty] | 200000 AT1: M3; 200000 AT2: M3; 200000 AT3: M3; 200000 AT4: 0; 200000 AT5: 0
|  |  | 59999.838 | 1 | 1 | 0.5 | 59999.338 | 59999.338
|  |  | 0 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 200000 AT1: 420
14 | 20000 | 59999.838 | 0 | 1 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
10 | 420 |  | 59999.838 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: M3; 200000 AT2: M3; 200000 AT3: M3; 200000 AT4: 0; 200000 AT5: 0
|  |  | 59999.838 | 1 | 0.5 | 0 | 59999.838 | 59999.838
|  |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 200000 AT1: 110
15 | 20000 | 59999.838 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
| 110 |  | 59999.838 | 1 | [5 empty] | 200000 AT1: M3; 200000 AT2: M3; 200000 AT3: M3; 200000 AT4: 0; 200000 AT5: 0
|  |  | 59999.838 | 1 | 1 | 1 | 59998.838 | 59998.838
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 AT1: 320
16 | 20000 | 59999.838 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 AT1: AT1; 200000 AT2: AT2; 200000 AT3: AT3; 200000 AT4: AT4; 200000 AT5: AT5
| 320 |  | 59999.838 | 1 | [5 empty] | 200000 AT1: M3; 200000 AT2: M3; 200000 AT3: M3; 200000 AT4: 0; 200000 AT5: 0
|  |  | 59999.838 | 0 | 0.5 | 0.5 | 59999.338 | 59999.338
|  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | EFFECT OF CENTER LOADING
|  | Nominal Mass : | Setengah | 100000 | g
|  | Position | Reading (g) | Different (g) | Max Difference (g)
|  | 0/C | 14.995 | 0 | 0.023
|  | 1/F | 14.978 | -0.017 | [5 empty] | 200000 AT3: Back; 200000 AT4: 15
|  | 2/B | 15 | 0.005 | [5 empty] | Left | 14.991 | Center | 14.995 | Right | 15.001
|  | 3/L | 14.991 | -0.004 | [5 empty] | 200000 AT3: Front; 200000 AT4: 14.978
|  | 4/R | 15.001 | 0.006
|  |  |  | maximum | 15.001
|  |  |  | Minimum | 14.978
|  |  |  | Max difference | 0.023
| V. | HISTERESIS
|  | Beban | 100000 | g
|  | Load | Pembacaan 1 | Pembacaan 2 | Hysterisis
|  | p1,p3 | 14.992 | 14.99 | 0.00025 | 2.5e-07
|  | q1,q3 | 14.991 | 14.99
|  | q2,q4 | 14.99 | 14.994
|  | p2,p4 | 14.99 | 14.994
| V | LIMIT OF PERFORMANCE
|  | Smax | Cmax | Umax | LOP
|  | g | g | g | g | kg
|  | 316.2278 | 99099.956 | 332.4242 | 100147.0549 | 100.1471
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
--------------------------------> Tabel Rekap
titik ukur 1 | 20000 | g
| 20000000 | mg |  | U | 45 | mg
[22 empty] | TABEL REKAP TITIK UKUR |  | Warna orange yang diinput di sertifikat
|  |  |  | Ketidakpastian | Pembagi |  |  | Coeficient Sensitivity
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi |  | NO | Nominal | Nominal Penyesuaian | KOREKSI | U95 | U95 2 angka penting | Num after "," U95 | Koreksi Penyesuaian | No | Jenis | Nilai | Penyesuaian Resolusi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11 |  | 1 | 20000 | 20 | -0.010054 | 507.5326 | 508 | 0 | -0,010 | 1 | Koreksi adjust | -100.1 | -100,10
| AT Standar | mg | Normal | 45 | 2 | 60 | 22.5 | 1 | 22.5 | 200000 AT1: 506.25; 200000 AT2: 4271.4844 |  | 2 | 40000 | 40 | 0.069978 | 507.5326 | 508 | 0 | 0,070 | 2 | Read CL0 | 0.014995 | 0,01
| Repeatability | mg | t-student | 223606.7977 | 1 | 9 | 223606.7977 | 1 | 223606.7977 | 200000 AT1: 50000000000; 200000 AT2: 2.7778e+20 |  | 3 | 60000 | 60 | 0.050132 | 507.5326 | 508 | 0 | 0,050 | 3 | RCL1 | 0.014978 | 0,01
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg |  | S res | 4100 | mg | 4 | 80000 | 80 | 5.6e-05 | 507.5326 | 508 | 0 | 0,000 | 4 | RCL2 | 0.015 | 0,02
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  |  |  |  | 5 | 100000 | 100 | 4.4e-05 | 507.5326 | 508 | 0 | 0,000 | 5 | RCL3 | 0.014991 | 0,01
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | S repeat 1/2 kapasitas | 316227.766 | mg | 6 | 120000 | 120 | -20 | 332.4242 | 332 | 0 | -20,000 | 6 | RCL4 | 0.015001 | 0,02
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  |  |  |  | 7 | 140000 | 140 | -40 | 332.4242 | 332 | 0 | -40,000 | 7 | CL0 | 0 | 0,00
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | Uw | 316227.766 | mg | 8 | 160000 | 160 | -60 | 332.4242 | 332 | 0 | -60,000 | 8 | CL1 | -1.7e-05 | 0,00
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06 |  | 9 | 180000 | 180 | -80 | 332.4242 | 332 | 0 | -80,000 | 9 | CL2 | 5e-06 | 0,00
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 50000006906.3333; 200000 AT2: 2.7778e+20 |  | 10 | 200000 | 200 | -99.1 | 332.4242 | 332 | 0 | -99,100 | 10 | CL3 | -4e-06 | 0,00
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 223606.8132 |  | 11 | 20000 | 20 | 49.4983 | 332.4242 | 332 | 0 | 49,498 | 11 | CL4 | 6e-06 | 0,00
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9 |  | 12 | 20000 | 20 | 54 | 332.4242 | 332 | 0 | 54,000 | 12 | CLMaks | 2.3e-05 | 0,00
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698; 200000 AT2: 2.2622 |  | 13 | 20000 | 20 | 59.9993 | 0.38518 | 0,39 | 2 | 59,99934 | 13 | Histerisis | 2.5e-07 | 0,00
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 507532.5738 |  | 14 | 20000 | 20 | 59.9998 | 0.40327 | 0,40 | 2 | 59,99984 | 14 | LOP | 100.1471 | 100,15
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 507.5326 |  | 15 | 20000 | 20 | 59.9988 | 0.40327 | 0,40 | 2 | 59,99884
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 22; 200000 AT2: 0.022; 200000 AT10: tabel rekap harus 16 |  | 16 | 20000 | 20 | 59.9993 | 0.40327 | 0,40 | 2 | 59,99934
Rekap Repeat
titik ukur 2 | 40000 | g | [19 empty] | No | Jenis | Nominal | Nilai | 2 Angka Penting | Nilai Diff | Resolusi
| 40000000 | mg |  | U | 90 | mg | [15 empty] | 1 | DU Repeat 1/2 | 100 | 0.31623 | 0,32 | 1 | 1,00
[22 empty] | 2 | DU Repeat Full | 200 | 0.20712 | 0,21 | 0.8 | 0,80
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 90 | 2 | 60 | 45 | 1 | 45 | 200000 AT1: 2025; 200000 AT2: 68343.75
| Repeatability | mg | t-student | 223606.7977 | 1 | 9 | 223606.7977 | 1 | 223606.7977 | 200000 AT1: 50000000000; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 50000014825.0833; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 223606.8309
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 507532.5895
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 507.5326
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 8100
titik ukur 3 | 60000 | g
| 60000000 | mg |  | U | 135 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 135 | 2 | 60 | 67.5 | 1 | 67.5 | 200000 AT1: 4556.25; 200000 AT2: 345990.2344
| Repeatability | mg | t-student | 223606.7977 | 1 | 9 | 223606.7977 | 1 | 223606.7977 | 200000 AT1: 50000000000; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 50000023756.3333; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 223606.8509
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 507532.6072
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 507.5326
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 4 | 80000 | g
20000 | 80000000 | mg |  | U | 180 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 180 | 2 | 60 | 90 | 1 | 90 | 200000 AT1: 8100; 200000 AT2: 1093500
| Repeatability | mg | t-student | 223606.7977 | 1 | 9 | 223606.7977 | 1 | 223606.7977 | 200000 AT1: 50000000000; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 50000008100.0833; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 223606.8159
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 507532.5762
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 507.5326
| KAN ( g ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 5 | 100000 | g
25000 | 100000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 223606.7977 | 1 | 9 | 223606.7977 | 1 | 223606.7977 | 200000 AT1: 50000000000; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 50000012656.3333; 200000 AT2: 2.7778e+20
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 223606.8261
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 507532.5852
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 507.5326
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 6 | 120000 | g
30000 | 120000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | S res | 4100 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | S | 207123.1518 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | Uw | 207123.1518 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450012656.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2284
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1793
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 7 | 140000 | g
35000 | 140000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | Sres | 4100
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | stdev | 207123.1518
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg |  | Uw | 207123.1518
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450012656.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2284
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1793
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 8 | 160000 | g
| 160000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450012656.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2284
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1793
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 9 | 180000 | g
45000 | 180000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450012656.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2284
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1793
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 10 | 200000 | g
| 200000000 | mg |  | U | 225 | mg
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 225 | 2 | 60 | 112.5 | 1 | 112.5 | 200000 AT1: 12656.25; 200000 AT2: 2669677.7344
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | #N/A | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450012656.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2284
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1793
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 80000
titik ukur 11 | 20000 | g
55000 | 20000000 | mg |  | U | 129.6 | mg
0
1 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 129.6 | 2 | 60 | 64.8 | 1 | 64.8 | 200000 AT1: 4199.04; 200000 AT2: 293865.6154
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 200000 AT1: 21450000000; 200000 AT2: 5.1122e+19
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Rounding | mg | Rect | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 200000 AT1: 8.3333e-08; 200000 AT2: 6.9444e-18
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450010599.04; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2213
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1731
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 22
titik ukur 12 | 20000 | g
| 20000000 | mg |  | U | 45 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 45 | 2 | 60 | 22.5 | 1 | 22.5 | 200000 AT1: 506.25; 200000 AT2: 4271.4844
| Repeatability | mg | t-student | 146458.1852 | 1 | 9 | 146458.1852 | 1 | 146458.1852 | 21450000000 | 5.1122e+19 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | MPE ( g ) | 0 | 0 | mg
| Instability | mg | Rect | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 21450006906.3333; 200000 AT2: 5.1123e+19
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 146458.2087
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 9
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.2698
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 332424.1619
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 332.4242
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 22
titik ukur 13 | 20000 | g
| 20000000 | mg |  | U | 45 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 45 | 2 | 60 | 22.5 | 1 | 22.5 | 200000 AT1: 506.25; 200000 AT2: 4271.4844
| Repeatability | mg | t-student | 45 | 1 | 9 | 45 | 1 | 45 | 2025 | 455625 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 200000 AT1: 6400; 200000 AT2: 10240000
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 34531.3333; 200000 AT2: 51659896.4844
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 185.8261
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 23.082
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.0728
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 385.1837
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 0.38518
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 0
titik ukur 14 | 0 | g
| 0 | mg |  | U | 0 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Repeatability | mg | t-student | 80 | 1 | 9 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 4551111.1111 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 200000 AT1: 6400; 200000 AT2: 10240000
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 38400.0833; 200000 AT2: 55751111.1111
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 195.9594
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 26.4491
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.0579
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 403.2718
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 0.40327
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 0.12
titik ukur 15 | 0 | g
| 0 | mg |  | U | 0 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Repeatability | mg | t-student | 80 | 1 | 9 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 4551111.1111 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 200000 AT1: 6400; 200000 AT2: 10240000
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 38400.0833; 200000 AT2: 55751111.1111
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 195.9594
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 26.4491
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.0579
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 403.2718
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 0.40327
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 0.12
titik ukur 16 | 0 | g
| 0 | mg |  | U | 0 | mg
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | ki | vi | ui | ci | uici | 200000 AT1: (uici)2; 200000 AT2: (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 200000 AT1: 10; 200000 AT2: 11
| Standar | mg | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 200000 AT1: 0; 200000 AT2: 0
| Repeatability | mg | t-student | 80 | 1 | 9 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 4551111.1111 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 6400 | 10240000 |  | MPE ( g ) | 20000 | 1000 | mg
| Instability | mg | Rect | 80 | 1 | 4 | 80 | 1 | 80 | 200000 AT1: 6400; 200000 AT2: 10240000
| Rounding | mg | Rect | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 200000 AT1: 0.083333; 200000 AT2: 6.9444e-06
| Sums | [8 empty] | 200000 AT1: 38400.0833; 200000 AT2: 55751111.1111
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 195.9594
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 200000 AT1: 26.4491
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 200000 AT1: 2.0579
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mgr | [8 empty] | 200000 AT1: 403.2718
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, gr | [8 empty] | 200000 AT1: 0.40327
| KAN ( mg ) | [8 empty] | 200000 AT1: 0.12
0
1
2
3
4
Note on W193: Rayhan:

## Koreksi themohygro rotronic 202
| Suhu (°C) | %RH | Tekanan | Satuan | Thermohygro Rotronic data 2025
Awal | 28.6 | 61.2 | 1010 | hPa | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
Akhir | 28.6 | 61.2 | 1009 | hPa | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Rata2 | 28.6 | 61.2 | 1009.5 | hPa | 20 | 0.1 | 2 | 40 | 0.2 | 2.5
Terkoreksi | 28.316 | 60.9632 | 759.263 | mmHg | 25 | -0.2 | 2 | 50 | -0.3 | 2.8
U95 | 2 | 2.6142 | 1 | mmHg | 30 | -0.3 | 2 | 60 | -0.3 | 3.2
Fluktuasi suhu | 0 | 0 | 0.5 | mmHg | 35 | -0.6 | 2 | 70 | -0.1 | 2
Flu+U95 | 2 | 2.6142 | 1.5 | mmHg | 40 | -0.7 | 2 | 80 | -0.6 | 2.6
Kondisi Ruang | 28,3 ± 0,0 | 61 ± 0 | 759 ± 1 | mmHg
Data tekanan 2021 SNSU
[5 empty] | Instrument reading (hPa) | Actual pressure (hPa) | Uncertainty (hPa)
[5 empty] | 940 | 936 | 1
[5 empty] | 960 | 957 | 1
[5 empty] | 980 | 977 | 1
[5 empty] | 990 | 987 | 1
[5 empty] | 1000 | 997 | 1
[5 empty] | 1010 | 1007 | 1
[5 empty] | 1020 | 1017 | 1
[5 empty] | 1030 | 1027 | 1
[5 empty] | 1040 | 1037 | 1
[5 empty] | 1050 | 1048 | 1
[5 empty] | 1060 | 1058 | 1
| Suhu (°C) | %RH | Tekanan | Satuan | Thermohygro Beurer data 2025
Awal | 28.6 | 61.2 | 925 | hPa | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
Akhir | 28.6 | 61.2 | 925 | hPa | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Rata2 | 28.6 | 61.2 | 925 | hPa | 19.7 | 0.3 | 2 | 42 | -2 | 3
Terkoreksi | 29.3533 | 59.5895 | 696.6096 | mmHg | 24.6 | 0.4 | 2 | 53 | -3 | 3
U95 | 2 | 2.8179 | 1 | mmHg | 29.5 | 0.5 | 2 | 61 | -1 | 3
Fluktuasi suhu | 0 | 0 | 0 | mmHg | 33.8 | 1.2 | 2 | 70 | 0 | 2
Flu+U95 | 2 | 2.8179 | 1 | mmHg | 40 | 1.7 | 2 | 82 | -2 | 3
Kondisi Ruang | 29,4 ± 0,0 | 59,6 ± 0,0 | 697 ± 0 | mmHg

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0021-2.2/KALIBRASI BBLM/III/2026
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : | Neraca / Timbangan
Instrument Name
| Merek |  | :
Brand
| Tipe |  | :
Type
| Nomor Identifikasi |  | : | -
Identification Number
| Nomor Seri |  | :
Serial Number
| Lain-lain |  | : | Kapasitas |  | : 200 kg
| Others |  |  | Kecermatan |  | : 0,01 kg
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : | Laboratorium Geoteknik - Universitas Katolik Parahyangan
Designation
| Alamat |  | : | Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141
Address
Halaman 1 dari 3 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 1 Maret 2026
Date of Issue
Ketua Tim Pengujian, Inspeksi dan Kalibrasi
Mahaputra
NIP. 197907232003121004
[5 empty] | Nomor | : 0021-2.2/KALIBRASI BBLM/III/2026
[5 empty] | No. Order | : K085-9
[5 empty] | Halaman | : 2 dari 3
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | : Neraca / Timbangan
| Merk / Tipe |  | : /
| No. Identifikasi |  | : -
| No. Seri |  | :
| Kapasitas |  | : 200 kg
| Kecermatan |  | : 0,01 kg |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : CSIRO 2010 |  |  | Temperatur |  | : (29,4 ± 0,0) ºC
| Tanggal Terima |  | : 12 Februari 2026 |  |  | Kelembaban relatif |  | : (59,6 ± 0,0) %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 18 Februari 2026 |  |  | Tekanan |  | : (759 ± 1) mmHg
| Lokasi Alat |  | : Universitas Katolik Parahyangan
| Cek sebelum penyetelan |  |  | : Koreksi Pembacaan Timbangan dilakukan pada beban
200 kg sebesar -100,10 kg
| Penyetelan |  |  | : Timbangan dilakukan penyetelan sebelum dilakukan
kalibrasi sesuai dengan prosedur manufaktur.
HASIL KALIBRASI
1. Daya Ulang Pengukuran (Repeatibility of Measurement)
| Nilai Nominal | Daya Ulang Pengukuran |  | Perbedaan Maksimum antar Pengukuran Berurutan
| kg | kg |  | kg
| 100 | 0,32 |  | 1,00
| 200 | 0,21 |  | 0,80
2. Koreksi Terhadap Pembacaan
| No. | Beban | Koreksi |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | kg | kg |  | g
| 1. | 20 | -0,010 |  | 508
| 2. | 40 | 0,070 |  | 508
| 3. | 60 | 0,050 |  | 508
| 4. | 80 | 0,000 |  | 508
| 5. | 100 | 0,000 |  | 508
| 6. | 120 | -20,000 |  | 332
| 7. | 140 | -40,000 |  | 332
| 8. | 160 | -60,000 |  | 332
| 9. | 180 | -80,000 |  | 332
| 10. | 200 | -99,100 |  | 332
| 11. | 20 | 49,498 |  | 332
| 12. | 20 | 54,000 |  | 332
[5 empty] | Nomor | : 0021-2.2/KALIBRASI BBLM/III/2026
[5 empty] | No. Order | : K085-9
[5 empty] | Halaman | : 3 dari 3
3. Efek Pembebanan Tidak Terpusat
Berat massa 100 kg diletakkan pada posisi tengah (0), depan (1), belakang (2), kiri (3) dan
kanan (4). Beban ditempatkan sedekat mungkin dibagian sisi tanpa melintas ujung pan.
Pembacaan timbangan (dalam kg) untuk setiap posisi relatif terhadap pembacaan
di posisi tengah ditampilkan dalam tabel berikut ini
| Posisi | Pembacaan |  | Perbedaan Terhadap Posisi 0 |  |  | Perbedaan Maksimum
|  | kg |  | kg |  |  | kg
| 0 | 0,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00
| 1 | 0,01 |  | 0,00
| 2 | 0,02 |  | 0,00
| 3 | 0,01 |  | 0,00
| 4 | 0,02 |  | 0,00
4. Histerisis
| Nilai Nominal |  | Histerisis
| kg |  | kg
| 100 |  | 0,00
Catatan :
- Alat ini dikalibrasi dengan Massa Standar F1 ns: YCS-01-653-00
yang tertelusur ke SI LK-001-IDN.
- Limit of Performance (LOP) : 100,15 kg.
- Ketidakpastian penimbangan = Ketidakpastian Koreksi.

## Database
[45 empty] | TABEL CMC KAN |  |  | MPE OIML R111-1 | [7 empty] | E2 |  |  | F1 |  |  | E2 METTLER TOLEDO |  |  | M1
[45 empty] | Range 1 (g) | Range 2 (g) | CMC (mg) | Nominal Value (g) | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3 | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg)
[45 empty] | 0 | 250 | 0.12 | 50000 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000 | 2000 | 1999.9985 | 0.32 | 20000 | 20000.026 | 14 | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | M1 | 20000.154 | 45
[45 empty] | 250 | 500 | 0.82 | 20000 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 1000 | 1000.0005 | 0.14 | 10000 | 10000.041 | 6 | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | M2 | 19999.992 | 45
[45 empty] | 500 | 2000 | 1.1 | 10000 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 | 500 | 500 | 0.08 | 5000 | 5000.0163 | 2.6 | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | M3 | 19999.946 | 45
Kalibrator | Merek | Nomor Seri | Titik Ukur | Range C.L | Satuan | [39 empty] | 2000 | 5000 | 1.7 | 5000 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 200 | 200 | 0.04 | 2000t | 2000.0015 | 1.4 | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | M4 | 20000.046 | 45
E2 | Kern Germany | G982106 | 10 Titik | Sepertiga | kg | Database Possibility | [38 empty] | 5000 | 10000 | 13 | 2000 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 200t | 200 | 0.04 | 2000 | 1999.9994 | 1.4 | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | M5 | 20000.032 | 45
F1 | YCS | YCS-01-653-00 | custom | Setengah | g | Nominal (g) | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10 |  | Data seleksi adjustment | [26 empty] | 10000 | 20000 | 22 | 1000 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 100 | 100.0001 | 0.03 | 1000 | 1000.001 | 1.1 | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | M6 | 19999.95 | 45
E2 METTLER TOLEDO | Mettler Toledo | 158856 |  |  | mg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nomor | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | [16 empty] | 20000 | 50000 | 8100 | 500 | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 50 | 50 | 0.02 | 500 | 499.9986 | 1 | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | M7 | 19999.158 | 45
M1 | - | - |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [16 empty] | 50000 | 500000 | 80000 | 200 | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 20 | 20 | 0.009 | 200 | 199.9997 | 0.11 | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | M8 | 19999.925 | 45
[6 empty] | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 20t | 20 | 0.009 | 200t | 199.9988 | 0.11 | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | M9 | 19999.663 | 45
[6 empty] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 50 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0.008 | 100 | 99.9998 | 0.067 | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | M10 | 19999.618 | 45
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 20 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 5 | 5 | 0.007 | 50 | 49.9998 | 0.042 | 0,2t | 0.2 | 0.005 | M11 | 19999.924 | 45
[6 empty] | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 10 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0.005 | 20 | 20 | 0.036 | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | M12 | 19999.988 | 45
[6 empty] | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | harus sampai 16 | [14 empty] | 5 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 2t | 2 | 0.005 | 20t | 20 | 0.036 | 1 | 1 | 0.007 | M13 | 20000.776 | 45
[6 empty] | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------> Realisasi Posibility | [30 empty] | 2 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.005 | 10 | 10 | 0.032 | 2 | 2 | 0.009 | M14 | 20000.038 | 45
[6 empty] | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Data seleksi Titik Ukur | [10 empty] | Transpose | [18 empty] | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 0.5 | 0.50002 | 0.004 | 5 | 4.9999 | 0.05 | 2t | 2 | 0.009 | M15 | 20000.134 | 45
[6 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [19 empty] | 0.5 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | - | 0.2 | 0.20001 | 0.003 | 2 | 2 | 0.04 | 5 | 0.50001 | 0.011 | M16 | 20000.665 | 45
[6 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Nomor | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT 1 | AT 2 | AT 3 | AT 4 | AT 5 | AT 6 | AT 7 | AT 8 | AT 9 | AT 10 | AT 11 | AT 12 | AT 13 | AT 14 | AT 15 | AT 16 |  |  |  | 0.2 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | - | 0,2t | 0.20001 | 0.003 | 2t | 2 | 0.04 | 10 | 10 | 0.014 | 20LZ1 | 20001.643 | 45
[6 empty] | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | - | 0.1 | 0.1 | 0.002 | 1 | 1 | 0.03 | 20 | 20 | 0.018 | 10LZ1 | 10001.52 | 26
[6 empty] | 40 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.05 | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | - | [6 empty] | 20t | 20 | 0.018 | 5A | 4998.918 | 13.6
[6 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | - | [6 empty] | 50 | 50 | 0.03 | 10A | 9999.404 | 26
[6 empty] | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.01 | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | - | [6 empty] | 100 | 100.0003 | 0.05 | A | 19999.366 | 45
[6 empty] | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | - | [6 empty] | 200 | 200.0002 | 0.08 | B | 19999.188 | 45
[6 empty] | 80 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | - | [6 empty] | 200t | 200.0002 | 0.08 | C | 19999.021 | 45
[6 empty] | 90 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | - | [6 empty] | 500 | 500.0007 | 0.16 | D | 19999.273 | 45
[6 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [17 empty] | 1000 | 1000.0009 | 0.16 | E | 19999.15 | 45
[6 empty] | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [20 empty] | F | 19999.731 | 45
[6 empty] | 120 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [20 empty] | G | 19999.555 | 45
[6 empty] | 130 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | H | 19999.732 | 45
[6 empty] | 140 | 100 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | I | 19999.123 | 45
[6 empty] | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 160 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 170 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 180 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 190 | 100 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 210 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 220 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 230 | 200 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 240 | 200 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 250 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 260 | 200 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 270 | 200 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 280 | 200 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 290 | 200 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 310 | 200 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 320 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 330 | 200 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 340 | 200 | 100 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 350 | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 360 | 200 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 370 | 200 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 380 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 390 | 200 | 100 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 410 | 200 | 200t | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 420 | 200 | 200t | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 430 | 200 | 200t | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 440 | 200 | 200t | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 450 | 200 | 200t | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 460 | 200 | 200t | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 470 | 200 | 200t | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 480 | 200 | 200t | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 490 | 200 | 200t | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 510 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 530 | 500 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 540 | 500 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 550 | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 560 | 500 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 570 | 500 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 580 | 500 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 590 | 500 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 610 | 500 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 620 | 500 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 630 | 500 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 640 | 500 | 100 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 650 | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 660 | 500 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 670 | 500 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 680 | 500 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 690 | 500 | 100 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 700 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 710 | 500 | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 720 | 500 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 730 | 500 | 200 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 740 | 500 | 200 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 750 | 500 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 760 | 500 | 200 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 770 | 500 | 200 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 780 | 500 | 200 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 790 | 500 | 200 | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 800 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810 | 500 | 200 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 820 | 500 | 200 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 830 | 500 | 200 | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 840 | 500 | 200 | 100 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850 | 500 | 200 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 860 | 500 | 200 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 870 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 880 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 890 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 900 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 910 | 500 | 200 | 200t | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 920 | 500 | 200 | 200t | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 930 | 500 | 200 | 200t | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 940 | 500 | 200 | 200t | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 950 | 500 | 200 | 200t | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 960 | 500 | 200 | 200t | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 970 | 500 | 200 | 200t | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 980 | 500 | 200 | 200t | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 990 | 500 | 200 | 200t | 50 | 20 | 20t | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1100 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1200 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1300 | 1000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1400 | 1000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1600 | 1000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1700 | 1000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1800 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900 | 1000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2100 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2200 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2300 | 2000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2400 | 2000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2500 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2600 | 2000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2700 | 2000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2800 | 2000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2900 | 2000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3100 | 2000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3200 | 2000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3300 | 2000 | 1000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3400 | 2000 | 1000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3500 | 2000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3600 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3700 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3800 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3900 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4100 | 2000 | 2000t | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4200 | 2000 | 2000t | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4300 | 2000 | 2000t | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4400 | 2000 | 2000t | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4500 | 2000 | 2000t | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4600 | 2000 | 2000t | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4700 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4800 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4900 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5100 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5200 | 5000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5300 | 5000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5400 | 5000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5600 | 5000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5700 | 5000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5800 | 5000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5900 | 5000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6100 | 5000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6200 | 5000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6300 | 5000 | 1000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6400 | 5000 | 1000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6500 | 5000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6600 | 5000 | 1000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6700 | 5000 | 1000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6800 | 5000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6900 | 5000 | 1000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7100 | 5000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7200 | 5000 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7300 | 5000 | 2000 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7400 | 5000 | 2000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7500 | 5000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7600 | 5000 | 2000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7700 | 5000 | 2000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7800 | 5000 | 2000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 7900 | 5000 | 2000 | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8100 | 5000 | 2000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8200 | 5000 | 2000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8300 | 5000 | 2000 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8400 | 5000 | 2000 | 1000 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8500 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8600 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8700 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8800 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8900 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9000 | 5000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9100 | 5000 | 2000 | 2000t | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9200 | 5000 | 2000 | 2000t | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9300 | 5000 | 2000 | 2000t | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9400 | 5000 | 2000 | 2000t | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9500 | 5000 | 2000 | 2000t | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9600 | 5000 | 2000 | 2000t | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9700 | 5000 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9800 | 5000 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9900 | 5000 | 2000 | 2000t | 500 | 200 | 200t | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12000 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 13000 | 10000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14000 | 10000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 16000 | 10000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17000 | 10000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18000 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 19000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 21000 | 20000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 22000 | 20000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 23000 | 20000 | 2000t | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 24000 | 20000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 26000 | 20000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 27000 | 20000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 28000 | 20000 | 5000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 29000 | 20000 | 5000 | 2000 | 2000t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 31000 | 20000 | 10000 | 1000
[6 empty] | 32000 | 20000 | 10000 | 2000
[6 empty] | 33000 | 20000 | 10000 | 2000 | 1000
[6 empty] | 34000 | 20000 | 10000 | 2000 | 2000t
[6 empty] | 35000 | 20000 | 10000 | 5000
[6 empty] | 36000 | 20000 | 10000 | 5000 | 1000
[6 empty] | 37000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2000
[6 empty] | 38000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2000 | 1000
[6 empty] | 39000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2000 | 2000t
[6 empty] | 40000 | 20000 | 20000
[6 empty] | 41000 | 20000 | 20000 | 1000
[6 empty] | 42000 | 20000 | 20000 | 2000
[6 empty] | 43000 | 20000 | 20000 | 2000 | 1000
[6 empty] | 44000 | 20000 | 20000 | 2000 | 2000t
[6 empty] | 45000 | 20000 | 20000 | 5000
[6 empty] | 46000 | 20000 | 20000 | 5000 | 1000
[6 empty] | 47000 | 20000 | 20000 | 5000 | 2000
[6 empty] | 48000 | 20000 | 20000 | 5000 | 2000 | 1000
[6 empty] | 49000 | 20000 | 20000 | 5000 | 2000 | 2000t
[6 empty] | 50000 | 20000 | 20000 | 10000
[6 empty] | 51000 | 20000 | 20000 | 10000
[6 empty] | 52000 | 20000 | 20000 | 10000
[6 empty] | 53000 | 20000 | 20000 | 10000 | 1000
[6 empty] | 54000 | 20000 | 20000 | 10000 | 2000t
[6 empty] | 55000 | 20000 | 20000 | 10000
[6 empty] | 56000 | 20000 | 20000 | 10000 | 1000
[6 empty] | 57000 | 20000 | 20000 | 10000 | 2000
[6 empty] | 58000 | 20000 | 20000 | 10000 | 2000 | 1000
[6 empty] | 59000 | 20000 | 20000 | 10000 | 2000 | 2000t
[6 empty] | 60000 | 20000 | 20000 | 20000
61000
62000
63000
64000
65000
66000
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87000
88000
89000
90000
91000
92000
93000
94000
95000
96000
97000
98000
99000
100000
101000
102000
103000
104000
105000
106000
107000
108000
109000
110000
111000
112000
113000
114000
115000
116000
117000
118000
119000
120000
121000
122000
123000
124000
125000
126000
127000
128000
129000
130000
131000
132000
133000
134000
135000
136000
137000
138000
139000
140000
141000
142000
143000
144000
145000
146000
147000
148000
149000
150000
151000