## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0058-7.2/KALIBRASI BBLM/XII/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  |  | : pH meter
Instrument Name
| Merek |  |  | : Thermo Scientific
Brand
| Tipe |  |  | : Orion Star A325
Type
| Nomor Identifikasi |  |  | : -
Identification Number
| Nomor Seri |  |  | : G13040
Serial Number
| Lain-lain |  |  | : Kapasitas |  | : (-2,00) s.d. 20,00 pH
| Others |  |  | Kecermatan |  | : 0,01 pH
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama | : UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat
Designation
| Alamat | : Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. ujung Berung, Bandung 40619
Address
Halaman 1 dari 2 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 15 Desember 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[6 empty] | Nomor | : 0058-7.2/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[6 empty] | No. Order | : K663-2
[6 empty] | Halaman | : 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | : pH meter
| Merk / Tipe |  | : Thermo Scientific / Orion Star A325
| No. Identifikasi |  | : -
| No. Seri |  | : G13040
| Kapasitas |  | : (-2,00) s.d. 20,00 pH
| Kecermatan |  | : 0,01 pH |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : ASTM E 70 -19 |  |  | Temperatur |  | : 19,6 ± 2,0 ºC
| Tanggal Terima |  | : 25 November 2025 |  |  | Kelembaban relatif |  | : 64 ± 3 %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 1 Desember 2025
| Lokasi Alat |  | : Lab kalibrasi volumetrik BBSPJILM
HASIL KALIBRASI
| Nominal (pH) |  | Koreksi (pH) |  | % Slope |  | Ketidakpastian U95% (k=2) (pH)
| 4 |  | 0.01915 |  | 99.5% |  | 0,023
| 7 |  | 0.019067 |  |  |  | 0,030
| 10 |  | -0.086806 |  |  |  | 0,037
Catatan :
- Alat ini dikalibrasi dengan larutan buffer 4,00 pH No. seri : 1.09435.1000; 7,00 pH
No. seri : 1.09439.1000; 10,00 pH No. seri : 1.09438.1000 yang tertelusur ke Merck.
- Alat ini dilakukan adjust hanya pada 2 titik ukur yaitu pH 7 dan pH 4

## Budget pH meter
data kalibrasi
Alamat | Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. ujung Berung, Bandung 40619
no. order | K663-2 | [8 empty] | Thermohygro Beureur data 2025
tanggal terima | 25 November 2025 |  |  |  |  | Suhu (°C) | %RH |  |  | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
tanggal kalibrasi | 1 Desember 2025 |  |  |  | Awal | 19.5 | 65 |  |  | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Pemilik | UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat |  |  |  | Akhir | 19.5 | 65 |  |  | 20.01 | 0.3 | 2 | 40.01 | -2 | 3
merk | Thermo Scientific |  |  |  | Rata2 | 19.5 | 65 |  |  | 25 | 0.4 | 2 | 50.01 | -3 | 3
Tipe | Orion Star A325 |  |  |  | Terkoreksi | 19.5635 | 63.5238 |  |  | 30 | 0.5 | 2 | 60.02 | -1 | 3
No identifikasi | - |  |  |  | U95 | 2 | 2.7724 |  |  | 35 | 1.2 | 2 | 70 | 0 | 2
no seri | G13040 |  |  |  | Fluktuasi suhu | 0 | 0 |  |  | 40 | 1.7 | 2 | 82 | -2 | 3
kapasitas/resolusi | (-2,00) s.d. 20,00 | / | 0.01 | pH | Flu+U95 | 2 | 2.7724
[5 empty] | Kondisi Ruang | 19,6 ± 2,0 | 64 ± 3
[6 empty] | Suhu Awal | Suhu Akhir
PH 4 |  |  |  |  | Suhu buffer | 19.7 | 19.8 | °C |  |  |  |  | koreksi temperatur |  |  | Nilai koreksi termometer digital tahun 2025
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1 |  |  |  |  | pembacaan alat | koreksi | pembacaan alat terkoreksi
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.75 | 19.575 |  | -0.175 |  |  | °C | °C | °C
4 | 19.575 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.9651e-16 | 3.9992 | 21.1 | 21 |  |  |  |  | 19.3 | -0.2 | 19.1
| mV | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | [8 empty] | 20.1 | -0.2 | 19.9
[6 empty] | Suhu Awal | Suhu Akhir | [8 empty] | 21.1 | -0.1 | 21
PH 7 |  |  |  |  | Suhu buffer | 19.9 | 19.9 | °C
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.9 | 19.7333 |  | -0.16667
7 | 19.7333 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.982 | 0.0044721 | 7.0011 | 21.1 | 21
| mV | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 | [8 empty] | % Slope | Standard | 58.24 | Delta ABS
[6 empty] | Suhu Awal | Suhu Akhir | [8 empty] | 57.948 | 99.5% |  | 0.29197
PH 10 |  |  |  |  | suhu buffer | 19.9 | 19.8 | °C | [7 empty] | 43.3848 | 74.49% |  | 14.8552
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.85 | 19.6806 |  | -0.16944
10 | 19.6806 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0 | 10.0032 | 21.1 | 21 |  |  |  |  | Hasil | 99.5%
| mV | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133
[6 empty] | Suhu Awal | Suhu Akhir
PH 2 |  |  |  |  | suhu buffer | 0 | 0 | °C
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 0 | -1.2722 |  | -1.2722
2 | -1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 21.1 | 21
| mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
St. deviasi | 4.9651e-16 |  | U sertifikat Buffer | 0.02 |  | Koreksi | 0.00085 | [5 empty] | temperatur °C | ΔPH
|  |  | U sertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.05 |  | temperatur °C | ΔPH
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 5 | 0.04
[13 empty] | 10 | 0.02
pH 4 | [12 empty] | 15 | 0.01 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 20 | 0 |  | 15 | 0.01
Repeatability | pH | Normal | 4.9651e-16 | 2.2361 | 4 | 2.2204e-16 | 1 | 2.2204e-16 | 4.9304e-32 | 6.0772e-64 |  |  | 25 | 0.01 |  | 19.575 | 0.00085
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.02 | 2 | 60 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1.6667e-10 |  |  | 30 | 0.01 |  | 20 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.00085 | 1.7321 | 50 | 0.00049075 | 1 | 0.00049075 | 2.4083e-07 | 1.16e-15 |  |  | 35 | 0.01 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  | 40 | 0.01 |  | 15 | 0.01
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.002 | 0.0004 | 1.6e-07 | 4.2667e-16 |  |  | 50 | 0 |  | 19.975 | 0.01
Sums | [8 empty] | 0.00010857 | 1.6806e-10 | [5 empty] | 25 | 0.01
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 0.01042
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 70.1451
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.9944
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 0.020782
[8 empty] | KAN | 0.023
St. deviasi | 0.0044721 |  | Usertifikat ph | 0.02 |  | Koreksi | 0.0010667 | [5 empty] | temperatur °C | ΔPH
|  |  | Usertifikat thermometer digital | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.13 |  | temperatur °C | ΔPH
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 5 | 0.07
[13 empty] | 10 | 0.05
pH 7 | [12 empty] | 15 | 0.02 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 20 | 0 |  | 15 | 0.02
Repeatability | pH | Normal | 0.0044721 | 2.2361 | 4 | 0.002 | 1 | 0.002 | 4e-06 | 4e-12 |  |  | 25 | -0.02 |  | 19.7333 | 0.0010667
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.02 | 2 | 60 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1.6667e-10 |  |  | 30 | -0.02 |  | 20 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.0010667 | 1.7321 | 50 | 0.00061584 | 1 | 0.00061584 | 3.7926e-07 | 2.8768e-15 |  |  | 35 | -0.04 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  | 40 | -0.05 |  | 15 | 0.02
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.004 | 0.0008 | 6.4e-07 | 6.8267e-15 |  |  | 50 | -0.05 |  | 20.1333 | -0.00053333
Sums | [8 empty] | 0.00011335 | 1.7207e-10 | [5 empty] | 25 | -0.02
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 0.010647
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 74.6741
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.9925
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 0.021214
[8 empty] | KAN | 0.03
[13 empty] | temperatur °C | ΔPH
St. deviasi | 0 |  | Usertifikat | 0.03 |  | Koreksi | 0.0031944 | [5 empty] | 0 | 0.26 |  | temperatur °C | ΔPH
|  |  | usertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 5 | 0.17
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 10 | 0.11
[13 empty] | 15 | 0.05 |  | Koreksi temperatur
[13 empty] | 20 | 0 |  | 15 | 0.05
pH 10 | [12 empty] | 25 | -0.06 |  | 19.6806 | 0.0031944
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 30 | -0.11 |  | 20 | 0
Repeatability | pH | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | -0.16 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.03 | 2 | 60 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.000225 | 8.4375e-10 |  |  | 40 | -0.18 |  | 20 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.0031944 | 1.7321 | 50 | 0.0018443 | 1 | 0.0018443 | 3.4015e-06 | 2.314e-13 |  |  | 50 | -0.26 |  | 20.0806 | -0.00096667
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [5 empty] | 25 | -0.06
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 4e-06 | 2.6667e-13
Sums | [8 empty] | 0.00023673 | 8.4537e-10
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 0.015386
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 66.2945
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.9966
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 0.03072
[8 empty] | KAN | 0.037
[13 empty] | temperatur °C | ΔPH |  | temperatur °C | ΔPH
St. deviasi | 0 |  | Usertifikat | 0.01 |  | Koreksi | 0.75729
|  |  | usertifikat thermometer | 0.4
Skala terkecil alat | 0.01
Koreksi temperatur
[13 empty] | 23 | 0.178 |  | 15 | 0.178
pH 2 | [12 empty] | 25 | 0 |  | -1.2722 | 0.75729
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | [5 empty] | 20 | 0
Repeatability | pH | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.01 | 2 | 60 | 0.005 | 1 | 0.005 | 2.5e-05 | 1.0417e-11 | [5 empty] | 23 | 0.178
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.75729 | 1.7321 | 50 | 0.43722 | 1 | 0.43722 | 0.19116 | 0.00073087 | [5 empty] | 0.4 | 2.1894
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [5 empty] | 25 | 0
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 4e-06 | 2.6667e-13
Sums | [8 empty] | 0.1912 | 0.00073087
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 0.43726
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 50.0174
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 0.87826
Note on H15: ====== ID#AAAAbDpvZiU myprawira (2022-01-31 08:33:03) Termometer digital
Note on E41: ====== ID#AAAAbDpvZgo myprawira (2022-01-31 08:33:03) dikonversi ke pH
Note on D48: ====== ID#AAAAbDpvZf0 Lab Gaya (2022-01-31 08:33:03) memasukkan pengaruh perbedaan temperatur pada perhitungan ketidakpastian untuk menutup temuan no.29
Note on H88: ====== ID#AAAAbDpvZho myprawira (2022-01-31 08:33:03) temperatur pengaruh ketidakpastian perubahan pH disebabkan suhu
Note on H109: ====== ID#AAAAbDpvZho myprawira (2022-01-31 08:33:03) temperatur pengaruh ketidakpastian perubahan pH disebabkan suhu