## E2 (hidden)
2022-09-05
Nominal (g) | Konvensional (g) | Ketidakpastian (mg)
5000 | 4999.9987 | 0.6
2000* | 2000.032 | 24
2000 | 2000.032 | 24
1000 | 1000.0008 | 0.099
500 | 500.0001 | 0.056
200 | 199.9999 | 0.025
200* | 200 | 0.025
100 | 99.9999 | 0.022
50 | 50 | 0.012
20 | 20 | 0.009
20* | 20 | 0.009
10 | 10 | 0.0083
5 | 5 | 0.0051
2 | 2 | 0.0039
2* | 2 | 0.0039
1 | 0.99999 | 0.0035
0.5 | 0.50002 | 0.003
0.2 | 0.20001 | 0.003
0,2* | 0.20001 | 0.003
0.1 | 0.1 | 0.002
0.05 | 0.050004 | 0.002
0.02 | 0.020005 | 0.002
0,02* | 0.019996 | 0.002
0.01 | 0.009995 | 0.002
0.005 | 0.005004 | 0.002
0.002 | 0.001999 | 0.002
0,002* | 0.002005 | 0.002
0.001 | 0.001004 | 0.002

## U95
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 1000 | 1000.0005 | 0.00031 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 500 | 500.0006 | 0.00016 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 6e-05 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 200* | 200.0002 | 7.2e-05 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 100 | 100 | 3.6e-05 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 50 | 50 | 2.1e-05 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 20 | 20 | 1.6e-05 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 20* | 20 | 1.6e-05 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 10 | 10 | 1.4e-05 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 5 | 5 | 8.9e-06 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 2 | 2 | 7.1e-06 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 2* | 2 | 7.1e-06 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 6.8e-06 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.0051 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0031 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 0.2* | 0.2 | 0.0036 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.0031 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  |  |  |  | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  |  |  |  | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  |  |  |  | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  |  |  |  | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  |  |  |  | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  |  |  |  | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  |  |  |  | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 1 | g
Mass Comp
| Resolusi | 0.01 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard |  | g
| U95 standard |  | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 10000.22
t1 | 9999.24 |  |  |  |  | -0.98
t2 | 9999.24
r2 | 10000.24 |  |  |  |  | -1
r3 |  | 10000.23
t3 |  | 9999.24 |  |  |  | -0.99
t4 |  | 9999.25
r4 |  | 10000.27 |  |  |  | -1.02
r5 |  |  | 10000.19
t5 |  |  | 9999.2 |  |  | -0.99
t6 |  |  | 9999.2
r6 |  |  | 10000.2 |  |  | -1
r7 |  |  |  | 10000.2
t7 |  |  |  | 9999.22 |  | -0.98
t8 |  |  |  | 9999.22
r8 |  |  |  | 10000.21 |  | -0.99
r9 |  |  |  |  | 10000.22
t9 |  |  |  |  | 9999.22 | -1
t10 |  |  |  |  | 9999.22
r10 |  |  |  |  | 10000.22 | -1
[5 empty] | Mean | -0.995 | g
[5 empty] | Stdev | 0.01118 | g
[5 empty] | S_res | 0.0041 | g
[5 empty] | Mt | -0.995 | g
-0.995
[5 empty] | Srepeat | 0.01118
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 1 | g |  | MPE 10000 g | 50 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Repeatability | mg | Rectangular | 3.5355 | 1 | 9 | 3.5355 | 1 | 3.5355 | 12.5 | 17.3611
| Rounding | mg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 1000 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 6.9444e-06
| Instability | mg | Normal | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 64
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.0022572 | 1 | 1000 | 0.0022572 | 1 | 0.0022572 | 5.095e-06 | 2.5959e-14
| Sums | [8 empty] | 28.5833 | 81.3611
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 5.3463
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.0417
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 11.9124
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 11.9124
| KAN | [8 empty] | 1.1

## Koreksi themohygro rotronic 202
| Suhu (°C) | %RH | Thermohygro Rotronic data 2025
Awal | 20.1 | 60 | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
Akhir | 20.1 | 60 | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Rata2 | 20.1 | 60 | 20 | 0.1 | 2 | 40 | 0.2 | 2.5
Terkoreksi | 20.156 | 59.78 | 25 | -0.2 | 2 | 50 | -0.3 | 2.8
U95 | 2 | 2.6213 | 30 | -0.3 | 2 | 60 | -0.3 | 3.2
Fluktuasi suhu | 0 | 0 | 35 | -0.6 | 2 | 70 | -0.1 | 2
Flu+U95 | 2 | 2.6213 | 40 | -0.7 | 2 | 80 | -0.6 | 2.6
Kondisi Ruang | 20,16 ± 0,00 | 59,78 ± 0,00

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
|  | Nomor / Number : |  | 013-2.1/INT/KALIBRASI BBLM/I/2026
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  |  | : Anak Timbangan
Instrument Name
| Merek |  |  | : -
Brand
| Tipe |  |  | : F1
Type
| Nomor Identifikasi |  |  | : -
Identification Number
| Nomor Seri |  |  | : 124918
Serial Number
| Lain-lain |  |  | : Kapasitas |  | :0,001 g -2000g
| Others |  |  | Kecermatan |  | : -
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama | : PT. XXXXXX
Designation
| Alamat | : Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
Address
Halaman 1 dari 3 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 8 Maret 2026
Date of Issue
Ketua Tim Laboratorium Kalibrasi Dan Penguji,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
|  |  |  | Nomor | : 013-2.1/INT/KALIBRASI BBLM/I/2026
|  |  |  | No. Order | : K519-1
|  |  |  | Halaman | : 2 dari 3
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | : Anak Timbangan
| Merk / Tipe |  | : - / F1
| No. Identifikasi |  | : -
| No. Seri |  | : 124918
| Kapasitas |  | :0,001 g -2000g
| Kecermatan |  | : - |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : CSIRO 2010 |  | Temperatur |  | : (20,16 ± 0,00) ºC
| Tanggal Terima |  | : 22 September 2025 |  | Kelembaban relatif |  | : (59,78 ± 0,00) %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 2 Oktober 2025 |  | Tekanan |  | : (691,6 ± 0,7) mmHg
| Lokasi Alat |  | : Lab massa BBLM
HASIL KALIBRASI
| No. | Nilai Nominal |  | Massa konvensional |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( mg )
| 1 | 0.001 |  | 0.001008 |  | 0.026
| 2 | 0.002 |  | 0.002005 |  | 0.026
| 3 | 0,002* |  | 0.001999 |  | 0.026
| 4 | 0.005 |  | 0.005013 |  | 0.026
| 5 | 0.01 |  | 0.010014 |  | 0.026
| 6 | 0.02 |  | 0.020019 |  | 0.026
| 7 | 0,02* |  | 0.020012 |  | 0.026
| 8 | 0.05 |  | 0.050018 |  | 0.026
| 9 | 0.1 |  | 0.10002 |  | 0.026
| 10 | 0.2 |  | 0.20003 |  | 0.026
| 11 | 0,2* |  | 0.20004 |  | 0.026
| 12 | 0.5 |  | 0.50004 |  | 0.027
| 13 | 1 |  | 1.0001 |  | 0.027
| 14 | 2 |  | 2.0001 |  | 0.028
| 15 | 2* |  | 2.0001 |  | 0.028
| 16 | 5 |  | 5.0001 |  | 0.029
| 17 | 10 |  | 10.0002 |  | 0.032
|  |  |  | Nomor | : 013-2.1/INT/KALIBRASI BBLM/I/2026
|  |  |  | No. Order | : K519-1
|  |  |  | Halaman | : 3 dari 3
| No. | Nilai Nominal |  | Massa konvensional |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( mg )
| 18 | 20 |  | 20.0001 |  | 0.036
| 19 | 20* |  | 20.0002 |  | 0.036
| 20 | 50 |  | 50.0001 |  | 0.042
| 21 | 100 |  | 100.0003 |  | 0.067
| 22 | 200 |  | 200.0003 |  | 0.11
| 23 | 200* |  | 200.0001 |  | 0.11
| 24 | 500 |  | 500.0011 |  | 1
| 25 | 1000 |  | 1000.0012 |  | 1.1
| 26 | 2000 |  | 2000.0036 |  | 1.4217
| 27 | 2000* |  | 2000.0049 |  | 1.4135
Catatan :
Alat ini dikalibrasi dengan Massa Standar E2 dengan ns : 158856 & YCW-622-00
yang tertelusur ke SI melalui LK-008-IDN & LK-070-IDN dan Mass Comparator
ns : 90803270 & 90602105 yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.

## 0,001
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.001 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.001003 | g
| U95 standard | 0.002 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.001
t1 | 0.001 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.00098
r2 | 0.00099 |  |  |  |  | -1e-05
r3 |  | 0.00097
t3 |  | 0.00097 |  |  |  | 0
t4 |  | 0.001
r4 |  | 0.00098 |  |  |  | 2e-05
r5 |  |  | 0.00099
t5 |  |  | 0.00099 |  |  | 0
t6 |  |  | 0.001
r6 |  |  | 0.001 |  |  | 0
r7 |  |  |  | 0.00098
t7 |  |  |  | 0.001 |  | 2e-05
t8 |  |  |  | 0.00098
r8 |  |  |  | 0.00098 |  | 0
r9 |  |  |  |  | 0.00101
t9 |  |  |  |  | 0.00101 | 0
t10 |  |  |  |  | 0.00101
r10 |  |  |  |  | 0.00099 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 5e-06 | g
[5 empty] | Stdev | 1.0247e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.001008 | g
0.001008
[5 empty] | Srepeat | 1.0247e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.001 | g |  | MPE 0,001 | 0.006 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.002 | 2 | 60 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 1.6667e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0032404 | 1 | 9 | 0.0032404 | 1 | 0.0032404 | 1.05e-05 | 1.225e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.00048 | 1 | 4 | 0.00048 | 1 | 0.00048 | 2.304e-07 | 1.3271e-14
| Buoyancy | mg | Rectangular | 4.104e-09 | 1 | 1000 | 4.104e-09 | 1 | 4.104e-09 | 1.6843e-17 | 2.8368e-37
| Sums | [8 empty] | 1.1731e-05 | 1.228e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0034251
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 11.207
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.201
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0075386
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0075386
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,002
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.002 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.002003 | g
| U95 standard | 0.002 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.00201
t1 | 0.00201 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.00202
r2 | 0.00202 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 0.00201
t3 |  | 0.002 |  |  |  | -1e-05
t4 |  | 0.00201
r4 |  | 0.00202 |  |  |  | -1e-05
r5 |  |  | 0.00202
t5 |  |  | 0.00199 |  |  | -3e-05
t6 |  |  | 0.00203
r6 |  |  | 0.00202 |  |  | 1e-05
r7 |  |  |  | 0.00203
t7 |  |  |  | 0.00201 |  | -2e-05
t8 |  |  |  | 0.00202
r8 |  |  |  | 0.002 |  | 2e-05
r9 |  |  |  |  | 0.00198
t9 |  |  |  |  | 0.00202 | 4e-05
t10 |  |  |  |  | 0.00203
r10 |  |  |  |  | 0.00201 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 2e-06 | g
[5 empty] | Stdev | 1.99e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.002005 | g
0.002005
[5 empty] | Srepeat | 1.99e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.002 | g |  | MPE 0,002 | 0.006 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.002 | 2 | 60 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 1.6667e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0062929 | 1 | 9 | 0.0062929 | 1 | 0.0062929 | 3.96e-05 | 1.7424e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.00048 | 1 | 4 | 0.00048 | 1 | 0.00048 | 2.304e-07 | 1.3271e-14
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-09 | 1 | 1000 | 8.208e-09 | 1 | 8.208e-09 | 6.7371e-17 | 4.5389e-36
| Sums | [8 empty] | 4.0831e-05 | 1.7427e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0063899
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 9.5667
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2622
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014455
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014455
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,002t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.002 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.002001 | g
| U95 standard | 0.002 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.002
t1 | 0.00199 |  |  |  |  | -1e-05
t2 | 0.00199
r2 | 0.00199 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 0.002
t3 |  | 0.00199 |  |  |  | -1e-05
t4 |  | 0.00199
r4 |  | 0.00201 |  |  |  | -2e-05
r5 |  |  | 0.002
t5 |  |  | 0.00199 |  |  | -1e-05
t6 |  |  | 0.00201
r6 |  |  | 0.002 |  |  | 1e-05
r7 |  |  |  | 0.002
t7 |  |  |  | 0.00201 |  | 1e-05
t8 |  |  |  | 0.00199
r8 |  |  |  | 0.00199 |  | 0
r9 |  |  |  |  | 0.002
t9 |  |  |  |  | 0.002 | 0
t10 |  |  |  |  | 0.00201
r10 |  |  |  |  | 0.002 | 1e-05
[5 empty] | Mean | -2e-06 | g
[5 empty] | Stdev | 9.798e-06 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.001999 | g
0.001999
[5 empty] | Srepeat | 9.798e-06
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.002 | g |  | MPE 0,02 | 0.006 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.002 | 2 | 60 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 1.6667e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0030984 | 1 | 9 | 0.0030984 | 1 | 0.0030984 | 9.6e-06 | 1.024e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.00048 | 1 | 4 | 0.00048 | 1 | 0.00048 | 2.304e-07 | 1.3271e-14
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-09 | 1 | 1000 | 8.208e-09 | 1 | 8.208e-09 | 6.7371e-17 | 4.5389e-36
| Sums | [8 empty] | 1.0831e-05 | 1.027e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0032911
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 11.4232
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.201
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0072436
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0072436
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,005
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.005 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.005004 | g
| U95 standard | 0.002 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.00501
t1 | 0.00501 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.00502
r2 | 0.005 |  |  |  |  | 2e-05
r3 |  | 0.00501
t3 |  | 0.005 |  |  |  | -1e-05
t4 |  | 0.005
r4 |  | 0.00498 |  |  |  | 2e-05
r5 |  |  | 0.005
t5 |  |  | 0.00502 |  |  | 2e-05
t6 |  |  | 0.00501
r6 |  |  | 0.005 |  |  | 1e-05
r7 |  |  |  | 0.00501
t7 |  |  |  | 0.005 |  | -1e-05
t8 |  |  |  | 0.00502
r8 |  |  |  | 0.005 |  | 2e-05
r9 |  |  |  |  | 0.005
t9 |  |  |  |  | 0.00501 | 1e-05
t10 |  |  |  |  | 0.00501
r10 |  |  |  |  | 0.005 | 1e-05
[5 empty] | Mean | 9e-06 | g
[5 empty] | Stdev | 1.1358e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.005013 | g
0.005013
[5 empty] | Srepeat | 1.1358e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.005 | g |  | MPE 0,005 | 0.006 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.002 | 2 | 60 | 0.001 | 1 | 0.001 | 1e-06 | 1.6667e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0035917 | 1 | 9 | 0.0035917 | 1 | 0.0035917 | 1.29e-05 | 1.849e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.00048 | 1 | 4 | 0.00048 | 1 | 0.00048 | 2.304e-07 | 1.3271e-14
| Buoyancy | mg | Rectangular | 2.052e-08 | 1 | 1000 | 2.052e-08 | 1 | 2.052e-08 | 4.2107e-16 | 1.773e-34
| Sums | [8 empty] | 1.4131e-05 | 1.852e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0037592
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.7825
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0083759
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0083759
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,01
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.01 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.010002 | g
| U95 standard | 0.003 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.01001
t1 | 0.01001 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.01001
r2 | 0.01002 |  |  |  |  | -1e-05
r3 |  | 0.01
t3 |  | 0.01001 |  |  |  | 1e-05
t4 |  | 0.01
r4 |  | 0.00999 |  |  |  | 1e-05
r5 |  |  | 0.00999
t5 |  |  | 0.01 |  |  | 1e-05
t6 |  |  | 0.01001
r6 |  |  | 0.00999 |  |  | 2e-05
r7 |  |  |  | 0.01
t7 |  |  |  | 0.01001 |  | 1e-05
t8 |  |  |  | 0.01002
r8 |  |  |  | 0.01 |  | 2e-05
r9 |  |  |  |  | 0.00999
t9 |  |  |  |  | 0.01002 | 3e-05
t10 |  |  |  |  | 0.01002
r10 |  |  |  |  | 0.01 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 1.2e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.077e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.010014 | g
0.010014
[5 empty] | Srepeat | 1.077e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.01 | g |  | MPE | 0.008 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.003 | 2 | 60 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2.25e-06 | 8.4375e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0034059 | 1 | 9 | 0.0034059 | 1 | 0.0034059 | 1.16e-05 | 1.4951e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.00064 | 1 | 4 | 0.00064 | 1 | 0.00064 | 4.096e-07 | 4.1943e-14
| Buoyancy | mg | Rectangular | 4.104e-08 | 1 | 1000 | 4.104e-08 | 1 | 4.104e-08 | 1.6843e-15 | 2.8368e-33
| Sums | [8 empty] | 1.426e-05 | 1.5077e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0037763
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 13.4877
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1604
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0081582
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0081582
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,02
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 2 Oktober 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.02 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.020003 | g
| U95 standard | 0.003 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.01998
t1 | 0.02 |  |  |  |  | 2e-05
t2 | 0.02001
r2 | 0.02001 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 0.01999
t3 |  | 0.02001 |  |  |  | 2e-05
t4 |  | 0.02003
r4 |  | 0.02 |  |  |  | 3e-05
r5 |  |  | 0.02001
t5 |  |  | 0.02001 |  |  | 0
t6 |  |  | 0.02002
r6 |  |  | 0.02 |  |  | 2e-05
r7 |  |  |  | 0.02001
t7 |  |  |  | 0.02003 |  | 2e-05
t8 |  |  |  | 0.02001
r8 |  |  |  | 0.01999 |  | 2e-05
r9 |  |  |  |  | 0.01999
t9 |  |  |  |  | 0.02001 | 2e-05
t10 |  |  |  |  | 0.02
r10 |  |  |  |  | 0.01999 | 1e-05
[5 empty] | Mean | 1.6e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 9.1652e-06 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.020019 | g
0.020019
[5 empty] | Srepeat | 9.1652e-06
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.02 | g |  | MPE 0,02 | 0.01 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.003 | 2 | 60 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2.25e-06 | 8.4375e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0028983 | 1 | 9 | 0.0028983 | 1 | 0.0028983 | 8.4e-06 | 7.84e-12
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.0008 | 1 | 4 | 0.0008 | 1 | 0.0008 | 6.4e-07 | 1.024e-13
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-08 | 1 | 1000 | 8.208e-08 | 1 | 8.208e-08 | 6.7371e-15 | 4.5389e-32
| Sums | [8 empty] | 1.1291e-05 | 8.0268e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0033602
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 15.8822
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1314
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0071621
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0071621
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,02t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.02 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.020005 | g
| U95 standard | 0.003 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.02
t1 | 0.02 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.02
r2 | 0.02001 |  |  |  |  | -1e-05
r3 |  | 0.01998
t3 |  | 0.02003 |  |  |  | 5e-05
t4 |  | 0.02001
r4 |  | 0.02001 |  |  |  | 0
r5 |  |  | 0.02
t5 |  |  | 0.02 |  |  | 0
t6 |  |  | 0.02002
r6 |  |  | 0.02001 |  |  | 1e-05
r7 |  |  |  | 0.02
t7 |  |  |  | 0.02 |  | 0
t8 |  |  |  | 0.02
r8 |  |  |  | 0.02001 |  | -1e-05
r9 |  |  |  |  | 0.02
t9 |  |  |  |  | 0.02002 | 2e-05
t10 |  |  |  |  | 0.02001
r10 |  |  |  |  | 0.02 | 1e-05
[5 empty] | Mean | 7e-06 | g
[5 empty] | Stdev | 1.6763e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.020012 | g
0.020012
[5 empty] | Srepeat | 1.6763e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.02 | g |  | MPE 0,02 | 0.01 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.003 | 2 | 60 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2.25e-06 | 8.4375e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0053009 | 1 | 9 | 0.0053009 | 1 | 0.0053009 | 2.81e-05 | 8.7734e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.0008 | 1 | 4 | 0.0008 | 1 | 0.0008 | 6.4e-07 | 1.024e-13
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-08 | 1 | 1000 | 8.208e-08 | 1 | 8.208e-08 | 6.7371e-15 | 4.5389e-32
| Sums | [8 empty] | 3.0991e-05 | 8.7921e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0055669
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.9238
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.012404
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.012404
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,05
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.05 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.050005 | g
| U95 standard | 0.003 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.05001
t1 | 0.04999 |  |  |  |  | -2e-05
t2 | 0.04999
r2 | 0.05001 |  |  |  |  | -2e-05
r3 |  | 0.05
t3 |  | 0.05004 |  |  |  | 4e-05
t4 |  | 0.05001
r4 |  | 0.05 |  |  |  | 1e-05
r5 |  |  | 0.04999
t5 |  |  | 0.05001 |  |  | 2e-05
t6 |  |  | 0.05003
r6 |  |  | 0.05001 |  |  | 2e-05
r7 |  |  |  | 0.05
t7 |  |  |  | 0.05002 |  | 2e-05
t8 |  |  |  | 0.05001
r8 |  |  |  | 0.05 |  | 1e-05
r9 |  |  |  |  | 0.04999
t9 |  |  |  |  | 0.05002 | 3e-05
t10 |  |  |  |  | 0.05002
r10 |  |  |  |  | 0.05 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 1.3e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.8466e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.050018 | g
0.050018
[5 empty] | Srepeat | 1.8466e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.05 | g |  | MPE | 0.012 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.003 | 2 | 60 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2.25e-06 | 8.4375e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0058395 | 1 | 9 | 0.0058395 | 1 | 0.0058395 | 3.41e-05 | 1.292e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.00096 | 1 | 4 | 0.00096 | 1 | 0.00096 | 9.216e-07 | 2.1234e-13
| Buoyancy | mg | Rectangular | 2.052e-07 | 1 | 1000 | 2.052e-07 | 1 | 2.052e-07 | 4.2107e-14 | 1.773e-30
| Sums | [8 empty] | 3.7355e-05 | 1.295e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0061119
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.7754
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.013618
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.013618
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,1
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.1 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.10001 | g
| U95 standard | 0.003 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.1
t1 | 0.1 |  |  |  |  | 0
t2 | 0.10001
r2 | 0.10001 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 0.1
t3 |  | 0.10002 |  |  |  | 2e-05
t4 |  | 0.10001
r4 |  | 0.09999 |  |  |  | 2e-05
r5 |  |  | 0.1
t5 |  |  | 0.10002 |  |  | 2e-05
t6 |  |  | 0.10004
r6 |  |  | 0.10001 |  |  | 3e-05
r7 |  |  |  | 0.10001
t7 |  |  |  | 0.10002 |  | 1e-05
t8 |  |  |  | 0.10001
r8 |  |  |  | 0.1 |  | 1e-05
r9 |  |  |  |  | 0.1
t9 |  |  |  |  | 0.10004 | 4e-05
t10 |  |  |  |  | 0.10001
r10 |  |  |  |  | 0.1 | 1e-05
[5 empty] | Mean | 1.6e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.2e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.10002 | g
0.10002
[5 empty] | Srepeat | 1.2e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.1 | g |  | MPE 0,1 | 0.015 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.003 | 2 | 60 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2.25e-06 | 8.4375e-14
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0037947 | 1 | 9 | 0.0037947 | 1 | 0.0037947 | 1.44e-05 | 2.304e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.0012 | 1 | 4 | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 1.44e-06 | 5.184e-13
| Buoyancy | mg | Rectangular | 4.104e-07 | 1 | 1000 | 4.104e-07 | 1 | 4.104e-07 | 1.6843e-13 | 2.8368e-29
| Sums | [8 empty] | 1.8091e-05 | 2.3643e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0042533
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 13.8426
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1604
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0091888
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0091888
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,2
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.2 | g
Mass Comp
| Resolusi | 2e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.20001 | g
| U95 standard | 0.005 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.20002
t1 | 0.20003 |  |  |  |  | 1e-05
t2 | 0.20003
r2 | 0.2 |  |  |  |  | 3e-05
r3 |  | 0.20001
t3 |  | 0.20002 |  |  |  | 1e-05
t4 |  | 0.20002
r4 |  | 0.2 |  |  |  | 2e-05
r5 |  |  | 0.19999
t5 |  |  | 0.2 |  |  | 1e-05
t6 |  |  | 0.20003
r6 |  |  | 0.2 |  |  | 3e-05
r7 |  |  |  | 0.19998
t7 |  |  |  | 0.20002 |  | 4e-05
t8 |  |  |  | 0.20001
r8 |  |  |  | 0.2 |  | 1e-05
r9 |  |  |  |  | 0.2
t9 |  |  |  |  | 0.20002 | 2e-05
t10 |  |  |  |  | 0.20003
r10 |  |  |  |  | 0.20001 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 2e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1e-05 | g
[5 empty] | S_res | 8.2e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.20003 | g
0.20003
[5 empty] | Srepeat | 1e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.2 | g |  | MPE 0,2 | 0.02 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.005 | 2 | 60 | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 6.25e-06 | 6.5104e-13
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0031623 | 1 | 9 | 0.0031623 | 1 | 0.0031623 | 1e-05 | 1.1111e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.0016 | 1 | 4 | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 2.56e-06 | 1.6384e-12
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-07 | 1 | 1000 | 8.208e-07 | 1 | 8.208e-07 | 6.7371e-13 | 4.5389e-28
| Sums | [8 empty] | 1.8811e-05 | 1.3401e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0043371
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 26.4054
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0555
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0089151
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0089151
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,2t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.02 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.2 | g
| U95 standard | 0.005 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.2
t1 | 0.20005 |  |  |  |  | 5e-05
t2 | 0.20003
r2 | 0.20001 |  |  |  |  | 2e-05
r3 |  | 0.2
t3 |  | 0.20003 |  |  |  | 3e-05
t4 |  | 0.20003
r4 |  | 0.2 |  |  |  | 3e-05
r5 |  |  | 0.2
t5 |  |  | 0.20004 |  |  | 4e-05
t6 |  |  | 0.20003
r6 |  |  | 0.2 |  |  | 3e-05
r7 |  |  |  | 0.2
t7 |  |  |  | 0.20004 |  | 4e-05
t8 |  |  |  | 0.20004
r8 |  |  |  | 0.2 |  | 4e-05
r9 |  |  |  |  | 0.20001
t9 |  |  |  |  | 0.20004 | 3e-05
t10 |  |  |  |  | 0.20002
r10 |  |  |  |  | 0.2 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 3.3e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 9e-06 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.20004 | g
0.20004
[5 empty] | Srepeat | 9e-06
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.02 | g |  | MPE 0,2 | 0.02 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.005 | 2 | 60 | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 6.25e-06 | 6.5104e-13
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.002846 | 1 | 9 | 0.002846 | 1 | 0.002846 | 8.1e-06 | 7.29e-12
| Rounding | mg | Rectangular | 5e-05 | 1.7321 | 1000 | 2.8868e-05 | 1 | 2.8868e-05 | 8.3333e-10 | 6.9444e-22
| Instability | mg | Normal | 0.0016 | 1 | 4 | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 2.56e-06 | 1.6384e-12
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-08 | 1 | 1000 | 8.208e-08 | 1 | 8.208e-08 | 6.7371e-15 | 4.5389e-32
| Sums | [8 empty] | 1.6911e-05 | 9.5794e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0041123
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 29.8531
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0452
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0084106
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0084106
| KAN | [8 empty] | 0.026

## 0,5
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 0.5 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 0.50001 | g
| U95 standard | 0.006 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.49999
t1 | 0.50003 |  |  |  |  | 4e-05
t2 | 0.50001
r2 | 0.5 |  |  |  |  | 1e-05
r3 |  | 0.50001
t3 |  | 0.50003 |  |  |  | 2e-05
t4 |  | 0.50002
r4 |  | 0.49997 |  |  |  | 5e-05
r5 |  |  | 0.49999
t5 |  |  | 0.50003 |  |  | 4e-05
t6 |  |  | 0.50001
r6 |  |  | 0.49999 |  |  | 2e-05
r7 |  |  |  | 0.5
t7 |  |  |  | 0.50003 |  | 3e-05
t8 |  |  |  | 0.50004
r8 |  |  |  | 0.50001 |  | 3e-05
r9 |  |  |  |  | 0.49998
t9 |  |  |  |  | 0.50001 | 3e-05
t10 |  |  |  |  | 0.50002
r10 |  |  |  |  | 0.49999 | 3e-05
[5 empty] | Mean | 3e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.0954e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 0.50004 | g
0.50004
[5 empty] | Srepeat | 1.0954e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 0.5 | g |  | MPE 0,5 | 0.025 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.006 | 2 | 60 | 0.003 | 1 | 0.003 | 9e-06 | 1.35e-12
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0034641 | 1 | 9 | 0.0034641 | 1 | 0.0034641 | 1.2e-05 | 1.6e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.002 | 1 | 4 | 0.002 | 1 | 0.002 | 4e-06 | 4e-12
| Buoyancy | mg | Rectangular | 2.052e-06 | 1 | 1000 | 2.052e-06 | 1 | 2.052e-06 | 4.2107e-12 | 1.773e-26
| Sums | [8 empty] | 2.5083e-05 | 2.135e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0050083
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 29.4695
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0452
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.010243
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.010243
| KAN | [8 empty] | 0.027

## 1
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 1 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 1 | g
| U95 standard | 0.007 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 0.99998
t1 | 1.0001 |  |  |  |  | 7e-05
t2 | 1.0001
r2 | 1 |  |  |  |  | 5e-05
r3 |  | 1
t3 |  | 1 |  |  |  | 3e-05
t4 |  | 1
r4 |  | 1 |  |  |  | 2e-05
r5 |  |  | 0.99998
t5 |  |  | 1 |  |  | 6e-05
t6 |  |  | 1.0001
r6 |  |  | 0.99997 |  |  | 8e-05
r7 |  |  |  | 1
t7 |  |  |  | 1.0001 |  | 7e-05
t8 |  |  |  | 1.0001
r8 |  |  |  | 1 |  | 7e-05
r9 |  |  |  |  | 0.99999
t9 |  |  |  |  | 1.0001 | 6e-05
t10 |  |  |  |  | 1
r10 |  |  |  |  | 0.99999 | 5e-05
[5 empty] | Mean | 5.6e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.8e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 1.0001 | g
1.0001
[5 empty] | Srepeat | 1.8e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 1 | g |  | MPE 1 | 0.03 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.007 | 2 | 60 | 0.0035 | 1 | 0.0035 | 1.225e-05 | 2.501e-12
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0056921 | 1 | 9 | 0.0056921 | 1 | 0.0056921 | 3.24e-05 | 1.1664e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0024 | 1 | 4 | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 5.76e-06 | 8.2944e-12
| Buoyancy | mg | Rectangular | 4.104e-06 | 1 | 1000 | 4.104e-06 | 1 | 4.104e-06 | 1.6843e-11 | 2.8368e-25
| Sums | [8 empty] | 5.0493e-05 | 1.2744e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0071059
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 20.0068
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.086
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014823
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014823
| KAN | [8 empty] | 0.027

## 2
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 2 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 2 | g
| U95 standard | 0.009 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 2
t1 | 2.0001 |  |  |  |  | 5e-05
t2 | 2.0001
r2 | 2 |  |  |  |  | 6e-05
r3 |  | 2
t3 |  | 2.0001 |  |  |  | 9e-05
t4 |  | 2.0001
r4 |  | 2 |  |  |  | 7e-05
r5 |  |  | 2
t5 |  |  | 2.0001 |  |  | 9e-05
t6 |  |  | 2.0001
r6 |  |  | 2 |  |  | 7e-05
r7 |  |  |  | 2
t7 |  |  |  | 2 |  | 7e-05
t8 |  |  |  | 2.0001
r8 |  |  |  | 2 |  | 6e-05
r9 |  |  |  |  | 2
t9 |  |  |  |  | 2.0001 | 5.6e-05
t10 |  |  |  |  | 2
r10 |  |  |  |  | 2 | 5e-05
[5 empty] | Mean | 6.66e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.3713e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 2.0001 | g
2.0001
[5 empty] | Srepeat | 1.3713e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 2 | g |  | MPE 2 g | 0.04 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.009 | 2 | 60 | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 2.025e-05 | 6.8344e-12
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0043364 | 1 | 9 | 0.0043364 | 1 | 0.0043364 | 1.8804e-05 | 3.9288e-11
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0032 | 1 | 4 | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 1.024e-05 | 2.6214e-11
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-06 | 1 | 1000 | 8.208e-06 | 1 | 8.208e-06 | 6.7371e-11 | 4.5389e-24
| Sums | [8 empty] | 4.9377e-05 | 7.2337e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0070269
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 33.7053
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0345
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014296
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.014296
| KAN | [8 empty] | 0.028

## 2t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 2 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 2 | g
| U95 standard | 0.009 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 2
t1 | 2 |  |  |  |  | 5e-05
t2 | 2
r2 | 2 |  |  |  |  | 4e-05
r3 |  | 2
t3 |  | 2 |  |  |  | 5e-05
t4 |  | 2.0001
r4 |  | 2 |  |  |  | 6e-05
r5 |  |  | 2
t5 |  |  | 2 |  |  | 6e-05
t6 |  |  | 2.0001
r6 |  |  | 2 |  |  | 7e-05
r7 |  |  |  | 2
t7 |  |  |  | 2.0001 |  | 6e-05
t8 |  |  |  | 2
r8 |  |  |  | 2 |  | 5e-05
r9 |  |  |  |  | 2
t9 |  |  |  |  | 2 | 6e-05
t10 |  |  |  |  | 2
r10 |  |  |  |  | 2 | 5e-05
[5 empty] | Mean | 5.5e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 8.0623e-06 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 2 | g
2
[5 empty] | Srepeat | 8.0623e-06
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 2 | g |  | MPE 2 | 0.04 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.009 | 2 | 60 | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 2.025e-05 | 6.8344e-12
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0025495 | 1 | 9 | 0.0025495 | 1 | 0.0025495 | 6.5e-06 | 4.6944e-12
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0032 | 1 | 4 | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 1.024e-05 | 2.6214e-11
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-06 | 1 | 1000 | 8.208e-06 | 1 | 8.208e-06 | 6.7371e-11 | 4.5389e-24
| Sums | [8 empty] | 3.7073e-05 | 3.7743e-11
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.0060888
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 36.4155
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.012349
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.012349
| KAN | [8 empty] | 0.028

## 5
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 5 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 5 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 5 | g
| U95 standard | 0.011 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 5
t1 | 5.0001 |  |  |  |  | 6e-05
t2 | 5.0001
r2 | 5 |  |  |  |  | 6e-05
r3 |  | 5
t3 |  | 5.0001 |  |  |  | 0.00012
t4 |  | 5.0001
r4 |  | 5 |  |  |  | 8e-05
r5 |  |  | 5
t5 |  |  | 5.0001 |  |  | 8e-05
t6 |  |  | 5
r6 |  |  | 5 |  |  | 4e-05
r7 |  |  |  | 5
t7 |  |  |  | 5.0001 |  | 0.00013
t8 |  |  |  | 5.0001
r8 |  |  |  | 5 |  | 6e-05
r9 |  |  |  |  | 5
t9 |  |  |  |  | 5.0001 | 8e-05
t10 |  |  |  |  | 5.0001
r10 |  |  |  |  | 5 | 7e-05
[5 empty] | Mean | 7.8e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 2.6382e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 5.0001 | g
5.0001
[5 empty] | Srepeat | 2.6382e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 5 | g |  | MPE 5 g | 0.05 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.011 | 2 | 60 | 0.0055 | 1 | 0.0055 | 3.025e-05 | 1.5251e-11
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0083427 | 1 | 9 | 0.0083427 | 1 | 0.0083427 | 6.96e-05 | 5.3824e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.004 | 1 | 4 | 0.004 | 1 | 0.004 | 1.6e-05 | 6.4e-11
| Buoyancy | mg | Rectangular | 2.052e-05 | 1 | 1000 | 2.052e-05 | 1 | 2.052e-05 | 4.2107e-10 | 1.773e-22
| Sums | [8 empty] | 0.00011593 | 6.1749e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.010767
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 21.7665
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0796
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.022392
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.022392
| KAN | [8 empty] | 0.029

## 10
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 10 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 10 | g
| U95 standard | 0.014 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 10
t1 | 10.0002 |  |  |  |  | 0.00021
t2 | 10.0002
r2 | 10 |  |  |  |  | 0.00016
r3 |  | 10
t3 |  | 10.0002 |  |  |  | 0.00016
t4 |  | 10.0002
r4 |  | 10 |  |  |  | 0.00018
r5 |  |  | 10
t5 |  |  | 10.0001 |  |  | 0.0001
t6 |  |  | 10.0001
r6 |  |  | 10 |  |  | 0.00012
r7 |  |  |  | 10
t7 |  |  |  | 10.0002 |  | 0.00015
t8 |  |  |  | 10.0002
r8 |  |  |  | 10 |  | 0.00014
r9 |  |  |  |  | 10
t9 |  |  |  |  | 10.0002 | 0.00018
t10 |  |  |  |  | 10.0002
r10 |  |  |  |  | 10 | 0.00019
[5 empty] | Mean | 0.000159 | g
[5 empty] | Stdev | 3.1448e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 10.0002 | g
10.0002
[5 empty] | Srepeat | 3.1448e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 10 | g |  | MPE 10 g | 0.06 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.014 | 2 | 60 | 0.007 | 1 | 0.007 | 4.9e-05 | 4.0017e-11
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0099448 | 1 | 9 | 0.0099448 | 1 | 0.0099448 | 9.89e-05 | 1.0868e-09
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0048 | 1 | 4 | 0.0048 | 1 | 0.0048 | 2.304e-05 | 1.3271e-10
| Buoyancy | mg | Rectangular | 4.104e-05 | 1 | 1000 | 4.104e-05 | 1 | 4.104e-05 | 1.6843e-09 | 2.8368e-21
| Sums | [8 empty] | 0.00017103 | 1.2595e-09
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.013078
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 23.2226
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0687
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.027053
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.027053
| KAN | [8 empty] | 0.032

## 20
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 20 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 20 | g
| U95 standard | 0.018 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 20
t1 | 20.0001 |  |  |  |  | 4e-05
t2 | 20.0001
r2 | 20 |  |  |  |  | 5e-05
r3 |  | 20.0001
t3 |  | 20.0001 |  |  |  | 4e-05
t4 |  | 20.0001
r4 |  | 20 |  |  |  | 9e-05
r5 |  |  | 20
t5 |  |  | 20.0001 |  |  | 9e-05
t6 |  |  | 20.0001
r6 |  |  | 20 |  |  | 9e-05
r7 |  |  |  | 20
t7 |  |  |  | 20.0001 |  | 6e-05
t8 |  |  |  | 20.0001
r8 |  |  |  | 20.0001 |  | 4e-05
r9 |  |  |  |  | 20
t9 |  |  |  |  | 20.0001 | 9e-05
t10 |  |  |  |  | 20.0001
r10 |  |  |  |  | 20 | 5e-05
[5 empty] | Mean | 6.4e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 2.2e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 20.0001 | g
20.0001
[5 empty] | Srepeat | 2.2e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 20 | g |  | MPE 20 | 0.08 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.018 | 2 | 60 | 0.009 | 1 | 0.009 | 8.1e-05 | 1.0935e-10
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.006957 | 1 | 9 | 0.006957 | 1 | 0.006957 | 4.84e-05 | 2.6028e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0064 | 1 | 4 | 0.0064 | 1 | 0.0064 | 4.096e-05 | 4.1943e-10
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-05 | 1 | 1000 | 8.208e-05 | 1 | 8.208e-05 | 6.7371e-09 | 4.5389e-20
| Sums | [8 empty] | 0.00017045 | 7.8906e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.013056
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 36.8198
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.026478
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.026478
| KAN | [8 empty] | 0.036

## 20t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 20 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 20 | g
| U95 standard | 0.018 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 20
t1 | 20.0002 |  |  |  |  | 0.00018
t2 | 20.0002
r2 | 20 |  |  |  |  | 0.00015
r3 |  | 20.0001
t3 |  | 20.0002 |  |  |  | 0.00014
t4 |  | 20.0002
r4 |  | 20 |  |  |  | 0.00018
r5 |  |  | 20
t5 |  |  | 20.0002 |  |  | 0.00021
t6 |  |  | 20.0002
r6 |  |  | 20 |  |  | 0.00016
r7 |  |  |  | 20
t7 |  |  |  | 20.0002 |  | 0.00018
t8 |  |  |  | 20.0002
r8 |  |  |  | 20.0001 |  | 0.00013
r9 |  |  |  |  | 20
t9 |  |  |  |  | 20.0002 | 0.00019
t10 |  |  |  |  | 20.0002
r10 |  |  |  |  | 20.0001 | 0.00016
[5 empty] | Mean | 0.000168 | g
[5 empty] | Stdev | 2.3152e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 20.0002 | g
20.0002
[5 empty] | Srepeat | 2.3152e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 20 | g |  | MPE 20 g | 0.08 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.018 | 2 | 60 | 0.009 | 1 | 0.009 | 8.1e-05 | 1.0935e-10
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0073212 | 1 | 9 | 0.0073212 | 1 | 0.0073212 | 5.36e-05 | 3.1922e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.0064 | 1 | 4 | 0.0064 | 1 | 0.0064 | 4.096e-05 | 4.1943e-10
| Buoyancy | mg | Rectangular | 8.208e-05 | 1 | 1000 | 8.208e-05 | 1 | 8.208e-05 | 6.7371e-09 | 4.5389e-20
| Sums | [8 empty] | 0.00017565 | 8.48e-10
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.013253
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 36.3833
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.026879
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.026879
| KAN | [8 empty] | 0.036

## 50
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 50 | g
Mass Comp
| Resolusi | 1e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 50 | g
| U95 standard | 0.03 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 50
t1 | 50.0001 |  |  |  |  | 5e-05
t2 | 50.0001
r2 | 50 |  |  |  |  | 0.00011
r3 |  | 50
t3 |  | 50 |  |  |  | 8e-05
t4 |  | 50.0001
r4 |  | 50 |  |  |  | 7e-05
r5 |  |  | 50
t5 |  |  | 50 |  |  | -1e-05
t6 |  |  | 50
r6 |  |  | 50 |  |  | -1e-05
r7 |  |  |  | 50
t7 |  |  |  | 50.0001 |  | 7e-05
t8 |  |  |  | 50
r8 |  |  |  | 50 |  | 7e-05
r9 |  |  |  |  | 50
t9 |  |  |  |  | 50.0001 | 7e-05
t10 |  |  |  |  | 50
r10 |  |  |  |  | 50 | 4e-05
[5 empty] | Mean | 5.4e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 3.6387e-05 | g
[5 empty] | S_res | 4.1e-06 | g
[5 empty] | Mt | 50.0001 | g
50.0001
[5 empty] | Srepeat | 3.6387e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 50 | g |  | MPE 50 | 0.1 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.03 | 2 | 60 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.000225 | 8.4375e-10
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.011507 | 1 | 9 | 0.011507 | 1 | 0.011507 | 0.0001324 | 1.9478e-09
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.008 | 1 | 4 | 0.008 | 1 | 0.008 | 6.4e-05 | 1.024e-09
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.0002052 | 1 | 1000 | 0.0002052 | 1 | 0.0002052 | 4.2107e-08 | 1.773e-18
| Sums | [8 empty] | 0.00042153 | 3.8155e-09
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.020531
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 46.5689
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0129
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.041327
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.041327
| KAN | [8 empty] | 0.042

## 100
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 100 | g
Mass Comp
| Resolusi | 2e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 100.0003 | g
| U95 standard | 0.05 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 100
t1 | 100 |  |  |  |  | 0
t2 | 100
r2 | 100 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 100
t3 |  | 100.0001 |  |  |  | 4e-05
t4 |  | 100.0001
r4 |  | 100 |  |  |  | 6e-05
r5 |  |  | 100
t5 |  |  | 100 |  |  | 2e-05
t6 |  |  | 100
r6 |  |  | 100 |  |  | 4e-05
r7 |  |  |  | 100
t7 |  |  |  | 100 |  | 4e-05
t8 |  |  |  | 100
r8 |  |  |  | 100 |  | 2e-05
r9 |  |  |  |  | 100
t9 |  |  |  |  | 100 | 2e-05
t10 |  |  |  |  | 100
r10 |  |  |  |  | 100 | 2e-05
[5 empty] | Mean | 2.6e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 1.8e-05 | g
[5 empty] | S_res | 8.2e-06 | g
[5 empty] | Mt | 100.0003 | g
100.0003
[5 empty] | Srepeat | 1.8e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 100 | g |  | MPE 100 | 0.15 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.05 | 2 | 60 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.000625 | 6.5104e-09
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0056921 | 1 | 9 | 0.0056921 | 1 | 0.0056921 | 3.24e-05 | 1.1664e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.012 | 1 | 4 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.000144 | 5.184e-09
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.0004104 | 1 | 1000 | 0.0004104 | 1 | 0.0004104 | 1.6843e-07 | 2.8368e-17
| Sums | [8 empty] | 0.00080165 | 1.1811e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.028313
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 54.4105
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0049
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.056765
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.056765
| KAN | [8 empty] | 0.067

## 200
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 200 | g
Mass Comp
| Resolusi | 5e-06 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 200.0002 | g
| U95 standard | 0.08 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 200
t1 | 200 |  |  |  |  | 5e-05
t2 | 200
r2 | 200 |  |  |  |  | 0.0001
r3 |  | 200
t3 |  | 200 |  |  |  | 5e-05
t4 |  | 200
r4 |  | 200 |  |  |  | 5e-05
r5 |  |  | 200
t5 |  |  | 200 |  |  | 5e-05
t6 |  |  | 200
r6 |  |  | 200 |  |  | 5e-05
r7 |  |  |  | 199.9999
t7 |  |  |  | 200 |  | 5e-05
t8 |  |  |  | 200
r8 |  |  |  | 200 |  | 0
r9 |  |  |  |  | 200
t9 |  |  |  |  | 200 | 0
t10 |  |  |  |  | 200
r10 |  |  |  |  | 199.9999 | 5e-05
[5 empty] | Mean | 4.5e-05 | g
[5 empty] | Stdev | 2.6926e-05 | g
[5 empty] | S_res | 2.05e-06 | g
[5 empty] | Mt | 200.0003 | g
200.0003
[5 empty] | Srepeat | 2.6926e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 200 | g |  | MPE 200 | 0.3 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.08 | 2 | 60 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 4.2667e-08
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.0085147 | 1 | 9 | 0.0085147 | 1 | 0.0085147 | 7.25e-05 | 5.8403e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.024 | 1 | 4 | 0.024 | 1 | 0.024 | 0.000576 | 8.2944e-08
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.0008208 | 1 | 1000 | 0.0008208 | 1 | 0.0008208 | 6.7371e-07 | 4.5389e-16
| Sums | [8 empty] | 0.0022493 | 1.2619e-07
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.047426
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 40.0901
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0211
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.095852
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.095852
| KAN | [8 empty] | 0.11

## 200t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 200 | g
Mass Comp
| Resolusi | 5e-05 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 200.0002 | g
| U95 standard | 0.08 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 200
t1 | 199.9999 |  |  |  |  | -0.0001
t2 | 200
r2 | 200 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 200
t3 |  | 199.9999 |  |  |  | -0.0001
t4 |  | 199.9999
r4 |  | 200 |  |  |  | -0.0001
r5 |  |  | 200
t5 |  |  | 199.9998 |  |  | -0.00015
t6 |  |  | 199.9998
r6 |  |  | 200 |  |  | -0.00015
r7 |  |  |  | 200
t7 |  |  |  | 199.9998 |  | -0.00015
t8 |  |  |  | 199.9998
r8 |  |  |  | 200 |  | -0.00015
r9 |  |  |  |  | 200
t9 |  |  |  |  | 199.9998 | -0.00015
t10 |  |  |  |  | 199.9998
r10 |  |  |  |  | 199.9999 | -0.0001
[5 empty] | Mean | -0.000115 | g
[5 empty] | Stdev | 4.5e-05 | g
[5 empty] | S_res | 2.05e-05 | g
[5 empty] | Mt | 200.0001 | g
200.0001
[5 empty] | Srepeat | 4.5e-05
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 200 | g |  | MPE 10000 g | 0.3 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.08 | 2 | 60 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 4.2667e-08
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.01423 | 1 | 9 | 0.01423 | 1 | 0.01423 | 0.0002025 | 4.5563e-09
| Rounding | mg | Rectangular | 0.0005 | 1.7321 | 1000 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 6.9444e-18
| Instability | mg | Normal | 0.024 | 1 | 4 | 0.024 | 1 | 0.024 | 0.000576 | 8.2944e-08
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.0008208 | 1 | 1000 | 0.0008208 | 1 | 0.0008208 | 6.7371e-07 | 4.5389e-16
| Sums | [8 empty] | 0.0023793 | 1.3017e-07
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.048778
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 43.4893
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0167
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.098369
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.098369
| KAN | [8 empty] | 0.11

## 500
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 500 | g
Mass Comp
| Resolusi | 0.001 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 500.0007 | g
| U95 standard | 0.16 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 500.008
t1 | 500.009 |  |  |  |  | 0.001
t2 | 500.009
r2 | 500.01 |  |  |  |  | -0.001
r3 |  | 500.012
t3 |  | 500.014 |  |  |  | 0.002
t4 |  | 500.013
r4 |  | 500.014 |  |  |  | -0.001
r5 |  |  | 500.014
t5 |  |  | 500.016 |  |  | 0.002
t6 |  |  | 500.015
r6 |  |  | 500.013 |  |  | 0.002
r7 |  |  |  | 500.007
t7 |  |  |  | 500.008 |  | 0.001
t8 |  |  |  | 500.008
r8 |  |  |  | 500.009 |  | -0.001
r9 |  |  |  |  | 500.008
t9 |  |  |  |  | 500.008 | 0
t10 |  |  |  |  | 500.009
r10 |  |  |  |  | 500.01 | -0.001
[5 empty] | Mean | 0.0004 | g
[5 empty] | Stdev | 0.0012806 | g
[5 empty] | S_res | 0.00041 | g
[5 empty] | Mt | 500.0011 | g
500.0011
[5 empty] | Srepeat | 0.0012806
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 500 | g |  | MPE | 0.75 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.16 | 2 | 60 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 6.8267e-07
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.40497 | 1 | 9 | 0.40497 | 1 | 0.40497 | 0.164 | 0.0029884
| Rounding | mg | Rectangular | 0.005 | 1.7321 | 1000 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 6.9444e-14
| Instability | mg | Normal | 0.06 | 1 | 4 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 3.24e-06
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.002052 | 1 | 1000 | 0.002052 | 1 | 0.002052 | 4.2107e-06 | 1.773e-14
| Sums | [8 empty] | 0.17401 | 0.0029924
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.41715
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.1192
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.92946
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.92946
| KAN | [8 empty] | 1

## 1000
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 1000 | g
Mass Comp
| Resolusi | 0.001 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO |  | `
| Merk Kalibrator | Mettler Toledo
| No Seri | 158856
| Massa standard | 1000.0009 | g
| U95 standard | 0.16 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 1000.01
t1 | 1000.013 |  |  |  |  | 0.003
t2 | 1000.014
r2 | 1000.014 |  |  |  |  | 0
r3 |  | 1000.016
t3 |  | 1000.016 |  |  |  | 0
t4 |  | 1000.016
r4 |  | 1000.016 |  |  |  | 0
r5 |  |  | 1000.02
t5 |  |  | 1000.02 |  |  | 0
t6 |  |  | 1000.018
r6 |  |  | 1000.02 |  |  | -0.002
r7 |  |  |  | 1000.015
t7 |  |  |  | 1000.018 |  | 0.003
t8 |  |  |  | 1000.018
r8 |  |  |  | 1000.019 |  | -0.001
r9 |  |  |  |  | 1000.02
t9 |  |  |  |  | 1000.02 | 0
t10 |  |  |  |  | 1000.021
r10 |  |  |  |  | 1000.021 | 0
[5 empty] | Mean | 0.0003 | g
[5 empty] | Stdev | 0.0014866 | g
[5 empty] | S_res | 0.00041 | g
[5 empty] | Mt | 1000.0012 | g
1000.0012
[5 empty] | Srepeat | 0.0014866
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 1000 | g |  | MPE 1000 | 1.5 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.16 | 2 | 60 | 0.08 | 1 | 0.08 | 0.0064 | 6.8267e-07
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.47011 | 1 | 9 | 0.47011 | 1 | 0.47011 | 0.221 | 0.0054268
| Rounding | mg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Instability | mg | Normal | 0.12 | 1 | 4 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.0144 | 5.184e-05
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.004104 | 1 | 1000 | 0.004104 | 1 | 0.004104 | 1.6843e-05 | 2.8368e-13
| Sums | [8 empty] | 0.24265 | 0.0054793
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.4926
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 10.7457
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.2281
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.0976
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.0976
| KAN | [8 empty] | 1.1

## 2000
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 2000 | g
Mass Comp
| Resolusi | 0.001 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 |  | `
| Merk Kalibrator | Kern
| No Seri | YCW-622-00
| Massa standard | 1999.9985 | g
| U95 standard | 0.32 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 2000.026
t1 | 2000.032 |  |  |  |  | 0.006
t2 | 2000.031
r2 | 2000.029 |  |  |  |  | 0.002
r3 |  | 2000.031
t3 |  | 2000.038 |  |  |  | 0.007
t4 |  | 2000.036
r4 |  | 2000.034 |  |  |  | 0.002
r5 |  |  | 2000.03
t5 |  |  | 2000.037 |  |  | 0.007
t6 |  |  | 2000.037
r6 |  |  | 2000.031 |  |  | 0.006
r7 |  |  |  | 2000.032
t7 |  |  |  | 2000.036 |  | 0.004
t8 |  |  |  | 2000.038
r8 |  |  |  | 2000.032 |  | 0.006
r9 |  |  |  |  | 2000.031
t9 |  |  |  |  | 2000.038 | 0.007
t10 |  |  |  |  | 2000.036
r10 |  |  |  |  | 2000.032 | 0.004
[5 empty] | Mean | 0.0051 | g
[5 empty] | Stdev | 0.0018682 | g
[5 empty] | S_res | 0.00041 | g
[5 empty] | Mt | 2000.0036 | g
2000.0036
[5 empty] | Srepeat | 0.0018682
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 2000 | g |  | MPE | 3 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.32 | 2 | 60 | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.0256 | 1.0923e-05
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.59076 | 1 | 9 | 0.59076 | 1 | 0.59076 | 0.349 | 0.013533
| Rounding | mg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Instability | mg | Normal | 0.24 | 1 | 4 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.0576 | 0.00082944
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.008208 | 1 | 1000 | 0.008208 | 1 | 0.008208 | 6.7371e-05 | 4.5389e-12
| Sums | [8 empty] | 0.4331 | 0.014374
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.6581
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 13.0499
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1604
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.4217
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.4217
| KAN | [8 empty] | 1.1

## 2000t
E2 2024 |  |  |  | F1 (B4T 2024) |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO 2025 |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 0.001 | 0.001003 | 0.002 | 50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 0.002 | 0.002003 | 0.002 | 20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.005 | 8 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 0,002t | 0.002001 | 0.002 | 10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000* | 1999.999 | 3 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 0.005 | 0.005004 | 0.002 | 5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200* | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.996 | 3 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.003 | 2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.7 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.003 | 1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 500 | 1.1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 0,02t | 0.020005 | 0.003 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9995 | 0.3 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.003 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20* | 20 | 0.009 |  | 200* | 199.9987 | 0.3 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.003 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9996 | 0.16 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.005 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9996 | 0.1 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.005 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.08 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.006 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2* | 2 | 0.005 |  | 20* | 20 | 0.08 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 1 | 1 | 0.007 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.06 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 2 | 2 | 0.009 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 2t | 2 | 0.009 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 5 | 0.50001 | 0.011 | 500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0.2* | 0.20001 | 0.003 |  | 2* | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 10 | 10 | 0.014 | 200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 20 | 20 | 0.018 | 100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 20t | 20 | 0.018 | 50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 50 | 50 | 0.03 | 20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
| ISI DATA | [6 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 100 | 100.0003 | 0.05 | 10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
| Deskripsi | Isi | Satuan |  |  |  |  | B | 19999.19 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 0.08 | 5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| No Order | K519-1 | [5 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 0.08 | 2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Pemilik Alat | PT. XXXXXX | [5 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 500 | 500.0007 | 0.16 | 1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
| Alamat Pemilik Alat | Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi | [5 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 1000 | 1000.0009 | 0.16
| Lokasi Alat | Lab massa BBLM | [5 empty] | F | 19999.33 | 45
| Nama Alat | Anak timbangan | [5 empty] | G | 19999.21 | 45
| Merk | - | [5 empty] | H | 20000.486 | 45
| Tipe | F1 | [5 empty] | I | 19999.254 | 45
| No Seri | 124918
| No. Identifikasi | -
| Temperatur Awal | 20.1 | °C
| Temperatur Akhir | 20.1 | °C
| Temperatur rata2 | 20.1 | °C
| Kelembaban Awal | 60 | %RH
| Kelembaban Akhir | 60 | %RH
| Kelembapan rata2 | 60 | %RH
| Tekanan awal | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 922 | hPa | 691.559 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tanggal Terima | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Tanggal Kalibrasi | 22 September 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
| Titik Ukur | 2000 | g
Mass Comp
| Resolusi | 0.001 | g
| No. Seri Mass comp | 90803270
| Kalibrator | E2 |  | `
| Merk Kalibrator | Kern
| No Seri | YCW-622-00
| Massa standard | 1999.9985 | g
| U95 standard | 0.32 | mg
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 2000.026
t1 | 2000.03 |  |  |  |  | 0.004
t2 | 2000.041
r2 | 2000.034 |  |  |  |  | 0.007
r3 |  | 2000.031
t3 |  | 2000.039 |  |  |  | 0.008
t4 |  | 2000.039
r4 |  | 2000.034 |  |  |  | 0.005
r5 |  |  | 2000.03
t5 |  |  | 2000.04 |  |  | 0.01
t6 |  |  | 2000.037
r6 |  |  | 2000.031 |  |  | 0.006
r7 |  |  |  | 2000.032
t7 |  |  |  | 2000.04 |  | 0.008
t8 |  |  |  | 2000.039
r8 |  |  |  | 2000.032 |  | 0.007
r9 |  |  |  |  | 2000.031
t9 |  |  |  |  | 2000.035 | 0.004
t10 |  |  |  |  | 2000.037
r10 |  |  |  |  | 2000.032 | 0.005
[5 empty] | Mean | 0.0064 | g
[5 empty] | Stdev | 0.0018547 | g
[5 empty] | S_res | 0.00041 | g
[5 empty] | Mt | 2000.0049 | g
2000.0049
[5 empty] | Srepeat | 0.0018547
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak timbangan M3
| Standar yang digunakan : | Anak timbangan F1
| Titik Ukur : | 2000 | g |  | MPE | 3 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 0.32 | 2 | 60 | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.0256 | 1.0923e-05
| Repeatability | mg | Rectangular | 0.58652 | 1 | 9 | 0.58652 | 1 | 0.58652 | 0.344 | 0.013148
| Rounding | mg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Instability | mg | Normal | 0.24 | 1 | 4 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.0576 | 0.00082944
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.008208 | 1 | 1000 | 0.008208 | 1 | 0.008208 | 6.7371e-05 | 4.5389e-12
| Sums | [8 empty] | 0.4281 | 0.013989
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.65429
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 13.1012
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1604
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.4135
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 1.4135
| KAN | [8 empty] | 1.1