## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
|  |  |  | Nomor / | Number |  | : |  |  | 0092-6.1 | /KALIBRASI BBLM/XI/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
Nama Alat |  |  |  |  | Multi Meter
Instrument Name
Merek |  |  |  |  | FLUKE
Brand
Tipe |  |  |  |  | 179
Type
Nomor Identitas |  |  |  |  | -
Identity Number
Nomor Seri |  |  |  |  | 66340242
Serial Number
Lain-lain |  |  |  |  | Kapasitas |  |  |  | -
Others |  |  |  |  | Kecermatan |  |  |  | -
IDENTITAS PEMILIK
OWNER'S IDENTIFICATION
Nama |  |  |  |  | PT Rukun Sejahtera Teknik
Designation
Alamat |  |  |  |  | Karawang Sentral Bizhub, Jl. Raya Telukjambe No. 8 Karawang, Jawa Barat
Address
[12 empty] | Halaman | 1 | dari |  | 4 | halaman
[12 empty] | Page |  | of |  |  | pages
[15 empty] | Diterbitkan Tanggal | 2025-11-04
Date of Issue
Ketua Tim Laboratorium Kalibrasi dan Penguji,
Yoyon Suyono
NIP. 196804111996031001
[9 empty] | Nomor |  |  |  | 0092-6.1/KALIBRASI BBLM/XI/2025
[9 empty] | No. Order |  |  |  | K560
[9 empty] | Halaman |  |  |  | 2 dari 4
SPESIFIKASI ALAT
Nama | [5 empty] | Multi Meter
Merek / Tipe | [5 empty] | FLUKE / 179
No. Identitas / No. Seri | [5 empty] | - / 66340242
Kapasitas | [5 empty] | -
Kecermatan | [5 empty] | -
Prosedur Kalibrasi | [5 empty] | IK-K-KL-01
Tanggal Terima | [5 empty] | 2025-10-07 | [6 empty] | Kondisi ruang
Tanggal Kalibrasi | [5 empty] | 2025-10-22 | [6 empty] | Suhu ruang |  |  |  |  | (22,9 ± 0,5) °C
[13 empty] | Kelembaban |  |  |  |  | (63,3 ± 1,4) %RH
HASIL KALIBRASI
Tegangan AC (AC Voltmeter), f = 50 Hz
|  | Rentang Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Koreksi Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
[6 empty] | * 60,3 |  |  | mV |  | -0.31153 |  |  | mV |  | 0.072 |  |  | mV
|  |  | 50 Hz |  |  | 300.1 |  |  | mV |  | -0.097787 |  |  | mV |  | 0.36 |  |  | mV
[6 empty] | 539.9 |  |  | mV |  | 0.1 |  |  | mV |  | 113.7667 |  |  | mV
[6 empty] | 0.603 |  |  | V |  | 0.0028722 |  |  | V |  | 0.047445 |  |  | V
|  |  | 50 Hz |  |  | 3.003 |  |  | V |  | -0.0022303 |  |  | V |  | 0.00177 |  |  | V
[6 empty] | 5.398 |  |  | V |  | 0.0006391 |  |  | V |  | 0.004104 |  |  | V
[6 empty] | 6.02 |  |  | V |  | -0.021327 |  |  | V |  | 0.0061062 |  |  | V
|  |  | 50 Hz |  |  | 30.03 |  |  | V |  | -0.030097 |  |  | V |  | 0.0228 |  |  | V
[6 empty] | 53.98 |  |  | V |  | 0.0038328 |  |  | V |  | 0.0459 |  |  | V
[6 empty] | 60.2 |  |  | V |  | -0.21601 |  |  | V |  | 0.06101 |  |  | V
|  |  | 50 Hz |  |  | 300.1 |  |  | V |  | -0.10153 |  |  | V |  | 0.255 |  |  | V
[6 empty] | 539.9 |  |  | V |  | 0.068806 |  |  | V |  | 0.4374 |  |  | V
[6 empty] | 101 |  |  | V |  | -1.015 |  |  | V |  | 0.57768 |  |  | V
|  |  | 50 Hz |  |  | 500 |  |  | V |  | -0.034776 |  |  | V |  | 0.58727 |  |  | V
[6 empty] | 899 |  |  | V |  | 1.001 |  |  | V |  | 0.729 |  |  | V
[9 empty] | Nomor |  |  |  | 0092-6.1/KALIBRASI BBLM/XI/2025
[9 empty] | No. Order |  |  |  | K560
[9 empty] | Halaman |  |  |  | 3 dari 4
Tegangan DC (DC Voltmeter)
|  | Rentang Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Koreksi Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
[6 empty] | 60 |  |  | mV |  | -0.0022033 |  |  | mV |  | 0.057876 |  |  | mV
|  |  | 600 mV |  |  | 299.9 |  |  | mV |  | 0.089631 |  |  | mV |  | 0.108 |  |  | mV
[6 empty] | 539.9 |  |  | mV |  | 0.092925 |  |  | mV |  | 0.05845 |  |  | mV
[6 empty] | 0.6 |  |  | V |  | -7.6388e-06 |  |  | V |  | 0.00057742 |  |  | V
|  |  | 6 V |  |  | 2.999 |  |  | V |  | 0.00098002 |  |  | V |  | 0.00057815 |  |  | V
[6 empty] | 5.399 |  |  | V |  | 0.00094914 |  |  | V |  | 0.00057967 |  |  | V
[6 empty] | 6 |  |  | V |  | -5.4297e-05 |  |  | V |  | 0.0057738 |  |  | V
|  |  | 60 V |  |  | 30 |  |  | V |  | -6.6791e-05 |  |  | V |  | 0.0057863 |  |  | V
[6 empty] | 53.99 |  |  | V |  | 0.0098713 |  |  | V |  | 0.0058416 |  |  | V
[6 empty] | 60 |  |  | V |  | -0.0001197 |  |  | V |  | 0.057742 |  |  | V
|  |  | 600 V |  |  | 299.9 |  |  | V |  | 0.10024 |  |  | V |  | 0.057863 |  |  | V
[6 empty] | 539.9 |  |  | V |  | 0.096223 |  |  | V |  | 0.0582 |  |  | V
[6 empty] | 100 |  |  | V |  | -6e-05 |  |  | V |  | 0.57735 |  |  | V
|  |  | 1000 V |  |  | 500 |  |  | V |  | -0.0037 |  |  | V |  | 0.57738 |  |  | V
[6 empty] | 900 |  |  | V |  | -0.005396 |  |  | V |  | 0.57742 |  |  | V
Arus AC (AC Amperemeter), f = 50 Hz
|  | Rentang Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Koreksi Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
[6 empty] | 6.02 |  |  | mA |  | -0.019737 |  |  | mA |  | 0.009 |  |  | mA
|  |  | 50 Hz |  |  | 30.06 |  |  | mA |  | -0.054511 |  |  | mA |  | 0.045 |  |  | mA
[6 empty] | 54.05 |  |  | mA |  | -0.050373 |  |  | mA |  | 0.108 |  |  | mA
[6 empty] | 60.2 |  |  | mA |  | -0.20019 |  |  | mA |  | 0.12 |  |  | mA
|  |  | 50 Hz |  |  | 300.4 |  |  | mA |  | -0.39103 |  |  | mA |  | 0.6 |  |  | mA
[6 empty] | 540.1 |  |  | mA |  | -0.17254 |  |  | mA |  | 1.026 |  |  | mA
[6 empty] | 0.602 |  |  | A |  | -0.0020761 |  |  | A |  | 0.0059218 |  |  | A
|  |  | 50 Hz |  |  | 3.004 |  |  | A |  | -0.0044744 |  |  | A |  | 0.010432 |  |  | A
[6 empty] | 5.403 |  |  | A |  | -0.0039974 |  |  | A |  | 0.01807 |  |  | A
[6 empty] | 1.01 |  |  | A |  | -0.0101 |  |  | A |  | 0.0019 |  |  | A
|  |  | 50 Hz |  |  | 5.01 |  |  | A |  | -0.01091 |  |  | A |  | 0.017136 |  |  | A
[6 empty] | 8.99 |  |  | A |  | 0.0082179 |  |  | A |  | 0.017103 |  |  | A
[9 empty] | Nomor |  |  |  | 0092-6.1/KALIBRASI BBLM/XI/2025
[9 empty] | No. Order |  |  |  | K560
[9 empty] | Halaman |  |  |  | 4 dari 4
Arus DC (DC Amperemeter)
|  | Rentang Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Koreksi Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
[6 empty] | 6 |  |  | mA |  | -7.9941e-05 |  |  | mA |  | 0.005777 |  |  | mA
|  |  | 60 mA |  |  | 29.99 |  |  | mA |  | 0.0098448 |  |  | mA |  | 0.0084 |  |  | mA
[6 empty] | 53.99 |  |  | mA |  | 0.0090985 |  |  | mA |  | 0.02376 |  |  | mA
[6 empty] | 60 |  |  | mA |  | -0.0010448 |  |  | mA |  | 0.058638 |  |  | mA
|  |  | 600 mA |  |  | 300.1 |  |  | mA |  | -0.14504 |  |  | mA |  | 0.15223 |  |  | mA
[6 empty] | 540.1 |  |  | mA |  | -0.18821 |  |  | mA |  | 1.566 |  |  | mA
[6 empty] | 0.6 |  |  | A |  | -9.6269e-05 |  |  | A |  | 0.00174 |  |  | A
|  |  | 6 A |  |  | 2.999 |  |  | A |  | -7.9487e-05 |  |  | A |  | 0.0078326 |  |  | A
[6 empty] | 5.399 |  |  | A |  | -1.7949e-05 |  |  | A |  | 0.007823 |  |  | A
[6 empty] | 1 |  |  | A |  | -0.00015 |  |  | A |  | 0.0057936 |  |  | A
|  |  | 10 A |  |  | 5 |  |  | A |  | -0.0010282 |  |  | A |  | 0.0097069 |  |  | A
[6 empty] | 9 |  |  | A |  | -0.00092564 |  |  | A |  | 0.0117 |  |  | A
Resistansi (Ohmmeter)
|  | Rentang Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Koreksi Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
[6 empty] | 60.1 |  |  | Ω |  | -0.099291 |  |  | Ω |  | 0.066 |  |  | Ω
|  |  | 600 Ω |  |  | 301.1 |  |  | Ω |  | -1.1012 |  |  | Ω |  | 0.084 |  |  | Ω
[6 empty] | 541 |  |  | Ω |  | -1.0039 |  |  | Ω |  | 0.1512 |  |  | Ω
[6 empty] | 0.601 |  |  | kΩ |  | -0.0010046 |  |  | kΩ |  | 0.00057766 |  |  | kΩ
|  |  | 6 kΩ |  |  | 3.001 |  |  | kΩ |  | -0.0010375 |  |  | kΩ |  | 0.00060944 |  |  | kΩ
[6 empty] | 5.4 |  |  | kΩ |  | -0.00010009 |  |  | kΩ |  | 0.000972 |  |  | kΩ
[6 empty] | 6 |  |  | kΩ |  | -0.00011573 |  |  | kΩ |  | 0.0057761 |  |  | kΩ
|  |  | 60 kΩ |  |  | 30 |  |  | kΩ |  | -0.00045506 |  |  | kΩ |  | 0.046287 |  |  | kΩ
[6 empty] | 53.99 |  |  | kΩ |  | 0.0090838 |  |  | kΩ |  | 0.046134 |  |  | kΩ
[6 empty] | 60 |  |  | kΩ |  | -0.0010315 |  |  | kΩ |  | 0.073653 |  |  | kΩ
|  |  | 600 kΩ |  |  | 299.9 |  |  | kΩ |  | 0.098157 |  |  | kΩ |  | 0.243 |  |  | kΩ
[6 empty] | 539.8 |  |  | kΩ |  | 0.1957 |  |  | kΩ |  | 0.4374 |  |  | kΩ
[6 empty] | 0.6 |  |  | MΩ |  | -4.9101e-06 |  |  | MΩ |  | 0.00058079 |  |  | MΩ
|  |  | 6 MΩ |  |  | 2.997 |  |  | MΩ |  | 0.001604 |  |  | MΩ |  | 0.0092558 |  |  | MΩ
[6 empty] | 5.393 |  |  | MΩ |  | 0.0052049 |  |  | MΩ |  | 0.01188 |  |  | MΩ
|  |  | 60 MΩ |  |  | 5.99 |  |  | MΩ |  | 0.0081052 |  |  | MΩ |  | 0.0132 |  |  | MΩ
[6 empty] | 10.97 |  |  | MΩ |  | 0.02672 |  |  | MΩ |  | 0.0242 |  |  | MΩ
Catatan
| - | * diluar lingkup Akreditasi KAN laboratorium kalibrasi.
| - | Alat ini dikalibrasi dengan Multiproduct Calibrator Fluke 5500A No. Seri 6790012 yang tertelusur ke SI melalui Laboratorium SNSU BSN.
Note on T75: Nur Islami Dewi Hasyim: - Pake formula utk bandingin dg CMC - Digit sesuaikan dg resolusi alat
Note on F179: Nur Islami Dewi Hasyim: Gabungin aja biar enak dilihat

## Data
KALIBRASI MULTI METER
LABORATORIUM KALIBRASI DAN PENGUJI
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
BANDUNG
Merk |  |  | FLUKE |  |  |  |  | Tipe | 179 | 6000 Count
Kapasitas/Graduasi |  |  | - |  |  |  | / | -
No. Seri |  |  | 66340242 |  |  |  |  | No. ID | -
Standar Acuan |  |  | IK-K-KL-01 |  |  | (Euramet cg-15 versi 3.0 (02/15))
Temperatur (°C) |  |  | Awal |  | 23.2 | 0.16364 | Kelembaban (%RH) |  |  | Awal | 63.4 | 1.2939
|  |  | Akhir |  | 22.5 | 0.22727 |  |  |  | Akhir | 63.2 | 1.2898
[5 empty] | 22.85 | 0.51364 |  |  |  |  | 63.3 | 1.3939
No. Order |  | K560 |  | Dikalibrasi |  | Firman/Suratmaji |  |  | Paraf
Tgl. terima |  | 2025-10-07 |  | Diperiksa |  | Nur
Tgl. kalibrasi |  | 2025-10-22 |  | Disetujui |  | Yoyon
Kalibrator yang digunakan:
Multiproduct Calibrator Fluke 5500A No. Seri 6790012 yang tertelusur ke SI melalui Laboratorium SNSU BSN.
DATA VOLTAGE DC
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5 | Biarkan saja lur
600 | mV | [11 empty] | Data Linear | Satuan
-60 | 0 | 60 | mV | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0.06 | V
| Non EMF | 300 | mV | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 | 0.3 | V
| Non EMF | 0.54 | V1 | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 | 0.54 | V
6 | V
| Non EMF | 0.6 | V1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | V
| Non EMF | 3 | V1 | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 | 3 | V
| Non EMF | 5.4 | V2 | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 | 5.4 | V
60 | V
| Non EMF | 6 | V2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | V
| Non EMF | 30 | V2 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | V
| Non EMF | 54 | V3 | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 | 54 | V
600 | V
| Non EMF | 60 | V3 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 | V
| Non EMF | 300 | V3 | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 | 300 | V
| Non EMF | 540 | V4 | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 | 540 | V
1000 | V
| Non EMF | 100 | V3 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | V
| Non EMF | 500 | V4 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 | V
| Non EMF | 900 | V4 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 900 | V
DATA VOLTAGE AC
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5
600 | mV | [11 empty] | Data Linear | Satuan
50 | Hz | 60 | mV | 60.3 |  | 60.3 |  | 60.3 |  | 60.3 |  | 60.3 | 0.06 | V
|  | 300 | mV | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 | 0.3 | V
|  | 0.54 | V1 | 539.7 |  | 539.8 |  | 539.9 |  | 540 |  | 540.1 | 0.54 | V
6 | V
50 | Hz | 0.6 | V1 | 0.603 |  | 0.603 |  | 0.603 |  | 0.603 |  | 0.603 | 0.6 | V
|  | 3 | V1 | 3.003 |  | 3.003 |  | 3.003 |  | 3.003 |  | 3.003 | 3 | V
|  | 5.4 | V2 | 5.398 |  | 5.398 |  | 5.398 |  | 5.398 |  | 5.398 | 5.4 | V
60 | V
50 | Hz | 6 | V2 | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 | 6 | V
|  | 30 | V2 | 30.03 |  | 30.03 |  | 30.03 |  | 30.03 |  | 30.03 | 30 | V
|  | 54 | V3 | 53.98 |  | 53.98 |  | 53.98 |  | 53.98 |  | 53.98 | 54 | V
600 | V
50 | Hz | 60 | V3 | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 | 60 | V
|  | 300 | V3 | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 | 300 | V
|  | 540 | V4 | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 |  | 539.9 | 540 | V
1000 | V
50 | Hz | 100 | V3 | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 | 100 | V
|  | 500 | V4 | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 | V
|  | 900 | V4 | 899 |  | 899 |  | 899 |  | 899 |  | 899 | 900 | V
DATA ARUS AC
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5
60 | mA | [11 empty] | Data Linear | Satuan
50 | Hz | 6 | mA2 | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 |  | 6.02 | 0.006 | A
|  | 30 | mA2 | 30.06 |  | 30.06 |  | 30.06 |  | 30.06 |  | 30.06 | 0.03 | A
|  | 54 | mA3 | 54.05 |  | 54.05 |  | 54.05 |  | 54.05 |  | 54.05 | 0.054 | A
600 | mA
50 | Hz | 60 | mA3 | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 |  | 60.2 | 0.06 | A
|  | 300 | mA3 | 300.4 |  | 300.4 |  | 300.4 |  | 300.4 |  | 300.4 | 0.3 | A
|  | 0.54 | A1 | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 | 0.54 | A
6 | A
50 | Hz | 0.6 | A1 | 0.602 |  | 0.602 |  | 0.602 |  | 0.602 |  | 0.602 | 0.6 | A
|  | 3 | A2 | 3.004 |  | 3.004 |  | 3.004 |  | 3.004 |  | 3.004 | 3 | A
|  | 5.4 | A2 | 5.403 |  | 5.403 |  | 5.403 |  | 5.403 |  | 5.403 | 5.4 | A
10 | A
50 | Hz | 1 | A1 | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 | 1 | A
|  | 5 | A2 | 5.01 |  | 5.01 |  | 5.01 |  | 5.01 |  | 5.01 | 5 | A
|  | 9 | A2 | 8.99 |  | 8.99 |  | 8.99 |  | 8.99 |  | 8.99 | 9 | A
0 | A
0 | Hz | 0 | A1 | [9 empty] | 0 | A
|  | 0 | A2 | [9 empty] | 0 | A
|  | 0 | A2 | [9 empty] | 0 | A
DATA ARUS DC
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5
60 | mA | [11 empty] | Data Linear | Satuan
|  | 6 | mA2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.006 | A
|  | 30 | mA2 | 29.99 |  | 29.99 |  | 29.99 |  | 29.99 |  | 29.99 | 0.03 | A
|  | 54 | mA3 | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 | 0.054 | A
600 | mA
|  | 60 | mA3 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0.06 | A
|  | 300 | mA3 | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 |  | 300.1 | 0.3 | A
|  | 0.54 | A1 | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 |  | 540.1 | 0.54 | A
6 | A
|  | 0.6 | A1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | A
|  | 3 | A2 | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 |  | 2.999 | 3 | A
|  | 5.4 | A2 | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 |  | 5.399 | 5.4 | A
10 | A
|  | 1 | A1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | A
|  | 5 | A2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | A
|  | 9 | A2 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | A
0 | A
|  | 0 | mA1 | [9 empty] | 0 | A
|  | 0 | mA1 | [9 empty] | 0 | A
|  | 0 | mA1 | [9 empty] | 0 | A
DATA RESISTANSI
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5
600 | Ω
|  | 60 | Ω | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1
|  | 300 | Ω | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1
|  | 0.54 | kΩ | 541 |  | 541 |  | 541 |  | 541 |  | 541
6 | kΩ
|  | 0.6 | kΩ | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601
|  | 3 | kΩ | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001
|  | 5.4 | kΩ | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4
60 | kΩ
|  | 6 | kΩ | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | 30 | kΩ | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  | 54 | kΩ | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99
600 | kΩ
|  | 60 | kΩ | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  | 300 | kΩ | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9
|  | 0.54 | MΩ | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8
6 | MΩ
|  | 0.6 | MΩ | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6
|  | 3 | MΩ | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997
|  | 5.4 | MΩ | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393
60 | MΩ
|  | 6 | MΩ | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99
|  | 11 | MΩ | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97
600 | Ω | 60 | Ω | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1
|  | 300 | Ω | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1 |  | 301.1
|  | 0.54 | kΩ | 541 |  | 541 |  | 541 |  | 541 |  | 541
6 | kΩ | 0.6 | kΩ | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601 |  | 0.601
|  | 3 | kΩ | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001 |  | 3.001
|  | 5.4 | kΩ | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4 |  | 5.4
60 | kΩ | 6 | kΩ | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | 30 | kΩ | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  | 54 | kΩ | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99 |  | 53.99
600 | kΩ | 60 | kΩ | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  | 300 | kΩ | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9 |  | 299.9
|  | 0.54 | MΩ | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8 |  | 539.8
6 | MΩ | 0.6 | MΩ | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6
|  | 3 | MΩ | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997 |  | 2.997
|  | 5.4 | MΩ | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393 |  | 5.393
60 | MΩ | 6 | MΩ | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99 |  | 5.99
|  | 11 | MΩ | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97 |  | 10.97
No. Order | [8 empty] | Halaman
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 |  | X2 |  | X3 |  | X4 |  | X5
Note on J10: Nur Islami Dewi Hasyim: Kalo utk angka aja, spt no seri/id biasakan pake '
Note on F12: Nur Islami Dewi Hasyim: Perhatikan lg syarat yg ditempel di sekitar termohigro lab
Note on M13: Nur Islami Dewi Hasyim: Link salah
Note on G14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus tidak hanya ditambahkan begitu saja, tapi dicari persamaan agar rentang suhu/kelembapan ruang kalibrasi masuk terhadap rata2 suhu/kelembapan ruang
Note on M14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus tidak hanya ditambahkan begitu saja, tapi dicari persamaan agar rentang suhu/kelembapan ruang kalibrasi masuk terhadap rata2 suhu/kelembapan ruang
Note on C15: Nur Islami Dewi Hasyim: Beda sertif, sesuai dg order Salam
Note on A34: Nur Islami Dewi Hasyim: Cukup sampe <5V, hrs-nya lbh kecil lg krn gunanya utk koreksi secara gak lgsg efek emf thermal, yg biasanya utk voltage kecil (mV)
Note on E55: Nur Islami Dewi Hasyim: Naik terus? Sudah stabil?
Note on C134: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit??
Note on C163: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit??

## Sheet1
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Biarkan saja lur
600 | mV | [7 empty] | Data Linear | Satuan
-60 | 0 | 60 | mV | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.06 | V
| Non EMF | 300 | mV | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 0.3 | V
| Non EMF | 0.54 | V1 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 0.54 | V
6 | V
| Non EMF | 0.6 | V1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | V
| Non EMF | 3 | V1 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 3 | V
| Non EMF | 5.4 | V2 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.4 | V
60 | V
| Non EMF | 6 | V2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | V
| Non EMF | 30 | V2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | V
| Non EMF | 54 | V3 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 54 | V
600 | V
| Non EMF | 60 | V3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | V
| Non EMF | 300 | V3 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 300 | V
| Non EMF | 540 | V4 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 540 | V
1000 | V
| Non EMF | 100 | V3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V
| Non EMF | 500 | V4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V
| Non EMF | 900 | V4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | V
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
600 | mV | [7 empty] | Data Linear | Satuan
50 | Hz | 60 | mV | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 0.06 | V
|  | 300 | mV | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 0.3 | V
|  | 0.54 | V1 | 539.7 | 539.8 | 539.9 | 540 | 540.1 | 0.54 | V
6 | V
50 | Hz | 0.6 | V1 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.6 | V
|  | 3 | V1 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3 | V
|  | 5.4 | V2 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.4 | V
60 | V
50 | Hz | 6 | V2 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6 | V
|  | 30 | V2 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30 | V
|  | 54 | V3 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 54 | V
600 | V
50 | Hz | 60 | V3 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60 | V
|  | 300 | V3 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300 | V
|  | 540 | V4 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | 540 | V
1000 | V
50 | Hz | 100 | V3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | V
|  | 500 | V4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V
|  | 900 | V4 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 900 | V
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
600 | mA | [7 empty] | Data Linear | Satuan
50 | Hz | 60 | mA3 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 0.06 | A | 3.2999 | 0.0032999 | 0.0032999
|  | 300 | mA3 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 300.4 | 0.3 | A |  | 0
|  | 0.54 | A1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 0.54 | A |  | 0
6 | A | [10 empty] | 0
50 | Hz | 0.6 | A1 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.6 | A |  | 0
|  | 3 | A2 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3.004 | 3 | A |  | 0
|  | 5.4 | A2 | 5.403 | 5.403 | 5.403 | 5.403 | 5.403 | 5.4 | A |  | 0
10 | A | [9 empty] | 32.999 | 0.032999 | 0.032999
50 | Hz | 1 | A1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | A |  | 0
|  | 5 | A2 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5 | A |  | 0
|  | 9 | A2 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 9 | A |  | 0
0 | A | [10 empty] | 0
0 | Hz | 0 | A | [5 empty] | 0 | A |  | 0
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A |  | 0
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A | 329.99 | 0.32999 | 0.32999
0 | A
0 | Hz | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
60 | mA | [7 empty] | Data Linear | Satuan
|  | 6 | mA2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.006 | A
|  | 30 | mA2 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 0.03 | A
|  | 54 | mA3 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 0.054 | A
600 | mA
|  | 60 | mA3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.06 | A
|  | 300 | mA3 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 300.1 | 0.3 | A
|  | 0.54 | A1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 540.1 | 0.54 | A
6 | A
|  | 0.6 | A1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | A
|  | 3 | A2 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 2.999 | 3 | A
|  | 5.4 | A2 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.4 | A
10 | A
|  | 1 | A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A
|  | 5 | A2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A
|  | 9 | A2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A
0 | A
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
|  | 0 | A | [5 empty] | 0 | A
Range/Freq/ EMF/Shunt |  | Pembacaan Standar/Alat |  | Pembacaan Alat/Standar
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
600 | Ω
|  | 60 | Ω | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1
|  | 300 | Ω | 301.1 | 301.1 | 301.1 | 301.1 | 301.1
|  | 0.54 | kΩ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
6 | kΩ
|  | 0.6 | kΩ | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601
|  | 3 | kΩ | 3.001 | 3.001 | 3.001 | 3.001 | 3.001
|  | 5.4 | kΩ | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
60 | kΩ
|  | 6 | kΩ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | 30 | kΩ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | 54 | kΩ | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | 53.99
600 | kΩ
|  | 60 | kΩ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | 300 | kΩ | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9 | 299.9
|  | 0.54 | MΩ | 539.8 | 539.8 | 539.8 | 539.8 | 539.8
6 | MΩ
|  | 0.6 | MΩ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 3 | MΩ | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997
|  | 5.4 | MΩ | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393
60 | MΩ
|  | 6 | MΩ | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99
|  | 11 | MΩ | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97
Note on A13: Nur Islami Dewi Hasyim: Cukup sampe <5V, hrs-nya lbh kecil lg krn gunanya utk koreksi secara gak lgsg efek emf thermal, yg biasanya utk voltage kecil (mV)
Note on E34: Nur Islami Dewi Hasyim: Naik terus? Sudah stabil?
Note on C111: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit??

## Kor&U95% VAC
Range |  | Frequency |  | P Standar |  | Kor Std | P Alat |  | Kor Alat | U95% | k | CMC
600 | mV | 50 | Hz | 60 | mV | -0.011533 | 60.3 | mV | -0.31153 | 0.065128 | 1.9908 | 0.072 | mV
|  | 50 | Hz | 300 | mV | 0.0022129 | 300.1 | mV | -0.097787 | 0.08963 | 1.9779 | 0.36 | mV
|  | 50 | Hz | 0.54 | V1 | 0.0058651 | 539.9 | mV | 0.1 | 113.7667 | 1.9864 | 0.3186 | mV
6 | V | 50 | Hz | 0.6 | V1 | 0.0058722 | 0.603 | V | 0.0028722 | 0.047445 | 2.0086 | 0.000354 | V
|  | 50 | Hz | 3 | V1 | 0.00076967 | 3.003 | V | -0.0022303 | 0.0013739 | 1.9849 | 0.00177 | V
|  | 50 | Hz | 5.4 | V2 | -0.0013609 | 5.398 | V | 0.0006391 | 0.0014318 | 1.9765 | 0.004104 | V
60 | V | 50 | Hz | 6 | V2 | -0.0013269 | 6.02 | V | -0.021327 | 0.0061062 | 1.999 | 0.00456 | V
|  | 50 | Hz | 30 | V2 | -9.7452e-05 | 30.03 | V | -0.030097 | 0.013351 | 1.9878 | 0.0228 | V
|  | 50 | Hz | 54 | V3 | -0.016167 | 53.98 | V | 0.0038328 | 0.01397 | 1.9765 | 0.0459 | V
600 | V | 50 | Hz | 60 | V3 | -0.016015 | 60.2 | V | -0.21601 | 0.06101 | 1.9991 | 0.051 | V
|  | 50 | Hz | 300 | V3 | -0.0015261 | 300.1 | V | -0.10153 | 0.071526 | 1.9843 | 0.255 | V
|  | 50 | Hz | 540 | V4 | -0.031194 | 539.9 | V | 0.068806 | 0.12142 | 1.9769 | 0.4374 | V
1000 | V | 50 | Hz | 100 | V3 | -0.015 | 101 | V | -1.015 | 0.57768 | 2.0085 | 0.085 | V
|  | 50 | Hz | 500 | V4 | -0.034776 | 500 | V | -0.034776 | 0.58727 | 2.0053 | 0.405 | V
|  | 50 | Hz | 900 | V4 | 0.0010448 | 899 | V | 1.001 | 0.60372 | 2.0007 | 0.729 | V
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
|  | Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
|  | Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
50 hz
|  | Besaran yang diukur |  |  |  | Kelistrikan | [7 empty] | IK-K-04-UL-01 | Titik Ukur |  | Freq (Hz) | 2024-08-02 | 2022-04-04 | 2020-01-24 | 2018-07-02 | Drift | U24 | Range |  | Freq |  | Alat Stan | KorStan24 | KorStan22 | KorStan20 | KorStan18 | Un24
|  | Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Digital Multimeter | [8 empty] | 60 | mV | 50 | -0.011533 | -0.0017732 | -0.009 | 0.013 | 0.014578 | 0.025 | 329.999 | mV | 40 | Hz | 100 | -0.015 | -0.007 | -0.009 | 0.013 | 0.025
|  | Standar yang digunakan |  |  |  | Multiproduct Calibrator Fluke 5500A | [8 empty] | 300 | mV | 50 | 0.0022129 | -0.03 | -0.009 | 0.013 | 0.025342 | 0.062 |  | mV | 50 | Hz | 1 | -0.0015 | 0.01 | x | x | 0.0094
|  | Model matematis Pengukuran |  |  | : | C = Vs - VUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [6 empty] | 0.54 | V1 | 50 | 0.0058651 | -0.075522 | 0 | 0.00016 | 0.04698 | 0.1 |  | mV | 50 | Hz | 3.3 | -0.0011 | 0.122 | x | x | 0.0096
[5 empty] | : | C = Vs + δVs - VUUT | [8 empty] | 0.6 | V1 | 50 | 0.0058722 | -0.065672 | 0 | 0.00016 | 0.041085 | 0.00018 |  | mV | 50 | Hz | 29.699 | -0.003 | 0.004 | x | x | 0.015
[6 empty] | C | : koreksi tegangan dari UUT | [7 empty] | 3 | V1 | 50 | 0.00076967 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00029261 | 0.0012 |  | mV | 50 | Hz | 33 | -0.016 | -0.126 | x | x | 0.015
[6 empty] | Vs | : tegangan standar | [7 empty] | 5.4 | V2 | 50 | -0.0013609 | -0.0013806 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0007531 | 0.00098 |  | mV | 50 | Hz | 100 | -0.016 | x | -0.009 | 0.013 | 0.025
[6 empty] | δVs | : koreksi tegangan standar | [7 empty] | 6 | V2 | 50 | -0.0013269 | -0.0013179 | -0.0005 | 0.0006 | 0.00073065 | 0.0018 |  | mV | 50 | Hz | 297 | x | -0.03 | x | x | x
[6 empty] | VUUT | : tegangan UUT | [7 empty] | 30 | V2 | 50 | -9.7452e-05 | -0.0009 | -0.0005 | 0.0006 | 0.00083211 | 0.012 |  | mV | 50 | Hz | 320 | 0.007 | x | x | x | 0.098
[15 empty] | 54 | V3 | 50 | -0.016167 | -0.015687 | -0.013 | 0.001 | 0.007024 | 0.0098 |  | mV | 1000 | Hz | 100 | -0.016 | -0.007 | -0.014 | 0.014 | 0.02
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure | 60 | V3 | 50 | -0.016015 | -0.015597 | -0.013 | 0.001 | 0.0069782 | 0.018 |  | mV | 10000 | Hz | 100 | -0.028 | -0.008 | -0.014 | 0.006 | 0.024
|  | Pembacaan Standar |  |  | 60 | mV |  |  | 0.1 | [5 empty] | 300 | V3 | 50 | -0.0015261 | 0.002 | -0.013 | 0.001 | 0.011705 | 0.04 |  | mV | 20000 | Hz | 100 | -0.046 | 0.009 | -0.016 | -0.006 | 0.062
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | 540 | V4 | 50 | -0.031194 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.049827 | 0.09 | 3.3 | V1 | 40 | Hz | 1 | 0.00592 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00018
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | mV | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | V3 | 50 | -0.015 | -0.015 | -0.013 | 0.001 | 0.0066728 | 0.018 |  | V1 | 50 | Hz | 0.33 | 0.00584 | -0.11 | x | x | 0.1
|  | Readability | u(Vu2) | B | mV | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 500 | V4 | 50 | -0.034776 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.050867 | 0.09 |  | V1 | 50 | Hz | 1 | 0.00592 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00018
|  | Standar | u(Vs) | B | mV | Normal | 0.025 | 2 | 60 | 0.0125 | 1 | 0.0125 | 0.00015625 | 4.069e-10 | 900 | V4 | 50 | 0.0010448 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.041076 | 0.17 |  | V1 | 50 | Hz | 3.2 | 0.00014 | x | x | x | 0.00097
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | mV | Rect. | 0.014578 | 1.7321 | 50 | 0.0084166 | 1 | 0.0084166 | 7.0839e-05 | 1.0036e-10 | [10 empty] | V1 | 1000 | Hz | 1 | -5e-05 | 0.0007 | 1e-05 | 0.00018 | 0.00013
[25 empty] | V1 | 10000 | Hz | 1 | -0.00017 | 8e-05 | -4e-05 | 0.00012 | 0.00017
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.0010604 |  | 1.4396e-08 | [10 empty] | V1 | 20000 | Hz | 1 | -0.00037 | 0.00023 | -5e-05 | 1e-05 | 0.00039
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.032564 | [12 empty] | V1 | 50000 | Hz | 1 | -0.0005 | 0.00051 | -0.0001 | -0.0001
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 78.1108 | [12 empty] | V1 | 50000 | Hz | 2.9699 | x | 0 | x | x | 0.0012
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9908 | 2 | [11 empty] | V1 | 100000 | Hz | 1 | -0.0005 | 0.00054 | 0 | -0.0002 | 0.0012
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.064829 | 0.065128 | [10 empty] | 32.9999 | V2 | 40 | Hz | 10 | -0.0011 | -0.0009 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0018
[25 empty] | V2 | 50 | Hz | 3.3 | -0.00148 | -0.0016 | x | x | 0.00098
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure | [10 empty] | V2 | 50 | Hz | 10 | -0.0011 | -0.0009 | -0.0005 | 0.0006 | 0.0018
|  | Pembacaan Standar |  |  | 300 | mV |  |  | 0.1 | [15 empty] | V2 | 50 | Hz | 32 | 0 | x | x | x | 0.0097 | a | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | [10 empty] | V2 | 1000 | Hz | 10 | -0.0019 | -0.00155 | -0.0012 | -0.0001 | 0.0013 | 45 | Hz | 1000 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.06
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | mV | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | V2 | 10000 | Hz | 10 | -0.0027 | -0.0003 | -0.0014 | -0.0005 | 0.0017 | 50 | Hz | 330 | -0.05 | x | x | x
|  | Readability | u(Vu2) | B | mV | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | [10 empty] | V2 | 20000 | Hz | 10 | -0.0034 | 0.003 | -0.001 | -0.0005 | 0.0039 | 50 | Hz | 1000 | 0.01 | x | x | x
|  | Standar | u(Vs) | B | mV | Normal | 0.062 | 2 | 60 | 0.031 | 1 | 0.031 | 0.000961 | 1.5392e-08 | [10 empty] | V2 | 50000 | Hz | 10 | -0.006 | 0.0074 | -0.002 | -0.002 | 0.012 | 1000 | Hz | 1000 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.02
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | mV | Rect. | 0.025342 | 1.7321 | 50 | 0.014631 | 1 | 0.014631 | 0.00021407 | 9.1654e-10 | [10 empty] | V2 | 100000 | Hz | 10 | -0.003 | 0.0116 | 0.001 | 0.001 | 0.012
[24 empty] | 329.999 | V3 | 45 | Hz | 100 | -0.015 | -0.015 | -0.013 | 0.001 | 0.018
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.0020084 |  | 3.0197e-08 | [10 empty] | V3 | 50 | Hz | 33 | -0.0167 | -0.016 | x | x | 0.0098
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.044815 | [12 empty] | V3 | 50 | Hz | 100 | -0.015 | -0.015 | -0.013 | 0.001 | 0.018
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 133.5773 | [12 empty] | V3 | 50 | Hz | 296.999 | x | 0.002 | x | x | x
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9779 | 2 | [11 empty] | V3 | 50 | Hz | 320 | 0 | x | x | x | 0.09
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.08864 | 0.08963 | [11 empty] | V3 | 1000 | Hz | 100 | -0.022 | -0.022 | -0.015 | -0.009 | 0.013
[25 empty] | V3 | 10000 | Hz | 100 | -0.035 | -0.022 | -0.022 | -0.015 | 0.017
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure | [10 empty] | V3 | 20000 | Hz | 100 | -0.032 | 0.015 | -0.01 | -0.009 | 0.04
|  | Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | V1 |  |  | 0.1 | [14 empty] | 1020 | V4 | 45 | Hz | 1000 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.17
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | [10 empty] | V4 | 50 | Hz | 330 | -0.05 | x | x | x | 0.09
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | Hz | T-Std | 0.070711 | 1 | 4 | 0.070711 | 1 | 0.070711 | 0.005 | 6.25e-06 | [10 empty] | V4 | 50 | Hz | 1000 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0.06 | 0.17
|  | Readability | u(Vu2) | B | Hz | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | [10 empty] | V4 | 1000 | Hz | 1000 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.17
|  | Standar | u(Vs) | B | Hz | Normal | 100 | 2 | 60 | 50 | 1 | 50 | 2500 | 104166.6667
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | Hz | Rect. | 46.9801 | 1.7321 | 50 | 27.124 | 1 | 27.124 | 735.7095 | 10825.3699
|  | Jumlah | [9 empty] | 3235.7153 |  | 114992.0365
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 56.8833
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 91.0485
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9864 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 112.9915 | 113.7667
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 0.6 | V1 |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V1 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V1 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Vs) | B | V1 | Normal | 0.00018 | 2 | 60 | 9e-05 | 1 | 9e-05 | 8.1e-09 | 1.0935e-18
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V1 | Rect. | 0.041085 | 1.7321 | 50 | 0.023721 | 1 | 0.023721 | 0.00056267 | 6.332e-09
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.00056276 |  | 6.332e-09
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.023723
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0163
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.047648 | 0.047445
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 3 | V1 |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V1 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V1 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Vs) | B | V1 | Normal | 0.0012 | 2 | 60 | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 3.6e-07 | 2.16e-15
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V1 | Rect. | 0.00029261 | 1.7321 | 50 | 0.00016894 | 1 | 0.00016894 | 2.854e-08 | 1.629e-17
|  | Jumlah | [9 empty] | 4.7187e-07 |  | 2.3152e-15
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00068693
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 96.1758
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9849 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0013635 | 0.0013739
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 5.4 | V2 |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 0.00098 | 2 | 60 | 0.00049 | 1 | 0.00049 | 2.401e-07 | 9.608e-16
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 0.0007531 | 1.7321 | 50 | 0.0004348 | 1 | 0.0004348 | 1.8905e-07 | 7.148e-16
|  | Jumlah | [9 empty] | 5.1248e-07 |  | 1.8145e-15
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00071588
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 144.7457
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9765 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0014149 | 0.0014318
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 6 | V2 |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 0.0018 | 2 | 60 | 0.0009 | 1 | 0.0009 | 8.1e-07 | 1.0935e-14
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 0.00073065 | 1.7321 | 50 | 0.00042184 | 1 | 0.00042184 | 1.7795e-07 | 6.3331e-16
|  | Jumlah | [9 empty] | 9.3213e-06 |  | 1.4005e-12
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0030531
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 62.0414
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.999 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.006103 | 0.0061062
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 30 | V2 |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 0.012 | 2 | 60 | 0.006 | 1 | 0.006 | 3.6e-05 | 2.16e-11
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 0.00083211 | 1.7321 | 50 | 0.00048042 | 1 | 0.00048042 | 2.3081e-07 | 1.0654e-15
|  | Jumlah | [9 empty] | 4.4564e-05 |  | 2.299e-11
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0066756
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 86.3839
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9878 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.01327 | 0.013351
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 54 | V3 |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.0098 | 2 | 60 | 0.0049 | 1 | 0.0049 | 2.401e-05 | 9.608e-12
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.007024 | 1.7321 | 50 | 0.0040553 | 1 | 0.0040553 | 1.6445e-05 | 5.409e-12
|  | Jumlah | [9 empty] | 4.8789e-05 |  | 1.6406e-11
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0069849
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 145.0904
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9765 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.013805 | 0.01397
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 60 | V3 |  |  | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.018 | 2 | 60 | 0.009 | 1 | 0.009 | 8.1e-05 | 1.0935e-10
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.0069782 | 1.7321 | 50 | 0.0040288 | 1 | 0.0040288 | 1.6232e-05 | 5.2693e-12
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.00093056 |  | 1.4004e-08
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.030505
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.8382
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9991 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.060983 | 0.06101
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 300 | V3 |  |  | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.04 | 2 | 60 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.0004 | 2.6667e-09
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.011705 | 1.7321 | 50 | 0.0067579 | 1 | 0.0067579 | 4.5669e-05 | 4.1712e-11
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.001279 |  | 1.6597e-08
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.035763
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 98.5611
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9843 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.070966 | 0.071526
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 540 | V4 |  |  | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.09 | 2 | 60 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0.002025 | 6.8344e-08
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.049827 | 1.7321 | 50 | 0.028768 | 1 | 0.028768 | 0.00082758 | 1.3698e-08
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.0036859 |  | 9.5931e-08
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.060712
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 141.6231
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9769 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.12002 | 0.12142
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 5 | V3 |  |  | 1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
|  | Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.018 | 2 | 60 | 0.009 | 1 | 0.009 | 8.1e-05 | 1.0935e-10
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.0066728 | 1.7321 | 50 | 0.0038525 | 1 | 0.0038525 | 1.4842e-05 | 4.4057e-12
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.083429 |  | 0.00013889
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.28884
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.115
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0085 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58013 | 0.57768
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 25 | V4 |  |  | 1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
|  | Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.09 | 2 | 60 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0.002025 | 6.8344e-08
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.050867 | 1.7321 | 50 | 0.029368 | 1 | 0.029368 | 0.00086248 | 1.4877e-08
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.086221 |  | 0.00013897
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29363
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.493
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0053 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58883 | 0.58727
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Voltage-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 45 | V4 |  |  | 1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
|  | Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.17 | 2 | 60 | 0.085 | 1 | 0.085 | 0.007225 | 8.7001e-07
|  | Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.041076 | 1.7321 | 50 | 0.023716 | 1 | 0.023716 | 0.00056243 | 6.3265e-09
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.091121 |  | 0.00013977
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.30186
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 59.4067
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0007 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.60394 | 0.60372
Note on E2: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit samain dg data
Note on K2: Nur Islami Dewi Hasyim: Ganti ke kolom L
Note on M2: Nur Islami Dewi Hasyim: Dicek berdasarkan CMC, biar formula di sertif logikanya benar
Note on Q25: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit samain
Note on U27: Nur Islami Dewi Hasyim: Ambil di atas, jgn dibawah
Note on Y27: Nur Islami Dewi Hasyim: 330mV dibawah 0,54V
Note on U28: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on U29: Nur Islami Dewi Hasyim: Terlalu jauh frekuensi-nya
Note on V29: Nur Islami Dewi Hasyim: Tidak boleh lintas range
Note on W29: Nur Islami Dewi Hasyim: Tidak lintas range
Note on Y30: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on U33: Nur Islami Dewi Hasyim: Interpolasi dg nilai terdekat (33V & 100V)
Note on Y33: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on U34: Nur Islami Dewi Hasyim: Interpolasi nilai terdekat
Note on F35: Nur Islami Dewi Hasyim: Semua digit sesuaikan
Note on Y35: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on Y36: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on G37: Nur Islami Dewi Hasyim: Ganti jenis distribusi
Note on Y38: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on N46: Nur Islami Dewi Hasyim: Mana persamaannya???
Note on H67: Nur Islami Dewi Hasyim: Perhatikan satuan, samakan kalo beda
Note on H68: Nur Islami Dewi Hasyim: Satuan samakan

## Kor&U95% VDC
Range |  | P Standar |  | Kor Std | P Alat |  | Kor Alat | U95% | k | CMC
600 | mV | 60 | mV | -0.0022033 | 60 | mV | -0.0022033 | 0.057876 | 2.0081 | 0.0216 | mV
|  | 300 | mV | -0.010369 | 299.9 | mV | 0.089631 | 0.058648 | 2.0056 | 0.108 | mV
|  | 0.54 | V1 | -7.0746e-06 | 539.9 | mV | 0.092925 | 0.05845 | 2.0062 | 0.03888 | mV
6 | V | 0.6 | V1 | -7.6388e-06 | 0.6 | V | -7.6388e-06 | 0.00057742 | 2.0086 | 4.32e-05 | V
|  | 3 | V1 | -1.9982e-05 | 2.999 | V | 0.00098002 | 0.00057815 | 2.0083 | 0.000216 | V
|  | 5.4 | V2 | -5.0864e-05 | 5.399 | V | 0.00094914 | 0.00057967 | 2.0078 | 0.0003618 | V
60 | V | 6 | V2 | -5.4297e-05 | 6 | V | -5.4297e-05 | 0.0057738 | 2.0086 | 0.000402 | V
|  | 30 | V2 | -6.6791e-05 | 30 | V | -6.6791e-05 | 0.0057863 | 2.0081 | 0.00201 | V
|  | 54 | V3 | -0.00012866 | 53.99 | V | 0.0098713 | 0.0058416 | 2.0063 | 0.004104 | V
600 | V | 60 | V3 | -0.0001197 | 60 | V | -0.0001197 | 0.057742 | 2.0086 | 0.00456 | V |  |  |  |  | 2.67 | [8 empty] | alat sta d | korekd
|  | 300 | V3 | 0.00023796 | 299.9 | V | 0.10024 | 0.057863 | 2.0081 | 0.0228 | V |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Input | Output |  | 0.33 | x
|  | 540 | V4 | -0.003777 | 539.9 | V | 0.096223 | 0.0582 | 2.007 | 0.04266 | V |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 | #N/A |  | 1 | -9e-06
1000 | V | 100 | V3 | -6e-05 | 100 | V | -6e-05 | 0.57735 | 2.0086 | 0.0076 | V |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1.8 | -1.3e-05
|  | 500 | V4 | -0.0037 | 500 | V | -0.0037 | 0.57738 | 2.0086 | 0.0395 | V |  |  |  |  | 0.030001 |  | 0.030001 |  | 2.67 | FALSE |  |  |  | 2 | -1.5e-05
|  | 900 | V4 | -0.005396 | 900 | V | -0.005396 | 0.57742 | 2.0086 | 0.0711 | V |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.97 | -1.3e-05
[20 empty] | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 3.2 | x
[20 empty] | 1 | 1
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [19 empty] | 0.030001 | 0.030001
[20 empty] | 0.2 | FALSE
Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
kore
Besaran yang diukur |  |  |  | Kelistrikan | [7 empty] | IK-K-04-UL-01 | Titik Ukur |  | 2024-08-02 | 2022-04-04 | 2020-01-24 | 2018-07-02 | Drift | U24 | Range |  | Alat Stan | KorStan24 | KorStan22 | KorStan20 | KorStan18 | Un24
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Digital Multimeter | [8 empty] | 60 | mV | -0.0022033 | 1.8351e-05 | -0.001885 | -0.0036 | 0.0019736 | 0.00077 | 329.9999 | mV | 0 | 0.00074 | 0.0018 | x | x | 0.00041
Standar yang digunakan |  |  |  | Multiproduct Calibrator Fluke 5500A | [8 empty] | 300 | mV | -0.010369 | -0.022 | -0.0095 | -0.0077 | 0.0080091 | 0.0032 |  | mV | 3 | 0.00037 | x | x | x | 0.00043
Model matematis Pengukuran |  |  | : | C = Vs - VUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [6 empty] | 0.54 | V1 | -7.0746e-06 | -9e-06 | -1.4e-05 | -6e-06 | 5.5613e-06 | 5.6e-06 |  | mV | 3.2999 | x | 0.0016 | x | x
|  |  | : | C = Vs + δVs - VUUT | [8 empty] | 0.6 | V1 | -7.6388e-06 | -9e-06 | -1.4e-05 | -6e-06 | 5.3975e-06 | 5.6e-06 |  | mV | 20 | -0.00038 | -0.0001 | -0.00097 | -0.0022 | 0.00045
|  |  |  | C | : koreksi tegangan dari UUT | [7 empty] | 3 | V1 | -1.9982e-05 | -1.3e-05 | -2.1e-05 | -4e-06 | 1.1847e-05 | 2.7e-05 |  | mV | 29.6999 | -0.00082 | 0.0005 | x | x | 0.00056
|  |  |  | Vs | : tegangan standar | [7 empty] | 5.4 | V2 | -5.0864e-05 | -3.25e-05 | -5.23e-05 | -1.3e-05 | 2.8436e-05 | 4e-05 |  | mV | 100 | -0.00405 | -0.0006 | -0.0028 | -0.005 | 0.00077
|  |  |  | δVs | : koreksi tegangan standar | [7 empty] | 6 | V2 | -5.4297e-05 | -3.4e-05 | -5.5e-05 | -1e-05 | 3.1833e-05 | 4e-05 |  | mV | 180 | x | -0.0058 | -0.0082 | -0.0076 | 0.0011
|  |  |  | VUUT | : tegangan UUT | [7 empty] | 30 | V2 | -6.6791e-05 | -4e-05 | -5e-05 | 4e-05 | 4.9791e-05 | 0.00038 |  | mV | 200 | -0.0072 | -0.022 | -0.0095 | -0.0077 | 0.002
[13 empty] | 54 | V3 | -0.00012866 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.00038577 | 0.00077 |  | mV | 320 | -0.0106 | x | x | x | 0.0032
Rentang ukur |  |  | 600 | mV | [7 empty] | DC Voltage-Measure | 60 | V3 | -0.0001197 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.00038317 | 0.00077 | 3.3 | V1 | 0.33 | -5.1e-06 | x | x | x | 3.2e-06
Pembacaan Standar |  |  | 60 | mV |  |  | 0.1 | [5 empty] | 300 | V3 | 0.00023796 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0013 | 0.00052467 | 0.0038 |  | V1 | 1 | -1.14e-05 | -9e-06 | -1.4e-05 | -6e-06 | 5.6e-06
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | 540 | V4 | -0.003777 | -0.00222 | -0.0036867 | 0.00144 | 0.0031218 | 0.0064 |  | V1 | 1.8 | -1.66e-05 | -1.3e-05 | -1.7e-05 | -3e-06 | 9.3e-06
Repeatability | u(Vu1) | A | mV | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | V3 | -6e-05 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.00036585 | 0.00077 |  | V1 | 2 | -1.4e-05 | -1.5e-05 | -2.1e-05 | -4e-06 | 1.6e-05
Readability | u(Vu2) | B | mV | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 500 | V4 | -0.0037 | -0.0021 | -0.0041 | 0.0012 | 0.0033738 | 0.0043 |  | V1 | 2.97 | x | -1.3e-05 | x | x
Standar | u(Vs) | B | mV | Normal | 0.00077 | 2 | 60 | 0.000385 | 1 | 0.000385 | 1.4822e-07 | 3.6618e-16 | 900 | V4 | -0.005396 | -0.0029526 | -0.0017421 | 0.0040632 | 0.0035937 | 0.0078 |  | V1 | 3.2 | -2e-05 | x | x | x | 2.7e-05
Drift Standar | u(Vd) | B | mV | Rect. | 0.0019736 | 1.7321 | 50 | 0.0011395 | 1 | 0.0011395 | 1.2984e-06 | 3.3717e-14 | [8 empty] | 33 | V2 | 3.3 | -3.8e-05 | x | x | x | 2.7e-05
EMF thermal | u(Vemf) | B | mV | Rect. | 0.002809 | 1.7321 | 50 | 0.0016218 | 1 | 0.0016218 | 2.6302e-06 | 1.3835e-13 | [9 empty] | V2 | 4 | -4.4e-05 | -2.9e-05 | -4.6e-05 | -2e-05 | 2.8e-05
[22 empty] | V2 | 6 | -5.4e-05 | -3.4e-05 | -5.5e-05 | -1e-05 | 4e-05
Jumlah | [9 empty] | 0.00083741 |  | 1.3889e-08 | [9 empty] | V2 | 8 | -6.4e-05 | -3.8e-05 | -6.6e-05 | -2.5e-05 | 4.4e-05
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.028938 | [11 empty] | V2 | 10 | -7.1e-05 | -4e-05 | -5.4e-05 | -1.8e-05 | 5.4e-05
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.4898 | [11 empty] | V2 | 14 | -8.4e-05 | -5e-05 | -7e-05 | x | 8.3e-05
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0081 | 2 | [10 empty] | V2 | 18 | -8.9e-05 | -4e-05 | -7e-05 | 1e-05 | 9.2e-05
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.05811 | 0.057876 | [10 empty] | V2 | 20 | -5e-05 | -6e-05 | -5e-05 | 4e-05 | 0.00021
[22 empty] | V2 | 29.7 | x | -4e-05 | x | x
Rentang ukur |  |  | 600 | mV | [7 empty] | DC Voltage-Measure | [9 empty] | V2 | 32 | -5e-05 | x | x | x | 0.00038
Pembacaan Standar |  |  | 300 | mV |  |  | 0.1 | [13 empty] | 329.9999 | V3 | 33 | -0.00016 | x | x | x | 0.00038
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | [9 empty] | V3 | 100 | -6e-05 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | 0.00077
Repeatability | u(Vu1) | A | mV | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | V3 | 180 | 0 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0013
Readability | u(Vu2) | B | mV | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | [9 empty] | V3 | 296.9999 | x | 0.0003 | x | x
Standar | u(Vs) | B | mV | Normal | 0.0032 | 2 | 60 | 0.0016 | 1 | 0.0016 | 2.56e-06 | 1.0923e-13 | [9 empty] | V3 | 325 | 0.0003 | x | x | x | 0.0038
Drift Standar | u(Vd) | B | mV | Rect. | 0.0080091 | 1.7321 | 50 | 0.004624 | 1 | 0.004624 | 2.1382e-05 | 9.1436e-12 | [8 empty] | 1020 | V4 | 330 | -0.0022 | x | x | x | 0.0038
EMF thermal | u(Vemf) | B | mV | Rect. | 0.002809 | 1.7321 | 50 | 0.0016218 | 1 | 0.0016218 | 2.6302e-06 | 1.3835e-13 | [9 empty] | V4 | 500 | -0.0037 | -0.0021 | -0.0041 | 0.0012 | 0.0043
[22 empty] | V4 | 800 | -0.0055 | -0.003 | -0.001 | 0.003 | 0.0064
Jumlah | [9 empty] | 0.00085991 |  | 1.3898e-08 | [9 empty] | V4 | 1000 | -0.0054 | -0.003 | -0.002 | 0.005 | 0.0078
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.029324
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.2035
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0056 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.058812 | 0.058648
Rentang ukur |  |  | 600 | mV | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | V1 | 539.9 | mV | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | mV | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | mV | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Vs) | B | mV | Normal | 0.0056 | 2 | 60 | 0.0028 | 1 | 0.0028 | 7.84e-06 | 1.0244e-12
Drift Standar | u(Vd) | B | mV | Rect. | 0.0055613 | 1.7321 | 50 | 0.0032108 | 1 | 0.0032108 | 1.0309e-05 | 2.1256e-12
EMF thermal | u(Vemf) | B | mV | Rect. | 0.002809 | 1.7321 | 50 | 0.0016218 | 1 | 0.0016218 | 2.6302e-06 | 1.3835e-13
Jumlah | [9 empty] | 0.00085411 |  | 1.3892e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.029225
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 52.5122
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0062 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.058632 | 0.05845
Rentang ukur |  |  | 6 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.6 | V1 | 0.6 | V | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Vs) | B | V | Normal | 5.6e-06 | 2 | 60 | 2.8e-06 | 1 | 2.8e-06 | 7.84e-12 | 1.0244e-24
Drift Standar | u(Vd) | B | V | Rect. | 5.3975e-06 | 1.7321 | 50 | 3.1162e-06 | 1 | 3.1162e-06 | 9.711e-12 | 1.8861e-24
EMF thermal | u(Vemf) | B | V | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.3354e-08 |  | 1.3889e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00028871
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0242
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00057989 | 0.00057742
Rentang ukur |  |  | 6 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 3 | V1 |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V1 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V1 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Vs) | B | V1 | Normal | 2.7e-05 | 2 | 60 | 1.35e-05 | 1 | 1.35e-05 | 1.8225e-10 | 5.5358e-22
Drift Standar | u(Vd) | B | V1 | Rect. | 1.1847e-05 | 1.7321 | 50 | 6.84e-06 | 1 | 6.84e-06 | 4.6785e-11 | 4.3777e-23
EMF thermal | u(Vemf) | B | V1 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.3565e-08 |  | 1.3889e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00028908
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.2782
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0083 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00058055 | 0.00057815
Rentang ukur |  |  | 6 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 5.4 | V2 |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 4e-05 | 2 | 60 | 2e-05 | 1 | 2e-05 | 4e-10 | 2.6667e-21
Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 2.8436e-05 | 1.7321 | 50 | 1.6417e-05 | 1 | 1.6417e-05 | 2.6953e-10 | 1.453e-21
EMF thermal | u(Vemf) | B | V2 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.4005e-08 |  | 1.3889e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00028984
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.8083
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0078 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00058193 | 0.00057967
Rentang ukur |  |  | 60 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 6 | V2 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 4e-05 | 2 | 60 | 2e-05 | 1 | 2e-05 | 4e-10 | 2.6667e-21
Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 3.1833e-05 | 1.7321 | 50 | 1.8379e-05 | 1 | 1.8379e-05 | 3.3777e-10 | 2.2818e-21
EMF thermal | u(Vemf) | B | V2 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.3341e-06 |  | 1.3889e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0028869
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0089
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0057985 | 0.0057738
Rentang ukur |  |  | 60 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 30 | V2 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Vs) | B | V2 | Normal | 0.00038 | 2 | 60 | 0.00019 | 1 | 0.00019 | 3.61e-08 | 2.172e-17
Drift Standar | u(Vd) | B | V2 | Rect. | 4.9791e-05 | 1.7321 | 50 | 2.8747e-05 | 1 | 2.8747e-05 | 8.2639e-10 | 1.3658e-20
EMF thermal | u(Vemf) | B | V2 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.3703e-06 |  | 1.3889e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0028931
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.4433
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0081 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0058098 | 0.0057863
Rentang ukur |  |  | 60 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 54 | V3 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 3.5527e-15 | 1 | 4 | 3.5527e-15 | 1 | 3.5527e-15 | 1.2622e-29 | 3.9827e-59
Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.00077 | 2 | 60 | 0.000385 | 1 | 0.000385 | 1.4822e-07 | 3.6618e-16
Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.00038577 | 1.7321 | 50 | 0.00022273 | 1 | 0.00022273 | 4.9607e-08 | 4.9217e-17
EMF thermal | u(Vemf) | B | V3 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 8.5312e-06 |  | 1.3893e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0029208
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 52.3865
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0063 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0058601 | 0.0058416
Rentang ukur |  |  | 600 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 60 | V3 |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.00077 | 2 | 60 | 0.000385 | 1 | 0.000385 | 1.4822e-07 | 3.6618e-16
Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.00038317 | 1.7321 | 50 | 0.00022123 | 1 | 0.00022123 | 4.8941e-08 | 4.7904e-17
EMF thermal | u(Vemf) | B | V3 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.00083353 |  | 1.3889e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.028871
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0237
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.057989 | 0.057742
Rentang ukur |  |  | 600 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 300 | V3 |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.0038 | 2 | 60 | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 3.61e-06 | 2.172e-13
Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.00052467 | 1.7321 | 50 | 0.00030292 | 1 | 0.00030292 | 9.1761e-08 | 1.684e-16
EMF thermal | u(Vemf) | B | V3 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.00083704 |  | 1.3889e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.028932
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.4444
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0081 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.058099 | 0.057863
Rentang ukur |  |  | 600 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 540 | V4 |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.0064 | 2 | 60 | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 1.024e-05 | 1.7476e-12
Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.0031218 | 1.7321 | 50 | 0.0018024 | 1 | 0.0018024 | 3.2486e-06 | 2.1107e-13
EMF thermal | u(Vemf) | B | V4 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.00084682 |  | 1.3891e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0291
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 51.6245
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.007 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.058405 | 0.0582
Rentang ukur |  |  | 1000 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 100 | V3 |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V3 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(Vs) | B | V3 | Normal | 0.00077 | 2 | 60 | 0.000385 | 1 | 0.000385 | 1.4822e-07 | 3.6618e-16
Drift Standar | u(Vd) | B | V3 | Rect. | 0.00036585 | 1.7321 | 50 | 0.00021122 | 1 | 0.00021122 | 4.4614e-08 | 3.9809e-17
EMF thermal | u(Vemf) | B | V3 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.083334 |  | 0.00013889
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.28868
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0002
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.57983 | 0.57735
Rentang ukur |  |  | 1000 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 500 | V4 |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.0043 | 2 | 60 | 0.00215 | 1 | 0.00215 | 4.6225e-06 | 3.5613e-13
Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.0033738 | 1.7321 | 505 | 0.0019478 | 1 | 0.0019478 | 3.7941e-06 | 2.8505e-14
EMF thermal | u(Vemf) | B | V4 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.083342 |  | 0.00013889
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.28869
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0101
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.57985 | 0.57738
Rentang ukur |  |  | 1000 | V | [7 empty] | DC Voltage-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 900 | V4 |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Vu1) | A | V4 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Vu2) | B | V4 | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(Vs) | B | V4 | Normal | 0.0078 | 2 | 60 | 0.0039 | 1 | 0.0039 | 1.521e-05 | 3.8557e-12
Drift Standar | u(Vd) | B | V4 | Rect. | 0.0035937 | 1.7321 | 50 | 0.0020748 | 1 | 0.0020748 | 4.3048e-06 | 3.7063e-13
EMF thermal | u(Vemf) | B | V4 | Rect. | 2.809e-06 | 1.7321 | 50 | 1.6218e-06 | 1 | 1.6218e-06 | 2.6302e-12 | 1.3835e-25
Jumlah | [9 empty] | 0.083353 |  | 0.00013889
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.28871
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.0234
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0086 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.57989 | 0.57742
Note on I2: Nur Islami Dewi Hasyim: Ganti ke kolom L
Note on C15: Nur Islami Dewi Hasyim: Samain digit
Note on K15: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V27: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V28: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on R30: Nur Islami Dewi Hasyim: Interpolasi jg, ada datanya, utk thn 2020 n 2018 jg
Note on V33: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V36: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on E37: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm diganti
Note on L47: Nur Islami Dewi Hasyim: Mana formulanya?
Note on F69: Nur Islami Dewi Hasyim: Satuan samain
Note on F80: Nur Islami Dewi Hasyim: Gak perlu dilink krn satuan sama antara standar dg UUT, jd gak perlu pengingat
Note on F85: Nur Islami Dewi Hasyim: Tidak perlu dikali 1000 krn satuan sudah sama
Note on F86: Nur Islami Dewi Hasyim: Samakan satuan
Note on D230: Nur Islami Dewi Hasyim: Samain digit

## Kor&U95% IDC
Range |  | P Standar |  | Kor Std | P Alat |  | Kor Alat | U95% | k | CMC
60 | mA | 6 | mA2 | -7.9941e-05 | 6 | mA | -7.9941e-05 | 0.005777 | 2.0085 | 0.00168 | mA
|  | 30 | mA2 | -0.00015515 | 29.99 | mA | 0.0098448 | 0.0069838 | 1.9856 | 0.0084 | mA
|  | 54 | mA3 | -0.00090149 | 53.99 | mA | 0.0090985 | 0.011793 | 1.9755 | 0.02376 | mA
600 | mA | 60 | mA3 | -0.0010448 | 60 | mA | -0.0010448 | 0.058638 | 2.0056 | 0.0264 | mA
|  | 300 | mA3 | -0.045045 | 300.1 | mA | -0.14504 | 0.15223 | 1.9897 | 0.132 | mA
|  | 0.54 | A1 | -8.8209e-05 | 540.1 | mA | -0.18821 | 0.48479 | 1.9987 | 1.566 | mA
6 | A | 0.6 | A1 | -9.6269e-05 | 0.6 | A | -9.6269e-05 | 0.00075155 | 1.9833 | 0.00174 | A
|  | 3 | A2 | -0.0010795 | 2.999 | A | -7.9487e-05 | 0.0078326 | 1.9864 | 0.0039 | A
|  | 5.4 | A2 | -0.0010179 | 5.399 | A | -1.7949e-05 | 0.007823 | 1.9865 | 0.00702 | A
10 | A | 1 | A1 | -0.00015 | 1 | A | -0.00015 | 0.0057936 | 2.0079 | 0.0029 | A
|  | 5 | A2 | -0.0010282 | 5 | A | -0.0010282 | 0.0097069 | 1.9771 | 0.0065 | A
|  | 9 | A2 | -0.00092564 | 9 | A | -0.00092564 | 0.0097128 | 1.9771 | 0.0117 | A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
Besaran yang diukur |  |  |  | Kelistrikan | [7 empty] | IK-K-04-UL-01 | Titik Ukur |  | 2024-08-02 | 2022-04-04 | 2020-01-24 | 2018-07-02 | Drift | U24 | Range |  | Alat Stan | KorStan24 | KorStan 22 | KorStan 20 | KorStan 18 | Un 24
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Digital Multimeter | [8 empty] | 6 | mA2 | -7.9941e-05 | -4e-05 | -0.0001 | -4e-05 | 5.6049e-05 | 0.00019 | 3.3 | mA1 | 0 | 0.0033 | -0.0001 | x | x | 0.0014 | µA
Standar yang digunakan |  |  |  | Multiproduct Calibrator Fluke 5500A | [8 empty] | 30 | mA2 | -0.00015515 | -0.0001 | -0.0018 | -0.0004 | 0.0011458 | 0.0037 |  | mA1 | 20 | 0.0027 | 0.005 | 0.0048 | 0.0044 | 0.0015
Model matematis Pengukuran |  |  | : | C = Is - IUUT | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [7 empty] | 54 | mA3 | -0.00090149 | -0.0011 | -0.0096 | -0.0009 | 0.0064421 | 0.0071 |  | mA1 | 100 | 0.0013 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.0025
|  |  | : | C = Is + δIs - IUUT | [8 empty] | 60 | mA3 | -0.0010448 | -0.0011 | -0.0096 | -0.0009 | 0.0064005 | 0.0071 |  | mA1 | 180 | -0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0034
|  |  |  | C | : koreksi arus UUT | [7 empty] | 300 | mA3 | -0.045045 | -0.014 | -0.017 | -0.009 | 0.013396 | 0.14 |  | mA1 | 200 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.011
|  |  |  | Is | : arus standar | [7 empty] | 0.54 | A1 | -8.8209e-05 | -0.00011 | -0.0001 | -5e-05 | 3.1037e-05 | 0.00048 |  | mA1 | 1000 | -0.016 | -0.011 | -0.013 | 0.008 | 0.021
|  |  |  | δIs | : koreksi arus standar | [7 empty] | 0.6 | A1 | -9.6269e-05 | -0.00011 | -0.0001 | -5e-05 | 2.8698e-05 | 0.00048 |  | mA1 | 1 | -1.6e-05 | -1.1e-05 | -1.3e-05 | 8e-06 | 2.1e-05 | mA
|  |  |  | IUUT | : arus UUT | [7 empty] | 3 | A2 | -0.0010795 | -0.001 | -0.007 | -0.004 | 0.003171 | 0.0069 |  | mA1 | 1.8 | -3.1e-05 | -1.6e-05 | -2.4e-05 | -2e-05 | 3.1e-05
[13 empty] | 5.4 | A2 | -0.0010179 | -0.001 | -0.007 | -0.004 | 0.0031531 | 0.0069 |  | mA1 | 2 | -2e-05 | -2e-05 | -4e-05 | -1e-05 | 0.00012
Rentang ukur |  |  | 60 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure | 1 | A1 | -0.00015 | -0.00011 | -0.0001 | -5e-05 | 3.6322e-05 | 0.00048 |  | mA1 | 3.2 | -3e-05 | x | x | x | 0.00015
Pembacaan Standar |  |  | 6 | mA2 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 5 | A2 | -0.0010282 | -0.001 | -0.007 | -0.004 | 0.0031561 | 0.0069 | 32.9999 | mA2 | 3.3 | -4e-05 | x | x | x | 0.00015
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | 9 | A2 | -0.00092564 | -0.001 | -0.007 | -0.004 | 0.0031695 | 0.0069 |  | mA2 | 4 | -5e-05 | -2e-05 | -6e-05 | -1e-05 | 0.00015
Repeatability | u(Iu1) | A | mA2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | mA2 | 6 | -8e-05 | -4e-05 | -0.0001 | -4e-05 | 0.00019
Readability | u(Iu2) | B | mA2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [9 empty] | mA2 | 8 | -0.00011 | -6e-05 | -0.00014 | -6e-05 | 0.0002
Standar | u(Is) | B | mA2 | Normal | 0.00019 | 2 | 60 | 9.5e-05 | 1 | 9.5e-05 | 9.025e-09 | 1.3575e-18 | [9 empty] | mA2 | 10 | -0.00013 | -7e-05 | -0.00018 | -0.00011 | 0.00023
Drift Standar | u(Ids) | B | mA2 | Rect. | 5.6049e-05 | 1.7321 | 50 | 3.236e-05 | 1 | 3.236e-05 | 1.0472e-09 | 2.1931e-20 | [9 empty] | mA2 | 14 | -0.00018 | -0.00011 | -0.00026 | -0.00015 | 0.00033
[22 empty] | mA2 | 18 | -0.00022 | -0.00016 | -0.00038 | -0.0002 | 0.00035
Jumlah | [9 empty] | 8.3434e-06 |  | 1.3889e-12 | [9 empty] | mA2 | 20 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0018 | -0.0004 | 0.0025
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0028885 | [11 empty] | mA2 | 32 | -0.0001 | x | x | x | 0.0037
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.1209 | [10 empty] | 329.999 | mA3 | 33 | -0.0004 | x | x | x | 0.0038
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0085 | 2 | [10 empty] | mA3 | 100 | -0.002 | -0.0011 | -0.0096 | -0.0009 | 0.0071
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0058014 | 0.005777 | [10 empty] | mA3 | 180 | -0.003 | -0.001 | -0.016 | 0.002 | 0.012
[22 empty] | mA3 | 200 | -0.045 | -0.014 | -0.017 | -0.009 | 0.082
Rentang ukur |  |  | 60 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure | [9 empty] | mA3 | 325 | -0.05 | x | x | x | 0.14
Pembacaan Standar |  |  | 30 | mA2 |  |  | 0.01 | [13 empty] | 2.2 | A1 | 0.33 | -6e-05 | x | x | x | 0.00014 | A
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | [9 empty] | A1 | 1 | -0.00015 | -0.00011 | -0.0001 | -5e-05 | 0.00048
Repeatability | u(Iu1) | A | mA2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | A1 | 1.8 | -0.0003 | -0.00024 | -0.00021 | -0.00016 | 0.00053
Readability | u(Iu2) | B | mA2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [9 empty] | A1 | 2 | -0.0009 | -0.0001 | -0.0011 | 0 | 0.002
Standar | u(Is) | B | mA2 | Normal | 0.0037 | 2 | 60 | 0.00185 | 1 | 0.00185 | 3.4225e-06 | 1.9523e-13 | [9 empty] | A1 | 2.1 | -0.0009 | x | x | x | 0.0031
Drift Standar | u(Ids) | B | mA2 | Rect. | 0.0011458 | 1.7321 | 50 | 0.00066155 | 1 | 0.00066155 | 4.3764e-07 | 3.8306e-15 | [8 empty] | 11 | A2 | 2.2 | -0.0011 | x | x | x | 0.0031
[22 empty] | A2 | 10 | -0.0009 | -0.001 | -0.007 | -0.004 | 0.0069
Jumlah | [9 empty] | 1.2193e-05 |  | 1.5879e-12 | [9 empty] | A2 | 10.9 | -0.0016 | x | x | x | 0.0099
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0034919
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 93.631
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9856 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0069337 | 0.0069838
Rentang ukur |  |  | 60 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 54 | mA3 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 3.5527e-15 | 1 | 4 | 3.5527e-15 | 1 | 3.5527e-15 | 1.2622e-29 | 3.9827e-59
Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.0071 | 2 | 60 | 0.00355 | 1 | 0.00355 | 1.2603e-05 | 2.6471e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.0064421 | 1.7321 | 50 | 0.0037194 | 1 | 0.0037194 | 1.3834e-05 | 3.8274e-12
Jumlah | [9 empty] | 3.4769e-05 |  | 7.8633e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0058966
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 153.7411
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9755 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.011649 | 0.011793
Rentang ukur |  |  | 600 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 60 | mA3 |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.0071 | 2 | 60 | 0.00355 | 1 | 0.00355 | 1.2603e-05 | 2.6471e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.0064005 | 1.7321 | 50 | 0.0036953 | 1 | 0.0036953 | 1.3656e-05 | 3.7295e-12
Jumlah | [9 empty] | 0.00085959 |  | 1.3895e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.029319
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.1762
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0056 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.058802 | 0.058638
Rentang ukur |  |  | 600 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 300 | mA3 |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1 | 0.07 | 0.0049 | 4.0017e-07
Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.013396 | 1.7321 | 50 | 0.0077344 | 1 | 0.0077344 | 5.9821e-05 | 7.1571e-11
Jumlah | [9 empty] | 0.0057932 |  | 4.1413e-07
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.076113
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 81.0395
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9897 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.15144 | 0.15223
Rentang ukur |  |  | 600 | mA | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | A1 | 540.1 | mA | 0.1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | mA | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | mA | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Is) | B | mA | Normal | 0.48 | 2 | 60 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.0576 | 5.5296e-05
Drift Standar | u(Ids) | B | mA | Rect. | 0.031037 | 1.7321 | 50 | 0.017919 | 1 | 0.017919 | 0.0003211 | 2.0621e-09
Jumlah | [9 empty] | 0.058754 |  | 5.5312e-05
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.24239
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 62.4112
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9987 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.48448 | 0.48479
Rentang ukur |  |  | 6 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.6 | A1 |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A1 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A1 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Is) | B | A1 | Normal | 0.00048 | 2 | 60 | 0.00024 | 1 | 0.00024 | 5.76e-08 | 5.5296e-17
Drift Standar | u(Ids) | B | A1 | Rect. | 2.8698e-05 | 1.7321 | 50 | 1.6569e-05 | 1 | 1.6569e-05 | 2.7452e-10 | 1.5072e-21
Jumlah | [9 empty] | 1.4121e-07 |  | 1.9419e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00037578
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 102.6831
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9833 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00074529 | 0.00075155
Rentang ukur |  |  | 6 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 3 | A2 |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A2 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Is) | B | A2 | Normal | 0.0069 | 2 | 60 | 0.00345 | 1 | 0.00345 | 1.1902e-05 | 2.3612e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | A2 | Rect. | 0.003171 | 1.7321 | 50 | 0.0018308 | 1 | 0.0018308 | 3.3517e-06 | 2.2468e-13
Jumlah | [9 empty] | 1.5338e-05 |  | 2.586e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0039163
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 90.9676
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9864 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0077794 | 0.0078326
Rentang ukur |  |  | 6 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 5.4 | A2 |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A2 | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Is) | B | A2 | Normal | 0.0069 | 2 | 60 | 0.00345 | 1 | 0.00345 | 1.1902e-05 | 2.3612e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | A2 | Rect. | 0.0031531 | 1.7321 | 50 | 0.0018205 | 1 | 0.0018205 | 3.3141e-06 | 2.1966e-13
Jumlah | [9 empty] | 1.53e-05 |  | 2.581e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0039115
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 90.6976
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9865 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0077701 | 0.007823
Rentang ukur |  |  | 10 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 1 | A1 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A1 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A1 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Is) | B | A1 | Normal | 0.00048 | 2 | 60 | 0.00024 | 1 | 0.00024 | 5.76e-08 | 5.5296e-17
Drift Standar | u(Ids) | B | A1 | Rect. | 3.6322e-05 | 1.7321 | 50 | 2.0971e-05 | 1 | 2.0971e-05 | 4.3977e-10 | 3.8679e-21
Jumlah | [9 empty] | 8.3914e-06 |  | 1.3889e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0028968
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.6969
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0079 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0058164 | 0.0057936
Rentang ukur |  |  | 10 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 5 | A2 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Is) | B | A2 | Normal | 0.0069 | 2 | 60 | 0.00345 | 1 | 0.00345 | 1.1902e-05 | 2.3612e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | A2 | Rect. | 0.0031561 | 1.7321 | 50 | 0.0018222 | 1 | 0.0018222 | 3.3203e-06 | 2.2049e-13
Jumlah | [9 empty] | 2.3556e-05 |  | 3.9705e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0048535
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 139.7524
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9771 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0095957 | 0.0097069
Rentang ukur |  |  | 10 | A | [7 empty] | DC Current-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 9 | A2 |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Iu1) | A | A2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Iu2) | B | A2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Is) | B | A2 | Normal | 0.0069 | 2 | 60 | 0.00345 | 1 | 0.00345 | 1.1902e-05 | 2.3612e-12
Drift Standar | u(Ids) | B | A2 | Rect. | 0.0031695 | 1.7321 | 50 | 0.0018299 | 1 | 0.0018299 | 3.3486e-06 | 2.2426e-13
Jumlah | [9 empty] | 2.3584e-05 |  | 3.9743e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0048564
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 139.955
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9771 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0096014 | 0.0097128
Note on K11: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V24: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V27: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on V29: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on F106: Nur Islami Dewi Hasyim: Samain satuan
Note on F107: Nur Islami Dewi Hasyim: Samain satuan

## Kor&U95% IAC
Range |  | Frequency |  | P Standar |  | Kor Std | P Alat |  | Kor Alat | U95% | k | CMC
60 | mA | 50 | Hz | 6 | mA2 | 0.00026269 | 6.02 | mA | -0.019737 | 0.0078927 | 1.9808 | 0.009 | mA
|  | 50 | Hz | 30 | mA2 | 0.0054886 | 30.06 | mA | -0.054511 | 0.011662 | 1.9815 | 0.045 | mA
|  | 50 | Hz | 54 | mA3 | -0.00037313 | 54.05 | mA | -0.050373 | 0.054832 | 1.9908 | 0.108 | mA
600 | mA | 50 | Hz | 60 | mA3 | -0.00019403 | 60.2 | mA | -0.20019 | 0.096583 | 1.9807 | 0.12 | mA
|  | 50 | Hz | 300 | mA3 | 0.0089705 | 300.4 | mA | -0.39103 | 0.10981 | 1.9834 | 0.6 | mA
|  | 50 | Hz | 0.54 | A1 | -7.2537e-05 | 540.1 | mA | -0.17254 | 0.80977 | 1.9948 | 1.026 | mA
6 | A | 50 | Hz | 0.6 | A1 | -7.6119e-05 | 0.602 | A | -0.0020761 | 0.0059218 | 2.0039 | 0.00114 | A
|  | 50 | Hz | 3 | A2 | -0.00047436 | 3.004 | A | -0.0044744 | 0.010432 | 1.9814 | 0.0054 | A
|  | 50 | Hz | 5.4 | A2 | -0.00099744 | 5.403 | A | -0.0039974 | 0.01807 | 1.992 | 0.00972 | A
10 | A | 50 | Hz | 1 | A1 | -0.0001 | 1.01 | A | -0.0101 | 0.0014392 | 1.9879 | 0.0019 | A
|  | 50 | Hz | 5 | A2 | -0.00091026 | 5.01 | A | -0.01091 | 0.017136 | 1.999 | 0.009 | A
|  | 50 | Hz | 9 | A2 | -0.0017821 | 8.99 | A | 0.0082179 | 0.017103 | 1.9993 | 0.0162 | A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
|  | Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
|  | Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
|  | Besaran yang diukur |  |  |  | Kelistrikan | [7 empty] | IK-K-04-UL-01 | 50 Hz | [8 empty] | Range |  | Freq |  | Alat Stan | KorStan24 | KorStan22 | KorStan20 | KorStan18 | Un24
|  | Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Digital Multimeter | [8 empty] | Titik Ukur |  | Freq | 2024-08-02 | 2022-04-04 | 2020-01-24 | 2018-07-02 | Drift | u24 | 3.2999 | mA1 | 40 | Hz | 1 | 7e-05 | 0.0001 | -4e-05 | 0.00024 | 0.00075
|  | Standar yang digunakan |  |  |  | Multiproduct Calibrator Fluke 5500A | [8 empty] | 6 | mA2 | 50 | 0.00026269 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0021 | 0.0014877 | 0.0051 |  | mA1 | 50 | Hz | 0.3 | 9e-05 | x | x | x | 0.00051
|  | Model matematis Pengukuran |  |  | : | C = Is - IUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [6 empty] | 30 | mA2 | 50 | 0.0054886 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0021 | 0.0028087 | 0.0096 |  | mA1 | 50 | Hz | 1 | 6e-05 | 0.0001 | -4e-05 | 0.00024 | 0.00075
[5 empty] | : | C = Is + δIs - IUUT | [8 empty] | 54 | mA3 | 50 | -0.00037313 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.016708 | 0.051 |  | mA1 | 50 | Hz | 3.2 | 0.0005 | x | x | x | 0.0051
[6 empty] | C | : koreksi arus UUT | [7 empty] | 60 | mA3 | 50 | -0.00019403 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.016656 | 0.075 |  | mA1 | 500 | Hz | 1 | 0.00019 | 0.00012 | 4e-05 | 0.00031 | 0.00075
[6 empty] | Is | : arus standar | [7 empty] | 300 | mA3 | 50 | 0.0089705 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.013996 | 0.092 |  | mA1 | 1000 | Hz | 1 | 0.00036 | 0.00031 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00075
[6 empty] | δIs | : koreksi arus standar | [7 empty] | 0.54 | A1 | 50 | -7.2537e-05 | 0 | -0.0001 | 0.0002 | 0.00018166 | 0.00078 |  | mA1 | 10000 | Hz | 1 | 0.0004 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0008 | 0.001
[6 empty] | IUUT | : arus UUT | [7 empty] | 0.6 | A1 | 50 | -7.6119e-05 | 0 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0001827 | 0.0013 | 32.999 | mA2 | 40 | Hz | 10 | 0.0007 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0021 | 0.0075
[15 empty] | 3 | A2 | 50 | -0.00047436 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.0019247 | 0.0084 |  | mA2 | 50 | Hz | 3.3 | -0.0001 | x | x | x | 0.0051
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure | 5.4 | A2 | 50 | -0.00099744 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.0017729 | 0.017 |  | mA2 | 50 | Hz | 10 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0004 | 0.0021 | 0.0075
|  | Pembacaan Standar |  |  | 6 | mA2 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 1 | A1 | 50 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 0.0002 | 0.00018963 | 0.0013 |  | mA2 | 50 | Hz | 32 | 0.006 | x | x | x | 0.051
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | 5 | A2 | 50 | -0.00091026 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.0017982 | 0.017 |  | mA2 | 500 | Hz | 10 | 0.0007 | 0.0042 | -0.0003 | 0.0023 | 0.0075
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA2 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | A2 | 50 | -0.0017821 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.0015451 | 0.017 |  | mA2 | 1000 | Hz | 10 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0075
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [10 empty] | mA2 | 10000 | Hz | 10 | 0.0016 | 0.019 | 0.018 | 0.003 | 0.0096
|  | Standar | u(Is) | B | mA2 | Normal | 0.0051 | 2 | 60 | 0.00255 | 1 | 0.00255 | 6.5025e-06 | 7.0471e-13 | [9 empty] | 329.99 | mA3 | 40 | Hz | 100 | 0 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.075
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA2 | Rect. | 0.0014877 | 1.7321 | 50 | 0.00085893 | 1 | 0.00085893 | 7.3776e-07 | 1.0886e-14 | [10 empty] | mA3 | 50 | Hz | 33 | -0.001 | x | x | x | 0.051
[25 empty] | mA3 | 50 | Hz | 100 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.019 | 0.075
|  | Jumlah | [9 empty] | 1.5574e-05 |  | 2.1045e-12 | [10 empty] | mA3 | 50 | Hz | 325 | 0.01 | x | x | x | 0.78
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0039463 | [12 empty] | mA3 | 500 | Hz | 100 | 0.045 | 0.062 | 0.028 | 0.02 | 0.075
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 115.2476 | [12 empty] | mA3 | 1000 | Hz | 100 | 0.018 | 0.03 | 0.027 | 0.032 | 0.075
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9808 | 2 | [11 empty] | mA3 | 10000 | Hz | 100 | 0.013 | -1.73 | -1.72 | 0.04 | 0.092
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0078168 | 0.0078927 | [10 empty] | 2.2 | A1 | 40 | Hz | 1 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0013
[25 empty] | A1 | 50 | Hz | 0.33 | -6e-05 | x | x | x | 0.00078
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure | [10 empty] | A1 | 50 | Hz | 1 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 0.0002 | 0.0013
|  | Pembacaan Standar |  |  | 30 | mA2 |  |  | 0.01 | [15 empty] | A1 | 50 | Hz | 2 | 0.0004 | x | x | x | 0.0059
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | [10 empty] | A1 | 50 | Hz | 2.1 | 0.0003 | x | x | x | 0.0083
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA2 | T-Std | 1.7764e-15 | 1 | 4 | 1.7764e-15 | 1 | 1.7764e-15 | 3.1554e-30 | 2.4892e-60 | [10 empty] | A1 | 500 | Hz | 1 | -0.0002 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0001 | 0.0013
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA2 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [10 empty] | A1 | 1000 | Hz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0013
|  | Standar | u(Is) | B | mA2 | Normal | 0.0096 | 2 | 60 | 0.0048 | 1 | 0.0048 | 2.304e-05 | 8.8474e-12 | [9 empty] | 11 | A2 | 45 | Hz | 10 | -0.001 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.017
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA2 | Rect. | 0.0028087 | 1.7321 | 50 | 0.0016216 | 1 | 0.0016216 | 2.6296e-06 | 1.3829e-13 | [10 empty] | A2 | 50 | Hz | 2.2 | -0.0003 | x | x | x | 0.0084
[25 empty] | A2 | 50 | Hz | 10 | -0.002 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0.017
|  | Jumlah | [9 empty] | 3.4003e-05 |  | 1.0375e-11 | [10 empty] | A2 | 50 | Hz | 10.9 | -0.002 | x | x | x | 0.023
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0058312 | [12 empty] | A2 | 500 | Hz | 10 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.017
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 111.4457 | [12 empty] | A2 | 1000 | Hz | 10 | 0.001 | 0.00676 | 0.01 | -0.001 | 0.017
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9815 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.011554 | 0.011662
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 54 | mA3 |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.051 | 2 | 60 | 0.0255 | 1 | 0.0255 | 0.00065025 | 7.0471e-09
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.016708 | 1.7321 | 50 | 0.0096462 | 1 | 0.0096462 | 9.305e-05 | 1.7317e-10
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.00075163 |  | 7.2216e-09
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.027416
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 78.2305
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9908 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.054579 | 0.054832
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 60 | mA3 |  |  | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.075 | 2 | 60 | 0.0375 | 1 | 0.0375 | 0.0014062 | 3.2959e-08
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.016656 | 1.7321 | 50 | 0.0096162 | 1 | 0.0096162 | 9.2472e-05 | 1.7102e-10
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.0023321 |  | 4.7019e-08
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.048291
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 115.6659
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9807 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.09565 | 0.096583
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 300 | mA3 |  |  | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA3 | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA3 | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Is) | B | mA3 | Normal | 0.092 | 2 | 60 | 0.046 | 1 | 0.046 | 0.002116 | 7.4624e-08
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA3 | Rect. | 0.013996 | 1.7321 | 50 | 0.0080805 | 1 | 0.0080805 | 6.5294e-05 | 8.5267e-11
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.0030146 |  | 8.8598e-08
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.054906
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 102.575
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9834 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.1089 | 0.10981
|  | Rentang ukur |  |  | 50 | Hz | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | A1 | 540.1 | mA | 0.1
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | mA | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | mA | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
|  | Standar | u(Is) | B | mA | Normal | 0.78 | 2 | 60 | 0.39 | 1 | 0.39 | 0.1521 | 0.00038557
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | mA | Rect. | 0.18166 | 1.7321 | 50 | 0.10488 | 1 | 0.10488 | 0.011 | 2.4202e-06
|  | Jumlah | [9 empty] | 0.16393 |  | 0.00038801
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.40489
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 69.2622
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9948 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.80768 | 0.80977
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.0013 | 2 | 60 | 0.00065 | 1 | 0.00065 | 4.225e-07 | 2.9751e-15
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.0001827 | 1.7321 | 50 | 0.00010548 | 1 | 0.00010548 | 1.1127e-08 | 2.4761e-18
|  | Jumlah | [9 empty] | 8.767e-06 |  | 1.3919e-12
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0029609
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 55.2205
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0039 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0059333 | 0.0059218
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.0084 | 2 | 60 | 0.0042 | 1 | 0.0042 | 1.764e-05 | 5.1862e-12
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.0019247 | 1.7321 | 50 | 0.0011112 | 1 | 0.0011112 | 1.2348e-06 | 3.0495e-14
|  | Jumlah | [9 empty] | 2.7208e-05 |  | 6.6055e-12
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0052161
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 112.07
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9814 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.010335 | 0.010432
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.01
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.017 | 2 | 60 | 0.0085 | 1 | 0.0085 | 7.225e-05 | 8.7001e-11
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.0017729 | 1.7321 | 50 | 0.0010236 | 1 | 0.0010236 | 1.0477e-06 | 2.1953e-14
|  | Jumlah | [9 empty] | 8.1631e-05 |  | 8.8412e-11
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.009035
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 75.3702
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.992 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.017997 | 0.01807
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.0013 | 2 | 60 | 0.00065 | 1 | 0.00065 | 4.225e-07 | 2.9751e-15
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.00018963 | 1.7321 | 50 | 0.00010948 | 1 | 0.00010948 | 1.1987e-08 | 2.8737e-18
|  | Jumlah | [9 empty] | 5.1782e-07 |  | 3.1169e-15
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0007196
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 86.028
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9879 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0014305 | 0.0014392
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.017 | 2 | 60 | 0.0085 | 1 | 0.0085 | 7.225e-05 | 8.7001e-11
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.0017982 | 1.7321 | 50 | 0.0010382 | 1 | 0.0010382 | 1.0778e-06 | 2.3233e-14
|  | Jumlah | [9 empty] | 7.3411e-05 |  | 8.7024e-11
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.008568
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.9274
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.999 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.017128 | 0.017136
|  | Rentang ukur |  |  | #REF! | #REF! | 50 | Hz | [5 empty] | AC Current-Measure
|  | Pembacaan Standar |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0.001
|  | Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
|  | Repeatability | u(Iu1) | A | #REF! | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Readability | u(Iu2) | B | #REF! | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
|  | Standar | u(Is) | B | #REF! | Normal | 0.017 | 2 | 60 | 0.0085 | 1 | 0.0085 | 7.225e-05 | 8.7001e-11
|  | Drift Standar | u(Ids) | B | #REF! | Rect. | 0.0015451 | 1.7321 | 50 | 0.00089209 | 1 | 0.00089209 | 7.9582e-07 | 1.2666e-14
|  | Jumlah | [9 empty] | 7.3129e-05 |  | 8.7014e-11
|  | Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0085516
|  | Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.46
|  | Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9993 | 2
|  | Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.017097 | 0.017103
Note on E9: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit sesuaikan
Note on Y23: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on Y25: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on Y28: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on Y30: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on G34: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm diganti
Note on H106: Nur Islami Dewi Hasyim: Samain satuan

## Kor&U95% R
Range |  | P Standar |  | Kor Std | P Alat |  | Kor Alat | U95% | k | CMC
600 | Ω | 60 | Ω | 0.00070899 | 60.1 | Ω | -0.099291 | 0.057831 | 2.0082 | 0.066 | Ω
|  | 300 | Ω | -0.0012135 | 301.1 | Ω | -1.1012 | 0.061007 | 1.9991 | 0.084 | Ω
|  | 0.54 | kΩ | -3.8831e-06 | 541 | Ω | -1.0039 | 0.060774 | 1.9996 | 0.1512 | Ω
6 | kΩ | 0.6 | kΩ | -4.5506e-06 | 0.601 | kΩ | -0.0010046 | 0.00057766 | 2.0085 | 0.000168 | kΩ
|  | 3 | kΩ | -3.7528e-05 | 3.001 | kΩ | -0.0010375 | 0.00060944 | 1.9992 | 0.00054 | kΩ
|  | 5.4 | kΩ | -0.00010009 | 5.4 | kΩ | -0.00010009 | 0.00060401 | 2.0006 | 0.000972 | kΩ
60 | kΩ | 6 | kΩ | -0.00011573 | 6 | kΩ | -0.00011573 | 0.0057761 | 2.0085 | 0.00108 | kΩ
|  | 30 | kΩ | -0.00045506 | 30 | kΩ | -0.00045506 | 0.046287 | 2.007 | 0.0243 | kΩ
|  | 54 | kΩ | -0.00091618 | 53.99 | kΩ | 0.0090838 | 0.046134 | 2.007 | 0.04374 | kΩ
600 | kΩ | 60 | kΩ | -0.0010315 | 60 | kΩ | -0.0010315 | 0.073653 | 1.9852 | 0.0486 | kΩ
|  | 300 | kΩ | -0.0018427 | 299.9 | kΩ | 0.098157 | 0.084837 | 1.9822 | 0.243 | kΩ
|  | 0.54 | MΩ | -4.2966e-06 | 539.8 | kΩ | 0.1957 | 0.085418 | 1.9822 | 0.4374 | kΩ
6 | MΩ | 0.6 | MΩ | -4.9101e-06 | 0.6 | MΩ | -4.9101e-06 | 0.00058079 | 2.0074 | 0.000486 | MΩ
|  | 3 | MΩ | -0.001396 | 2.997 | MΩ | 0.001604 | 0.0092558 | 2.008 | 0.0066 | MΩ
|  | 5.4 | MΩ | -0.0017951 | 5.393 | MΩ | 0.0052049 | 0.0093892 | 2.0081 | 0.01188 | MΩ
60 | MΩ | 6 | MΩ | -0.0018948 | 5.99 | MΩ | 0.0081052 | 0.011036 | 1.9889 | 0.0132 | MΩ
|  | 11 | MΩ | -0.00328 | 10.97 | MΩ | 0.02672 | 0.011433 | 1.9898 | 0.0242 | MΩ
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
Besaran yang diukur |  |  |  | Kelistrikan | [7 empty] | IK-K-04-UL-01 | Titik Ukur |  | 2024-08-02 | 2022-04-04 | 2020-01-24 | 2018-07-02 | Drift | Range |  | Alat Stan | KorStan 24 | KorStan 22 | KorStan 20 | KorStan 18 | Un 24
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Digital Multimeter | [8 empty] | 60 | Ω | 0.00070899 | 0.0038 | -0.001 | -0.0018 | 0.0027234 | 10.99 | Ω | 0 | 0.004137 | 0.003785 |  |  | 1.1e-05
Standar yang digunakan |  |  |  | Multiproduct Calibrator Fluke 5500A | [8 empty] | 300 | Ω | -0.0012135 | -0.009 | -0.042 | -0.038 | 0.014166 |  |  | 1 | 0.003779 | 0.003528 | 0.00337 | 0.003244 | 1.9e-05
Model matematis Pengukuran |  |  | : | ∆R = Rs - RUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [6 empty] | 0.54 | kΩ | -3.8831e-06 | -9e-06 | -4.2e-05 | -3.8e-05 | 1.3391e-05 |  |  | 10 | -0.0007 | 0.000268 | -0.00064 | 0.00022 | 0.00014
|  |  | : | ∆R = Rs + δRs - RUUT | [8 empty] | 0.6 | kΩ | -4.5506e-06 | -9e-06 | -4.2e-05 | -3.8e-05 | 1.3198e-05 |  |  | 10.5 | -0.00105 |  |  |  | 0.00014
|  |  |  | ∆R | : koreksi tahanan UUT | [7 empty] | 3 | kΩ | -3.7528e-05 | -0.000241 | -0.00045 | -0.0005 | 0.00014513 | 109.999 | Ω | 11 | -0.00075 |  |  |  | 0.00014
|  |  |  | Rs | : tahanan standar | [7 empty] | 5.4 | kΩ | -0.00010009 | -0.000241 | -0.00045 | -0.0005 | 0.00012698 |  |  | 100 | 0.0019 | 0.0038 | -0.001 | -0.0018 | 0.0011
|  |  |  | δRs | : koreksi tahanan standar | [7 empty] | 6 | kΩ | -0.00011573 | -0.000241 | -0.00045 | -0.0005 | 0.00012244 |  |  | 105 | 0.0019 |  |  |  | 0.0012
|  |  |  | RUUT | : tahanan UUT | [7 empty] | 30 | kΩ | -0.00045506 | -0.046 | 0.0005 | -0.0277 | 0.039757 | 1.1 | kΩ | 110 | 0.0009 |  |  |  | 0.0012
[13 empty] | 54 | kΩ | -0.00091618 | -0.046 | 0.0005 | -0.0277 | 0.039623 |  |  | 1 | -9e-06 | -9e-06 | -4.2e-05 | -3.8e-05 | 1.1e-05
Rentang ukur |  |  | 600 | Ω | [7 empty] | Resistance-Measure | 60 | kΩ | -0.0010315 | -0.046 | 0.0005 | -0.0277 | 0.03959 |  |  | 1.05 | -1.2e-05 |  |  |  | 1.2e-05
Pembacaan Standar |  |  | 60 | Ω |  |  | 0.1 | [5 empty] | 300 | kΩ | -0.0018427 | 0.008 | 0.039 | -0.052 | 0.05178 | 10.9999 | kΩ | 1.1 | 1.2e-05 |  |  |  | 1.2e-05
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi | 0.54 | MΩ | -4.2966e-06 | 8e-06 | 3.9e-05 | -5.2e-05 | 5.2493e-05 |  |  | 10 | -0.00022 | -0.000241 | -0.00045 | -0.0005 | 0.0001
Repeatability | u(Ru1) | A | Ω | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | MΩ | -4.9101e-06 | 8e-06 | 3.9e-05 | -5.2e-05 | 5.2671e-05 |  |  | 10.5 | -0.00024 |  |  |  | 0.00011
Readability | u(Ru2) | B | Ω | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | 3 | MΩ | -0.001396 | 0.0015 | 0.00656 | -0.00637 | 0.0079941 | 109.999 | kΩ | 11 | -9e-05 |  |  |  | 0.00011
Standar | u(Rs) | B | Ω | Normal | 0.0011 | 2 | 60 | 0.00055 | 1 | 0.00055 | 3.025e-07 | 1.5251e-15 | 5.4 | MΩ | -0.0017951 | 0.0015 | 0.00656 | -0.00637 | 0.0081099 |  |  | 100 | -0.0018 | -0.046 | 0.0005 | -0.0277 | 0.0013
Drift Standar | u(Rd) | B | Ω | Rect. | 0.0027234 | 1.7321 | 50 | 0.0015723 | 1 | 0.0015723 | 2.4722e-06 | 1.2224e-13 | 6 | MΩ | -0.0018948 | 0.0015 | 0.00656 | -0.00637 | 0.0081389 |  |  | 105 | 0.0021 |  |  |  | 0.0014
[13 empty] | 11 | MΩ | -0.00328 | 0.0015 | 0.00656 | -0.00637 | 0.0085409 | 1.1 | MΩ | 110 | 0.0001 |  |  |  | 0.0023
Jumlah | [9 empty] | 0.00083611 |  | 1.3889e-08 | [9 empty] | 1 | -9e-06 | 8e-06 | 3.9e-05 | -5.2e-05 | 1.7e-05
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.028916 | [11 empty] | 1.05 | -2.3e-05 |  |  |  | 1.8e-05
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.3331 | [9 empty] | 10.9999 | MΩ | 1.1 | -0.00108 |  |  |  | 0.00027
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0082 | 2 | [10 empty] | 10 | -0.00256 | 0.0015 | 0.00656 | -0.00637 | 0.00036
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.05807 | 0.057831 | [10 empty] | 10.5 | -0.00328 |  |  |  | 0.00033
Rentang ukur |  |  | 600 | Ω | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 300 | Ω |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | Ω | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | Ω | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Rs) | B | Ω | Normal | 0.011 | 2 | 60 | 0.0055 | 1 | 0.0055 | 3.025e-05 | 1.5251e-11
Drift Standar | u(Rd) | B | Ω | Rect. | 0.014166 | 1.7321 | 50 | 0.0081789 | 1 | 0.0081789 | 6.6895e-05 | 8.9499e-11
Jumlah | [9 empty] | 0.00093048 |  | 1.3994e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.030504
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.8703
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9991 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.060979 | 0.061007
Rentang ukur |  |  | 600 | Ω | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | kΩ | 541 | Ω | 0.1
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | Ω | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | Ω | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Rs) | B | Ω | Normal | 0.011 | 2 | 60 | 0.0055 | 1 | 0.0055 | 3.025e-05 | 1.5251e-11
Drift Standar | u(Rd) | B | Ω | Rect. | 0.013391 | 1.7321 | 50 | 0.0077316 | 1 | 0.0077316 | 5.9777e-05 | 7.1466e-11
Jumlah | [9 empty] | 0.00092336 |  | 1.3976e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.030387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.0059
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9996 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.060763 | 0.060774
Rentang ukur |  |  | 6 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.6 | kΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 1.1e-05 | 2 | 60 | 5.5e-06 | 1 | 5.5e-06 | 3.025e-11 | 1.5251e-23
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 1.3198e-05 | 1.7321 | 50 | 7.6197e-06 | 1 | 7.6197e-06 | 5.806e-11 | 6.742e-23
Jumlah | [9 empty] | 8.3422e-08 |  | 1.3889e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00028883
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.106
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0085 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0005801 | 0.00057766
Rentang ukur |  |  | 6 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 3 | kΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0001 | 2 | 60 | 5e-05 | 1 | 5e-05 | 2.5e-09 | 1.0417e-19
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.00014513 | 1.7321 | 50 | 8.3793e-05 | 1 | 8.3793e-05 | 7.0213e-09 | 9.8597e-19
Jumlah | [9 empty] | 9.2855e-08 |  | 1.3998e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00030472
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 61.5948
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9992 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00060921 | 0.00060944
Rentang ukur |  |  | 6 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 5.4 | kΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0001 | 2 | 60 | 5e-05 | 1 | 5e-05 | 2.5e-09 | 1.0417e-19
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.00012698 | 1.7321 | 50 | 7.3309e-05 | 1 | 7.3309e-05 | 5.3743e-09 | 5.7766e-19
Jumlah | [9 empty] | 9.1208e-08 |  | 1.3957e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.00030201
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 59.603
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0006 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00060419 | 0.00060401
Rentang ukur |  |  | 60 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 6 | kΩ |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0001 | 2 | 60 | 5e-05 | 1 | 5e-05 | 2.5e-09 | 1.0417e-19
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.00012244 | 1.7321 | 50 | 7.0688e-05 | 1 | 7.0688e-05 | 4.9969e-09 | 4.9937e-19
Jumlah | [9 empty] | 8.3408e-06 |  | 1.3889e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.002888
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.09
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0085 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0058006 | 0.0057761
Rentang ukur |  |  | 60 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 30 | kΩ |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0013 | 2 | 60 | 0.00065 | 1 | 0.00065 | 4.225e-07 | 2.9751e-15
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.039757 | 1.7321 | 50 | 0.022954 | 1 | 0.022954 | 0.00052687 | 5.5518e-09
Jumlah | [9 empty] | 0.00053562 |  | 5.5532e-09
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.023144
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 51.6627
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.007 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.046449 | 0.046287
Rentang ukur |  |  | 60 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 54 | kΩ |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 3.5527e-15 | 1 | 4 | 3.5527e-15 | 1 | 3.5527e-15 | 1.2622e-29 | 3.9827e-59
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0013 | 2 | 60 | 0.00065 | 1 | 0.00065 | 4.225e-07 | 2.9751e-15
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.039623 | 1.7321 | 50 | 0.022876 | 1 | 0.022876 | 0.00052333 | 5.4774e-09
Jumlah | [9 empty] | 0.00053208 |  | 5.4788e-09
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.023067
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 51.674
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.007 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.046295 | 0.046134
Rentang ukur |  |  | 600 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 60 | kΩ |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.0013 | 2 | 60 | 0.00065 | 1 | 0.00065 | 4.225e-07 | 2.9751e-15
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.03959 | 1.7321 | 50 | 0.022857 | 1 | 0.022857 | 0.00052244 | 5.4589e-09
Jumlah | [9 empty] | 0.0013562 |  | 1.9348e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.036827
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 95.0637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9852 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.07311 | 0.073653
Rentang ukur |  |  | 600 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 300 | kΩ |  |  | 0.1
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.017 | 2 | 60 | 0.0085 | 1 | 0.0085 | 7.225e-05 | 8.7001e-11
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.05178 | 1.7321 | 50 | 0.029895 | 1 | 0.029895 | 0.00089374 | 1.5975e-08
Jumlah | [9 empty] | 0.0017993 |  | 2.9951e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.042418
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 108.0943
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9822 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.08408 | 0.084837
Rentang ukur |  |  | 600 | kΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.54 | MΩ | 539.8 | kΩ | 0.1
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | kΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | kΩ | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Standar | u(Rs) | B | kΩ | Normal | 0.017 | 2 | 60 | 0.0085 | 1 | 0.0085 | 7.225e-05 | 8.7001e-11
Drift Standar | u(Rd) | B | kΩ | Rect. | 0.052493 | 1.7321 | 50 | 0.030307 | 1 | 0.030307 | 0.00091849 | 1.6873e-08
Jumlah | [9 empty] | 0.0018241 |  | 3.0848e-08
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.042709
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 107.858
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9822 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.084659 | 0.085418
Rentang ukur |  |  | 6 | MΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 0.6 | MΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | MΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | MΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | MΩ | Normal | 1.7e-05 | 2 | 60 | 8.5e-06 | 1 | 8.5e-06 | 7.225e-11 | 8.7001e-23
Drift Standar | u(Rd) | B | MΩ | Rect. | 5.2671e-05 | 1.7321 | 50 | 3.0409e-05 | 1 | 3.0409e-05 | 9.2473e-10 | 1.7103e-20
Jumlah | [9 empty] | 8.433e-08 |  | 1.3891e-16
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0002904
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 51.1972
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0074 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.00058295 | 0.00058079
Rentang ukur |  |  | 6 | MΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 3 | MΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | MΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | MΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | MΩ | Normal | 0.00036 | 2 | 60 | 0.00018 | 1 | 0.00018 | 3.24e-08 | 1.7496e-17
Drift Standar | u(Rd) | B | MΩ | Rect. | 0.0079941 | 1.7321 | 50 | 0.0046154 | 1 | 0.0046154 | 2.1302e-05 | 9.0752e-12
Jumlah | [9 empty] | 2.1417e-05 |  | 9.0753e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0046279
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.5439
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.008 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.009293 | 0.0092558
Rentang ukur |  |  | 6 | MΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 5.4 | MΩ |  |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | MΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | MΩ | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Rs) | B | MΩ | Normal | 0.00036 | 2 | 60 | 0.00018 | 1 | 0.00018 | 3.24e-08 | 1.7496e-17
Drift Standar | u(Rd) | B | MΩ | Rect. | 0.0081099 | 1.7321 | 50 | 0.0046822 | 1 | 0.0046822 | 2.1923e-05 | 9.6127e-12
Jumlah | [9 empty] | 2.2039e-05 |  | 9.6129e-12
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0046946
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 50.5285
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0081 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.009427 | 0.0093892
Rentang ukur |  |  | 60 | MΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 6 | MΩ |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | MΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | MΩ | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Rs) | B | MΩ | Normal | 0.00036 | 2 | 60 | 0.00018 | 1 | 0.00018 | 3.24e-08 | 1.7496e-17
Drift Standar | u(Rd) | B | MΩ | Rect. | 0.0081389 | 1.7321 | 50 | 0.004699 | 1 | 0.004699 | 2.208e-05 | 9.7508e-12
Jumlah | [9 empty] | 3.0446e-05 |  | 1.114e-11
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0055178
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 83.2124
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9889 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.010974 | 0.011036
Rentang ukur |  |  | 60 | MΩ | [7 empty] | Resistance-Measure
Pembacaan Standar |  |  | 11 | MΩ |  |  | 0.01
Komponen | Simbol | Tpe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Ru1) | A | MΩ | T-Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Ru2) | B | MΩ | Rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Standar | u(Rs) | B | MΩ | Normal | 0.00033 | 2 | 60 | 0.000165 | 1 | 0.000165 | 2.7225e-08 | 1.2353e-17
Drift Standar | u(Rd) | B | MΩ | Rect. | 0.0085409 | 1.7321 | 50 | 0.0049311 | 1 | 0.0049311 | 2.4316e-05 | 1.1825e-11
Jumlah | [9 empty] | 3.2676e-05 |  | 1.3214e-11
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0057163
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 80.8038
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9898 | 2
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.011374 | 0.011433
Note on F56: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah
Note on F266: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah

## 24_THM A21011892
2024
Temperatur (°C) |  |  | Kelembaban Relatif(%RH)
Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95%
19.5 | 0.5 | 2 | 39.8 | 0.2 | 2.5
25 | 0 | 2 | 49 | 1 | 2.8
30.4 | -0.4 | 2 | 58.8 | 1.2 | 3.2
35.8 | -0.8 | 2 | 68.6 | 1.4 | 2
41.2 | -1.2 | 2 | 78.9 | 1.1 | 2.6
2023
Temperatur (°C) |  |  | Kelembaban Relatif(%RH)
Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95%
19.7 | 0.3 | 2 | 79.1 | 0.9 | 2.6
24.8 | 0.1 | 2 | 69.1 | 1 | 2.1
29.8 | 0.3 | 2 | 59.8 | 0.2 | 3.3
35.2 | -0.2 | 2 | 49.3 | 0.7 | 2.9
40.7 | -0.7 | 2 | 38.1 | 1.7 | 2.9

## Database
Satuan
mV
V