## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
[5 empty] | Nomor / | Number |  |  | : |  | 0174-1.2 | /KALIBRASI BBLM/XI/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
Nama Alat | [5 empty] | PT100
Instrument Name
Merek | [5 empty] | -
Brand
Tipe | [5 empty] | -
Type
Nomor Identitas | [5 empty] | 162/CBM/LABI/25
Identity Number
Nomor Seri | [5 empty] | -
Serial Number
Lain-lain | [5 empty] | Kapasitas |  |  |  | 500 °C
Others
IDENTITAS PEMILIK
OWNER'S IDENTIFICATION
Nama | [5 empty] | PT Calfindo Berkah Mandiri
Designation
Alamat | [5 empty] | Grand Residence City, Cluster Senopati Park Blok CA 40 No. 8, Burangkeng, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320
Address
[13 empty] | Halaman | 1 | dari |  | 2 | halaman
[13 empty] | Page |  | of |  |  | pages
[16 empty] | Diterbitkan Tanggal | 2025-11-27
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[10 empty] | Nomor |  |  |  | 0174-1.2/KALIBRASI BBLM/XI/2025
[10 empty] | No. Order |  |  |  | K595
[10 empty] | Halaman |  |  |  | 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
Nama | [7 empty] | PT100
Merek / Tipe | [7 empty] | - / -
No. Identitas / No. Seri | [7 empty] | 162/CBM/LABI/25 / -
Kapasitas | [7 empty] | 500 °C
Prosedur Kalibrasi | [7 empty] | IK-K-KT-04
Tanggal Terima | [7 empty] | 2025-10-22 | [6 empty] | Kondisi ruang
Tanggal Kalibrasi | [7 empty] | 29 s.d 31 Oktober 2025 | [6 empty] | Suhu ruang |  |  |  | (23,1 ± 3,6) °C
[15 empty] | Kelembapan |  |  |  | (63 ± 15,9) %RH
HASIL KALIBRASI
|  |  |  | No. |  |  | Pembacaan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Ketidakpastian U95% (°C) (k=2)
[7 empty] | t90 (°C) |  |  |  | Rt (Ω)
[5 empty] | 1. |  | 0 |  |  |  |  | 100.111 | [5 empty] | 3.5706
[5 empty] | 2. |  | 25 |  |  |  |  | 109.8908 | [5 empty] | 3.6034
[5 empty] | 3. |  | 50 |  |  |  |  | 119.5903 | [5 empty] | 3.6338
[5 empty] | 4. |  | 75 |  |  |  |  | 129.2095 | [5 empty] | 3.6644
[5 empty] | 5. |  | 100 |  |  |  |  | 138.7485 | [5 empty] | 3.7019
[5 empty] | 6. |  | 125 |  |  |  |  | 148.2072 | [5 empty] | 3.735
[5 empty] | 7. |  | 150 |  |  |  |  | 157.5856 | [5 empty] | 3.7701
[5 empty] | 8. |  | 175 |  |  |  |  | 166.8837 | [5 empty] | 3.8037
[5 empty] | 9. |  | 200 |  |  |  |  | 176.1016 | [5 empty] | 3.8384
[5 empty] | 10. |  | 225 |  |  |  |  | 185.2393 | [5 empty] | 3.8728
[5 empty] | 11. |  | 250 |  |  |  |  | 194.2966 | [5 empty] | 3.9029
Suhu terukur dapat dihitung dengan persamaan Callendar Van Dusen berikut:
|  | Dengan |  |  | A | : | 0.0039236 |  |  |  | °C-1
[5 empty] | B | : | -6.4143e-07 |  |  |  | °C-2
[5 empty] | C | : | 0 untuk t ≥ 0 °C
[5 empty] | R0 | : | 100.111 |  |  | Ω
[5 empty] | Rt | : | Tahanan PRT pada suhu t °C dalam satuan Ω
[5 empty] | t | : | Suhu yang ditunjukkan PRT dalam satuan °C
Catatan
Alat ini dikalibrasi dengan Temperature Calibrator Beamex TC305 No. Seri 3209 dan IPRT Burns Engr 3925 No. Seri 490464 tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN dan LK-304-IDN.
𝑅_𝑡=𝑅_0 (1+𝐴𝑡+〖𝐵𝑡〗^2+𝐶(𝑡−100) 𝑡^3 )
Note on M20: Nur Islami Dewi Hasyim: Antara nilai dg satuan spasi
Note on H27: Nur Islami Dewi Hasyim: - . di PT ilang - jgn difill white, takut kena backgound logo kemenperin
Note on A28: Nur Islami Dewi Hasyim: Baris kurangi 1, krn nama perusahaan cm 1 baris
Note on J60: Nur Islami Dewi Hasyim: () diilangin, jgn lupa spasi antara nilai n satuan
Note on Z78: Nur Islami Dewi Hasyim: Kurang kayak e
Note on P84: Nur Islami Dewi Hasyim: Pake persamaan yg lengkap, krn dibawah nilai C dideifinisikan, walau nilainya 0

## Data Mentah PT100
|  |  | KALIBRASI |  | PT100
LABORATORIUM KALIBRASI DAN PENGUJIAN
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
BANDUNG
Merk | : | - |  |  | Tipe | -
Kapasitas/Graduasi : |  | 500 | °C
No. Seri | : | - |  | No. ID : | 162/CBM/LABI/25
Standar Acuan : |  | IK-K-KT-04
Temperatur Ruangan (T) |  |  |  |  | Kelembaban (RH)
T awal | 20.9 | 19.9 | 23.2 | °C | RH awal | 60 | 69.7 | 58.5
Takhir | 27 | 22.5 | 23.8 | °C | RH akhir | 60 | 78.6 | 55.5
| (Oakton) | Rotronic |  |  |  | (Oakton) | Rotronic
Pembacaan Standar (W) |  |  |  |  | Pembacaan Alat (W)
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15
109.93 | 109.93 | 109.93 | 109.935 | 109.935 | 109.905 | 109.905 | 109.905 | 109.9 | 109.9
119.825 | 119.825 | 119.825 | 119.82 | 119.82 | 119.46 | 119.46 | 119.455 | 119.455 | 119.45
129.575 | 129.575 | 129.58 | 129.575 | 129.58 | 129.175 | 129.175 | 129.18 | 129.175 | 129.185
139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 138.71 | 138.71 | 138.7 | 138.7 | 138.71
148.905 | 148.905 | 148.905 | 148.9 | 148.905 | 148.17 | 148.17 | 148.18 | 148.18 | 148.17
158.45 | 158.45 | 158.45 | 158.46 | 158.46 | 157.58 | 157.58 | 157.575 | 157.59 | 157.59
167.92 | 167.92 | 167.92 | 167.94 | 167.94 | 166.98 | 166.98 | 166.96 | 166.96 | 166.98
177.34 | 177.34 | 177.32 | 177.32 | 177.32 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.18 | 176.18
186.66 | 186.68 | 186.68 | 186.66 | 186.66 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28
195.94 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | 194.48
No. Order |  | K595 |  |  | Dikalibrasi | Tris,Nikita |  | Paraf
Tgl.terima |  | 2025-10-22 |  |  | Dipertiksa | Nur ID
Tgl.kalibrasi |  | 2025-10-29 | s.d. | 2025-10-31 | Disetujui | Yoyon S
Kalibrator yang digunakan :
Temperature Calibrator Beamex TC305 No. Seri 3209 dan IPRT Burns Engr 3925 No. Seri 490464 tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN dan LK-304-IDN.
F-IK-K-04-KT-04
Note on C12: Admin: rotronic
Note on A36: Nur Islami Dewi Hasyim: TC305 gak pake Precision

## Olahdata-PT100 C
KALIBRASI PT100
LABORATORIUM KALIBRASI DAN PENGUJIAN
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
BANDUNG
Merk |  | - |  |  |  | Type : | -
Kapasitas/Graduasi |  | 500
No. Seri |  | -
Standar Acuan |  | IK-K-KT-04
Temperatur Ruangan (T) | [6 empty] | Kelembaban (RH)
T awal : | 20.9 | 19.9 | 23.2 | 0.56552 | 0.31496 | 0.24828 | RH awal | 60 | 69.7 | 58.5 | %RH | Koreksi | -1.0526 | -0.010961 | -1.1316
Takhir : | 27 | 22.5 | 23.8 | -0.27586 | 0.25388 | 0.16552 | RH akhir | 60 | 78.6 | 55.5 | %RH | Koreksi | -1.0526 | 0.26956 | -1.2895
Trata-rata terkoreksi ( |  | 23.0954 | 3.6288 |  |  |  | RH rata-rata terkoreksi ( |  | 63.0054 | 15.8642
| (Oakton) | Rotronic | (Oakton)
Pembacaan Standar (W) | [5 empty] | Koreksi | P.Standar | P.Standar | Pembacaan Alat (Ω) |  |  |  |  | X | Koreksi Beamex ohm | R alat terkoreksi | ohm beamex
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srata-rata | ohm | Terkoreksi ohm | Terkoreksi °C | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | rata-rata ohm |  |  | 40.019 | -0.018887 | 0.044
100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | -0.038938 | 99.9711 | 0.0043935 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | 100.15 | -0.03901 | 100.111 | 80.03 | -0.028696 | 0.088
109.93 | 109.93 | 109.93 | 109.935 | 109.935 | 109.932 | -0.044024 | 108 | 20.2304 | 109.905 | 109.905 | 109.905 | 109.9 | 109.9 | 109.903 | -0.04401 | 109.859 | 120.05 | -0.049211 | 0.0336
119.825 | 119.825 | 119.825 | 119.82 | 119.82 | 119.823 | -0.049095 | 119.7739 | 50.1112 | 119.46 | 119.46 | 119.455 | 119.455 | 119.45 | 119.456 | -0.048907 | 119.4071 | 160.06 | -0.059656 | 0.0448
129.575 | 129.575 | 129.58 | 129.575 | 129.58 | 129.577 | -0.051698 | 129.5253 | 75.0621 | 129.175 | 129.175 | 129.18 | 129.175 | 129.185 | 129.178 | -0.051594 | 129.1264 | 200.06 | -0.060101 | 0.056
139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | 139.275 | -0.05423 | 139.2208 | 100.0568 | 138.71 | 138.71 | 138.7 | 138.7 | 138.71 | 138.706 | -0.054082 | 138.6519 | 240.06 | -0.060546 | 0.0672
148.905 | 148.905 | 148.905 | 148.9 | 148.905 | 148.904 | -0.056744 | 148.8473 | 125.0622 | 148.17 | 148.17 | 148.18 | 148.18 | 148.17 | 148.174 | -0.056553 | 148.1174 | 280.068 | -0.068991 | 0.0784
158.45 | 158.45 | 158.45 | 158.46 | 158.46 | 158.454 | -0.059237 | 158.3948 | 150.0524 | 157.58 | 157.58 | 157.575 | 157.59 | 157.59 | 157.583 | -0.05901 | 157.524 | 320.08 | -0.081436 | 0.0896
167.92 | 167.92 | 167.92 | 167.94 | 167.94 | 167.928 | -0.059744 | 167.8683 | 175.043 | 166.98 | 166.98 | 166.96 | 166.96 | 166.98 | 166.972 | -0.059733 | 166.9123 | 360.1 | -0.11434 | 0.1008
177.34 | 177.34 | 177.32 | 177.32 | 177.32 | 177.328 | -0.059848 | 177.2682 | 200.026 | 176.16 | 176.16 | 176.16 | 176.18 | 176.18 | 176.168 | -0.059835 | 176.1082 | 400.1 | -0.10233 | 0.112
186.66 | 186.68 | 186.68 | 186.66 | 186.66 | 186.668 | -0.059952 | 186.608 | 225.0472 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | -0.059937 | 185.2201
195.94 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | -0.060055 | 195.8799 | 250.0413 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | 194.48 | -0.060039 | 194.42
No. Order |  | INT |  |  |  |  | Dikalibrasi |  |  | Tris,Nikita |  |  |  |  | Paraf
Tgl.terima |  | 2025-10-28 |  |  |  |  | Diperiksa |  |  | Nur ID
Tgl.kalibrasi |  | 2025-10-29 | sd | 2025-10-31 |  |  | Disetujui |  |  | Yoyon S
Kalibrator yang digunakan :
Temperature Calibrator Beamex TC305 No. Seri 3209 dan IPRT Burns Engr 3925 No. Seri 490464 tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN dan LK-304-IDN.
F-IK-04-KT-04
y
[21 empty] | R | t | R-R0 | R0t | R0t^2
[21 empty] | 100.111 | 0.0043935 | 0 | 0.43984 | 0.0019325
[21 empty] | 109.859 | 20.2304 | 9.748 | 2025.2902 | 40972.5298
[21 empty] | 119.4071 | 50.1112 | 19.2961 | 5016.6791 | 251391.6703
[21 empty] | 129.1264 | 75.0621 | 29.0154 | 7514.5451 | 564057.8388
[21 empty] | 138.6519 | 100.0568 | 38.5409 | 10016.7887 | 1002248.1585
[21 empty] | 148.1174 | 125.0622 | 48.0065 | 12520.1046 | 1565792.3136
[21 empty] | 157.524 | 150.0524 | 57.413 | 15021.8898 | 2254069.9408
[21 empty] | 166.9123 | 175.043 | 66.8013 | 17523.7281 | 3067405.9386
[21 empty] | 176.1082 | 200.026 | 75.9972 | 20024.8036 | 4005481.8788
[21 empty] | 185.2201 | 225.0472 | 85.1091 | 22529.6981 | 5070245.4976
[21 empty] | 194.42 | 250.0413 | 94.309 | 25031.8813 | 6259003.9099
[21 empty] | B | A
[21 empty] | -6.4143e-07 | 0.0039236 | 0
[21 empty] | 2.5119e-07 | 5.0968e-05 | #N/A
[21 empty] | 0.9999 | 0.61915 | #N/A
[21 empty] | 45347.2626 | 9 | #N/A
[21 empty] | 34767.8003 | 3.4502 | #N/A
[21 empty] | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[21 empty] | 0 | 100.111 | 100.5037 | 100.8963 | 101.2888 | 101.6811 | 102.0734 | 102.4655 | 102.8574 | 103.2492 | 103.641 | 104.0325
[21 empty] | 10 | 104.0325 | 104.424 | 104.8153 | 105.2065 | 105.5975 | 105.9885 | 106.3793 | 106.77 | 107.1605 | 107.5509 | 107.9412
[21 empty] | 20 | 107.9412 | 108.3314 | 108.7214 | 109.1113 | 109.5011 | 109.8908 | 110.2803 | 110.6697 | 111.0589 | 111.4481 | 111.8371
[21 empty] | 30 | 111.8371 | 112.226 | 112.6147 | 113.0033 | 113.3918 | 113.7802 | 114.1684 | 114.5565 | 114.9445 | 115.3324 | 115.7201
[21 empty] | 40 | 115.7201 | 116.1077 | 116.4952 | 116.8825 | 117.2697 | 117.6568 | 118.0437 | 118.4306 | 118.8173 | 119.2038 | 119.5903
[20 empty] | -0.38631 | 50 | 119.5903 | 119.9766 | 120.3628 | 120.7488 | 121.1347 | 121.5205 | 121.9062 | 122.2917 | 122.6771 | 123.0624 | 123.4476
[20 empty] | -2.5886 | 60 | 123.4476 | 123.8326 | 124.2175 | 124.6023 | 124.9869 | 125.3714 | 125.7558 | 126.1401 | 126.5242 | 126.9082 | 127.2921
[21 empty] | 70 | 127.2921 | 127.6758 | 128.0594 | 128.4429 | 128.8263 | 129.2095 | 129.5926 | 129.9756 | 130.3584 | 130.7411 | 131.1237
[21 empty] | 80 | 131.1237 | 131.5062 | 131.8885 | 132.2707 | 132.6528 | 133.0347 | 133.4165 | 133.7982 | 134.1798 | 134.5612 | 134.9425
[21 empty] | 90 | 134.9425 | 135.3237 | 135.7047 | 136.0856 | 136.4664 | 136.8471 | 137.2276 | 137.608 | 137.9883 | 138.3684 | 138.7485
[21 empty] | 100 | 138.7485 | 139.1283 | 139.5081 | 139.8877 | 140.2672 | 140.6466 | 141.0259 | 141.405 | 141.784 | 142.1628 | 142.5416
[21 empty] | 110 | 142.5416 | 142.9202 | 143.2986 | 143.677 | 144.0552 | 144.4333 | 144.8113 | 145.1891 | 145.5668 | 145.9444 | 146.3218
[21 empty] | 120 | 146.3218 | 146.6992 | 147.0763 | 147.4534 | 147.8303 | 148.2072 | 148.5838 | 148.9604 | 149.3368 | 149.7131 | 150.0893
[21 empty] | 130 | 150.0893 | 150.4653 | 150.8412 | 151.217 | 151.5926 | 151.9682 | 152.3436 | 152.7188 | 153.094 | 153.469 | 153.8438
[21 empty] | 140 | 153.8438 | 154.2186 | 154.5932 | 154.9677 | 155.3421 | 155.7163 | 156.0904 | 156.4644 | 156.8383 | 157.212 | 157.5856
[21 empty] | 150 | 157.5856 | 157.9591 | 158.3324 | 158.7056 | 159.0787 | 159.4516 | 159.8245 | 160.1972 | 160.5697 | 160.9422 | 161.3145
[21 empty] | 160 | 161.3145 | 161.6867 | 162.0587 | 162.4306 | 162.8024 | 163.1741 | 163.5457 | 163.9171 | 164.2884 | 164.6595 | 165.0305
[21 empty] | 170 | 165.0305 | 165.4014 | 165.7722 | 166.1428 | 166.5134 | 166.8837 | 167.254 | 167.6241 | 167.9941 | 168.364 | 168.7337
[21 empty] | 200 | 176.1016 | 176.4687 | 176.8356 | 177.2024 | 177.5691 | 177.9356 | 178.302 | 178.6683 | 179.0344 | 179.4004 | 179.7663
[21 empty] | 220 | 183.4182 | 183.7826 | 184.147 | 184.5112 | 184.8753 | 185.2393 | 185.6031 | 185.9668 | 186.3304 | 186.6938 | 187.0572
[21 empty] | 250 | 194.2966 | 194.6573 | 195.0178 | 195.3781 | 195.7384 | 196.0985 | 196.4585 | 196.8183 | 197.178 | 197.5376 | 197.8971
Note on J12: Nur Islami Dewi Hasyim: Digit gak komplit
Note on C14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus salah
Note on D14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus kurang
Note on J14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus salah
Note on K14: Nur Islami Dewi Hasyim: Rumus salah
Note on P18: Nur Islami Dewi Hasyim: o-nya kurang
Note on N25: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah tulis kyknya, gak mgkn beda 1Ohm utk pengulangan, cek lg
Note on Y97: Trismiyati: SEE
Note on Y98: Nur Islami Dewi Hasyim: DoF

## Budget PT100
FPA 03-02-LK Rev.2
(Kop dan alamat Laboratorium Kalibrasi pemohon akreditasi) | [11 empty] | a
Form A | [11 empty] | b
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [11 empty] | c
Nama laboratorium |  | Balai Besar Logam dan Mesin
Alamat |  | Jl Sangkuriang No.12 Bandung
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
Besaran yang diukur |  |  | Temperatur
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | PT100
Standar yang digunakan |  |  | Beamex TC305 dan PT100 Burns Engr
Model matematis pengukuran |  |  | t = ts
K = tref. - ta
Dimana :
MPE |  |  | K = Koreksi
IC 60751 |  |  | tref. = Penunjukan temperatur standar setelah dikoreksi
DIN 4370 |  |  | ta = Penunjukan temperatur alat
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 0.0043935
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | T(C) | koreksi | drift beamex pt100
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | -199.96 | -0.075 | 0.16202
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.5463 | 0.0036752 | 1.3507e-05 | 3.6489e-12 | -150 | -0.08497 | 0.15804
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13 | -100 | -0.11498 | 0.15286
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.5463 | 1.5765 | 2.4854 | 0.68638 | -50 | -0.12996 | 0.086878
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15093 | 0.021418
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0336 | 2 | 60 | 0.0168 | 2.5117 | 0.042196 | 0.0017805 | 5.2835e-08 | 50 | -0.1856 | 0.023731
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0038938 | 1.7321 | 50 | 0.0022481 | 2.5117 | 0.0056464 | 3.1882e-05 | 2.0329e-11 | 100 | -0.19625 | 0.024287
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.047 | 2 | 60 | 0.0235 | 1 | 0.0235 | 0.00055225 | 5.083e-09 | 150 | -0.19672 | 0.022747
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.026273 | 1.7321 | 50 | 0.015169 | 2.5117 | 0.038098 | 0.0014515 | 4.2135e-08 | 200 | -0.2477 | 0.039349
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10 | 250 | -0.19812 | 0.035281
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.13561 | 1.7321 | 50 | 0.078295 | 1 | 0.078295 | 0.0061301 | 7.5156e-07 | 300 | -0.1986 | 0.056196
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.1125 | 1.7321 | 50 | 0.064951 | 1 | 0.064951 | 0.0042186 | 3.5594e-07 | 350 | -0.24937 | 0.032901
(1): Sums; (10): 2.4998 | 400 | -0.24981 | 0.027438
(1): Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg); (10): 1.5811 | 450 | -0.29849 | 0.034259
(1): Derajat kebebasan efektif, neff; (10): 9.104 | 500 | -0.3503 | 0.045606
(1): Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 %; (10): 2.2583 | 550 | -0.29975 | 0.021388
(1): Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C); (10): 3.5706; (11): 0.22 | 600 | -0.35 | 0.041676
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 20.2304
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.0012247 | 1 | 4 | 0.0012247 | 2.5673 | 0.0031442 | 9.8862e-06 | 2.4434e-11
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.5673 | 0.0037055 | 1.3731e-05 | 3.7707e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.5673 | 1.5895 | 2.5266 | 0.70929
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.0012247 | 1 | 4 | 0.0012247 | 2.5265 | 0.0030943 | 9.5748e-06 | 2.2919e-11
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0336 | 2 | 60 | 0.0168 | 2.5265 | 0.042445 | 0.0018016 | 5.4096e-08
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0044024 | 1.7321 | 50 | 0.0025417 | 2.5265 | 0.0064217 | 4.1239e-05 | 3.4012e-11
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.19 | 2 | 60 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 1.3575e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.036537 | 1.7321 | 50 | 0.021094 | 2.5265 | 0.053295 | 0.0028404 | 1.6136e-07
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.18793 | 1.7321 | 50 | 0.1085 | 1 | 0.1085 | 0.011773 | 2.7719e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.050944 | 1.7321 | 50 | 0.029412 | 1 | 0.029412 | 0.00086508 | 1.4967e-08
Sums | [8 empty] | 2.5531
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.5978
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.1899
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2552
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.6034 | 0.22
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 50.1112
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.0018708 | 1 | 4 | 0.0018708 | 2.5886 | 0.0048428 | 2.3453e-05 | 1.3751e-10
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.5886 | 0.0037363 | 1.396e-05 | 3.8976e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.5886 | 1.6027 | 2.5688 | 0.73317
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.0012247 | 1 | 4 | 0.0012247 | 2.5491 | 0.003122 | 9.7469e-06 | 2.375e-11
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0336 | 2 | 60 | 0.0168 | 2.5491 | 0.042825 | 0.001834 | 5.6058e-08
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0049095 | 1.7321 | 50 | 0.0028345 | 2.5491 | 0.0072254 | 5.2207e-05 | 5.4511e-11
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.19 | 2 | 60 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 1.3575e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.050813 | 1.7321 | 50 | 0.029337 | 2.5491 | 0.074783 | 0.0055925 | 6.2553e-07
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.16551 | 1.7321 | 50 | 0.095559 | 1 | 0.095559 | 0.0091316 | 1.6677e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.090561 | 1.7321 | 50 | 0.052286 | 1 | 0.052286 | 0.0027338 | 1.4947e-07
Sums | [8 empty] | 2.5973
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.6116
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.2012
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2547
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.6338 | 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 75.0621
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.002 | 1 | 4 | 0.002 | 2.6094 | 0.0052188 | 2.7236e-05 | 1.8545e-10
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.6094 | 0.0037664 | 1.4185e-05 | 4.0246e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.6094 | 1.6156 | 2.6102 | 0.75704
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.0012247 | 1 | 4 | 0.0012247 | 2.5682 | 0.0031455 | 9.8939e-06 | 2.4472e-11
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0448 | 2 | 60 | 0.0224 | 2.5682 | 0.057529 | 0.0033096 | 1.8255e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0051698 | 1.7321 | 50 | 0.0029848 | 2.5682 | 0.0076657 | 5.8763e-05 | 6.9063e-11
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.19 | 2 | 60 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 1.3575e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.061456 | 1.7321 | 50 | 0.035482 | 2.5682 | 0.091125 | 0.0083038 | 1.3791e-06
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.13 | 1.7321 | 50 | 0.075056 | 1 | 0.075056 | 0.0056333 | 6.3469e-07
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.15 | 1.7321 | 50 | 0.086603 | 1 | 0.086603 | 0.0075 | 1.125e-06
Sums | [8 empty] | 2.6443
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.6261
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.2361
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2535
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.6644 | 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 100.0568
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.0024495 | 1 | 4 | 0.0024495 | 2.6323 | 0.0064479 | 4.1576e-05 | 4.3213e-10
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.6323 | 0.0037995 | 1.4436e-05 | 4.1679e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.6323 | 1.6298 | 2.6563 | 0.78401
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.5877 | 0 | 0 | 0
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0448 | 2 | 60 | 0.0224 | 2.5877 | 0.057964 | 0.0033598 | 1.8814e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.005423 | 1.7321 | 50 | 0.003131 | 2.5877 | 0.008102 | 6.5642e-05 | 8.6178e-11
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.19 | 2 | 60 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 1.3575e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.071168 | 1.7321 | 50 | 0.041089 | 2.5877 | 0.10633 | 0.011305 | 2.5561e-06
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.21 | 1.7321 | 50 | 0.12124 | 1 | 0.12124 | 0.0147 | 4.3218e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.21 | 1.7321 | 50 | 0.12124 | 1 | 0.12124 | 0.0147 | 4.3218e-06
Sums | [8 empty] | 2.7097
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.6461
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.365
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2489
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.7019 | 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 125.0622
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | ⁰C | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.0024495 | 1 | 4 | 0.0024495 | 2.6548 | 0.0065029 | 4.2287e-05 | 4.4705e-10
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.6548 | 0.0038319 | 1.4683e-05 | 4.3119e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.6548 | 1.6437 | 2.7018 | 0.81109
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.001 | 1 | 4 | 0.001 | 2.6074 | 0.0026074 | 6.7986e-06 | 1.1555e-11
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0448 | 2 | 60 | 0.0224 | 2.6074 | 0.058406 | 0.0034113 | 1.9395e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0056744 | 1.7321 | 50 | 0.0032761 | 2.6074 | 0.0085422 | 7.2969e-05 | 1.0649e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.19 | 2 | 60 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 1.3575e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.079976 | 1.7321 | 50 | 0.046174 | 2.6074 | 0.1204 | 0.014495 | 4.2021e-06
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.24 | 1.7321 | 50 | 0.13856 | 1 | 0.13856 | 0.0192 | 7.3728e-06
Sums |  | (10): 2.7616
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) |  | (10): 1.6618
Derajat kebebasan efektif, neff |  | (10): 9.4022
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % |  | (10): 2.2476
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) |  | (10): 3.735; (11): 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | (3): 150.0524
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.003 | 1 | 4 | 0.003 | 2.6776 | 0.0080328 | 6.4526e-05 | 1.0409e-09
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.6776 | 0.0038648 | 1.4937e-05 | 4.4621e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.6776 | 1.6578 | 2.7485 | 0.83934
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.0024495 | 1 | 4 | 0.0024495 | 2.6275 | 0.0064359 | 4.1421e-05 | 4.2893e-10
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.0448 | 2 | 60 | 0.0224 | 2.6275 | 0.058855 | 0.0034639 | 1.9998e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0059237 | 1.7321 | 50 | 0.00342 | 2.6275 | 0.008986 | 8.0749e-05 | 1.3041e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.26 | 2 | 60 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 4.7602e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.088181 | 1.7321 | 50 | 0.050911 | 2.6275 | 0.13377 | 0.017894 | 6.4036e-06
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.24 | 1.7321 | 50 | 0.13856 | 1 | 0.13856 | 0.0192 | 7.3728e-06
Sums | [8 empty] | 2.8196
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.6792
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.4716
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2452
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.7701 | 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 175.043
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.004899 | 1 | 4 | 0.004899 | 2.6999 | 0.013227 | 0.00017495 | 7.6515e-09
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.6999 | 0.003897 | 1.5186e-05 | 4.6125e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.6999 | 1.6716 | 2.7944 | 0.86763
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.004899 | 1 | 4 | 0.004899 | 2.6478 | 0.012972 | 0.00016826 | 7.0779e-09
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.056 | 2 | 60 | 0.028 | 2.6478 | 0.074139 | 0.0054965 | 5.0353e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0059744 | 1.7321 | 50 | 0.0034493 | 2.6478 | 0.0091331 | 8.3413e-05 | 1.3916e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.26 | 2 | 60 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 4.7602e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.095734 | 1.7321 | 50 | 0.055272 | 2.6478 | 0.14635 | 0.021418 | 9.1748e-06
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.26 | 1.7321 | 50 | 0.15011 | 1 | 0.15011 | 0.022533 | 1.0155e-05
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
Sums | [8 empty] | 2.8747
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.6955
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.5241
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2434
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.8037 | 0.41
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 200.026
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0.004899 | 1 | 4 | 0.004899 | 2.7245 | 0.013347 | 0.00017814 | 7.9338e-09
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.7245 | 0.0039324 | 1.5464e-05 | 4.7826e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.7245 | 1.6869 | 2.8455 | 0.89964
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.004899 | 1 | 4 | 0.004899 | 2.6685 | 0.013073 | 0.0001709 | 7.3015e-09
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.056 | 2 | 60 | 0.028 | 2.6685 | 0.074717 | 0.0055827 | 5.1943e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0059848 | 1.7321 | 50 | 0.0034553 | 2.6685 | 0.0092205 | 8.5017e-05 | 1.4456e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.26 | 2 | 60 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 4.7602e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.10266 | 1.7321 | 50 | 0.059271 | 2.6685 | 0.15816 | 0.025016 | 1.2516e-05
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.2 | 1.7321 | 50 | 0.11547 | 1 | 0.11547 | 0.013333 | 3.5556e-06
Sums | [8 empty] | 2.9277
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.7111
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.5275
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2433
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.8384 | 0.58
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 225.0472
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.7485 | 0 | 0 | 0
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.7485 | 0.0039671 | 1.5738e-05 | 4.9537e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.7485 | 1.7017 | 2.8959 | 0.93181
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0.004899 | 1 | 4 | 0.004899 | 2.6895 | 0.013176 | 0.0001736 | 7.534e-09
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.056 | 2 | 60 | 0.028 | 2.6895 | 0.075305 | 0.0056708 | 5.3597e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0059952 | 1.7321 | 50 | 0.0034613 | 2.6895 | 0.0093091 | 8.666e-05 | 1.502e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.26 | 2 | 60 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 4.7602e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.10924 | 1.7321 | 50 | 0.063069 | 2.6895 | 0.16962 | 0.028772 | 1.6556e-05
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.24 | 1.7321 | 50 | 0.13856 | 1 | 0.13856 | 0.0192 | 7.3728e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.21 | 1.7321 | 50 | 0.12124 | 1 | 0.12124 | 0.0147 | 4.3218e-06
Sums | [8 empty] | 2.9816
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.7267
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.5399
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2429
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.8728 | 0.58
Rentang ukur PT100 (0~250) ⁰C |  | 250.0413
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | ni | Ui | Ci | UiCi | (UiCi)2 | (UiCi)4/ni
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
Ketidakpastian Repeatability, u(ta1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0
Ketidakpastian Readability/Resolusi,u(ta2) | Ω | Rect. | 0.0025 | 1.7321 | 50 | 0.0014434 | 2.773 | 0.0040024 | 1.6019e-05 | 5.1325e-12
Ketidakpastian Self-Heating u(tash) | ⁰C | Rect. | 0.004 | 1.7321 | 50 | 0.0023094 | 1 | 0.0023094 | 5.3333e-06 | 5.6889e-13
Ketidakpastian Regresi u(treg) | Ω | Normal | 0.61915 | 1 | 9 | 0.61915 | 2.773 | 1.7169 | 2.9477 | 0.96544
Ketidakpastian Repeatability, u(ts1) | Ω | T.Std | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 0
Ketidakpastian Indikator Standar, u(tsi) | Ω | Normal | 0.056 | 2 | 60 | 0.028 | 2.7108 | 0.075902 | 0.0057611 | 5.5317e-07
Ketidakpastian Drift Indikator Standar,u(tsidrift) | Ω | Rect. | 0.0060055 | 1.7321 | 50 | 0.0034673 | 2.7108 | 0.0093991 | 8.8343e-05 | 1.5609e-10
Ketidakpastian sensor Standar, u(ts2) | ⁰C | Normal | 0.26 | 2 | 60 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0.0169 | 4.7602e-06
Ketidakpastian Drift sensor Standar,u(tsdrift) | Ω | Rect. | 0.11544 | 1.7321 | 50 | 0.066652 | 2.7108 | 0.18068 | 0.032645 | 2.1314e-05
Ketidakpastian titik es u(tmed1) | ⁰C | Rect. | 0.02 | 1.7321 | 50 | 0.011547 | 1 | 0.011547 | 0.00013333 | 3.5556e-10
Ketidakpastian keseragaman media u(tmed2) | ⁰C | Rect. | 0.21 | 1.7321 | 50 | 0.12124 | 1 | 0.12124 | 0.0147 | 4.3218e-06
Ketidakpastian stabilitas media u(tmed3) | ⁰C | Rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Sums | [8 empty] | 3.0188
Ketidakpastian baku gabungan, uc, (mg) | [8 empty] | 1.7375
Derajat kebebasan efektif, neff | [8 empty] | 9.439
Faktor cakupan, k-student’s untuk neff dan CL 95 % | [8 empty] | 2.2463
Ketidak pastian bentangan, U = kuc, (°C) | [8 empty] | 3.9029 | 0.58
Note on B23: Nur Islami Dewi Hasyim: Satuan sesuaiin semua
Note on D24: Nur Islami Dewi Hasyim: Semua titik ukur blm dibagi dg sqrt(n)
Note on A25: Nur Islami Dewi Hasyim: Krn gantian, gak bs ditambah utk indikator Std
Note on A26: Nur Islami Dewi Hasyim: Nambah
Note on D26: Nur Islami Dewi Hasyim: Ambil nilai tertinggi (2-4) mK
Note on D27: Nur Islami Dewi Hasyim: Pengaruh salah data kyknya
Note on E27: Nur Islami Dewi Hasyim: Di PK.S-05 nilainya 1
Note on F27: Nur Islami Dewi Hasyim: DoF
Note on I27: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah rumus utk semua SP
Note on J27: Nur Islami Dewi Hasyim: Salah rumus utk semua SP
Note on A28: Nur Islami Dewi Hasyim: Tambah 1 komponen
Note on A29: Nur Islami Dewi Hasyim: Krn gantian gak bs ditambah utk indikator UUT
Note on A33: Nur Islami Dewi Hasyim: Nambah
Note on D33: Nur Islami Dewi Hasyim: Ngikut panduan
Note on E108: Nur Islami Dewi Hasyim: Ganti 1
Note on E129: Nur Islami Dewi Hasyim: Sd TU 100
Note on K145: Trismiyati: cmc: 0,22 u 30 C cmc 0,41 jika t>30
Note on D150: Nur Islami Dewi Hasyim: Link salah
Note on E150: Nur Islami Dewi Hasyim: Sd TU 100
Note on D171: Nur Islami Dewi Hasyim: - Link salah - Data cek lagi, terlalu besar nilai stdev-nya utk resolusi indikator 0,005
Note on D192: Nur Islami Dewi Hasyim: Link salah
Note on E192: Nur Islami Dewi Hasyim: Sd TU 100
Note on H192: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm disesuaikan SP
Note on K208: Nur Islami Dewi Hasyim: >200
Note on D213: Nur Islami Dewi Hasyim: Link salah
Note on E213: Nur Islami Dewi Hasyim: Sd TU 100
Note on H213: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm disesuaikan SP
Note on K229: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm diganti
Note on D234: Nur Islami Dewi Hasyim: Link salah
Note on E234: Nur Islami Dewi Hasyim: Sd TU 100
Note on H234: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm disesuaikan dg SP
Note on K250: Nur Islami Dewi Hasyim: Blm diganti

## THM A21011860&Oakton
Rotronic |  |  |  |  | 2025 | Oakton |  |  |  |  | 2024
Temperatur (°C) |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  | U95% |  | Temperatur (°C) |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  | U95%
Alat rata-rata | Koreksi Alat | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Temperatur (°C) | Kelembaban Relatif (%RH) | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Temperatur (°C) | Kelembaban Relatif (%RH)
19.6797 | 0.32014 | 40.7 | -0.7041 | 2 | 2.5131 | 19.2 | 0.8 | 42 | -2 | 2 | 2.6
24.8 | 0.19984 | 50.7502 | -0.75254 | 2 | 2.8377 | 25 | 0 | 51.5 | -1.5 | 2 | 2.9
29.7 | 0.29982 | 60.6 | -0.5978 | 2 | 3.2142 | 30.8 | -0.8 | 61 | -1 | 2 | 3.3
35.1 | -0.1 | 69.99 | 0.00774 | 2 | 1.9958 | 34.7 | 0.3 | 69.5 | 0.5 | 2 | 2.1
40 | 0.00491 | 79.7 | 0.30301 | 2 | 2.5974 | 40.5 | -0.5 | 73.5 | 6.5 | 2 | 2.7
Rotronic |  |  |  |  | 2024 | Oakton |  |  |  |  | 2023
Temperatur (°C) |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  | U95% |  | Temperatur (°C) |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  | U95%
Alat rata-rata | Koreksi Alat | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Temperatur (°C) | Kelembaban Relatif (%RH) | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Temperatur (°C) | Kelembaban Relatif (%RH)
19.7 | 0.3 | 40.4 | -0.4 | 2 | 2.5 | 19.2 | 0.8 | 79 | -2 | 2 | 2.9
25 | 0 | 49.7 | 0.3 | 2 | 2.8 | 24.3 | 0.8 | 70.5 | -0.5 | 2 | 2.4
30.4 | -0.4 | 59.9 | 0.1 | 2 | 3.2 | 29.5 | 0.5 | 61 | -1 | 2 | 3.5
35.1 | -0.1 | 69.7 | 0.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 48 | 2 | 2 | 3.1
40.6 | -0.6 | 78.8 | 1.2 | 2 | 2.6 | 40.3 | -0.2 | 44 | 0 | 2 | 2.8
Rotronic |  |  |  |  | 2023
Temperatur (°C) |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  | U95%
Alat rata-rata | Koreksi Alat | Alat rata-rata | Koreksi Alat | Temperatur (°C) | Kelembaban Relatif (%RH)
19.7 | 0.3 | 80 | 0 | 2 | 2.6
24.6 | 0.3 | 70.9 | -0.7 | 2 | 2.1
29.7 | -0.1 | 64.8 | 0.3 | 2 | 3.3
34.9 | 0.1 | 55 | -1.1 | 2 | 2.9
40.1 | -0.1 | 42.5 | -1.1 | 2 | 2.6

## data sertifikat PT100
| 2024-07-01 | 2021-12-29 | 1999-12-29 | 4475.5 |  | drift dalam ohm | ci
Suhu | Resistansi 2024 | Resistansi 2021 | Resistansi 1999 | Kalkulasi Drift 1 | Kalkulasi Drift 2 | drift dalam ohm | Koefisien Sensitivitas (CI)
-29.98
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0 | 99.9693 | 99.9778 | 99.998 | 9.2208e-06 | 2.5199e-06 | 0.026273 | 2.5117 | 0.065988
1 | 100.3674 | 100.376 | 100.397 | 9.4073e-06 | 2.6123e-06 | 0.026897 | 2.5124
2 |  | 100.7741 |  | 0.11014 | 0.01254
3 |  | 101.1722 |  | 0.11057 | 0.01259
4 |  | 101.5701 |  | 0.11101 | 0.012639
5 |  | 101.9679 |  | 0.11144 | 0.012689
6 |  | 102.3655 |  | 0.11187 | 0.012738
7 |  | 102.7631 |  | 0.11231 | 0.012788
8 |  | 103.1605 |  | 0.11274 | 0.012837
9 |  | 103.5578 |  | 0.11318 | 0.012887
10 | 103.9449 | 103.955 | 103.979 | 1.1082e-05 | 2.9804e-06 | 0.031468 | 2.5191
11 | 104.3418 | 104.3521 | 104.377 | 1.1273e-05 | 3.0942e-06 | 0.03215 | 2.5198
12 |  | 104.7491 |  | 0.11448 | 0.013035
13 |  | 105.146 |  | 0.11491 | 0.013084
14 |  | 105.5427 |  | 0.11535 | 0.013134
15 |  | 105.9393 |  | 0.11578 | 0.013183
16 |  | 106.3358 |  | 0.11621 | 0.013232
17 | 106.7209 | 106.7322 | 106.753 | 1.2374e-05 | 2.5906e-06 | 0.033486
18 | 107.119 | 107.1284 | 107.155 | 1.0367e-05 | 3.3044e-06 | 0.030594
19 | 107.5129 | 107.5246 | 107.552 | 1.2735e-05 | 3.4106e-06 | 0.03613 | 2.5258
20 | 107.9088 | 107.9206 | 107.948 | 1.2921e-05 | 3.4069e-06 | 0.036537 | 2.5265
21 | 108.3046 | 108.3165 | 108.344 | 1.3098e-05 | 3.4178e-06 | 0.036958 | 2.5272
22 | 108.7002 | 108.7123 | 108.741 | 1.3278e-05 | 3.5678e-06 | 0.037697 | 2.528
23 | 109.0957 | 109.108 | 109.137 | 1.3461e-05 | 3.6079e-06 | 0.038197 | 2.5287
24 | 109.4911 | 109.5036 | 109.532 | 1.3637e-05 | 3.5381e-06 | 0.038433 | 2.5295
25 | 109.8864 | 109.899 | 109.928 | 1.3826e-05 | 3.6074e-06 | 0.039012 | 2.5302
26 | 110.2815 | 110.2943 | 110.324 | 1.3996e-05 | 3.6913e-06 | 0.039581 | 2.531
27 |  | 110.6895 |  | 0.12097 | 0.013774 | 301.5287
28 |  | 111.0846 |  | 0.1214 | 0.013823 | 302.605
29 |  | 111.4796 |  | 0.12184 | 0.013873 | 303.6809
30 | 111.861 | 111.8745 | 111.905 | 1.4718e-05 | 3.7995e-06 | 0.041439 | 2.534
31 | 112.2556 | 112.2692 | 112.3 | 1.4893e-05 | 3.8319e-06 | 0.041901 | 2.5347
32 | 112.65 | 112.6638 | 112.695 | 1.507e-05 | 3.8789e-06 | 0.042403 | 2.5355
33 |  | 113.0583 |  | 0.12356 | 0.014069 | 307.9815
34 |  | 113.4527 |  | 0.12399 | 0.014118 | 309.0559
35 |  | 113.847 |  | 0.12442 | 0.014167 | 310.1299
36 |  | 114.2411 |  | 0.12485 | 0.014216 | 311.2036
37 |  | 114.6352 |  | 0.12528 | 0.014265 | 312.277
38 |  | 115.0291 |  | 0.12571 | 0.014314 | 313.3501 | 2.54
39 | 115.408 | 115.4229 | 115.456 | 1.6307e-05 | 4.1188e-06 | 0.045708 | 2.5408
40 | 115.8015 | 115.8166 | 115.85 | 1.6486e-05 | 4.1582e-06 | 0.046197 | 2.5415
41 | 116.1949 | 116.2102 | 116.244 | 1.6658e-05 | 4.2121e-06 | 0.046701 | 2.5423
42 | 116.5882 | 116.6036 | 116.637 | 1.6843e-05 | 4.1561e-06 | 0.046991 | 2.543
43 | 116.9814 | 116.9969 | 117.031 | 1.7009e-05 | 4.2392e-06 | 0.047549 | 2.5438
44 | 117.3744 | 117.3901 | 117.424 | 1.719e-05 | 4.2125e-06 | 0.047893 | 2.5445
45 | 117.7674 | 117.7832 | 117.818 | 1.7362e-05 | 4.3248e-06 | 0.048529 | 2.5453
46 | 118.1602 | 118.1762 | 118.211 | 1.7537e-05 | 4.3272e-06 | 0.048927 | 2.5461
47 |  | 118.5691 |  | 0.12958 | 0.014755 | 322.9934
48 |  | 118.9618 |  | 0.13001 | 0.014804 | 324.0632
49 |  | 119.3545 |  | 0.13044 | 0.014852 | 325.1328
50 | 119.7303 | 119.747 | 119.783 | 1.8224e-05 | 4.4829e-06 | 0.050813 | 2.5491
51 | 120.1225 | 120.1394 | 120.175 | 1.8404e-05 | 4.4339e-06 | 0.051105 | 2.5499
52 | 120.5147 | 120.5316 |  | 1.8575e-05 | 0.014999 | 33.6055
53 |  | 120.9238 |  | 0.13216 | 0.015048 | 329.4078
54 |  | 121.3158 |  | 0.13259 | 0.015097 | 330.4758
55 |  | 121.7078 |  | 0.13301 | 0.015145 | 331.5434
56 |  | 122.0996 |  | 0.13344 | 0.015194 | 332.6107
57 |  | 122.4913 |  | 0.13387 | 0.015243 | 333.6777
58 |  | 122.8828 |  | 0.1343 | 0.015292 | 334.7444
59 |  | 123.2743 |  | 0.13473 | 0.01534 | 335.8108 | 2.556
60 | 123.6474 | 123.6656 | 123.703 | 1.9933e-05 | 4.6493e-06 | 0.055008 | 2.5567
61 | 124.0385 | 124.0569 | 124.095 | 2.0109e-05 | 4.7462e-06 | 0.055619 | 2.5575
62 | 124.4294 | 124.448 |  | 2.0277e-05 | 0.015486 | 34.6999
63 |  | 124.839 |  | 0.13644 | 0.015535 | 340.073
64 |  | 125.2298 |  | 0.13686 | 0.015584 | 341.1378
65 |  | 125.6206 |  | 0.13729 | 0.015632 | 342.2023
66 |  | 126.0112 |  | 0.13772 | 0.015681 | 343.2664
67 |  | 126.4017 |  | 0.13814 | 0.015729 | 344.3302
68 |  | 126.7921 |  | 0.13857 | 0.015778 | 345.3937
69 |  | 127.1824 |  | 0.139 | 0.015827 | 346.4568
70 | 127.5528 | 127.5726 | 127.612 | 2.1611e-05 | 4.9062e-06 | 0.059338
71 | 127.9427 | 127.9626 | 128.002 | 2.1773e-05 | 4.9002e-06 | 0.059688 | 2.5652
72 | 128.3325 | 128.3526 | 128.392 | 2.1938e-05 | 4.9087e-06 | 0.060077
73 |  | 128.7424 |  | 0.1407 | 0.016021 | 350.7063
74 | 129.1117 | 129.1321 | 129.172 | 2.2278e-05 | 4.9696e-06 | 0.060973 | 2.5675
75 | 129.5011 | 129.5216 | 129.562 | 2.2441e-05 | 5.0219e-06 | 0.061456 | 2.5682
76 | 129.8904 | 129.9111 |  | 2.2608e-05 | 0.016166 | 36.2264
77 |  | 130.3005 |  | 0.1424 | 0.016215 | 354.9507
78 |  | 130.6897 |  | 0.14283 | 0.016263 | 356.011
79 |  | 131.0788 |  | 0.14326 | 0.016311 | 357.071 | 2.5713
80 | 131.4465 | 131.4678 | 131.508 | 2.3259e-05 | 5.0047e-06 | 0.063247 | 2.5721
81 | 131.8352 | 131.8567 |  | 2.3418e-05 | 0.016408 | 36.77 | 2.5729
82 |  | 132.2454 |  | 0.14453 | 0.016457 | 360.249
83 |  | 132.6341 |  | 0.14496 | 0.016505 | 361.3076
84 |  | 133.0226 |  | 0.14538 | 0.016553 | 362.366
85 |  | 133.411 |  | 0.1458 | 0.016602 | 363.4241
86 |  | 133.7993 |  | 0.14623 | 0.01665 | 364.4818
87 |  | 134.1874 |  | 0.14665 | 0.016698 | 365.5392
88 |  | 134.5755 |  | 0.14708 | 0.016747 | 366.5963
89 |  | 134.9634 |  | 0.1475 | 0.016795 | 367.6531 | 2.5791
90 | 135.3285 | 135.3513 | 135.393 | 2.4877e-05 | 5.1938e-06 | 0.067291 | 2.5799
91 | 135.7161 | 135.739 |  | 2.5034e-05 | 0.016891 | 37.8547 | 2.5807
92 |  | 136.1266 |  | 0.14877 | 0.01694 | 370.8215
93 |  | 136.514 |  | 0.1492 | 0.016988 | 371.877
94 |  | 136.9014 |  | 0.14962 | 0.017036 | 372.9322
95 |  | 137.2886 |  | 0.15004 | 0.017084 | 373.9871
96 |  | 137.6757 |  | 0.15047 | 0.017132 | 375.0416
97 |  | 138.0627 |  | 0.15089 | 0.017181 | 376.0958
98 |  | 138.4496 |  | 0.15131 | 0.017229 | 377.1497
99 | 138.8123 | 138.8364 |  | 2.6304e-05 | 0.017277 | 38.72 | 2.5869
100 | 139.1988 | 139.223 | 139.266 | 2.6455e-05 | 5.3489e-06 | 0.071168 | 2.5877
101 | 139.5852 | 139.6095 |  | 2.6608e-05 | 0.017373 | 38.936 | 2.5885
102 |  | 139.996 |  | 0.153 | 0.017421 | 381.3622
103 |  | 140.3823 |  | 0.15342 | 0.017469 | 382.4145
104 | 140.7437 | 140.7684 | 140.811 | 2.7086e-05 | 5.297e-06 | 0.072465 | 2.5908
105 | 141.1297 | 141.1545 | 141.198 | 2.7131e-05 | 5.4138e-06 | 0.072827 | 2.5916
106 | 141.5154 | 141.5404 | 141.584 | 2.7387e-05 | 5.4208e-06 | 0.073415 | 2.5924
107 |  | 141.9263 |  | 0.15511 | 0.017661 | 386.6205
108 |  | 142.312 |  | 0.15553 | 0.017709 | 387.6712
109 |  | 142.6976 |  | 0.15595 | 0.017757 | 388.7216
110 |  | 143.083 |  | 0.15637 | 0.017805 | 389.7717
111 |  | 143.4684 |  | 0.1568 | 0.017853 | 390.8214
112 |  | 143.8536 |  | 0.15722 | 0.017901 | 391.8708
113 |  | 144.2388 |  | 0.15764 | 0.017949 | 392.92
114 |  | 144.6238 |  | 0.15806 | 0.017997 | 393.9688
115 |  | 145.0087 |  | 0.15848 | 0.018045 | 395.0172
116 |  | 145.3934 |  | 0.1589 | 0.018093 | 396.0654
117 |  | 145.7781 |  | 0.15932 | 0.018141 | 397.1132
118 |  | 146.1626 |  | 0.15974 | 0.018188 | 398.1607
119 |  | 146.547 |  | 0.16016 | 0.018236 | 399.2079 | 2.6027
120 | 146.9043 | 146.9313 | 146.975 | 2.9531e-05 | 5.433e-06 | 0.07824 | 2.6035
121 | 147.2884 | 147.3155 |  | 2.9678e-05 | 0.018332 | 41.0887 | 2.6042
122 |  | 147.6996 |  | 0.16142 | 0.01838 | 402.3476
123 |  | 148.0835 |  | 0.16184 | 0.018428 | 403.3935
124 |  | 148.4674 |  | 0.16226 | 0.018475 | 404.4391
125 | 148.8234 | 148.8511 | 148.895 | 3.0275e-05 | 5.4639e-06 | 0.079976 | 2.6074
126 | 149.2069 | 149.2347 |  | 3.0427e-05 | 0.018571 | 41.6248
127 |  | 149.6182 |  | 0.16352 | 0.018618 | 407.574
128 |  | 150.0015 |  | 0.16394 | 0.018666 | 408.6183
129 |  | 150.3848 |  | 0.16435 | 0.018714 | 409.6623
130 |  | 150.7679 |  | 0.16477 | 0.018762 | 410.706
131 |  | 151.1509 |  | 0.16519 | 0.018809 | 411.7493
132 |  | 151.5338 |  | 0.16561 | 0.018857 | 412.7924
133 |  | 151.9166 |  | 0.16603 | 0.018905 | 413.8351
134 |  | 152.2993 |  | 0.16645 | 0.018952 | 414.8775
135 | 152.6527 | 152.6818 | 152.726 | 3.1759e-05 | 5.5003e-06 | 0.083377 | 2.6154
136 | 153.035 | 153.0642 | 153.108 | 3.1907e-05 | 5.4473e-06 | 0.08359 | 2.6162
137 |  | 153.4465 |  | 0.1677 | 0.019095 | 418.0028
138 |  | 153.8287 |  | 0.16812 | 0.019142 | 419.0439
139 |  | 154.2108 |  | 0.16854 | 0.01919 | 420.0847 | 2.6186
140 | 154.563 | 154.5928 | 154.637 | 3.2487e-05 | 5.5058e-06 | 0.085018 | 2.6194
141 | 154.9447 | 154.9746 |  | 3.2628e-05 | 0.019285 | 43.2281 | 2.6202
142 |  | 155.3563 |  | 0.16979 | 0.019333 | 423.2052
143 |  | 155.7379 |  | 0.17021 | 0.01938 | 424.2447
144 |  | 156.1194 |  | 0.17062 | 0.019428 | 425.284
145 |  | 156.5008 |  | 0.17104 | 0.019475 | 426.3228
146 |  | 156.882 |  | 0.17146 | 0.019522 | 427.3614
147 |  | 157.2632 |  | 0.17187 | 0.01957 | 428.3997
148 |  | 157.6442 |  | 0.17229 | 0.019617 | 429.4376
149 |  | 158.0251 |  | 0.17271 | 0.019665 | 430.4752 | 2.6267
150 | 158.3748 | 158.4059 | 158.45 | 3.3915e-05 | 5.4913e-06 | 0.088181 | 2.6275
151 | 158.7554 | 158.7865 |  | 3.4053e-05 | 0.019759 | 44.2928 | 2.6283
152 |  | 159.1671 |  | 0.17395 | 0.019807 | 433.5861
153 |  | 159.5475 |  | 0.17437 | 0.019854 | 434.6225
154 |  | 159.9278 |  | 0.17478 | 0.019901 | 435.6585
155 |  | 160.308 |  | 0.1752 | 0.019949 | 436.6942
156 |  | 160.6881 |  | 0.17562 | 0.019996 | 437.7295
157 |  | 161.0681 |  | 0.17603 | 0.020043 | 438.7646
158 |  | 161.4479 |  | 0.17645 | 0.020091 | 439.7993
159 |  | 161.8276 |  | 0.17686 | 0.020138 | 440.8337
160 | 162.1749 | 162.2073 | 162.251 | 3.5312e-05 | 5.4429e-06 | 0.0912 | 2.6356
161 | 162.5543 | 162.5868 | 162.631 | 3.5448e-05 | 5.5059e-06 | 0.091644
162 |  | 162.9661 |  | 0.17811 | 0.02028 | 443.9351
163 |  | 163.3454 |  | 0.17852 | 0.020327 | 444.9682
164 |  | 163.7245 |  | 0.17893 | 0.020374 | 446.001
165 |  | 164.1036 |  | 0.17935 | 0.020421 | 447.0335
166 |  | 164.4825 |  | 0.17976 | 0.020468 | 448.0657
167 |  | 164.8613 |  | 0.18018 | 0.020515 | 449.0976
168 |  | 165.2399 |  | 0.18059 | 0.020562 | 450.1291
169 |  | 165.6185 |  | 0.181 | 0.02061 | 451.1603
170 |  | 165.9969 |  | 0.18142 | 0.020657 | 452.1912
171 |  | 166.3752 |  | 0.18183 | 0.020704 | 453.2218
172 |  | 166.7534 |  | 0.18224 | 0.020751 | 454.2521
173 |  | 167.1315 |  | 0.18266 | 0.020798 | 455.282
174 |  | 167.5095 |  | 0.18307 | 0.020845 | 456.3116
175 | 167.8532 | 167.8874 | 167.931 | 3.735e-05 | 5.4311e-06 | 0.095734 | 2.6478
176 | 168.2038 | 168.2651 |  | 6.6995e-05 | 0.020939 | 47.006
177 |  | 168.6427 |  | 0.18431 | 0.020986 | 459.3986
178 |  | 169.0202 |  | 0.18472 | 0.021033 | 460.4269
179 |  | 169.3976 |  | 0.18513 | 0.02108 | 461.455 | 2.6511
180 | 169.7401 | 169.7749 | 169.818 | 3.8007e-05 | 5.3688e-06 | 0.097065 | 2.6519
181 | 170.1171 | 170.152 |  | 3.8148e-05 | 0.021174 | 47.4669 | 2.6527
182 |  | 170.529 |  | 0.18637 | 0.021221 | 464.5371
183 |  | 170.906 |  | 0.18678 | 0.021268 | 465.5639
184 |  | 171.2827 |  | 0.18719 | 0.021314 | 466.5903
185 | 171.624 | 171.6594 | 171.703 | 3.8673e-05 | 5.4223e-06 | 0.098675 | 2.656
186 |  | 172.036 |  | 0.18802 | 0.021408 | 468.6422
187 |  | 172.4124 |  | 0.18843 | 0.021455 | 469.6677
188 |  | 172.7888 |  | 0.18884 | 0.021502 | 470.6928
189 |  | 173.165 |  | 0.18925 | 0.021549 | 471.7177
190 |  | 173.5411 |  | 0.18966 | 0.021595 | 472.7422
191 |  | 173.917 |  | 0.19007 | 0.021642 | 473.7664
192 |  | 174.2929 |  | 0.19048 | 0.021689 | 474.7902
193 |  | 174.6686 |  | 0.19089 | 0.021736 | 475.8138
194 |  | 175.0443 |  | 0.19131 | 0.021783 | 476.837 | 2.6635
195 | 175.3832 | 175.4198 | 175.463 | 3.9955e-05 | 5.3796e-06 | 0.10145 | 2.6643
196 | 175.7585 | 175.7952 |  | 4.0086e-05 | 0.021876 | 49.0426 | 2.6651
197 |  | 176.1704 |  | 0.19254 | 0.021923 | 479.9048
198 |  | 176.5456 |  | 0.19295 | 0.021969 | 480.9268
199 |  | 176.9206 |  | 0.19336 | 0.022016 | 481.9484
200 | 177.2584 | 177.2955 | 177.338 | 4.0593e-05 | 5.2834e-06 | 0.10266 | 2.6685
201 | 177.6331 | 177.6703 |  | 4.0717e-05 | 0.022109 | 49.5662
202 |  | 178.045 |  | 0.19458 | 0.022156 | 485.0114
203 |  | 178.4196 |  | 0.19499 | 0.022203 | 486.0318
204 |  | 178.7941 |  | 0.1954 | 0.022249 | 487.0518
205 |  | 179.1684 |  | 0.19581 | 0.022296 | 488.0715
206 |  | 179.5426 |  | 0.19622 | 0.022342 | 489.0909
207 |  | 179.9167 |  | 0.19663 | 0.022389 | 490.11
208 |  | 180.2907 |  | 0.19704 | 0.022435 | 491.1288
209 |  | 180.6645 |  | 0.19745 | 0.022482 | 492.1472 | 2.676
210 | 181 | 181.0383 | 181.081 | 4.1831e-05 | 5.3142e-06 | 0.1055 | 2.6768
211 | 181.3735 | 181.4119 |  | 4.1951e-05 | 0.022575 | 50.6109 | 2.6777
212 |  | 181.7854 |  | 0.19867 | 0.022621 | 495.2006
213 |  | 182.1588 |  | 0.19908 | 0.022668 | 496.2178
214 |  | 182.5321 |  | 0.19949 | 0.022714 | 497.2346
215 |  | 182.9053 |  | 0.1999 | 0.022761 | 498.2512
216 |  | 183.2783 |  | 0.2003 | 0.022807 | 499.2674
217 |  | 183.6512 |  | 0.20071 | 0.022854 | 500.2833
218 |  | 184.0241 |  | 0.20112 | 0.0229 | 501.2988
219 |  | 184.3967 |  | 0.20153 | 0.022946 | 502.3141
220 | 184.7299 | 184.7693 | 184.811 | 4.3049e-05 | 5.1867e-06 | 0.10794 | 2.6852
221 |  | 185.1418 |  | 0.20234 | 0.023039 | 504.3436
222 |  | 185.5141 |  | 0.20275 | 0.023085 | 505.3579
223 |  | 185.8863 |  | 0.20315 | 0.023132 | 506.3719
224 |  | 186.2584 |  | 0.20356 | 0.023178 | 507.3855
225 | 186.5905 | 186.6304 | 186.672 | 4.3644e-05 | 5.1724e-06 | 0.10924 | 2.6895
226 | 186.9623 | 187.0023 |  | 4.3754e-05 | 0.023271 | 52.1716
227 |  | 187.3741 |  | 0.20478 | 0.023317 | 510.4246
228 |  | 187.7457 |  | 0.20519 | 0.023363 | 511.4369
229 |  | 188.1172 |  | 0.20559 | 0.023409 | 512.449
230 |  | 188.4886 |  | 0.206 | 0.023456 | 513.4607
231 |  | 188.8599 |  | 0.2064 | 0.023502 | 514.4721
232 |  | 189.2311 |  | 0.20681 | 0.023548 | 515.4832
233 |  | 189.6021 |  | 0.20722 | 0.023594 | 516.494
234 |  | 189.9731 |  | 0.20762 | 0.02364 | 517.5045
235 |  | 190.3439 |  | 0.20803 | 0.023686 | 518.5146
236 |  | 190.7146 |  | 0.20843 | 0.023733 | 519.5244
237 |  | 191.0851 |  | 0.20884 | 0.023779 | 520.5339
238 |  | 191.4556 |  | 0.20924 | 0.023825 | 521.5431
239 |  | 191.826 |  | 0.20965 | 0.023871 | 522.552 | 2.7014
240 | 192.1547 | 192.1962 | 192.237 | 4.5374e-05 | 5.0788e-06 | 0.1129 | 2.7022
241 | 192.5247 | 192.5663 |  | 4.5485e-05 | 0.023963 | 53.7249 | 2.7031
242 |  | 192.9363 |  | 0.21086 | 0.024009 | 525.5766
243 |  | 193.3062 |  | 0.21126 | 0.024055 | 526.5842
244 |  | 193.6759 |  | 0.21167 | 0.024101 | 527.5915
245 |  | 194.0456 |  | 0.21207 | 0.024147 | 528.5984
246 |  | 194.4151 |  | 0.21248 | 0.024193 | 529.605
247 |  | 194.7845 |  | 0.21288 | 0.024239 | 530.6113
248 |  | 195.1538 |  | 0.21328 | 0.024285 | 531.6173
249 |  | 195.523 |  | 0.21369 | 0.024331 | 532.623
250 | 195.8495 | 195.892 | 195.933 | 4.6491e-05 | 5.0984e-06 | 0.11544 | 2.7108
251 | 196.5871 | 196.261 |  | 0.00035637 | 0.024423 | 55.4494
252 |  | 196.6298 |  | 0.2149 | 0.024469 | 535.638
253 |  | 196.9985 |  | 0.2153 | 0.024514 | 536.6424
254 |  | 197.3671 |  | 0.2157 | 0.02456 | 537.6465
255 |  | 197.7356 |  | 0.2161 | 0.024606 | 538.6502
256 |  | 198.1039 |  | 0.21651 | 0.024652 | 539.6537
257 |  | 198.4721 |  | 0.21691 | 0.024698 | 540.6568
258 |  | 198.8403 |  | 0.21731 | 0.024744 | 541.6596
259 |  | 199.2083 |  | 0.21771 | 0.024789 | 542.662
260 | 199.5326 | 199.5761 | 199.617 | 4.7579e-05 | 5.0841e-06 | 0.11785 | 2.7194
261 |  | 199.9439 |  | 0.21852 | 0.024881 | 544.666
262 |  | 200.3116 |  | 0.21892 | 0.024927 | 545.6675
263 |  | 200.6791 |  | 0.21932 | 0.024973 | 546.6687
264 |  | 201.0465 |  | 0.21972 | 0.025018 | 547.6696
265 |  | 201.4138 |  | 0.22012 | 0.025064 | 548.6701
266 |  | 201.781 |  | 0.22053 | 0.02511 | 549.6704
267 |  | 202.148 |  | 0.22093 | 0.025155 | 550.6703
268 |  | 202.515 |  | 0.22133 | 0.025201 | 551.6699
269 |  | 202.8818 |  | 0.22173 | 0.025247 | 552.6692 | 2.7272
270 | 203.204 | 203.2485 | 203.289 | 4.8636e-05 | 5.0358e-06 | 0.1201 | 2.7281
271 | 203.5705 | 203.6151 |  | 4.8739e-05 | 0.025338 | 56.8089 | 2.729
272 |  | 203.9816 |  | 0.22293 | 0.025383 | 555.6651
273 |  | 204.348 |  | 0.22333 | 0.025429 | 556.6631
274 |  | 204.7142 |  | 0.22373 | 0.025475 | 557.6607
275 | 205.0353 | 205.0803 | 205.121 | 4.9157e-05 | 5.0612e-06 | 0.12133 | 2.7324
276 |  | 205.4463 |  | 0.22453 | 0.025566 | 559.6551
277 |  | 205.8122 |  | 0.22493 | 0.025611 | 560.6519
278 |  | 206.178 |  | 0.22533 | 0.025657 | 561.6483
279 |  | 206.5437 |  | 0.22573 | 0.025702 | 562.6443
280 | 206.8638 | 206.9092 | 206.95 | 4.9664e-05 | 5.0781e-06 | 0.1225 | 2.7368
281 |  | 207.2746 |  | 0.22653 | 0.025793 | 564.6355
282 |  | 207.6399 |  | 0.22693 | 0.025839 | 565.6307
283 |  | 208.0051 |  | 0.22733 | 0.025884 | 566.6255
284 |  | 208.3702 |  | 0.22773 | 0.02593 | 567.62
285 |  | 208.7351 |  | 0.22813 | 0.025975 | 568.6141
286 |  | 209.1 |  | 0.22852 | 0.02602 | 569.608
287 |  | 209.4647 |  | 0.22892 | 0.026066 | 570.6015
288 |  | 209.8293 |  | 0.22932 | 0.026111 | 571.5947
289 |  | 210.1938 |  | 0.22972 | 0.026157 | 572.5876
290 | 210.5118 | 210.5581 | 210.599 | 5.0662e-05 | 5.0864e-06 | 0.12475 | 2.7456
291 | 210.8759 | 210.9224 | 210.964 | 5.0758e-05 | 5.18e-06 | 0.12518 | 2.7465
292 |  | 211.2865 |  | 0.23091 | 0.026292 | 575.5643
293 |  | 211.6505 |  | 0.23131 | 0.026338 | 576.5559
294 |  | 212.0144 |  | 0.23171 | 0.026383 | 577.5472
295 |  | 212.3782 |  | 0.23211 | 0.026428 | 578.5382
296 |  | 212.7419 |  | 0.2325 | 0.026474 | 579.5288
297 |  | 213.1054 |  | 0.2329 | 0.026519 | 580.5192
298 |  | 213.4688 |  | 0.2333 | 0.026564 | 581.5092 | 2.7527
299 | 213.785 | 213.8321 | 213.874 | 5.1528e-05 | 5.2093e-06 | 0.12696 | 2.7536
300 | 214.1481 | 214.1953 | 214.237 | 5.1619e-05 | 5.1853e-06 | 0.12711 | 2.7553
301 |  | 214.5584 |  | 0.23449 | 0.0267 | 584.4773
302 |  | 214.9214 |  | 0.23489 | 0.026745 | 585.466
303 |  | 215.2842 |  | 0.23528 | 0.02679 | 586.4544
304 |  | 215.6469 |  | 0.23568 | 0.026835 | 587.4425
305 |  | 216.0095 |  | 0.23608 | 0.02688 | 588.4303
306 |  | 216.372 |  | 0.23647 | 0.026925 | 589.4178
307 |  | 216.7344 |  | 0.23687 | 0.02697 | 590.4049
308 |  | 217.0967 |  | 0.23726 | 0.027016 | 591.3917
309 |  | 217.4588 |  | 0.23766 | 0.027061 | 592.3782
310 |  | 217.8208 |  | 0.23806 | 0.027106 | 593.3644
311 |  | 218.1827 |  | 0.23845 | 0.027151 | 594.3502
312 |  | 218.5445 |  | 0.23885 | 0.027196 | 595.3358
313 |  | 218.9062 |  | 0.23924 | 0.027241 | 596.321
314 |  | 219.2677 |  | 0.23964 | 0.027286 | 597.3059
315 |  | 219.6292 |  | 0.24003 | 0.027331 | 598.2905
316 |  | 219.9905 |  | 0.24043 | 0.027376 | 599.2747
317 |  | 220.3517 |  | 0.24082 | 0.027421 | 600.2587
318 |  | 220.7127 |  | 0.24122 | 0.027465 | 601.2423
319 |  | 221.0737 |  | 0.24161 | 0.02751 | 602.2256
320 |  | 221.4346 |  | 0.242 | 0.027555 | 603.2086
321 |  | 221.7953 |  | 0.2424 | 0.0276 | 604.1912
322 |  | 222.1559 |  | 0.24279 | 0.027645 | 605.1736
323 |  | 222.5164 |  | 0.24319 | 0.02769 | 606.1556
324 |  | 222.8768 |  | 0.24358 | 0.027735 | 607.1373
325 |  | 223.237 |  | 0.24397 | 0.02778 | 608.1187
326 |  | 223.5972 |  | 0.24437 | 0.027824 | 609.0998
327 |  | 223.9572 |  | 0.24476 | 0.027869 | 610.0805
328 |  | 224.3171 |  | 0.24516 | 0.027914 | 611.0609
329 |  | 224.6769 |  | 0.24555 | 0.027959 | 612.041
330 |  | 225.0366 |  | 0.24594 | 0.028004 | 613.0208
331 |  | 225.3961 |  | 0.24633 | 0.028048 | 614.0003
332 |  | 225.7556 |  | 0.24673 | 0.028093 | 614.9794
333 |  | 226.1149 |  | 0.24712 | 0.028138 | 615.9583
334 |  | 226.4741 |  | 0.24751 | 0.028182 | 616.9368
335 |  | 226.8332 |  | 0.24791 | 0.028227 | 617.915
336 |  | 227.1922 |  | 0.2483 | 0.028272 | 618.8928
337 |  | 227.551 |  | 0.24869 | 0.028316 | 619.8704
338 |  | 227.9098 |  | 0.24908 | 0.028361 | 620.8476
339 |  | 228.2684 |  | 0.24947 | 0.028406 | 621.8245
340 |  | 228.6269 |  | 0.24987 | 0.02845 | 622.8011
341 |  | 228.9853 |  | 0.25026 | 0.028495 | 623.7774
342 |  | 229.3435 |  | 0.25065 | 0.02854 | 624.7534
343 |  | 229.7017 |  | 0.25104 | 0.028584 | 625.729
344 |  | 230.0597 |  | 0.25143 | 0.028629 | 626.7043
345 |  | 230.4176 |  | 0.25182 | 0.028673 | 627.6793
346 |  | 230.7754 |  | 0.25221 | 0.028718 | 628.654
347 |  | 231.1331 |  | 0.2526 | 0.028762 | 629.6283
348 |  | 231.4907 |  | 0.253 | 0.028807 | 630.6024 | 2.7977
349 | 231.797 | 231.8481 | 231.893 | 5.59e-05 | 5.585e-06 | 0.13759 | 2.7987
350 | 232.1542 | 232.2054 | 232.251 | 5.5976e-05 | 5.6685e-06 | 0.13794 | 2.7996
351 |  | 232.5627 |  | 0.25417 | 0.02894
352 |  | 232.9198 |  | 0.25456 | 0.028985
353 |  | 233.2767 |  | 0.25495 | 0.029029
354 |  | 233.6336 |  | 0.25534 | 0.029073
355 |  | 233.9903 |  | 0.25573 | 0.029118
356 |  | 234.347 |  | 0.25612 | 0.029162
357 |  | 234.7035 |  | 0.25651 | 0.029207
358 |  | 235.0599 |  | 0.2569 | 0.029251
359 |  | 235.4161 |  | 0.25729 | 0.029295
360 |  | 235.7723 |  | 0.25767 | 0.02934
361 |  | 236.1283 |  | 0.25806 | 0.029384
362 |  | 236.4842 |  | 0.25845 | 0.029428
363 |  | 236.8401 |  | 0.25884 | 0.029472
364 |  | 237.1957 |  | 0.25923 | 0.029517
365 |  | 237.5513 |  | 0.25962 | 0.029561
366 |  | 237.9068 |  | 0.26001 | 0.029605
367 |  | 238.2621 |  | 0.2604 | 0.029649
368 |  | 238.6173 |  | 0.26078 | 0.029694
369 |  | 238.9724 |  | 0.26117 | 0.029738
370 |  | 239.3274 |  | 0.26156 | 0.029782
371 |  | 239.6823 |  | 0.26195 | 0.029826
372 |  | 240.037 |  | 0.26234 | 0.02987
373 |  | 240.3917 |  | 0.26272 | 0.029914
374 |  | 240.7462 |  | 0.26311 | 0.029958
375 |  | 241.1006 |  | 0.2635 | 0.030003
376 |  | 241.4548 |  | 0.26389 | 0.030047
377 |  | 241.809 |  | 0.26427 | 0.030091
378 |  | 242.1631 |  | 0.26466 | 0.030135
379 |  | 242.517 |  | 0.26505 | 0.030179
380 |  | 242.8708 |  | 0.26543 | 0.030223
381 |  | 243.2245 |  | 0.26582 | 0.030267
382 |  | 243.5781 |  | 0.26621 | 0.030311
383 |  | 243.9315 |  | 0.26659 | 0.030355
384 |  | 244.2849 |  | 0.26698 | 0.030399
385 |  | 244.6381 |  | 0.26736 | 0.030443
386 |  | 244.9912 |  | 0.26775 | 0.030487
387 |  | 245.3442 |  | 0.26814 | 0.030531
388 |  | 245.6971 |  | 0.26852 | 0.030575
389 |  | 246.0498 |  | 0.26891 | 0.030618
390 |  | 246.4024 |  | 0.26929 | 0.030662
391 |  | 246.755 |  | 0.26968 | 0.030706
392 |  | 247.1074 |  | 0.27006 | 0.03075
393 |  | 247.4597 |  | 0.27045 | 0.030794
394 |  | 247.8118 |  | 0.27083 | 0.030838
395 |  | 248.1639 |  | 0.27122 | 0.030882
396 |  | 248.5158 |  | 0.2716 | 0.030925
397 |  | 248.8676 |  | 0.27199 | 0.030969
398 |  | 249.2193 |  | 0.27237 | 0.031013 |  | 2.8443
399 | 249.5165 | 249.5709 | 249.624 | 5.9491e-05 | 6.606e-06 |  | 2.8452
400 | 249.8679 | 249.9224 |  | 5.9552e-05 | 0.0311 |  | 2.8462
401 |  | 250.2737 |  | 0.27352 | 0.031144
402 |  | 250.625 |  | 0.27391 | 0.031188
403 |  | 250.9761 |  | 0.27429 | 0.031231
404 |  | 251.3271 |  | 0.27467 | 0.031275
405 |  | 251.6779 |  | 0.27506 | 0.031319
406 |  | 252.0287 |  | 0.27544 | 0.031362
407 |  | 252.3794 |  | 0.27582 | 0.031406
408 |  | 252.7299 |  | 0.27621 | 0.03145
409 |  | 253.0803 |  | 0.27659 | 0.031493
410 |  | 253.4306 |  | 0.27697 | 0.031537
411 |  | 253.7808 |  | 0.27736 | 0.03158
412 |  | 254.1308 |  | 0.27774 | 0.031624
413 |  | 254.4808 |  | 0.27812 | 0.031668
414 |  | 254.8306 |  | 0.2785 | 0.031711
415 |  | 255.1803 |  | 0.27889 | 0.031755
416 |  | 255.5299 |  | 0.27927 | 0.031798
417 |  | 255.8793 |  | 0.27965 | 0.031842
418 |  | 256.2287 |  | 0.28003 | 0.031885
419 |  | 256.5779 |  | 0.28041 | 0.031929
420 |  | 256.9271 |  | 0.28079 | 0.031972
421 |  | 257.2761 |  | 0.28118 | 0.032015
422 |  | 257.6249 |  | 0.28156 | 0.032059
423 |  | 257.9737 |  | 0.28194 | 0.032102
424 |  | 258.3224 |  | 0.28232 | 0.032146
425 |  | 258.6709 |  | 0.2827 | 0.032189
426 |  | 259.0193 |  | 0.28308 | 0.032232
427 |  | 259.3676 |  | 0.28346 | 0.032276
428 |  | 259.7158 |  | 0.28384 | 0.032319
429 |  | 260.0639 |  | 0.28422 | 0.032362
430 |  | 260.4118 |  | 0.2846 | 0.032406
431 |  | 260.7596 |  | 0.28498 | 0.032449
432 |  | 261.1074 |  | 0.28536 | 0.032492
433 |  | 261.4549 |  | 0.28574 | 0.032535
434 |  | 261.8024 |  | 0.28612 | 0.032579
435 |  | 262.1498 |  | 0.2865 | 0.032622
436 |  | 262.497 |  | 0.28688 | 0.032665
437 |  | 262.8442 |  | 0.28726 | 0.032708
438 |  | 263.1912 |  | 0.28764 | 0.032752
439 |  | 263.5381 |  | 0.28802 | 0.032795
440 |  | 263.8848 |  | 0.2884 | 0.032838
441 |  | 264.2315 |  | 0.28878 | 0.032881
442 |  | 264.578 |  | 0.28916 | 0.032924
443 |  | 264.9245 |  | 0.28953 | 0.032967
444 |  | 265.2708 |  | 0.28991 | 0.03301
445 |  | 265.6169 |  | 0.29029 | 0.033053
446 |  | 265.963 |  | 0.29067 | 0.033096
447 |  | 266.309 |  | 0.29105 | 0.033139
448 |  | 266.6548 |  | 0.29143 | 0.033183
449 | 266.9435 | 267.0005 | 267.063 | 6.2312e-05 | 7.7743e-06 | 0.15684 | 2.8934
450 |  | 267.3461 |  | 0.29218 | 0.033269
451 |  | 267.6916 |  | 0.29256 | 0.033312
452 |  | 268.037 |  | 0.29294 | 0.033355
453 |  | 268.3822 |  | 0.29331 | 0.033397
454 |  | 268.7274 |  | 0.29369 | 0.03344
455 |  | 269.0724 |  | 0.29407 | 0.033483
456 |  | 269.4173 |  | 0.29445 | 0.033526
457 |  | 269.7621 |  | 0.29482 | 0.033569
458 |  | 270.1067 |  | 0.2952 | 0.033612
459 |  | 270.4513 |  | 0.29558 | 0.033655
460 |  | 270.7957 |  | 0.29595 | 0.033698
461 |  | 271.14 |  | 0.29633 | 0.033741
462 |  | 271.4842 |  | 0.2967 | 0.033783
463 |  | 271.8283 |  | 0.29708 | 0.033826
464 |  | 272.1722 |  | 0.29746 | 0.033869
465 |  | 272.5161 |  | 0.29783 | 0.033912
466 |  | 272.8598 |  | 0.29821 | 0.033955
467 |  | 273.2034 |  | 0.29858 | 0.033997
468 |  | 273.5469 |  | 0.29896 | 0.03404
469 |  | 273.8903 |  | 0.29933 | 0.034083
470 |  | 274.2335 |  | 0.29971 | 0.034126
471 |  | 274.5767 |  | 0.30008 | 0.034168
472 |  | 274.9197 |  | 0.30046 | 0.034211
473 |  | 275.2626 |  | 0.30083 | 0.034254
474 |  | 275.6054 |  | 0.30121 | 0.034296
475 |  | 275.9481 |  | 0.30158 | 0.034339
476 |  | 276.2906 |  | 0.30196 | 0.034382
477 |  | 276.633 |  | 0.30233 | 0.034424
478 |  | 276.9754 |  | 0.30271 | 0.034467
479 |  | 277.3176 |  | 0.30308 | 0.034509
480 |  | 277.6596 |  | 0.30345 | 0.034552
481 |  | 278.0016 |  | 0.30383 | 0.034595
482 |  | 278.3435 |  | 0.3042 | 0.034637
483 |  | 278.6852 |  | 0.30457 | 0.03468
484 |  | 279.0268 |  | 0.30495 | 0.034722
485 |  | 279.3683 |  | 0.30532 | 0.034765
486 |  | 279.7097 |  | 0.30569 | 0.034807
487 |  | 280.0509 |  | 0.30607 | 0.03485
488 |  | 280.3921 |  | 0.30644 | 0.034892
489 |  | 280.7331 |  | 0.30681 | 0.034934
490 |  | 281.074 |  | 0.30718 | 0.034977
491 |  | 281.4148 |  | 0.30756 | 0.035019
492 |  | 281.7555 |  | 0.30793 | 0.035062
493 |  | 282.0961 |  | 0.3083 | 0.035104
494 |  | 282.4365 |  | 0.30867 | 0.035146
495 |  | 282.7768 |  | 0.30905 | 0.035189
496 |  | 283.117 |  | 0.30942 | 0.035231
497 |  | 283.4571 |  | 0.30979 | 0.035273 |  | 2.9412
498 | 283.7382 | 283.7971 | 283.868 | 6.4324e-05 | 8.8232e-06 | 0.16369 | 2.9422
499 |  | 284.137 |  | 0.31053 | 0.035358 |  | 2.9432
500 | 284.4178 | 284.4767 | 284.457 | 6.4382e-05 | 2.4502e-06 | 0.14955 | 2.9442
|  |  |  | 0 | 0

## Zero&Air
2025
Suhu (°C) | Keseragaman Suhu (°C) | Stabilitas Suhu (°C) | Variasi Keseluruhan (°C)
0 | 0.13561 | 0.1125 | 0.25489
16 | 0.2116 | 0.084425 | 0.29213
18 | 0.1708 | 0.068419 | 0.29165
20 | 0.14099 | 0.047711 | 0.19027
25 | 0.18793 | 0.050944 | 0.21959
30 | 0.19387 | 0.036106 | 0.19782
35 | 0.17492 | 0.1181 | 0.2362
40 | 0.19972 | 0.056484 | 0.2205
50 | 0.16551 | 0.090561 | 0.26412

## Oil Bath
2025
Suhu Setting (°C) | Suhu yang Diukur Indikator Enklosur (°C) | Keseragaman Suhu (°C) | Stabilitas Suhu (°C) | Variasi Keseluruhan (°C)
- | - | 0.26 | 0.05 | 0.32
35 | 36.9 | 0.1 | 0.11 | 0.06
40 | 39.92 | 0.11 | 0.07 | 0.18
60 | 60.04 | 0.16 | 0.1 | 0.31
90 | 90.09 | 0.13 | 0.15 | 0.4
120 | 120.13 | 0.21 | 0.21 | 0.53
150 | 150.15 | 0.2 | 0.24 | 0.62
180 | 180.14 | 0.26 | 0.2 | 0.71
210 | 210.16 | 0.25 | 0.2 | 0.75
240 | 240 | 0.24 | 0.21 | 0.74
270 | 270 | 0.21 | 0.05 | 0.37
299.5 | 299.5 | 0.23 | 0.06 | 0.36

## drift beamex tc305-Pt100
Termokopel | 2025-02-25 |  |  |  | 498 | 2023-10-16 |  |  |  | 769 | 2021-09-07 |  |  |  | 802 | 2019-06-28 |  |  |  | 1186 | 2016-03-29 |  |  |  | 1776 | 2011-05-19 | [8 empty] | 802
[21 empty] | P.Alat | Koreksi |  | Ketidakpastian |  | P.Alat | Koreksi |  | Ketidakpastian | [5 empty] | 1006.2
|  | m-internal |  | um |  |  | m |  | um |  |  | m | g | um | ug |  |  |  | m | g |  | m | g | [13 empty] | drift
PT100 | [15 empty] | -200 | -0.02 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | -200 | -0.02 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | -200 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 2.4938e-05 | 0 | 0 | 4.9875e-06 | 0.0050185
| -199.96 | -0.075 |  | 0.080626 |  | -199.74 | -0.29 |  | 0.09 |  | -197.97 | -0.07 |  | 0.079122 | [16 empty] | 0.00043173 | 0.00028609 | 8.7282e-05 | 0 | 0 | 0.00016102 | 0.16202
| -150 | -0.08497 |  | 0.086688 |  | -150 | -0.3 |  | 0.09 |  | -150 | -0.08998 |  | 0.082198 |  | -150 | -0.03 | 0.2 |  |  | -150 | -0.03 | 0.2 |  |  | -150 | -0.04 | 0.01 |  |  | 0.00043179 | 0.00027311 | 7.4788e-05 | 0 | 5.6306e-06 | 0.00015706 | 0.15804
| -100 | -0.11498 |  | 0.086632 |  | -100 | -0.32 |  | 0.09 |  | -100 | -0.10997 |  | 0.085275 |  | -100 | -0.05 | 0.2 |  |  | -100 | -0.05 | 0.2 |  |  | -100 | -0.05 | 0.01 |  |  | 0.00041169 | 0.00027312 | 7.4778e-05 | 0 | 0 | 0.00015192 | 0.15286
| -50 | -0.12996 |  | 0.090662 |  | -50 | -0.24 |  | 0.09 |  | -50 | -0.13496 |  | 0.087239 |  | -50 | -0.08 | 0.21 |  |  | -50 | -0.08 | 0.21 |  |  | -50 | -0.07 | 0.01 |  |  | 0.00022096 | 0.0001366 | 6.8522e-05 | 0 | 5.6306e-06 | 8.6342e-05 | 0.086878
| 0 | -0.15093 |  | 0.090811 |  | 0 | -0.15 |  | 0.14 |  | 0 | -0.15995 |  | 0.089195 |  | 0 | -0.1 | 0.21 |  |  | 0 | -0.1 | 0.21 |  |  | 0 | -0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1.8607e-06 | 1.2932e-05 | 7.4744e-05 | 0 | 1.6892e-05 | 2.1286e-05 | 0.021418
| 50 | -0.1856 |  | 0.14 |  | 50 | -0.17 |  | 0.14 |  | 50 | -0.16 |  | 0.094202 |  | 50 | -0.11 | 0.22 |  |  | 50 | -0.11 | 0.22 |  |  | 50 | -0.09 | 0.015 |  |  | 3.1316e-05 | 1.3004e-05 | 6.2344e-05 | 0 | 1.1261e-05 | 2.3585e-05 | 0.023731
| 100 | -0.19625 |  | 0.14 |  | 100 | -0.2 |  | 0.14 |  | 100 | -0.16 |  | 0.093995 |  | 100 | -0.12 | 0.21 |  |  | 100 | -0.12 | 0.21 |  |  | 100 | -0.1 | 0.01 |  |  | 7.5339e-06 | 5.2016e-05 | 4.9875e-05 | 0 | 1.1261e-05 | 2.4137e-05 | 0.024287
| 150 | -0.19672 |  | 0.14 |  | 150 | -0.2 |  | 0.14 |  | 150 | -0.17995 |  | 0.10383 |  | 150 | -0.12 | 0.21 |  |  | 150 | -0.12 | 0.21 |  |  | 150 | -0.11 | 0 |  |  | 6.5798e-06 | 2.6078e-05 | 7.4746e-05 | 0 | 5.6306e-06 | 2.2607e-05 | 0.022747
| 200 | -0.2477 |  | 0.14 |  | 200 | -0.2 |  | 0.14 |  | 200 | -0.19994 |  | 0.10865 |  | 200 | -0.12 | 0.2 |  |  | 200 | -0.12 | 0.2 |  |  | 200 | -0.12 | 0 |  |  | 9.5779e-05 | 7.8e-08 | 9.9676e-05 | 0 | 0 | 3.9106e-05 | 0.039349
| 250 | -0.19812 |  | 0.14 |  | 250 | -0.22 |  | 0.14 |  | 250 | -0.2 |  | 0.11596 |  | 250 | -0.12 | 0.19 |  |  | 250 | -0.12 | 0.19 |  |  | 250 | -0.13 | -0.01 |  |  | 4.3929e-05 | 2.6008e-05 | 9.9751e-05 | 0 | 5.6306e-06 | 3.5064e-05 | 0.035281
| 300 | -0.1986 |  | 0.14 |  | 300 | -0.25 |  | 0.14 |  | 300 | -0.2 |  | 0.12328 |  | 300 | -0.12 | 0.19 |  |  | 300 | -0.12 | 0.19 |  |  | 300 | -0.14 | -0.01 |  |  | 0.00010322 | 6.502e-05 | 9.9751e-05 | 0 | 1.1261e-05 | 5.585e-05 | 0.056196
| 350 | -0.24937 |  | 0.14 |  | 350 | -0.25 |  | 0.14 |  | 350 | -0.22491 |  | 0.12583 |  | 350 | -0.13 | 0.19 |  |  | 350 | -0.13 | 0.19 |  |  | 350 | -0.15 | -0.02 |  |  | 1.26e-06 | 3.2623e-05 | 0.00011834 | 0 | 1.1261e-05 | 3.2698e-05 | 0.032901
| 400 | -0.24981 |  | 0.14 |  | 400 | -0.25 |  | 0.14 |  | 400 | -0.2499 |  | 0.12836 |  | 400 | -0.15 | 0.19 |  |  | 400 | -0.15 | 0.19 |  |  | 400 | -0.17 | -0.02 |  |  | 3.9118e-07 | 1.2997e-07 | 0.00012456 | 0 | 1.1261e-05 | 2.7269e-05 | 0.027438
| 450 | -0.29849 |  | 0.18294 |  | 450 | -0.27 |  | 0.18 |  | 450 | -0.25498 |  | 0.13648 |  | 450 | -0.18 | 0.2 |  |  | 450 | -0.18 | 0.2 |  |  | 450 | -0.18 | -0.03 |  |  | 5.7217e-05 | 1.9533e-05 | 9.349e-05 | 0 | 0 | 3.4048e-05 | 0.034259
| 500 | -0.3503 |  | 0.18444 |  | 500 | -0.3 |  | 0.18 |  | 500 | -0.25998 |  | 0.14462 |  | 500 | -0.21 | 0.2 |  |  | 500 | -0.21 | 0.2 |  |  | 500 | -0.19 | -0.04 |  |  | 0.000101 | 5.2044e-05 | 6.2317e-05 | 0 | 1.1261e-05 | 4.5325e-05 | 0.045606
| 550 | -0.29975 |  | 0.18444 |  | 550 | -0.3 |  | 0.18 |  | 550 | -0.26996 |  | 0.15062 |  | 550 | -0.23 | 0.21 |  |  | 550 | -0.23 | 0.21 |  |  | 550 | -0.2 | -0.05 |  |  | 5.0151e-07 | 3.907e-05 | 4.9819e-05 | 0 | 1.6892e-05 | 2.1257e-05 | 0.021388
| 600 | -0.35 |  | 0.18293 |  | 600 | -0.29 |  | 0.18 |  | 600 | -0.27995 |  | 0.15661 |  | 600 | -0.23 | 0.2 |  |  | 600 | -0.23 | 0.2 |  |  | 600 | -0.21 | -0.05 |  |  | 0.00012048 | 1.3064e-05 | 6.2287e-05 | 0 | 1.1261e-05 | 4.1419e-05 | 0.041676
[13 empty] | Koreksi | U 95%
Alat
| -199.96 | -0.075 | 0.080626 |  |  | -199.74 | -0.29 | 0.09 |  |  |  | X Rata-rata | (°C) | (°C)
| -149.95 | -0.085 | 0.086688 |  |  | -99.72 | -0.32 | 0.09 |  |  |  | -199.97 | -0.07 | 0.079122
| -99.92 | -0.115 | 0.086632 |  |  | 0.1 | -0.15 | 0.14 |  |  |  | -99.93 | -0.11 | 0.085279
| -49.91 | -0.13 | 0.090662 |  |  | 100.15 | -0.2 | 0.14 |  |  |  | 0.11 | -0.16 | 0.089206
| 0.106 | -0.151 | 0.090811 |  |  | 200.15 | -0.2 | 0.14 |  |  |  | 100.12 | -0.16 | 0.099028
| 50.14 | -0.18563 | 0.14 |  |  | 300.2 | -0.25 | 0.14 |  |  |  | 200.15 | -0.2 | 0.10866
| 100.15 | -0.19625 | 0.14 |  |  | 400.2 | -0.25 | 0.14 |  |  |  | 300.15 | -0.2 | 0.12331
| 150.15 | -0.19688 | 0.14 |  |  | 500.25 | -0.3 | 0.18 |  |  |  | 400.2 | -0.25 | 0.12837
| 200.2 | -0.2475 | 0.14 |  |  | 600.25 | -0.29 | 0.18 |  |  |  | 500.22 | -0.26 | 0.14466
| 250.15 | -0.19813 | 0.14 |  |  | 700.3 | -0.34 | 0.18 |  |  |  | 600.23 | -0.28 | 0.15664
| 300.15 | -0.19875 | 0.14 |  |  | 790.3 | -0.34 | 0.18 |  |  |  | 700.25 | -0.29 | 0.17962
| 350.2 | -0.24937 | 0.14 | [8 empty] | 800.28 | -0.32 | 0.17981
| 400.2 | -0.25 | 0.14
| 450.25 | -0.29875 | 0.18294
| 500.3 | -0.35 | 0.18444
| 550.25 | -0.3 | 0.18444
| 600.3 | -0.35 | 0.18293
| 650.3 | -0.35 | 0.18293
| 700.3 | -0.35 | 0.18292
| 750.35 | -0.4 | 0.18292
| 799.95 | -0.4 | 0.18291