## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number :
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  |  | : Disolve oxygen meter
Instrument Name
| Merek |  |  | : YSI
Brand
| Tipe |  |  | : Pro 20i
Type
| Nomor Identifikasi |  |  | : -
Identification Number
| Nomor Seri |  |  | : JC042923
Serial Number
| Lain-lain |  |  | : Kapasitas |  | : 0 s.d. 20 mg/L
| Others |  |  | Kecermatan |  | : 0,01 mg/L
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama | :
Designation
| Alamat | :
Address
Halaman 1 dari 2 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 2 September 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
|  |  |  | Nomor | :
|  |  |  | No. Order | :
|  |  |  | Halaman | : 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | : Disolve oxygen meter
| Merk / Tipe |  | : YSI / Pro 20i
| No. Identifikasi |  | : -
| No. Seri |  | : JC042923
| Kapasitas |  | : 0 s.d. 20 mg/L
| Kecermatan |  | : 0,01 mg/L |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : ASTM E 70 -19 |  |  | Temperatur |  | : 21,33 ± 2,05 ºC
| Tanggal Terima |  | : |  |  | Kelembaban relatif |  | : 71,43 ± 2,80 %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | :
| Lokasi Alat |  | : Lab kalibrasi volumetrik BBSPJILM
HASIL KALIBRASI
|  | No. | Nominal (mg/L) |  | Koreksi (mg/L) |  | Ketidakpastian U95% (k=2) (mg/L)
|  | 1 | 5.5 |  | -0.052754 |  | 0,104
Catatan :
- Alat ini dikalibrasi dengan larutan buffer 4,00 pH No. seri : 1.09435.1000; 7,00 pH
No. seri : 1.09439.1000; 10,00 pH No. seri : 1.09438.1000 yang tertelusur ke Merck.

## Budget DO meter
data kalibrasi
Alamat | [9 empty] | Thermohygro Beureur data 2025
no. order | [5 empty] | Suhu (°C) | %RH |  |  | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
tanggal terima |  |  |  |  | Awal | 21.1 | 72.8 |  |  | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
tanggal kalibrasi |  |  |  |  | Akhir | 21.2 | 72.6 |  |  | 20.01 | 0.3 | 2 | 40.01 | -2 | 3
Pemilik |  |  |  |  | Rata2 | 21.15 | 72.7 |  |  | 25 | 0.4 | 2 | 50.01 | -3 | 3
merk | YSI |  |  |  | Terkoreksi | 21.3323 | 71.4315 |  |  | 30 | 0.5 | 2 | 60.02 | -1 | 3
Tipe | Pro 20i |  |  |  | U95 | 2 | 2.7023 |  |  | 35 | 1.2 | 2 | 70 | 0 | 2
no seri | JC042923 |  |  |  | Fluktuasi suhu | 0.05 | 0.1 |  |  | 40 | 1.7 | 2 | 82 | -2 | 3
kapasitas/resolusi | 0 s.d. 20 | / | 0.01 | mg/L | Flu+U95 | 2.05 | 2.8023
[5 empty] | Kondisi Ruang | 21,33 ± 2,05 | 71,43 ± 2,80
[6 empty] | Suhu awal | Suhu Akhir
DO 5,5 mg/L |  |  |  |  | Suhu Buffer | 19.9 | 19.8 | °C |  |  |  |  | koreksi temperatur |  |  | Nilai koreksi termometer digital tahun 2025
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1 |  |  |  |  | pembacaan alat | koreksi | pembacaan alat terkoreksi
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.85 | 19.6806 |  | -0.16944 |  |  | °C | °C | °C
5.5 | 19.6806 | 5.58 | 5.55 | 5.5 | 5.62 | 5.66 | 5.582 | 0.061806 | 5.5292 | 21.1 | 21 |  |  |  |  | 19.3 | -0.2 | 19.1
[16 empty] | 20.1 | -0.2 | 19.9
[6 empty] | suhu buffer | 19.9 | °C | [7 empty] | 21.1 | -0.1 | 21
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1 |  |  |  |  | 24.2 | -0.2 | 24
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.9 | 19.7333 |  | -0.16667 |  |  | 25.1 | -0.1 | 25
| 19.7333 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0010667 | 21.1 | 21 |  |  |  |  | 26.1 | -0.1 | 26
[16 empty] | 30.1 | -0.1 | 30
[6 empty] | suhu buffer | 19.85 | °C
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 19.3 | 19.1
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 19.85 | 19.6806 |  | -0.16944
| 19.6806 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0031944 | 21.1 | 21
St. deviasi |  |  | U sertifikat | 0.08 |  | Koreksi | -0.029246 | [5 empty] | temperatur °C | DO mg/L |  | temperatur °C | ΔPH
|  |  | U sertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 15 | 10.083
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 16 | 9.885
[13 empty] | 17 | 9.699
DO 5,5 mg/L | [12 empty] | 18 | 9.525 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 19 | 9.361 |  | 19 | 9.361
Repeatability | pH | Normal | 0.061806 | 2.2361 | 4 | 0.027641 | 1 | 0.027641 | 0.000764 | 1.4592e-07 |  |  | 20 | 9.208 |  | 19.6806 | 9.2569
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.08 | 2 | 60 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.0016 | 4.2667e-08 |  |  | 21 | 9.065 |  | 20 | 9.208
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | -0.029246 | 1.7321 | 50 | -0.016885 | 1 | -0.016885 | 0.00028512 | 1.6258e-09 |  |  | 22 | 8.931 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  | 23 | 8.806 |  | 15 | 9.361
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.002 | 0.0004 | 1.6e-07 | 4.2667e-16 |  |  | 24 | 8.69 |  | 20.0806 | 4.6102
Sums | [8 empty] | 0.0026575 | 1.9022e-07 |  |  | 25 | 8.581 |  | 25 | 0.01
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 0.05155 |  |  |  | 26 | 8.481
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 37.1261 |  |  |  | 27 | 8.388
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0262 |  |  |  | 28 | 8.303
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 0.10445 |  |  |  | 29 | 8.224
[13 empty] | 30 | 8.152
St. deviasi | 0.0054772 |  | Usertifikat ph | 0.02 |  | Koreksi | 0.0010667 | [5 empty] | temperatur °C | Δconductivity |  | temperatur °C | ΔPH
|  |  | Usertifikat thermometer digital | 0.4 | [8 empty] | 0 | 0.13
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 5 | 0.07
[13 empty] | 10 | 0.05
12,88 mS/cm | [12 empty] | 15 | 0.02 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 20 | 0 |  | 15 | 0.02
Repeatability | pH | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 25 | -0.02 |  | 19.7333 | 0.0010667
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.02 | 2 | 60 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 1.6667e-10 |  |  | 30 | -0.02 |  | 20 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.0010667 | 1.7321 | 50 | 0.00061584 | 1 | 0.00061584 | 3.7926e-07 | 2.8768e-15 |  |  | 35 | -0.04 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [5 empty] | 15 | 0.02
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.004 | 0.0008 | 6.4e-07 | 6.8267e-15 | [5 empty] | 20.1333 | -0.00053333
Sums | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 25 | -0.02
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
0.03
[13 empty] | temperatur °C | Δconductivity |  | temperatur °C | ΔPH
St. deviasi | 0.010954 |  | Usertifikat | 0.03 |  | Koreksi | 0.0031944 | [5 empty] | 0 | 0.26
|  |  | usertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 5 | 0.17
Skala terkecil alat | 0.01 | [11 empty] | 10 | 0.11
[13 empty] | 15 | 0.05 |  | Koreksi temperatur
[13 empty] | 20 | 0 |  | 15 | 0.05
84 𝜇S/cm | [12 empty] | 25 | -0.06 |  | 19.6806 | 0.0031944
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | [5 empty] | 20 | 0
Repeatability | pH | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Larutan Buffer | pH | t-student | 0.03 | 2 | 60 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.000225 | 8.4375e-10 | [5 empty] | 20 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | pH | Rect | 0.0031944 | 1.7321 | 50 | 0.0018443 | 1 | 0.0018443 | 3.4015e-06 | 2.314e-13 | [5 empty] | 20.0806 | -0.00096667
Readability | pH | Rect | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | [5 empty] | 25 | -0.06
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 4e-06 | 2.6667e-13
Sums | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
0.037
Note on H15: ====== ID#AAAAbDpvZiU myprawira (2022-01-31 08:33:03) Termometer digital
Note on E34: ====== ID#AAAAbDpvZgo myprawira (2022-01-31 08:33:03) dikonversi ke pH
Note on D41: ====== ID#AAAAbDpvZf0 Lab Gaya (2022-01-31 08:33:03) memasukkan pengaruh perbedaan temperatur pada perhitungan ketidakpastian untuk menutup temuan no.29
Note on H81: ====== ID#AAAAbDpvZho myprawira (2022-01-31 08:33:03) temperatur pengaruh ketidakpastian perubahan pH disebabkan suhu

## Sheet1
temperatur °C | DO mg/L
15 | 10.083 | 0.875
16 | 9.885 | 0.677
17 | 9.699 | 0.491
18 | 9.525 | 0.317
19 | 9.361 | 0.153
20 | 9.208 | 0
21 | 9.065 | -0.143
22 | 8.931 | -0.277
23 | 8.806 | -0.402
24 | 8.69 | -0.518
25 | 8.581 | -0.627
26 | 8.481 | -0.727
27 | 8.388 | -0.82
28 | 8.303 | -0.905
29 | 8.224 | -0.984
30 | 8.152 | -1.056