## E2 (hidden)
2022-09-05
Nominal (g) | Konvensional (g) | Ketidakpastian (mg)
5000 | 4999.9987 | 0.6
2000* | 2000.032 | 24
2000 | 2000.032 | 24
1000 | 1000.0008 | 0.099
500 | 500.0001 | 0.056
200 | 199.9999 | 0.025
200* | 200 | 0.025
100 | 99.9999 | 0.022
50 | 50 | 0.012
20 | 20 | 0.009
20* | 20 | 0.009
10 | 10 | 0.0083
5 | 5 | 0.0051
2 | 2 | 0.0039
2* | 2 | 0.0039
1 | 0.99999 | 0.0035
0.5 | 0.50002 | 0.003
0.2 | 0.20001 | 0.003
0,2* | 0.20001 | 0.003
0.1 | 0.1 | 0.002
0.05 | 0.050004 | 0.002
0.02 | 0.020005 | 0.002
0,02* | 0.019996 | 0.002
0.01 | 0.009995 | 0.002
0.005 | 0.005004 | 0.002
0.002 | 0.001999 | 0.002
0,002* | 0.002005 | 0.002
0.001 | 0.001004 | 0.002

## Isi data
Deskripsi | Isi | Satuan
No Order | K023_2026
Pemilik Alat | PT GATRA PERDANA TRUSTRUE
Alamat Pemilik Alat | Kawasan Komplek Ruko Golden BCI Blok T3 No. 12 Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam - Kepulauan Riau
Lokasi Alat | Lab.Massa BBSPJILM
Nama Alat | Beban
Merk | -
Tipe | TB-10 Weight LIFT Test Bar
No Seri | 25914
Kapasitas | 10 lb
No. Identifikasi | -
Tanggal Terima | 15 Januari 2026 |  | Tanggal ditulis dengan format text
Tanggal Kalibrasi | 19 Januari 2026 |  | Tanggal ditulis dengan format text
Mass Comparator
No. Seri Mass comp | 90602105
Kalibrator | F1
Merk Kalibrator | Kern
No Seri Kalibrator | YCS-01-653-00

## Pooled STDV Repeatability MC
Siklus ke-1 |  |  |  | u Pooled STDV | <--------- Pooled Standard Deviation, Menggunakan 6 kali siklus data historis
r1 | r2 | r3 | r4 | 0.021607
15000.12 | 15000.17 | 15000.18 | 15000.18 | 0.021607 | <--------- Menggunkaan rumus SNSU PK.M-04:2.2022
-0.05 |  | 0
r5 | r6 | r7 | r8 |  |  | Tabel maksimum nilai F pada perhitungan F-Test
15000.18 | 15000.18 | 15000.12 | 15000.14 | F TEST |  | n (siklus) | vm=9
0 |  | -0.02 |  | F-Test value | 0.62118 | 6 | 2.06
r9 | r10 | r11 | R12 | Judgement | OK | 8 | 2.01
15000.18 | 15000.12 | 15000.12 | 15000.15 |  |  | 10 | 1.99
0.06 |  | -0.03 |  |  |  | 12 | 1.97
r13 | r14 | r15 | r16
15000.18 | 15000.16 | 15000.17 | 15000.13
0.02 |  | 0.04
r17 | r18 | r19 | r20
15000.11 | 15000.13 | 15000.14 | 15000.15
-0.02 |  | -0.01
STDV |  |  | 0.033149
Siklus ke-2
r1 | r2 | r3 | r4
15000.11 | 15000.11 | 15000.08 | 15000.12
0 |  | -0.04
r5 | r6 | r7 | r8
15000.06 | 15000.05 | 15000.06 | 15000.1
0.01 |  | -0.04
r9 | r10 | r11 | R12
15000.11 | 15000.1 | 15000.1 | 15000.07
0.01 |  | 0.03
r13 | r14 | r15 | r16
15000.12 | 15000.08 | 15000.09 | 15000.05
0.04 |  | 0.04
r17 | r18 | r19 | r20
15000.1 | 15000.11 | 15000.09 | 15000.08
-0.01 |  | 0.01
STDV |  |  | 0.028771
Siklus ke-3
r1 | r2 | r3 | r4
15000.09 | 15000.08 | 15000.1 | 15000.09
0.01 |  | 0.01
r5 | r6 | r7 | r8
15000.07 | 15000.06 | 15000.09 | 15000.07
0.01 |  | 0.02
r9 | r10 | r11 | R12
15000.07 | 15000.08 | 15000.06 | 15000.06
-0.01 |  | 0
r13 | r14 | r15 | r16
15000.06 | 15000.06 | 15000.08 | 15000.06
0 |  | 0.02
r17 | r18 | r19 | r20
15000.07 | 15000.06 | 15000.06 | 15000.06
0.01 |  | 0
STDV |  |  | 0.0094868
Siklus ke-4
r1 | r2 | r3 | r4
15000.11 | 15000.1 | 15000.12 | 15000.1
0.01 |  | 0.02
r5 | r6 | r7 | r8
15000.12 | 15000.12 | 15000.09 | 15000.1
0 |  | -0.01
r9 | r10 | r11 | R12
15000.12 | 15000.11 | 15000.14 | 15000.11
0.01 |  | 0.03
r13 | r14 | r15 | r16
15000.12 | 15000.09 | 15000.09 | 15000.11
0.03 |  | -0.02
r17 | r18 | r19 | r20
15000.13 | 15000.11 | 15000.11 | 15000.12
0.02 |  | -0.01
STDV |  |  | 0.017512
Siklus ke-5
r1 | r2 | r3 | r4
15000.11 | 15000.11 | 15000.11 | 15000.1
0 |  | 0.01
r5 | r6 | r7 | r8
15000.13 | 15000.11 | 15000.14 | 15000.13
0.02 |  | 0.01
r9 | r10 | r11 | R12
15000.14 | 15000.11 | 15000.12 | 15000.09
0.03 |  | 0.03
r13 | r14 | r15 | r16
15000.11 | 15000.11 | 15000.1 | 15000.11
0 |  | -0.01
r17 | r18 | r19 | r20
15000.1 | 15000.1 | 15000.13 | 15000.11
0 |  | 0.02
STDV |  |  | 0.013703
Siklus ke-6
r1 | r2 | r3 | r4
15000.09 | 15000.11 | 15000.08 | 15000.09
-0.02 |  | -0.01
r5 | r6 | r7 | r8
15000.08 | 15000.09 | 15000.1 | 15000.1
-0.01 |  | 0
r9 | r10 | r11 | R12
15000.08 | 15000.08 | 15000.09 | 15000.08
0 |  | 0.01
r13 | r14 | r15 | r16
15000.12 | 15000.09 | 15000.11 | 15000.08
0.03 |  | 0.03
r17 | r18 | r19 | r20
15000.1 | 15000.09 | 15000.08 | 15000.09
0.01 |  | -0.01
STDV |  |  | 0.017029

## Koreksi themohygro rotronic 202
| Suhu (°C) | %RH | Thermohygro Rotronic data 2025
Awal | 20.5 | 51.6 | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
Akhir | 20.4 | 51 | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Rata2 | 20.45 | 51.3 | 20 | 0.1 | 2 | 40 | 0.2 | 2.5
Terkoreksi | 20.492 | 51.2018 | 25 | -0.2 | 2 | 50 | -0.3 | 2.8
U95 | 2 | 2.6728 | 30 | -0.3 | 2 | 60 | -0.3 | 3.2
Fluktuasi suhu | 0.05 | 0.3 | 35 | -0.6 | 2 | 70 | -0.1 | 2
Flu+U95 | 2.05 | 2.9728 | 40 | -0.7 | 2 | 80 | -0.6 | 2.6
Kondisi Ruang | 20,5 ± 0,1 | 51,2 ± 0,3

## U95 Beban
| E2 |  |  |  | F1 |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
| Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value (g) | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
| 2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 0.001 | 0.000929 | 0.026 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 5000 | 4999.9986 | 0.72 | 50000 g | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
| 1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 0.002 | 0.001981 | 0.028 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 1000 | 1000.0005 | 0.00031 | 20000 g | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
| 500 | 500 | 0.08 |  | 0.005 | 0.005006 | 0.026 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 500 | 500.0006 | 0.00016 | 10000 g | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
| 200 | 200 | 0.04 |  | 0.01 | 0.0099971 | 0.026 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 6e-05 | 5000 g | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
| 200t | 200 | 0.04 |  | 0.02 | 0.019991 | 0.028 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 7.2e-05 | 2000 g | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
| 100 | 100.0001 | 0.03 |  | 0.05 | 0.049997 | 0.026 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 100 | 100 | 3.6e-05 | 1000 g | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
| 50 | 50 | 0.02 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.026 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 50 | 50 | 2.1e-05 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
| 20 | 20 | 0.009 |  | 0.2 | 0.20001 | 0.028 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 20 | 20 | 1.6e-05 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
| 20t | 20 | 0.009 |  | 0.5 | 0.50002 | 0.027 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 20t | 20 | 1.6e-05 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
| 10 | 10 | 0.008 |  | 1 | 0.99999 | 0.027 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 10 | 10 | 1.4e-05 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
| 5 | 5 | 0.007 |  | 2 | 2 | 0.028 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 5 | 5 | 8.9e-06 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
| 2 | 2 | 0.005 |  | 5 | 4.9999 | 0.029 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 2 | 2 | 7.1e-06 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
| 2t | 2 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.032 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 2t | 2 | 7.1e-06 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
| 1 | 1 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.036 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 1 | 1 | 6.8e-06 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
| 0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 50 | 49.9998 | 0.042 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.0051 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
| 0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 100 | 99.9998 | 0.067 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0031 | 0,5 g | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
| 0,2t | 0.20001 | 0.003 |  | 200 | 199.9997 | 0.11 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.0036 | 0,2 g | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
| 0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 500 | 499.9986 | 1 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.0031 | 0,1 g | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[5 empty] | 1000 | 1000.001 | 1.1 |  | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.0024 | 0,05 g | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[5 empty] | 2000 | 1999.9994 | 1.4 |  | 10A | 9999.566 | 26 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.0022 | 0,02 g | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
[5 empty] | 5000 | 5000.0163 | 2.6 |  | A | 19999.312 | 45 |  | 0,02t | 0.020001 | 0.002 | 0,01 g | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
[5 empty] | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | B | 19999.19 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.0016 | 0,005 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[5 empty] | 20000 | 20000.022 | 13 |  | C | 19999.069 | 45 |  | 0.005 | 0.005002 | 0.0018 | 0,002 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[5 empty] | 0,002t | 0.002053 | 0.028 |  | D | 19999.282 | 45 |  | 0.002 | 0.002002 | 0.0014 | 0,001 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[5 empty] | 0,02t | 0.020013 | 0.028 |  | E | 19999.268 | 45 |  | 0,002t | 0.002 | 0.0014
[5 empty] | 0,2t | 0.20002 | 0.026 |  | F | 19999.33 | 45 |  | 0.001 | 0.001001 | 0.0014
[5 empty] | 2000t | 2000.0015 | 1.4 |  | G | 19999.21 | 45
[5 empty] | 200t | 199.9988 | 0.11 |  | H | 20000.486 | 45
[5 empty] | 20t | 20 | 0.036 |  | I | 19999.254 | 45
[5 empty] | 2t | 2 | 0.028
ISI DATA
|  | Temperatur Awal | 20.5 | °C | <----------- Warna kuning, isian manual
|  | Temperatur Akhir | 20.4 | °C
|  | Temperatur rata2 | 20.45 | °C
|  | Kelembaban Awal | 51.6 | %RH
|  | Kelembaban Akhir | 51 | %RH
|  | Kelembapan rata2 | 51.3 | %RH
|  | Tekanan awal | 923 | hPa | 692.3091 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
|  | Tekanan akhir | 923 | hPa | 692.3091 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
|  | Tekanan rata2 | 923 | hPa | 692.3091 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
AT yang digunakan
|  | AT Standar 1 | 2000 | g | <----------- Warna Hijau, Dropdown pilihan
|  | AT Standar 2 | 5000 | g
|  | AT Standar 3 | 500 | g
|  | AT Standar 4 | 5 | g
|  | AT Standar 5 | 0 | g
|  | Msens | 1 | g
|  | U95 Msens | 0.027 | mg
Mass Comp
|  | Resolusi | 0.01 | g
|  | No. Seri Mass comp | 14904962
|  | Kalibrator | F1 |  | `
|  | Merk Kalibrator | YCS |  | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
|  | No Seri | YCS-01-653-00 |  | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
|  | Massa standard | 7505.0142 | g | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
|  | U95 standard | 5.029 | mg | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
| r2 (Sensitivity) | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm | rsens (Sensitivity )
| (g) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g | (g)
r1 | 4500.54 | 4500.04 | [5 empty] | 0.5
t1 |  | 4580.76 |  |  |  |  | 80.72
t2 |  | 4580.75
r2 | 4500.51 | 4500.01 |  |  |  |  | 80.74 | 0.5
r3 | 4500.51 |  | 4500 |  |  |  |  | 0.51
t3 |  |  | 4580.75 |  |  |  | 80.75
t4 |  |  | 4580.75
r4 | 4500.49 |  | 4499.99 |  |  |  | 80.76 | 0.5
r5 | 4500.49 |  |  | 4499.98 |  |  |  | 0.51
t5 |  |  |  | 4580.74 |  |  | 80.76
t6 |  |  |  | 4580.72
r6 | 4500.49 |  |  | 4499.98 |  |  | 80.74 | 0.51
r7 | 4500.5 |  |  |  | 4500 |  |  | 0.5
t7 |  |  |  |  | 4580.74 |  | 80.74
t8 |  |  |  |  | 4580.73
r8 | 4500.49 |  |  |  | 4499.99 |  | 80.74 | 0.5
r9 | 4500.48 |  |  |  |  | 4499.98 |  | 0.5
t9 | [5 empty] | 4580.72 | 80.74
t10 | [5 empty] | 4580.72
r10 | 4500.48 |  |  |  |  | 4499.97 | 80.75 | 0.51
[6 empty] | Mean | 80.744 | 0.504 | g
[6 empty] | Stdev | 0.011136 | 0.004899 | g
[6 empty] | Mt | 7665.2206 | g |  | Sensitivity Reciprocal
[7 empty] | 7665.2206 |  |  | 1.9841
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
|  | Besaran yang diukur : | Massa |  |  | MPE 1 2000 g | 10 | mg
|  | Jenis alat yang dikalibrasi : | Beban |  |  | MPE 2 5000 g | 25 | mg
|  | Standar yang digunakan : | Anak Timbangan F1 |  |  | MPE 3 500 g | 2.5 | mg | MPE Msens | 0.1 | mg
|  | Titik Ukur : | 7505 | g |  | MPE 4 5 g | 0.15 | mg
[6 empty] | MPE 5 0 g | 0 | mg
Model matematis : Mt= Ms +S×dm, dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi, Ms = massa standar, dm= koreksi alat, S = Sensitivitas resiprokal (Sensitivity Reciprocal)
|  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | Callibration of Mr | mg | Normal | 5.029 | 2 | 60 | 2.5145 | 1 | 2.5145 | 6.3227 | 0.66628
|  | Callibration of Msens | mg | Normal | 0.05 | 2 | 60 | 0.025 | 80.744 | 2.0186 | 4.0747 | 0.27673
|  | Instability in 2000 g | mg | Normal | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.64 | 0.1024
|  | Instability in 5000 g | mg | Normal | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4
|  | Instability in 500 g | mg | Normal | 0.2 | 1 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 0.0004
|  | Instability in 5 g | mg | Normal | 0.012 | 1 | 4 | 0.012 | 1 | 0.012 | 0.000144 | 5.184e-09
|  | Instability in 0 g | mg | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Instability in Msens | mg | Normal | 0.008 | 1 | 4 | 0.008 | 80.744 | 0.64595 | 0.41725 | 0.043525
|  | Balance Repeatability | mg | Normal | 0.0027894 | 1 | 54 | 0.0027894 | 1 | 0.0027894 | 7.7809e-06 | 1.1211e-12
|  | Balance Repeatability r sens | mg | Normal | 0.0015492 | 1 | 9 | 0.0015492 | 80.744 | 0.12509 | 0.015647 | 2.7203e-05
|  | Buoyancy | mg | Rectangular | 0.01694 | 1 | 1000 | 0.01694 | 1 | 0.01694 | 0.00028697 | 8.2354e-11
|  | Rounding | mg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
|  | Sums | [8 empty] | 15.5108 | 5.0894
|  | Sums | [8 empty] | 15.5116 | 5.0894
|  | Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 3.9384
|  | Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 3.9385
|  | Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 47.2721
|  | Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 47.2772
|  | Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0117
|  | Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0117
|  | Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 7.923
|  | Rounding ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 7.9232
KAN

## Database
Titik Ukur | Kalibrator | Merek | No S/N Timbangan | Resolusi timbangan | Nominal | CMC KAN | Nominal Timbangan | Kalibrator | Merek | Nomor Seri
20000 | E2 |  | 90803270 | 1e-05 | 20000 | 45 |  | E2 | Kern Germany | G982106
10000 | F1 |  | 90602105 | 0.001 | 10000 | 26 |  | F1 | YCS | YCS-01-653-00
5000 | M1 |  | 14904962 | 0.01 | 5000 | 2.6 |  | M1 | - | -
2000t | E2 METTLER TOLEDO |  | 90803270 | 5e-05 | 2000 | 1.4 |  | E2 METTLER TOLEDO | Mettler Toledo | 158856
2000 |  |  |  |  | 1000 | 1.1
1000 |  |  |  |  | 500 | 1
500 |  |  |  |  | 200 | 0.11
200 |  |  |  |  | 100 | 0.067
200t |  |  |  |  | 50 | 0.042
100 |  |  |  |  | 20 | 0.036
50 |  |  |  |  | 10 | 0.032
20 |  |  |  |  | 5 | 0.029
20t |  |  |  |  | 2 | 0.028
10 |  |  |  |  | 1 | 0.027
5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.027
2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.026
2t |  |  |  |  | 0.1 | 0.026
1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.026
0.5 |  |  |  |  | 0.02 | 0.026
0.2 |  |  |  |  | 0.01 | 0.026
0,2t |  |  |  |  | 0.005 | 0.026
0.1 |  |  |  |  | 0.002 | 0.026
0.05 |  |  |  |  | 0.001 | 0.026
0.02
0,02t
0.01
0.005
0.002
0,002t
0.001
0

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0002-2.11/A1/KALIBRASI BBLM/I/2026
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : | Anak Timbangan
Instrument Name
| Merek |  | : | -
Brand
| Tipe |  | : | TB-10 Weight LIFT Test Bar
Type
| Nomor Identifikasi |  | : | -
Identification Number
| Nomor Seri |  | : | 25914
Serial Number
| Lain-lain |  | : | Kapasitas |  | : 10 lb
| Others |  |  | Kecermatan |  | : -
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : | PT GATRA PERDANA TRUSTRUE
Designation
| Alamat |  | : | Kawasan Komplek Ruko Golden BCI Blok T3 No. 12 Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam - Kepulauan Riau
Address
Halaman 1 dari 2 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 22 Januari 2026
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
|  |  |  | Nomor | : 0002-2.11/A1/KALIBRASI BBLM/I/2026
|  |  |  | No. Order | : K023_2026
|  |  |  | Halaman | : 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | Anak Timbangan
| Merk / Tipe |  | : - / TB-10 Weight LIFT Test Bar
| No. Identifikasi |  | -
| No. Seri |  | 25914
| Kapasitas |  | : 10 lb
| Kecermatan |  | : - |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : CSIRO 2010 |  |  | Temperatur |  | : (20,5 ± 0,1) ºC
| Tanggal Terima |  | : 15 Januari 2026 |  |  | Kelembaban |  | : (51,2 ± 0,3) %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 19 Januari 2026 |  |  | Tekanan |  | : (692 ± 1) mmHg
| Lokasi Alat |  | : Lab.Massa BBSPJILM
HASIL KALIBRASI
| No. | Nilai Nominal |  | Massa konvensional |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( mg )
| 2 | 4500 |  | 7665,221 |  | 7.9
Catatan :
1. Alat ini dikalibrasi dengan Massa Standar F1 dengan ns : YCS-01-653-00
yang tertelusur ke SI melalui LK-022-IDN dan Mass Comparator ns : 90602105
yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.
2. Sertifikat dengan nomor 0002-2.11/KALIBRASI BBLM/I/2026 berstatus tidak aktif
dan digantikan dengan sertifikat nomor 0002-2.11/A1/KALIBRASI BBLM/I/2026
dengan perubahan pada nilai ketidakpastian U95%

## Komparasi dengan CSIRO
Dari CSIRO 2010
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Callibration of Mr | mg | Normal | 0.0625 | 1 | 60 | 0.0625 | 1 | 0.0625 | 0.0039062 | 2.5431e-07
Callibration of Msens | mg | Normal | 0.012 | 2 | 60 | 0.006 | 0.7 | 0.0042 | 1.764e-05 | 5.1862e-12
Instability in 50 g | mg | Normal | 0.024 | 1 | 4 | 0.024 | 1 | 0.024 | 0.000576 | 8.2944e-08
Instability in 5 g | mg | Normal | 0.013 | 1 | 4 | 0.013 | 1 | 0.013 | 0.000169 | 7.1402e-09
Instability in 0 g | mg | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability in 0 g | mg | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability in 0 g | mg | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability in Msens | mg | Normal | 0.004 | 1 | 4 | 0.004 | 0.7 | 0.0028 | 7.84e-06 | 1.5366e-11
Balance Repeatability | mg | Normal | 0.095 | 1 | 9 | 0.095 | 1 | 0.095 | 0.009025 | 9.0501e-06
Balance Repeatability r sens | mg | Normal | 0.19 | 1 | 9 | 0.19 | 0.7 | 0.133 | 0.017689 | 3.4767e-05
Buoyancy | mg | Rectangular | 1.2415e-05 | 1 | 1000 | 1.2415e-05 | 1 | 1.2415e-05 | 1.5412e-10 | 2.3754e-23
Rounding | mg | Rectangular | 0.005 | 1.7321 | 1000 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 6.9444e-14
Sums | [8 empty] | 0.031391 | 4.4161e-05
Sums | [8 empty] | 0.031399 | 4.4161e-05
Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.17717
Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.1772
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 22.3132
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 22.325
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0739
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0739
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.36744
Rounding ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.36749
KAN