## Data
KALIBRASI SPEKTROFOTOMETER UV-VIS
LABORATORIUM KALIBRASI DAN PENGUJI
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
BANDUNG
Merek |  | Hatch |  |  |  |  | Tipe | DR 1900
Kapasitas/Resolusi WVL |  | 340-800 |  | nm |  |  | / | 1 | nm
SWB |  | 5 |  | nm
Kapasitas/Graduasi A |  | ± 3,0 |  | A |  |  | / | 0.001 | A
No. Seri |  | 152650001031 |  |  |  |  | No. ID | -
Standar Acuan |  | IK-K-04-xx-xx |  |  | (SNSU PK.F-01:2020)
Temperatur (°C) |  | Awal | 20.1 | 0.10669 |  | Kelembaban (%RH) |  |  | Awal | 60 | -1.611
|  | Akhir | 20.1 | 0.10669 |  |  |  |  | Akhir | 60 | -1.611
|  | Rata2 | 20.2067 | 3.5527e-15 |  |  |  |  | Rata2 | 58.389 | 0
Lokasi kalibrasi
No. Order | K663-6 |  | Dikalibrasi |  | Yoga/Imam |  |  | Paraf
Tgl. terima | 13 November 2025 |  | Diperiksa |  | M. Wira Akira
Tgl. kalibrasi | 13 November 2025 |  | Disetujui |  | Elis Sofianti
Kalibrator yang digunakan:
Glass Filter Hellma 666-F1 No. Seri E2495, Hellma 666-F7 No. Seri 6483, Hellma 666-F3 No. Seri 6483 dan Hellma 666-F4 No. Seri 6483 yang tertelusur ke SI melalui DKD-K-42701, D-K-18752-01-00 dan LIPI
DATA WAVELENGTH
No | Glass Filter / Wavelength | Rentang Gelombang | Pembacaan Standar |  | Pengambilan Data
[5 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | DG | 748 | 747.61 | nm | 748 | 748 | 748 | 748 | 748
2 | DG | 741 | 740.51 | nm | 740 | 740 | 740 | 740 | 740
3 | DG | 684 | 684.7 | nm | 684 | 684 | 684 | 684 | 684
4 | HG | 641 | 641.41 | nm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640
5 | HG | 537 | 537.54 | nm | 536 | 536 | 536 | 536 | 536
6 | HG | 472 | 471.66 | nm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
7 | HG | 447 | 448.76 | nm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
8 | HG | 418 | 417.78 | nm | 416 | 416 | 416 | 416 | 416
9 | HG | 360 | 360.89 | nm | 359 | 359 | 359 | 359 | 359
10 |  | Null | 0 | nm
11 |  | Null | 0 | nm
12 |  | Null | 0 | nm
13 |  | Null | 0 | nm
14 |  | Null | 0 | nm
15 |  | Null | 0 | nm
DATA ABSORBANSI
No | Glass Filter / Wavelength | Rentang Gelombang | Pembacaan Standar |  | Pengambilan Data
[5 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 1N | 440 | 1.0011 | A | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.993 | 0.993
2 | 1N | 465 | 0.9442 | A | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941
3 | 1N | 546 | 0.9995 | A | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994
4 | 1N | 590 | 1.111 | A | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108
5 | 1N | 635 | 1.0968 | A | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093
6 | Null | Null | 0 | A
7 | Null | Null | 0 | A
8 | Null | Null | 0 | A
9 | Null | Null | 0 | A
10 | Null | Null | 0 | A
DATA LINEARITAS
No | Glass Filter / Wavelength | Rentang Gelombang | Pembacaan Standar |  | Pengambilan Data
[5 empty] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 1N | 440 | 1.0011 | A | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.993 | 0.993
2 | 1N | 465 | 0.9442 | A | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941
3 | 1N | 546 | 0.9995 | A | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994 | 0.994
4 | 1N | 590 | 1.111 | A | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108
5 | 1N | 635 | 1.0968 | A | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093
6 | 2N | 440 | 0.7027 | A | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695 | 0.695
7 | 2N | 465 | 0.6638 | A | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659
8 | 2N | 546 | 0.7005 | A | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 0.694
9 | 2N | 590 | 0.776 | A | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772 | 0.772
10 | 2N | 635 | 0.7656 | A | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
11 | 3N | 440 | 0.5613 | A | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553 | 0.553
12 | 3N | 465 | 0.5237 | A | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517
13 | 3N | 546 | 0.5253 | A | 0.519 | 0.518 | 0.519 | 0.519 | 0.519
14 | 3N | 590 | 0.5595 | A | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554 | 0.554
15 | 3N | 635 | 0.5671 | A | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562 | 0.562

## Kor&U95% WVL
Glass Filter | P. Std | Kor. Std | P. Alat | Kor. Alat | U 95% | k | CMC
DG | 747.61 |  | 748 |  | 0.58927 | 2.0052
DG | 740.51 |  | 740 |  | 0.58927 | 2.0052
DG | 684.7 |  | 684 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 641.41 |  | 640 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 537.54 |  | 536 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 471.66 |  | 470 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 448.76 |  | 447 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 417.78 |  | 416 |  | 0.58927 | 2.0052
HG | 360.89 |  | 359 |  | 0.58927 | 2.0052
0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
Besaran yang diukur |  |  |  | Instrumen Analitik | [7 empty] | IK-K-04-xx-xx | Glass Filter | Wavelength |  | U95 2025
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Spektrofotometer UV-VIS | [8 empty] | HG | 641.41 | nm | 0.11 | nm
Standar yang digunakan |  |  |  | Glass Filter F1; F7 | [9 empty] | 537.54 | nm | 0.11 | nm
Model matematis Pengukuran |  |  | : | Kλ = λs - λUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [7 empty] | 471.66 | nm | 0.11 | nm
|  |  | : | Kλ = λs + δλs - λUUT | [9 empty] | 0 | nm | 0.11 | nm
|  |  |  | Kλ | : koreksi panjang gelombang UUT | [8 empty] | 0 | nm | 0.11 | nm
|  |  |  | λs | : panjang gelombang standar | [8 empty] | 448.76 | nm | 0.11 | nm
|  |  |  | δλs | : koreksi panjang gelombang standar | [8 empty] | 417.78 | nm | 0.11 | nm
|  |  |  | λUUT | : panjang gelombang UUT | [8 empty] | 360.89 | nm | 0.11 | nm
[14 empty] | 333.93 | nm | 0.11 | nm
Glass Filter |  |  | DG | [8 empty] | Wavelength |  | 288.34 | nm | 0.11 | nm
Pembacaan Standar |  |  | 747.61 | nm |  |  | 1 | [6 empty] | 278.32 | nm | 0.11 | nm
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi |  | 260.6 | nm | 0.11 | nm
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 241.18 | nm | 0.11 | nm
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  | 0 | nm | 0.11 | nm
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Glass Filter | Wavelength |  | U95 2025
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904 | DG | 879.68 | nm | 0.11 | nm
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387 |  |  |  | 807.04 | nm | 0.11 | nm
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637 |  |  |  | 747.61 | nm | 0.11 | nm
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052 |  |  |  | 740.51 | nm | 0.11 | nm
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927 |  |  |  | 684.7 | nm | 0.11 | nm
[14 empty] | 585.56 | nm | 0.11 | nm
Glass Filter |  |  | DG | [8 empty] | Wavelength |  | 575.1 | nm | 0.11 | nm
Pembacaan Standar |  |  | 740.51 | nm |  |  | 1 | [6 empty] | 528.59 | nm | 0.11 | nm
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi |  | 513.75 | nm | 0.11 | nm
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 479.88 | nm | 0.11 | nm
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 |  | 441.29 | nm | 0.11 | nm
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | DG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 684.7 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 641.41 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 537.54 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 471.66 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 448.76 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 417.78 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | HG | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 360.89 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0.11 | 2 | 60 | 0.055 | 1 | 0.055 | 0.003025 | 1.5251e-07
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 0.086358 |  | 0.00013904
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.29387
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 53.637
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 2.0052
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.58927
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 0 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 0 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 0 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 0 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | 0 | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | 0 | [8 empty] | Wavelength
Pembacaan Standar |  |  | #REF! | nm |  |  | 1
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(λu1) | A | nm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(λu2) | B | nm | Rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Standar | u(λs) | B | nm | Normal | 0 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drift Standar | u(λd) | B | nm | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!

## Kor&U95% ABS
GF | WVL | P. Std | Kor Std | P. Alat | Kor Alat | U 95% | k | CMC
1N | 440 | 1.0011 |  | 0.9936 |  | 0.0027974 | 1.9952
1N | 465 | 0.9442 |  | 0.941 |  | 0.0027567 | 1.9969
1N | 546 | 0.9995 |  | 0.994 |  | 0.0027567 | 1.9969
1N | 590 | 1.111 |  | 1.108 |  | 0.0027567 | 1.9969
1N | 635 | 1.0968 |  | 1.093 |  | 0.0027567 | 1.9969
Null | Null | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | Null | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | Null | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | Null | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | Null | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC)
Nama Laboratorium |  | : | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
Alamat |  | : | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
Besaran yang diukur |  |  |  | Instrumen Analitik | [7 empty] | IK-K-04-xx-xx | Glass Filter | Wavelength |  | Abs | Un17
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  |  | Spektrofotometer UV-VIS | [8 empty] | 666-F3 | 590 | nm | 0.555 | 0.005
Standar yang digunakan |  |  |  | Glass Filter F1; F7 | [8 empty] | 666-F4 | 590 | nm | 1.062 | 0.005
Model matematis Pengukuran |  |  | : | KAbs = Abss - AbsUUT |  | Model dengan memperhitungkan faktor-faktor lain yang berpengaruh | [6 empty] | 666-F7 | 270 | nm | 1.0726 | 0.0068
|  |  | : | KAbs = Abss + δAbss - AbsUUT | [9 empty] | 280 | nm | 0.9432 | 0.0034
|  |  |  | KAbs | : koreksi absorbansi UUT | [8 empty] | 297 | nm | 0.8364 | 0.0034
|  |  |  | Abss | : absorbansi standar | [8 empty] | 320 | nm | 0.5317 | 0.0028
|  |  |  | δAbss | : koreksi absorbansi standar | [8 empty] | 340 | nm | 0.502 | 0.0028
|  |  |  | AbsUUT | : absorbansi UUT | [7 empty] | 1N | 440 | nm | 1.0011 | 0.0027
[14 empty] | 465 | nm | 0.9442 | 0.0027
Glass Filter |  |  | 1N | [8 empty] | Absorbance |  | 546 | nm | 0.9995 | 0.0027
Pembacaan Standar |  |  | 1.0011 | Abs | 440 |  | 0.001 | [6 empty] | 590 | nm | 1.111 | 0.0027
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi |  | 635 | nm | 1.0968 | 0.0027
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | 0.00054772 | 2.2361 | 4 | 0.00024495 | 1 | 0.00024495 | 6e-08 | 9e-16 | 2N | 440 | nm | 0.7027 | 0.0027
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16 |  | 465 | nm | 0.6638 | 0.0027
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0027 | 2 | 60 | 0.00135 | 1 | 0.00135 | 1.8225e-06 | 5.5358e-14 |  | 546 | nm | 0.7005 | 0.0027
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 590 | nm | 0.776 | 0.0027
[14 empty] | 635 | nm | 0.7656 | 0.0027
Jumlah | [9 empty] | 1.9658e-06 |  | 5.6397e-14 | 3N | 440 | nm | 0.5613 | 0.0027
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0014021 |  |  |  | 465 | nm | 0.5237 | 0.0027
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 68.5228 |  |  |  | 546 | nm | 0.5253 | 0.0027
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9952 |  |  |  | 590 | nm | 0.5595 | 0.0027
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0027974 |  |  |  | 635 | nm | 0.5671 | 0.0027
Glass Filter |  |  | 1N | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0.9995 | Abs | 465 |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | 1.2413e-16 | 2.2361 | 4 | 5.5511e-17 | 1 | 5.5511e-17 | 3.0815e-33 | 2.3739e-66
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0027 | 2 | 60 | 0.00135 | 1 | 0.00135 | 1.8225e-06 | 5.5358e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 1.9058e-06 |  | 5.5497e-14
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0013805
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 65.4482
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9969
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0027567
Glass Filter |  |  | 1N | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0.9995 | Abs | 546 |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0027 | 2 | 60 | 0.00135 | 1 | 0.00135 | 1.8225e-06 | 5.5358e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 1.9058e-06 |  | 5.5497e-14
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0013805
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 65.4482
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9969
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0027567
Glass Filter |  |  | 1N | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 1.111 | Abs | 590 |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0027 | 2 | 60 | 0.00135 | 1 | 0.00135 | 1.8225e-06 | 5.5358e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 1.9058e-06 |  | 5.5497e-14
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0013805
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 65.4482
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9969
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0027567
Glass Filter |  |  | 1N | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 1.0968 | Abs | 635 |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0027 | 2 | 60 | 0.00135 | 1 | 0.00135 | 1.8225e-06 | 5.5358e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | 1.9058e-06 |  | 5.5497e-14
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | 0.0013805
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | 65.4482
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | 1.9969
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | 0.0027567
Glass Filter |  |  | Null | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0 | Abs | Null |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0068 | 2 | 60 | 0.0034 | 1 | 0.0034 | 1.156e-05 | 2.2272e-12
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | Null | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0 | Abs | Null |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0034 | 2 | 60 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 2.89e-06 | 1.392e-13
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | Null | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0 | Abs | Null |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0034 | 2 | 60 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 2.89e-06 | 1.392e-13
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | Null | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0 | Abs | Null |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0028 | 2 | 60 | 0.0014 | 1 | 0.0014 | 1.96e-06 | 6.4027e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!
Glass Filter |  |  | Null | [8 empty] | Absorbance
Pembacaan Standar |  |  | 0 | Abs | Null |  | 0.001
Komponen | Simbol | Tipe | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | Ui | Ci | Ui.Ci | (Ui.Ci)2 | (Ui.Ci)4/ vi
Repeatability | u(Absu1) | A | Abs | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Readability | u(Absu2) | B | Abs | Rect. | 0.0005 | 1.7321 | 50 | 0.00028868 | 1 | 0.00028868 | 8.3333e-08 | 1.3889e-16
Standar | u(Abss) | B | Abs | Normal | 0.0028 | 2 | 60 | 0.0014 | 1 | 0.0014 | 1.96e-06 | 6.4027e-14
Drift Standar | u(Absd) | B | Abs | Rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jumlah | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Ketidakpastian Baku Gabungan, uc | [9 empty] | #DIV/0!
Derajat Kebebasan Efektif, v eff | [9 empty] | #DIV/0!
Faktor Cakupan, k-student's for veff and CL 95 % | [9 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian Bentangan, U = k . Uc | [9 empty] | #DIV/0!

## Koreksi Termometer
TESTO | [5 empty] | BEURER
2024 | [5 empty] | 2025
Temperatur (°C) |  |  | Kelembaban Relatif(%RH) |  |  | Temperatur (°C) |  |  | Kelembaban Relatif(%RH)
Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95% | Alat | Koreksi | U95%
19.5 | 0.5 | 2 | 39.8 | 0.2 | 2.5 | 20.01 | 0.3 | 2 | 40.01 | -2 | 3
25 | 0 | 2 | 49 | 1 | 2.8 | 25 | 0.4 | 2 | 50.01 | -3 | 3
30.4 | -0.4 | 2 | 58.8 | 1.2 | 3.2 | 30 | 0.5 | 2 | 60.02 | -1 | 3
35.8 | -0.8 | 2 | 68.6 | 1.4 | 2 | 35 | 1.2 | 2 | 70 | 0 | 2
41.2 | -1.2 | 2 | 78.9 | 1.1 | 2.6 | 40 | 1.7 | 2 | 82 | -2 | 3
AZ Instrument AZ9881 K
2022
Alat | Koreksi | U95%
-0.2 | 0.1 | 0.22
14.2 | 0.4 | 0.25
42.9 | 0.6 | 0.28
49.4 | 0.4 | 0.3
53.4 | 0.4 | 0.29
69.4 | 0.4 | 0.31
79.5 | 0.3 | 0.32
89.6 | 0.2 | 0.32
99.7 | 0.1 | 0.43
109.4 | 0.4 | 0.43

## Lap
No. Order | K663-6 |  |  |  | Suhu (°C) | %RH
T (°C) | 20.2067 | ± 0 |  | Awal | 20.1 | 60
RH (%) | 58.389 | ± 0 |  | Akhir | 20.1 | 60
|  |  |  | Rata2 | 20.1 | 60
T kompartemen | Awal | Akhir |  | Terkoreksi | 20.2067 | 58.389
T (°C) | 19.8 | 21.8 |  | U95 | 2 | 2.8179
|  |  |  | Fluktuasi suhu | 0 | 0
Akurasi Panjang Gelombang |  |  |  | Flu+U95 | 2 | 2.8179
Panjang Gelombang |  |  |  | Kondisi Ruang | 20,2 ± 0,0 | 58,4 ± 0,0
Standar (nm) | Pembacaan Alat (nm) | U95% k=2 (nm)
T kompartemen
Suhu (°C)
747.61 | 748 | 0.58927 |  | Awal | 20.9
740.51 | 740 | 0.58927 |  | Akhir | 20.9
684.7 | 684 | 0.58927 |  | Rata2 | 20.9
641.41 | 640 | 0.58927 |  | Terkoreksi | 21.2547
537.54 | 536 | 0.58927 |  | U95 | 0.34585
471.66 | 470 | 0.58927 |  | Fluktuasi suhu | 0
448.76 | 447 | 0.58927 |  | Flu+U95 | 0.34585
417.78 | 416 | 0.58927 |  | Kondisi Ruang | 21,3 ± 0,0
360.89 | 359 | 0.58927
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Akurasi Fotometri
Panjang Gelombang (nm) | Standar (Abs) | Pembacaan Alat (Abs) | U95% k=2 (Abs)
1N | 1.0011 | 0.9936 | 0.0027974
1N | 0.9442 | 0.941 | 0.0027567
1N | 0.9995 | 0.994 | 0.0027567
1N | 1.111 | 1.108 | 0.0027567
1N | 1.0968 | 1.093 | 0.0027567
Null | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Null | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Panjang Gelombang (nm) | Standar (Abs) | Pembacaan Alat (Abs) | Koreksi (Abs)
440 | 1.0011 | 0.9936 | 0.0075
| 0.7027 | 0.695 | 0.0077
| 0.5613 | 0.553 | 0.0083
465 | 0.9442 | 0.941 | 0.0032
| 0.6638 | 0.659 | 0.0048
| 0.5237 | 0.517 | 0.0067
546 | 0.9995 | 0.994 | 0.0055
| 0.7005 | 0.694 | 0.0065
| 0.5253 | 0.5188 | 0.0065
590 | 1.111 | 1.108 | 0.003
| 0.776 | 0.772 | 0.004
| 0.5595 | 0.554 | 0.0055
635 | 1.0968 | 1.093 | 0.0038
| 0.7656 | 0.76 | 0.0056
| 0.5671 | 0.562 | 0.0051

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0057-7.3/KALIBRASI BBLM/XII/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : | Spektrofotometer UV-Vis
Instrument Name
| Merek |  | : | Hatch
Brand
| Tipe |  | : | DR 1900
Type
| Nomor Identifikasi |  | : | -
Identification Number
| Nomor Seri |  | : | 152650001031
Serial Number
| Lain-lain |  | : | Rentang ukur WL |  | : 340-800 nm
| Others |  |  | Kecermatan WL |  | : 1 nm
|  |  |  | Rentang ukur A |  | : ± 3,0 A
|  |  |  | Kecermatan A |  | : 0,001 A
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : | UPTD Lab. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Designation
| Alamat |  | : | Jl. A. H. Nasution No. 117, Ujungberung, Kota Bandung
Address
Halaman 1 dari 3 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 11 Desember 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[5 empty] | Nomor | : 0057-7.3/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[5 empty] | No. Order | : K663-6
[5 empty] | Halaman | : 2 dari 3
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  |  | : Spektrofotometer UV-Vis
| Merk / Tipe |  |  | : Hatch / DR 1900
| No. Identifikasi / No. Seri |  |  | : - / 152650001031
| Rentang ukur WL |  |  | : 340-800 nm
| Kecermatan WL |  |  | : 1 nm
| Rentang ukur A |  |  | : ± 3,0 A
| Kecermatan A |  |  | : 0,001 A
| Prosedur Kalibrasi |  |  | : SNSU PK.F-01:2020 |  |  | Kondisi ruang
| Tanggal Terima |  |  | : 13 November 2025 |  |  | Temperatur | : (20,2 ± 0,0) °C
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : 13 November 2025 |  |  | Kelembaban | : (58,4 ± 0,0) %RH
| Lokasi Alat |  |  | : Lab instrumen analitik UPTD DLH Jawa Barat
HASIL KALIBRASI
Kalibrasi dilakukan pada temperatur kompartemen spektrofotometer (21,3 ± 0,0) °C
1. Akurasi panjang gelombang
| Standar |  | Penunjukan alat |  | U95% (k=2)
| (nm) |  | (nm) |  | (nm)
| 747.61 |  | 748 |  | 0.58927
| 740.51 |  | 740 |  | 0.58927
| 684.7 |  | 684 |  | 0.58927
| 641.41 |  | 640 |  | 0.58927
| 537.54 |  | 536 |  | 0.58927
| 471.66 |  | 470 |  | 0.58927
| 448.76 |  | 447 |  | 0.58927
| 417.78 |  | 416 |  | 0.58927
| 360.89 |  | 359 |  | 0.58927
[5 empty] | Nomor | : 0057-7.3/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[5 empty] | No. Order | : K663-6
[5 empty] | Halaman | : 3 dari 3
2. Akurasi Fotometri
| λ | Standar |  | Penunjukkan Alat |  | U95% k=2
| (nm) | (Abs) |  | (Abs) |  | (Abs)
| 440 | 1.0011 |  | 0.9936 |  | 0.0027974
| 465 | 0.9442 |  | 0.941 |  | 0.0027567
| 546 | 0.9995 |  | 0.994 |  | 0.0027567
| 590 | 1.111 |  | 1.108 |  | 0.0027567
| 635 | 1.0968 |  | 1.093 |  | 0.0027567
3. Linieritas Fotometri
| λ | Standar |  | Penunjukkan Alat |  | Koreksi
| (nm) | (Abs) |  | (Abs) |  | (Abs)
| 440 | 1.0011 |  | 0.9936 |  | 0.0075
|  | 0.7027 |  | 0.695 |  | 0.0077
|  | 0.5613 |  | 0.553 |  | 0.0083
| 465 | 0.9442 |  | 0.941 |  | 0.0032
|  | 0.6638 |  | 0.659 |  | 0.0048
|  | 0.5237 |  | 0.517 |  | 0.0067
| 546 | 0.9995 |  | 0.994 |  | 0.0055
|  | 0.7005 |  | 0.694 |  | 0.0065
|  | 0.5253 |  | 0.5188 |  | 0.0065
| 590 | 1.111 |  | 1.108 |  | 0.003
|  | 0.776 |  | 0.772 |  | 0.004
|  | 0.5595 |  | 0.554 |  | 0.0055
| 635 | 1.0968 |  | 1.093 |  | 0.0038
|  | 0.7656 |  | 0.76 |  | 0.0056
|  | 0.5671 |  | 0.562 |  | 0.0051
Catatan :
- Kalibrasi dilakukan menggunakan CRM Filter Standar Starna Holmium (HG) ns: 148678,
Neutral Density (DN) ns: 148479, 147825 dan 147150 yang tertelusur ke SI melalui NIST
dan Filter Standar Hellma Dydimium 666-F7 yang tertelusur ke SI melalui Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH. Semua CRM sudah terakreditasi ISO 17025 dan ISO 17034.

## Database
Data STD | S/N
HG | [17 empty] | No | Rentang Gelombang
DG | [17 empty] | 1 | 219
666-F1 | [14 empty] | HG |  |  | 2 | 241
1N | [14 empty] | Col Num | Wave length | SWB | 3 | 260
2N | [14 empty] | 2 | 641 | 641.41 | 4 | 278
3N | [14 empty] | 3 | 537 | 537.54 | 5 | 287
Null | [14 empty] | 4 | 472 | 471.66 | 6 | 334
[15 empty] | 5 | 457 | 0 | 7 | 360
Holmium Glass |  | HG | [12 empty] | 6 | 452 | 0 | 8 | 418
SWB | 641 | 537 | 472 | 457 | 452 | 447 | 418 | 360 | 334 | 287 | 278 | 260 | 241 | 219 | 7 | 447 | 448.76 | 9 | 431
0.1 | 640.98 | 537.1 | 472.78 | 457.56 | 452.54 | 446.84 | 417.6 | 360.11 | 333.5 | 287.04 | 278.5 | 260.32 | 241.06 | 219.41 | 8 | 418 | 417.78 | 10 | 447
0.25 | 640.93 | 537.14 | 472.79 | 457.52 | 452.54 | 446.82 | 417.58 | 360.12 | 333.48 | 287.06 | 278.5 | 260.24 | 241.07 | 219.42 | 9 | 360 | 360.89 | 11 | 452
0.5 | 640.93 | 537.15 | 472.83 | 457.56 | 452.5 | 446.82 | 417.59 | 360.12 | 333.59 | 287.09 | 278.51 | 260.27 | 241.1 | 219.4 | 10 | 334 | 333.93 | 12 | 457
1 | 640.9 | 537.12 | 472.85 | 457.55 | 452.48 | 446.74 | 417.6 | 360.21 | 333.6 | 287.2 | 278.51 | 260.48 | 241.19 | 219.39 | 11 | 287 | 288.34 | 13 | 472
1.5 | 640.92 | 537.13 | 472.86 | 457.51 | 452.44 | 446.72 | 417.64 | 360.32 | 333.65 | 287.39 | 278.51 | 260.78 | 241.27 | 219.39 | 12 | 278 | 278.32 | 14 | 513
2 | 640.94 | 537.14 | 472.86 | 457.42 | 452.38 | 446.75 | 417.72 | 360.43 | 333.66 | 287.62 | 278.47 | 260.79 | 241.29 | 219.3 | 13 | 260 | 260.6 | 15 | 528
3 | 641.03 | 537.17 | 472.71 | 456.79 | 452.01 | 447.08 | 417.72 | 360.7 | 333.69 | 287.8 | 278.45 | 260.78 | 241.2 | 0 | 14 | 241 | 241.18 | 16 | 537
4 | 641.31 | 537.35 | 472.36 | 0 | 0 | 447.78 | 417.73 | 360.78 | 333.82 | 288.04 | 278.42 | 260.78 | 241.19 | 0 | 15 | 219 | 0 | 17 | 572
5 | 641.41 | 537.54 | 471.66 | 0 | 0 | 448.76 | 417.78 | 360.89 | 333.93 | 288.34 | 278.32 | 260.6 | 241.18 | 0 |  |  |  | 18 | 585
[18 empty] | 19 | 641
[18 empty] | 20 | 684
Didiynium Glass |  | DG | [15 empty] | 21 | 741
SWB | 879 | 807 | 748 | 741 | 684 | 585 | 572 | 528 | 513 | 472 | 431 |  |  |  | DG |  |  | 22 | 748
0.1 | 879.22 | 806.96 | 748.56 | 741.21 | 684.52 | 585.25 | 572.89 | 528.89 | 513.44 | 472.75 | 431.04 |  |  |  | Col Num | Wave length | SWB | 23 | 807
0.25 | 879.44 | 807.07 | 748.49 | 741.22 | 684.51 | 585.15 | 573.01 | 528.89 | 513.42 | 472.71 | 431.07 |  |  |  | 2 | 879 | 879.68 | 24 | 879
0.5 | 879.45 | 807.1 | 748.58 | 741.04 | 684.48 | 585.27 | 572.97 | 528.89 | 513.41 | 472.61 | 431.12 |  |  |  | 3 | 807 | 807.04 | 25 | Null
1 | 879.41 | 807.02 | 748.56 | 741.02 | 684.5 | 585.19 | 572.99 | 528.9 | 513.39 | 472.66 | 431.22 |  |  |  | 4 | 748 | 747.61
1.5 | 879.28 | 807.03 | 748.55 | 740.72 | 684.4 | 585.35 | 573.17 | 528.88 | 513.47 | 472.5 | 431.38 |  |  |  | 5 | 741 | 740.51
2 | 879.27 | 807.03 | 748.48 | 740.18 | 684.49 | 585.29 | 573.33 | 528.83 | 513.41 | 472.47 | 431.57 |  |  |  | 6 | 684 | 684.7
3 | 879.4 | 807.02 | 748.37 | 740.15 | 684.31 | 585.43 | 573.93 | 528.69 | 513.23 | 472.16 | 431.9 |  |  |  | 7 | 585 | 585.56
4 | 879.7 | 807.16 | 748.28 | 740.27 | 684.63 | 585.48 | 574.6 | 528.72 | 513.7 | 472.22 | 440.74 |  |  |  | 8 | 572 | 575.1
5 | 879.68 | 807.04 | 747.61 | 740.51 | 684.7 | 585.56 | 575.1 | 528.59 | 513.75 | 479.88 | 441.29 |  |  |  | 9 | 528 | 528.59
[15 empty] | 10 | 513 | 513.75
[15 empty] | 11 | 472 | 479.88
[15 empty] | 12 | 431 | 441.29
| 1N |  |  | 2N |  |  | 3N
| WVL | ABS |  | WVL | ABS |  | WVL | ABS
| 440 | 1.0011 |  | 440 | 0.7027 |  | 440 | 0.5613
| 465 | 0.9442 |  | 465 | 0.6638 |  | 465 | 0.5237
| 546 | 0.9995 |  | 546 | 0.7005 |  | 546 | 0.5253
| 590 | 1.111 |  | 590 | 0.776 |  | 590 | 0.5595
| 635 | 1.0968 |  | 635 | 0.7656 |  | 635 | 0.5671
WV Absorbansi
270
280
297
320
340
440
465
546
590
635
Null