## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0064-7.4/KALIBRASI BBLM/XII/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : Conductivity Meter
Instrument Name
| Merek |  | : Thermo Scientific
Brand
| Tipe |  | : Orion Star A325
Type
| Nomor Identifikasi |  | : -
Identification Number
| Nomor Seri |  | : G13040
Serial Number
| Lain-lain |  | : Kapasitas | : 0,001 𝜇S/cm - 3000 mS/cm
| Others |  | Kecermatan | : 1 𝜇S/cm
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat
Designation
| Alamat |  | : Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Bandung 40619
Address
Halaman 1 dari 2 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 16 Desember 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[5 empty] | Nomor | : 0064-7.4/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[5 empty] | No. Order | : K663-3
[5 empty] | Halaman | : 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | : Conductivity Meter
| Merk / Tipe |  | : Thermo Scientific / Orion Star A325
| No. Identifikasi |  | : -
| No. Seri |  | : G13040
| Kapasitas |  | : 0,001 𝜇S/cm - 3000 mS/cm
| Kecermatan |  | : 1 𝜇S/cm |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : IK-K-04-KM-11 |  | Temperatur |  | : 25,6 ± 2,1 ºC
| Tanggal Terima |  | : 25 November 2025 |  | Kelembaban relatif |  | : 77,0 ± 2,7 %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 1 Desember 2025
| Lokasi Alat |  | : Lab. Kalibrasi Instrumen Analitik BBSPJILM
HASIL KALIBRASI
|  | No. | Nominal | Koreksi |  | Ketidakpastian U95% (k=2) (" micro"S/cm)
|  |  | ( 𝜇S/cm) | ( 𝜇S/cm) |  | ( 𝜇S/cm)
|  | 1 | 1413 | -16 |  | 22
|  | 2 | 12880 | -36.2222 |  | 65
Catatan :
- Alat ini dikalibrasi dengan larutan standar Mettler Toledo 1413 𝜇S/cm Product No. 51350092,
51350096; dan 12,88 mS/cm Product No 51350094, 51350098 yang tertelusur ke
SI melalui DAkkS.

## Budget conducti meter
data kalibrasi
Alamat | Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Bandung 40619 | [8 empty] | Thermohygro Beureur data 2025
no. order | K663-3 |  |  |  |  | Suhu (°C) | %RH |  |  | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
tanggal terima | 25 November 2025 |  |  |  | Awal | 25.1 | 78.1 |  |  | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
tanggal kalibrasi | 1 Desember 2025 |  |  |  | Akhir | 25.2 | 78.2 |  |  | 20.01 | 0.3 | 2 | 40.01 | -2 | 3
Pemilik | UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat |  |  |  | Rata2 | 25.15 | 78.15 |  |  | 25 | 0.4 | 2 | 50.01 | -3 | 3
merk | Thermo Scientific |  |  |  | Terkoreksi | 25.6205 | 77.0285 |  |  | 30 | 0.5 | 2 | 60.02 | -1 | 3
Tipe | Orion Star A325 |  |  |  | U95 | 2 | 2.6527 |  |  | 35 | 1.2 | 2 | 70 | 0 | 2
no Id | - |  |  |  | Fluktuasi suhu | 0.05 | 0.05 |  |  | 40 | 1.7 | 2 | 82 | -2 | 3
no seri | G13040 |  |  |  | Flu+U95 | 2.05 | 2.7027
kapasitas/resolusi | 0,001 𝜇S/cm - 3000 mS/cm | / | 1 | 𝜇S/cm | Kondisi Ruang | 25,6 ± 2,1 | 77,0 ± 2,7
[6 empty] | Suhu Awal | Suhu Akhir
COND 1413 𝜇S/cm |  |  |  |  | suhu buffer | 24.9 | 24.8 | °C |  |  |  |  | koreksi temperatur |  |  | Nilai koreksi termometer digital tahun 2025
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 24.2 | 24 |  |  |  |  | pembacaan alat | koreksi | pembacaan alat terkoreksi
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 24.9 | 24.7778 |  | -0.12222 |  |  | °C | °C | °C
1413 | 24.7778 | 1421 | 1423 | 1423 | 1424 | 1424 | 1423 | 1.2247 | 1407 | 25.1 | 25 |  |  |  |  | 19.3 | -0.2 | 19.1
[16 empty] | 20.1 | -0.2 | 19.9
COND 12880 𝜇S/cm |  |  |  |  | suhu buffer | 24.9 | 24.9 | °C | [7 empty] | 21.1 | -0.1 | 21
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 24.2 | 24 |  |  |  |  | 24.2 | -0.2 | 24
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 24.9 | 24.7778 |  | -0.12222 |  |  | 25.1 | -0.1 | 25
12880 | 24.7778 | 12960 | 12970 | 12970 | 12970 | 12980 | 12970 | 7.0711 | 12933.7778 | 25.1 | 25 |  |  |  |  | 26.1 | -0.1 | 26
[16 empty] | 30.1 | -0.1 | 30
COND 84 𝜇S/cm |  |  |  |  | suhu buffer | 0 | 0 | °C
buffer standar | suhu °C | pembacaan alat | [5 empty] | stdev | standar terkoreksi | 24.2 | 24
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X rata |  |  | 0 | -2.8889 |  | -2.8889
84 | -2.8889 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 129.7378 | 25.1 | 25
St. deviasi |  |  | U sertifikat | 21.195 |  | Koreksi | 6 | [5 empty] | temperatur °C | Δcond (𝜇S/cm) |  | temperatur °C | ΔPH
|  |  | U sertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 0 | 637
Skala terkecil alat | 1 | [11 empty] | 5 | 517
[13 empty] | 10 | 393
1413 𝜇S/cm | [12 empty] | 15 | 266 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 20 | 135 |  | 20 | 135
Repeatability | 𝜇S/cm | Normal | 1.2247 | 2.2361 | 4 | 0.54772 | 1 | 0.54772 | 0.3 | 0.0225 |  |  | 25 | 0 |  | 24.7778 | 6
Larutan Buffer | 𝜇S/cm | t-student | 21.195 | 2 | 60 | 10.5975 | 1 | 10.5975 | 112.307 | 210.2144 |  |  | 30 | -139 |  | 25 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | 𝜇S/cm | Rect | 6 | 1.7321 | 50 | 3.4641 | 1 | 3.4641 | 12 | 2.88 |  |  | 35 | -283 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | 𝜇S/cm | Rect | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | [5 empty] | 15 | 135
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.002 | 0.0004 | 1.6e-07 | 4.2667e-16 | [5 empty] | 25.1778 | -2.3898
Sums | [8 empty] | 124.6903 | 213.117 | [5 empty] | 25 | 0.01
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 11.1665
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 72.9537
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 1.9935
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 22.26
St. deviasi |  |  | Usertifikat ph | 19.32 |  | Koreksi | 53.7778 | [5 empty] | temperatur °C | Δcond |  | temperatur °C | ΔPH
|  |  | Usertifikat thermometer digital | 0.4 | [8 empty] | 0 | 12880
Skala terkecil alat | 1 | [11 empty] | 5 | 4660
[13 empty] | 10 | 3550
12,88 mS/cm | [12 empty] | 15 | 2400 |  | Koreksi temperatur
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  | 20 | 1210 |  | 20 | 1210
Repeatability | 𝜇S/cm | Normal | 7.0711 | 2.2361 | 4 | 3.1623 | 1 | 3.1623 | 10 | 25 |  |  | 25 | 0 |  | 24.7778 | 53.7778
Larutan Buffer | 𝜇S/cm | t-student | 19.32 | 2 | 60 | 9.66 | 1 | 9.66 | 93.3156 | 145.13 |  |  | 30 | -1240 |  | 25 | 0
Koreksi pengaruh ΔT | 𝜇S/cm | Rect | 53.7778 | 1.7321 | 50 | 31.0486 | 1 | 31.0486 | 964.0165 | 18586.5547 |  |  | 35 | -2510 |  | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Readability | 𝜇S/cm | Rect | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | [5 empty] | 15 | 2400
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.004 | 0.0008 | 6.4e-07 | 6.8267e-15 | [5 empty] | 25.1778 | -42.687
Sums | [8 empty] | 1067.4154 | 18756.6849 | [5 empty] | 25 | -0.02
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | 32.6713
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 60.745
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.0003
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | 65.3524
[13 empty] | temperatur °C | Δconductivity |  | temperatur °C | ΔPH
St. deviasi |  |  | Usertifikat | 0.84 |  | Koreksi | 45.7378 | [5 empty] | 18 | 11.48
|  |  | usertifikat thermometer | 0.4 | [8 empty] | 20 | 8.2
Skala terkecil alat | 1 | [11 empty] | 23 | 3.28
[13 empty] | 25 | 0 |  | Koreksi temperatur
[13 empty] | 28 | -3.28 |  | 23 | 3.28
84 𝜇S/cm | [15 empty] | -2.8889 | 45.7378
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | [5 empty] | 25 | 0
Repeatability | 𝜇S/cm | Normal | #DIV/0! | 2.2361 | 4 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | Pengaruh ketidakpastian Termometer digital
Larutan Buffer | 𝜇S/cm | t-student | 0.84 | 2 | 60 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.1764 | 0.00051862 | [5 empty] | 28 | -3.28
Koreksi pengaruh ΔT | 𝜇S/cm | Rect | 45.7378 | 1.7321 | 50 | 26.4067 | 1 | 26.4067 | 697.3148 | 9724.9578 | [5 empty] | -2.4889 | 0.29156
Readability | 𝜇S/cm | Rect | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | [5 empty] | 0 | 0
Pengaruh ketidakpastian Termometer digital | oC | Normal | 0.4 | 2 | 60 | 0.2 | 0.01 | 0.002 | 4e-06 | 2.6667e-13
Sums | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ketidakpastian baku gabungan, uc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | #DIV/0!
Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | #DIV/0!
Ketidakpastian bentangan, U = kuc, Unit | [8 empty] | #DIV/0!
Note on H17: ====== ID#AAAAbDpvZiU myprawira (2022-01-31 08:33:03) Termometer digital
Note on E36: ====== ID#AAAAbDpvZgo myprawira (2022-01-31 08:33:03) dikonversi ke pH
Note on D43: ====== ID#AAAAbDpvZf0 Lab Gaya (2022-01-31 08:33:03) memasukkan pengaruh perbedaan temperatur pada perhitungan ketidakpastian untuk menutup temuan no.29
Note on H83: ====== ID#AAAAbDpvZho myprawira (2022-01-31 08:33:03) temperatur pengaruh ketidakpastian perubahan pH disebabkan suhu

## Sheet1
temperatur °C | Δcond
0 | 0 | 12.88
5 | 8.22 | 4.66
10 | 9.33 | 3.55
15 | 10.48 | 2.4
20 | 11.67 | 1.21
25 | 12.88 | 0
30 | 14.12 | -1.24
35 | 15.39 | -2.51
18 | 72.52 | 11.48
20 | 75.8 | 8.2
23 | 80.72 | 3.28
25 | 84 | 0
28 | 87.28 | -3.28