## MPE (hidden)
Nominal Value | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
50 kg | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
10 kg | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
5 kg | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
2 kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
1 kg | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
200 mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
100 mg | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
20 mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
10 mg | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
5 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
2 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
1 mg | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -

## E2 (hidden)
2022-09-05
Nominal (g) | Konvensional (g) | Ketidakpastian (mg)
5000 | 4999.9987 | 0.6
2000* | 2000.032 | 24
2000 | 2000.032 | 24
1000 | 1000.0008 | 0.099
500 | 500.0001 | 0.056
200 | 199.9999 | 0.025
200* | 200 | 0.025
100 | 99.9999 | 0.022
50 | 50 | 0.012
20 | 20 | 0.009
20* | 20 | 0.009
10 | 10 | 0.0083
5 | 5 | 0.0051
2 | 2 | 0.0039
2* | 2 | 0.0039
1 | 0.99999 | 0.0035
0.5 | 0.50002 | 0.003
0.2 | 0.20001 | 0.003
0,2* | 0.20001 | 0.003
0.1 | 0.1 | 0.002
0.05 | 0.050004 | 0.002
0.02 | 0.020005 | 0.002
0,02* | 0.019996 | 0.002
0.01 | 0.009995 | 0.002
0.005 | 0.005004 | 0.002
0.002 | 0.001999 | 0.002
0,002* | 0.002005 | 0.002
0.001 | 0.001004 | 0.002

## FORM
Deskripsi | Isi | Satuan
No Order
Pemilik Alat | Internal BBLM
Alamat Pemilik Alat | jjajsdfds jajsdjf jasdjfasdjf jadsfjadsj asdjfajdsf jasdjfajdsf asdfjasd asjdfasd j
Lokasi Alat
Nama Alat | Anak Timbangan
Merk | -
Tipe | F1
No Seri | YCS-01-653-00
Kapasitas | 0,001-5000 g
No. Identifikasi | -
Tanggal Terima | 29 Desember 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
Tanggal Kalibrasi | 29 Desember 2025 |  | Tanggal ditulis dengan format text
Mass Comparator
No. Seri Mass comp | 90803270
Kalibrator | E2 METTLER TOLEDO
Merk Kalibrator | Mettler Toledo
No Seri Kalibrator | 158856

## 0,001
E2 |  |  |  | F1 |  |  |  | M1 |  |  |  | E2 METTLER TOLEDO |  |  | TABEL MPE OIML R111-1
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Identitas | Massa konvensional (g) | U95 (mg) |  | Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg) | Nominal Value (g) | Class E1 | Class E2 | Class F1 | Class F2 | Class M1 | Class M2 | Class M3
2000 | 1999.9985 | 0.32 |  | 20000 | 20000.022 | 13 |  | M1 | 19999.414 | 45 |  | 5000 | 4999.9986 | 0.72 | 50000 g | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 25000
1000 | 1000.0005 | 0.14 |  | 10000 | 10000.041 | 4.6 |  | M2 | 19999.234 | 45 |  | 1000 | 1000.0005 | 0.00031 | 20000 g | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000
500 | 500 | 0.08 |  | 5000 | 5000.0163 | 2.6 |  | M3 | 19999.627 | 45 |  | 500 | 500.0006 | 0.00016 | 10000 g | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000
200 | 200 | 0.04 |  | 2000t | 2000.0015 | 1.4 |  | M4 | 20000.346 | 45 |  | 200 | 200.0002 | 6e-05 | 5000 g | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500
200t | 200 | 0.04 |  | 2000 | 1999.9994 | 1.4 |  | M5 | 20000.124 | 45 |  | 200t | 200.0002 | 7.2e-05 | 2000 g | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
100 | 100.0001 | 0.03 |  | 1000 | 1000.001 | 1.1 |  | M6 | 20000.154 | 45 |  | 100 | 100 | 3.6e-05 | 1000 g | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 500
50 | 50 | 0.02 |  | 500 | 499.9986 | 1 |  | M7 | 19999.125 | 45 |  | 50 | 50 | 2.1e-05 | 500 g | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 250
20 | 20 | 0.009 |  | 200 | 199.9997 | 0.11 |  | M8 | 19999.806 | 45 |  | 20 | 20 | 1.6e-05 | 200 g | 0.01 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
20t | 20 | 0.009 |  | 200t | 199.9988 | 0.11 |  | M9 | 20000.237 | 45 |  | 20t | 20 | 1.6e-05 | 100 g | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 50
10 | 10 | 0.008 |  | 100 | 99.9998 | 0.067 |  | M10 | 19999.832 | 45 |  | 10 | 10 | 1.4e-05 | 50 g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
5 | 5 | 0.007 |  | 50 | 49.9998 | 0.042 |  | M11 | 19999.934 | 45 |  | 5 | 5 | 8.9e-06 | 20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25
2 | 2 | 0.005 |  | 20 | 20 | 0.036 |  | M12 | 19999.845 | 45 |  | 2 | 2 | 7.1e-06 | 10 g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 20
2t | 2 | 0.005 |  | 20t | 20 | 0.036 |  | M13 | 20000.802 | 45 |  | 2t | 2 | 7.1e-06 | 5 g | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15
1 | 1 | 0.005 |  | 10 | 10 | 0.032 |  | M14 | 19999.575 | 45 |  | 1 | 1 | 6.8e-06 | 2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 12
0.5 | 0.50002 | 0.004 |  | 5 | 4.9999 | 0.05 |  | M15 | 20000.329 | 45 |  | 0.5 | 0.50001 | 0.0051 | 1 g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
0.2 | 0.20001 | 0.003 |  | 2 | 2 | 0.04 |  | M16 | 20000.932 | 45 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0031 | 0,5 g | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | -
0,2t | 0.20001 | 0.003 |  | 2t | 2 | 0.04 |  | 20LZ1 | 20001.683 | 45 |  | 0,2t | 0.2 | 0.0036 | 0,2 g | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | -
0.1 | 0.1 | 0.002 |  | 1 | 1 | 0.03 |  | 10LZ1 | 10001.6169 | 26 |  | 0.1 | 0.10001 | 0.0031 | 0,1 g | 0.005 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | 5A | 4998.996 | 5.7 |  | 0.05 | 0.050005 | 0.0024 | 0,05 g | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | - | -
[8 empty] | 10A | 9999.566 | 26 |  | 0.02 | 0.020003 | 0.0022 | 0,02 g | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | - | -
[8 empty] | A | 19999.312 | 45 |  | 0,02t | 0.020001 | 0.002 | 0,01 g | 0.002 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | - | -
[8 empty] | B | 19999.19 | 45 |  | 0.01 | 0.010002 | 0.0016 | 0,005 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[8 empty] | C | 19999.069 | 45 |  | 0.005 | 0.005002 | 0.0018 | 0,002 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[8 empty] | D | 19999.282 | 45 |  | 0.002 | 0.002002 | 0.0014 | 0,001 g | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | - | -
[8 empty] | E | 19999.268 | 45 |  | 0,002t | 0.002 | 0.0014
[8 empty] | F | 19999.33 | 45 |  | 0.001 | 0.001001 | 0.0014
[8 empty] | G | 19999.21 | 45
[8 empty] | H | 20000.486 | 45
[8 empty] | I | 19999.254 | 45
ISI DATA
| Temperatur Awal | 20.4 | °C | <----------- Warna kuning, isian manual
| Temperatur Akhir | 20.9 | °C
| Temperatur rata2 | 20.65 | °C
| Kelembaban Awal | 64.3 | %RH
| Kelembaban Akhir | 62.8 | %RH
| Kelembapan rata2 | 63.55 | %RH
| Tekanan awal | 924 | hPa | 693.0591 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan akhir | 923 | hPa | 692.3091 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| Tekanan rata2 | 923.5 | hPa | 692.6841 | mmHg | 1 hPa | 0.75006 | mmHg
| AT Standar | 5000 | g | <----------- Warna Hijau, Dropdown pilihan
| No. Seri Mass comp | 90602105
| Resolusi Mass Comp | 0.01 | g
| Kalibrator | F1 |  | `
| Merk Kalibrator | YCS |  | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
| No Seri | YCS-01-653-00 |  | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
| Massa standard | 5000.0163 | g | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
| U95 standard | 2.6 | mg | <----------- Sudah otomatis, jangan diubah
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | dm
| ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | ( g ) | g
r1 | 5000.05
t1 | 4999.01 |  |  |  |  | -1.04
t2 | 4999.02
r2 | 5000.06 |  |  |  |  | -1.04
r3 |  | 5000.01
t3 |  | 4998.97 |  |  |  | -1.04
t4 |  | 4998.97
r4 |  | 5000.01 |  |  |  | -1.04
r5 |  |  | 5000.07
t5 |  |  | 4999.02 |  |  | -1.05
t6 |  |  | 4998.99
r6 |  |  | 5000.05 |  |  | -1.06
r7 |  |  |  | 5000.06
t7 |  |  |  | 4999.01 |  | -1.05
t8 |  |  |  | 4999
r8 |  |  |  | 5000.05 |  | -1.05
r9 |  |  |  |  | 5000.06
t9 |  |  |  |  | 4999 | -1.06
t10 |  |  |  |  | 4998.99
r10 |  |  |  |  | 5000.03 | -1.04
[5 empty] | Mean | -1.047 | g
[5 empty] | Stdev | 0.0078102 | g
[5 empty] | S_res | 0.0041 | g
[5 empty] | Mt | 4998.9693 | g
4998.9693
[5 empty] | Srepeat | 0.0078102
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM BMC
| Besaran yang diukur : | Massa
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Anak Timbangan F1
| Standar yang digunakan : | Anak Timbangan F1
| Titik Ukur : | 5000 | g |  | MPE 5000 g | 25 | mg
Model matematis : Mt= Ms +dm dengan Mt= massa massa konvensional yang dikalibrasi Ms = massa standar dm= koreksi alat
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Standar | mg | Normal | 2.6 | 2 | 60 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.69 | 0.047602
| Repeatability | mg | Rectangular | 2.4698 | 1 | 9 | 2.4698 | 1 | 2.4698 | 6.1 | 4.1344
| Instability | mg | Normal | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4
| Buoyancy | mg | Rectangular | 0.02052 | 1 | 1000 | 0.02052 | 1 | 0.02052 | 0.00042107 | 1.773e-10
| Rounding | mg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Sums | [8 empty] | 11.7904 | 8.182
| Sums | [8 empty] | 11.7913 | 8.182
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 3.4337
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 3.4338
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 16.9901
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 16.9925
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1199
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.1199
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 7.2792
| Rounding ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 7.2794
| KAN | [8 empty] | 2.6

## Koreksi themohygro rotronic 202
| Suhu (°C) | %RH | Thermohygro Rotronic data 2025
Awal | 20.4 | 64.3 | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH
Akhir | 20.9 | 62.8 | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95
Rata2 | 20.65 | 63.55 | 20 | 0.1 | 2 | 40 | 0.2 | 2.5
Terkoreksi | 20.684 | 63.2803 | 25 | -0.2 | 2 | 50 | -0.3 | 2.8
U95 | 2 | 2.6003 | 30 | -0.3 | 2 | 60 | -0.3 | 3.2
Fluktuasi suhu | 0.25 | 0.75 | 35 | -0.6 | 2 | 70 | -0.1 | 2
Flu+U95 | 2.25 | 3.3503 | 40 | -0.7 | 2 | 80 | -0.6 | 2.6
Kondisi Ruang | 20,7 ± 0,3 | 63,3 ± 0,8

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number :
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : | Anak Timbangan
Instrument Name
| Merek |  | : | -
Brand
| Tipe |  | : | F1
Type
| Nomor Identifikasi |  | : | -
Identification Number
| Nomor Seri |  | : | YCS-01-653-00
Serial Number
| Lain-lain |  | : | Kapasitas | : | 0,001-5000 g
| Others |  |  | Kecermatan | : | -
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : | Internal BBLM
Designation
| Alamat |  | : | jjajsdfds jajsdjf jasdjfasdjf jadsfjadsj asdjfajdsf jasdjfajdsf asdfjasd asjdfasd j
Address
Halaman 1 dari 3 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 29 Desember 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya,
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
|  |  |  | Nomor | :
|  |  |  | No. Order | :
|  |  |  | Halaman | : 2 dari 3
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  | :
| Merk / Tipe |  | : - / F1
| No. Identifikasi |  | :
| No. Seri |  | :
| Kapasitas |  | :
| Kecermatan |  | : |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  | : CSIRO 2010 |  |  | Temperatur |  | : (20,7 ± 0,3) ºC
| Tanggal Terima |  | : 29 Desember 2025 |  |  | Kelembaban |  | : (63,3 ± 0,8) %RH
| Tanggal Kalibrasi |  | : 29 Desember 2025 |  |  | Tekanan |  | : (693 ± 1) mmHg
| Lokasi Alat |  | :
HASIL KALIBRASI
| No. | Nilai Nominal |  | Massa konvensional |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( mg )
| 1 | 0.001 |  | 4998.9693 |  | 7.2794
| 2 | 0.002 |  | #REF! |  | #REF!
| 3 | 0,002* |  | #REF! |  | #REF!
| 4 | 0.005 |  | #REF! |  | #REF!
| 5 | 0.01 |  | #REF! |  | #REF!
| 6 | 0.02 |  | #REF! |  | #REF!
| 7 | 0,02* |  | #REF! |  | #REF!
| 8 | 0.05 |  | #REF! |  | #REF!
| 9 | 0.1 |  | #REF! |  | #REF!
| 10 | 0.2 |  | #REF! |  | #REF!
| 11 | 0,2* |  | #REF! |  | #REF!
| 12 | 0.5 |  | #REF! |  | #REF!
| 13 | 1 |  | #REF! |  | #REF!
| 14 | 2 |  | #REF! |  | #REF!
| 15 | 2* |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | Nomor | :
|  |  |  | No. Order | :
|  |  |  | Halaman | : 3 dari 3
| No. | Nilai Nominal |  | Massa konvensional |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | ( g ) |  | ( g ) |  | ( mg )
| 16 | 5 |  | #REF! |  | #REF!
| 17 | 10 |  | 10 |  | 0.032
| 18 | 20 |  | 20 |  | 0.036
| 19 | 20* |  | 20 |  | 0.036
| 20 | 50 |  | 49.9998 |  | 0.042
| 21 | 100 |  | 99.9998 |  | 0.067
| 22 | 200 |  | 199.9997 |  | 0.11
| 23 | 200* |  | 199.9988 |  | 0.11
| 24 | 500 |  | 499.9986 |  | 1
| 25 | 1000 |  | 1000.001 |  | 1.1
| 26 | 2000 |  | 1999.9994 |  | 1.4
| 27 | 2000 |  | 2000.0015 |  | 1.4
| 28 | 5000 |  | 5000.0163 |  | 2.6
Catatan :
Alat ini dikalibrasi dengan Massa Standar E2 METTLER TOLEDO dengan ns : 158856
yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN dan Mass Comparator ns : 90803270
yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.

## Database
Titik Ukur | Kalibrator | Merek Timbangan | No S/N Timbangan | Resolusi timbangan | Nominal | CMC KAN | Kalibrator | Merek | Nomor Seri | Terkalibrasi
20000 | E2 | Sartorius MC 210 P (R1) | 90803270 | 1e-05 | 20000 | 45 | E2 | Kern Germany | G982106
10000 | F1 | Sartorius LC 5101 S | 90602105 | 0.001 | 10000 | 26 | F1 | YCS | YCS-01-653-00
5000 | M1 | AND MC-30 K | 14904962 | 0.01 | 5000 | 2.6 | M1 | - | -
2000t | E2 METTLER TOLEDO | Sartorius MC 210 P (R1) | 90803270 | 5e-05 | 2000 | 1.4 | E2 METTLER TOLEDO | Mettler Toledo | 158856
2000 |  |  |  |  | 1000 | 1.1
1000 |  |  |  |  | 500 | 1
500 |  |  |  |  | 200 | 0.11
200 |  |  |  |  | 100 | 0.067
200t |  |  |  |  | 50 | 0.042
100 |  |  |  |  | 20 | 0.036
50 |  |  |  |  | 10 | 0.032
20 |  |  |  |  | 5 | 0.029
20t |  |  |  |  | 2 | 0.028
10 |  |  |  |  | 1 | 0.027
5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.027
2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.026
2t |  |  |  |  | 0.1 | 0.026
1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.026
0.5 |  |  |  |  | 0.02 | 0.026
0.2 |  |  |  |  | 0.01 | 0.026
0,2t |  |  |  |  | 0.005 | 0.026
0.1 |  |  |  |  | 0.002 | 0.026
0.05 |  |  |  |  | 0.001 | 0.026
0.02
0,02t
0.01
0.005
0.002
0,002t
0.001