## Isian
Deskripsi | Isi
No Order | K683-1
Pemilik Alat | UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat
Alamat Pemilik Alat | Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. ujung Berung, Bandung 40619
Lokasi Alat | Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. ujung Berung, Bandung 40619
Nama Alat | Gelas Ukur | <-------------dropdown perlu disesuaikan
Merk | Iwaki
Tipe | -
No Seri | -
Kapasitas | 10 | ml | <----- Isi angka saja
Graduasi | - | ml | <----- Isi angka saja
No. Identifikasi | 1
Tanggal Terima | 24 November 2025
Tanggal Kalibrasi | 1 Desember 2025
Kalibrator
Timbangan | AND HM 300 | <-------------dropdown perlu disesuaikan
Thermometer | Testo 110 | <-------------dropdown perlu disesuaikan
Thermohygro | Rotronik | <-------------dropdown perlu disesuaikan

## Pengambilan Data
Kondisi Ruangan | Awal | Akhir |  |  |  | PRE-ADJUSTMENT | E2
Suhu | 20.1 | 20.7 |  |  |  | AT Standar | 200 | (max ) | g |  |  |  |  | ℃
Kelembaban | 60.5 | 60 |  |  |  | Beban | 199.9998 | Massa konvensional dari sertifikat | [5 empty] | ℃
Tekanan | 925 | 927 |  |  |  | Beban | Reading | Means | Difference ri-zi | Correction Mi-(ri-zi)
|  | ` |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 199.9998 | 199.9973
Penimbangan Bejana Kosong (A) | [5 empty] | 199.9998 | 199.9974 | 199.9973 | 199.9973 | 0.00247
Penimbangan Ke - | Nominal (ml) | Zero (g) | Load(g) | Zero(g) |  | 0 | 0 | 0
X1 | 2 ml | 0 | 17.0763 | 0
X2 | 2 ml | 0 | 17.0759 | 0 |  | ADJUSTMENT
X3 | 2 ml | 0 | 17.0756 | 0 |  | AT Standar | 200 | (max )
X4 | 2 ml | 0 | 17.0759 | 0 |  | Beban | 199.9998 | Massa konvensional dari sertifikat
X5 | 2 ml | 0 | 17.0756 | 0 |  | Beban | Reading | Means | Difference ri-zi | Correction Mi-(ri-zi)
[6 empty] | 0 | 0
X6 | 4 ml | 0 | 17.0763 | 0 |  | 199.9998 | 200.0002
X7 | 4 ml | 0 | 17.0759 | 0 |  | 199.9998 | 200.0001 | 200.0002 | 200.0002 | -0.00033
X8 | 4 ml | 0 | 17.0756 | 0 |  |  | 0 | 0
X9 | 4 ml | 0 | 17.0759 | 0
X10 | 4 ml | 0 | 17.0756 | 0
X11 | 6 ml | 0 | 17.0763 | 0
X12 | 6 ml | 0 | 17.0759 | 0
X13 | 6 ml | 0 | 17.0756 | 0
X14 | 6 ml | 0 | 17.0759 | 0
X15 | 6 ml | 0 | 17.0756 | 0
X16 | 8 ml | 0 | 17.0763 | 0
X17 | 8 ml | 0 | 17.0759 | 0
X18 | 8 ml | 0 | 17.0756 | 0
X19 | 8 ml | 0 | 17.0759 | 0
X20 | 8 ml | 0 | 17.0756 | 0
X21 | 10 ml | 0 | 17.0763 | 0
X22 | 10 ml | 0 | 17.0759 | 0
X23 | 10 ml | 0 | 17.0756 | 0
X24 | 10 ml | 0 | 17.0759 | 0
X25 | 10 ml | 0 | 17.0756 | 0
Penimbangan berisi air destilasi (B)
Penimbangan Ke - | Nominal (ml) | Zero (g) | Load (g) | Zero(g) | Suhu Cairan (g)
X1 | 2 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X2 | 2 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X3 | 2 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20.2
X4 | 2 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20.2
X5 | 2 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20
X6 | 4 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X7 | 4 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X8 | 4 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20.2
X9 | 4 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20.2
X10 | 4 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20
X11 | 6 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X12 | 6 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X13 | 6 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20.2
X14 | 6 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20.2
X15 | 6 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20
X16 | 8 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X17 | 8 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X18 | 8 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20.2
X19 | 8 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20.2
X20 | 8 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20
X21 | 10 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X22 | 10 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20
X23 | 10 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20.2
X24 | 10 ml | 0 | 18.0641 | 0 | 20.2
X25 | 10 ml | 0 | 18.0708 | 0 | 20
Pengukuran Diameter dan Tebal Garis | 2 ml |  | 4 ml |  |  | 6 ml |  |  | 8 ml |  |  | 10 ml
Pengukuran Ke - | Diameter (mm) | Tebal Garis (mm) | Pengukuran Ke - | Diameter (mm) | Tebal Garis (mm) | Pengukuran Ke - | Diameter (mm) | Tebal Garis (mm) | Pengukuran Ke - | Diameter (mm) | Tebal Garis (mm) | Pengukuran Ke - | Diameter (mm) | Tebal Garis (mm)
X1 | 3.03 | 0.3 | X1 | 3.03 | 0.3 | X1 | 3.03 | 0.3 | X1 | 3.03 | 0.3 | X1 | 3.03 | 0.3
X2 | 3.03 | 0.3 | X2 | 3.03 | 0.3 | X2 | 3.03 | 0.3 | X2 | 3.03 | 0.3 | X2 | 3.03 | 0.3
X3 | 3.02 | 0.3 | X3 | 3.02 | 0.3 | X3 | 3.02 | 0.3 | X3 | 3.02 | 0.3 | X3 | 3.02 | 0.3
Rata -Rata | 3.0267 | 0.3 | Rata -Rata | 3.0267 | 0.3 | Rata -Rata | 3.0267 | 0.3 | Rata -Rata | 3.0267 | 0.3 | Rata -Rata | 3.0267 | 0.3
Analisis | 2 ml | [5 empty] | 4 ml | [6 empty] | 6 ml | [6 empty] | 8 ml | [6 empty] | 10 ml
Penimbangan Ke - | A Terkoreksi (g) | B Terkoreksi (g) | B - A (g) | Suhu Air Destilasi Terkoreksi (◦C) | Densitas Air Destilasi (g/cm^3) | Volume pada Suhu 20◦C (ml) | Penimbangan Ke - | A Terkoreksi (g) | B Terkoreksi (g) | B - A (g) | Suhu Air Destilasi Terkoreksi (◦C) | Densitas Air Destilasi (g/cm^3) | Volume pada Suhu 20◦C (ml) | Penimbangan Ke - | A Terkoreksi (g) | B Terkoreksi (g) | B - A (g) | Suhu Air Destilasi Terkoreksi (◦C) | Densitas Air Destilasi (g/cm^3) | Volume pada Suhu 20◦C (ml) | Penimbangan Ke - | A Terkoreksi (g) | B Terkoreksi (g) | B - A (g) | Suhu Air Destilasi Terkoreksi (◦C) | Densitas Air Destilasi (g/cm^3) | Volume pada Suhu 20◦C (ml) | Penimbangan Ke - | A Terkoreksi (g) | B Terkoreksi (g) | B - A (g) | Suhu Air Destilasi Terkoreksi (◦C) | Densitas Air Destilasi (g/cm^3) | Volume pada Suhu 20◦C (ml)
X1 | 17.0766 | 18.0644 | 0.9878 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9905 | X1 | 17.0766 | 18.0644 | 0.9878 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9905 | X1 | 17.0766 | 18.0644 | 0.9878 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9905 | X1 | 17.0766 | 18.0644 | 0.9878 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9905 | X1 | 17.0766 | 18.0644 | 0.9878 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9905
X2 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9909 | X2 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9909 | X2 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9909 | X2 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9909 | X2 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 19.8842 | 0.99823 | 0.9909
X3 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99796 | X3 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99796 | X3 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99796 | X3 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99796 | X3 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99796
X4 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99095 | X4 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99095 | X4 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99095 | X4 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99095 | X4 | 17.0762 | 18.0644 | 0.9882 | 20.0837 | 0.99819 | 0.99095
X5 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 19.8842 | 0.99823 | 0.99792 | X5 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 19.8842 | 0.99823 | 0.99792 | X5 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 19.8842 | 0.99823 | 0.99792 | X5 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 19.8842 | 0.99823 | 0.99792 | X5 | 17.0759 | 18.0711 | 0.9952 | 19.8842 | 0.99823 | 0.99792
Rata-rata | 17.0762 | 18.0671 | 0.99092 | 19.964 | 0.99821 | 0.99365 | Rata-rata | 17.0762 | 18.0671 | 0.99092 | 19.964 | 0.99821 | 0.99365 | Rata-rata | 17.0762 | 18.0671 | 0.99092 | 19.964 | 0.99821 | 0.99365 | Rata-rata | 17.0762 | 18.0671 | 0.99092 | 19.964 | 0.99821 | 0.99365 | Rata-rata | 17.0762 | 18.0671 | 0.99092 | 19.964 | 0.99821 | 0.99365
Standar Deviasi |  |  |  | 0.10923 |  | 0.0039254 | Standar Deviasi |  |  |  | 0.10923 |  | 0.0039254 | Standar Deviasi |  |  |  | 0.10923 |  | 0.0039254 | Standar Deviasi |  |  |  | 0.10923 |  | 0.0039254 | Standar Deviasi |  |  |  | 0.10923 |  | 0.0039254
E2 KERN GERMANY
Nominal (g) | Massa konvensional (g) | U95 (mg)
2000 | 1999.9984 | 0.31
1000 | 1000.0004 | 0.16
500 | 500.0001 | 0.16
200 | 199.9998 | 0.07
200* | 200.0001 | 0.07
100 | 100 | 0.037
50 | 50 | 0.024
20 | 20 | 0.018
20* | 20 | 0.018
10 | 10 | 0.014
5 | 5 | 0.011
2 | 2 | 0.009
2* | 2 | 0.009
1 | 0.99999 | 0.007
0.5 | 0.50001 | 0.006
0.2 | 0.20002 | 0.005
0.2* | 0.20002 | 0.005
0.1 | 0.10001 | 0.003
5000 | 4999.9986 | 0.72

## Peralatan & Koefisien
2 ml
Peralatan | Resolusi | Ketidakpastian | Konversi | Satuan |  | Komponen | Koefisien | Simbol koef | Nilai koef | Ketidakpastian baku (U) | nilai U | Koefisien Sesitivitas (ci) | Satuan |  |  | 2 ml |  | 4 ml |  | 6 ml |  | 8 ml |  | 10 ml
Timbangan | 0.0001 | 0.00082 |  | mg | 1 | Massa |  | Ul | 0.00041102 | Um | 0.00058287 | 1.0028 | ml/g |  | Komponen | Nilai U | Koefiesien Sensitivitas | Nilai U | Koefiesien Sensitivitas | Nilai U | Koefiesien Sensitivitas | Nilai U | Koefiesien Sensitivitas | Nilai U | Koefiesien Sensitivitas
Thermometer Cairan | 0.1 | 0.4 |  | C |  |  |  | dm | 0.00015 | [5 empty] | Massa | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058287 | 1.0028
Thermometer lingkungan | 0.01 | 3.2 |  | C | [10 empty] | Suhu air destilasi | 0.25368 | -9.8371e-06 | 0.25368 | -9.8371e-06 | 0.25368 | -9.8371e-06 | 0.25368 | -9.8371e-06 | 0.25368 | -9.8371e-06
Higrometer | 0.1 | 2.3 | 0.023 | % | 2 | Suhu air destilasi |  | dt | 0.06 | Ut | 0.25368 | -9.8371e-06 | ml/C |  | Densitas air destilasi | 4.4213e-05 | -0.99652 | 4.4213e-05 | -0.99652 | 4.4213e-05 | -0.99652 | 4.4213e-05 | -0.99652 | 4.4213e-05 | -0.99652
Barometer | 0.1 | 1 | 100 | Pa |  |  |  | U(tw) | 0.20861 | [5 empty] | Densitas udara | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.4091e-05 | 0.87153
Note: Angka diambil dari contoh standar acuan SNSU PK M-05:2023 | [7 empty] | U(ts) | 0.14434 |  |  |  |  | -----------------> REKAP NILAI | Densitas AT acuan | 0.14 | 1.7252e-05 | 0.14 | 1.7252e-05 | 0.14 | 1.7252e-05 | 0.14 | 1.7252e-05 | 0.14 | 1.7252e-05
[15 empty] | Koefisien muai termal | 5.7158e-07 | -19.8372 | 5.7158e-07 | -19.8372 | 5.7158e-07 | -19.8372 | 5.7158e-07 | -19.8372 | 5.7158e-07 | -19.8372
Tekanan Terkoreksi | 929.8014 |  |  |  | 3 | Densitas air destilasi |  | U(pwform) | 4.5e-07 | Upw(tw) | 4.4213e-05 | -0.99652 | ml2/g |  | Meniskus | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 1
Humidity terkoreksi | 60.2761 | [6 empty] | B | 0.0002068 | [5 empty] | Repeatability | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 1
Suhu terkoreksi | 20.4427 | [6 empty] | U(pwt) | 4.3065e-05
2 ml | [7 empty] | U(dpw) | 1e-05
Koefiesen | Nilai | Konversi
pb | 7950 | 7.95 |  |  | 4 | Densitas udara |  | pa | 0.0010972 | U(pa) | 1.4091e-05 | 0.87153 | ml2/g
pa | 0.0010972 | [6 empty] | PP | 1e-05
pw | 0.99821 | [6 empty] | TT | -0.004
A | 1.0029 | [6 empty] | HH | -0.009
B | 0.99986 | [6 empty] | Uform | 0.00024
C | 1
m | 0.99092 |  |  |  | 5 | Densitas AT acuan |  | U(b) | 0.14 | U(pb) | 0.14 | 1.7252e-05 | ml2/g
4 ml |  |  |  |  | 6 | Koefisien muai termal |  | y | 9.9e-06 | Uy | 5.7158e-07 | -19.8372 | C.ml
Koefiesen | Nilai | Konversi
pb | 7950 | 7.95 |  |  | 7 | Meniskus |  | pi | 3.1429 | Umeniskus | 0.00062334 | 1
pa | 0.0010972
pw | 0.99821 |  |  |  | 8 | Repeatability |  | - | - | Urepeat | 0.0017555 | 1
A | 1.0029
B | 0.99986 |  |  |  |  | 4 ml
C | 1 |  |  |  |  | Komponen | Koefisien | Simbol koef | Nilai koef | Ketidakpastian baku (U) | nilai U | Koefisien Sesitivitas (ci) | Satuan
m | 0.99092 |  |  |  | 1 | Massa |  | Ul | 0.00041102 | Um | 0.00058287 | 1.0028 | ml/g
[8 empty] | dm | 0.00015
6 ml
Koefiesen | Nilai | Konversi |  |  | 2 | Suhu air destilasi |  | dt | 0.06 | Ut | 0.25368 | -9.8371e-06 | ml/C
pb | 7950 | 7.95 | [5 empty] | U(tw) | 0.20861
pa | 0.0010972 | [6 empty] | U(ts) | 0.14434
pw | 0.99821
A | 1.0029 |  |  |  | 3 | Densitas air destilasi |  | U(pwform) | 4.5e-07 | Upw(tw) | 4.4213e-05 | -0.99652 | ml2/g
B | 0.99986 | [6 empty] | B | 0.0002068
C | 1 | [6 empty] | U(pwt) | 4.3065e-05
m | 0.99092 | [6 empty] | U(dpw) | 1e-05
8 ml |  |  |  |  | 4 | Densitas udara |  | pa | 0.0010972 | U(pa) | 1.4091e-05 | 0.87153 | ml2/g
Koefiesen | Nilai | Konversi | [5 empty] | PP | 1e-05
pb | 7950 | 7.95 | [5 empty] | TT | -0.004
pa | 0.0010972 | [6 empty] | HH | -0.009
pw | 0.99821 | [6 empty] | Uform | 0.00024
A | 1.0029
B | 0.99986 |  |  |  | 5 | Densitas AT acuan |  | U(b) | 0.14 | U(pb) | 0.14 | 1.7252e-05 | ml2/g
C | 1
m | 0.99092 |  |  |  | 6 | Koefisien muai termal |  | y | 9.9e-06 | Uy | 5.7158e-07 | -19.8372 | C.ml
10 ml |  |  |  |  | 7 | Meniskus |  | pi | 3.1429 | Umeniskus | 0.00062334 | 1
Koefiesen | Nilai | Konversi
pb | 7950 | 7.95 |  |  | 8 | Repeatability |  | - | - | Urepeat | 0.0017555 | 1
pa | 0.0010972
pw | 0.99821 |  |  |  |  | 6 ml
A | 1.0029 |  |  |  |  | Komponen | Koefisien | Simbol koef | Nilai koef | Ketidakpastian baku (U) | nilai U | Koefisien Sesitivitas (ci) | Satuan
B | 0.99986 |  |  |  | 1 | Massa |  | Ul | 0.00041102 | Um | 0.00058287 | 1.0028 | ml/g
C | 1 | [6 empty] | dm | 0.00015
m | 0.99092
[5 empty] | 2 | Suhu air destilasi |  | dt | 0.06 | Ut | 0.25368 | -9.8371e-06 | ml/C
[8 empty] | U(tw) | 0.20861
[8 empty] | U(ts) | 0.14434
[5 empty] | 3 | Densitas air destilasi |  | U(pwform) | 4.5e-07 | Upw(tw) | 4.4213e-05 | -0.99652 | ml2/g
[8 empty] | B | 0.0002068
[8 empty] | U(pwt) | 4.3065e-05
[8 empty] | U(dpw) | 1e-05
[5 empty] | 4 | Densitas udara |  | pa | 0.0010972 | U(pa) | 1.4091e-05 | 0.87153 | ml2/g
[8 empty] | PP | 1e-05
[8 empty] | TT | -0.004
[8 empty] | HH | -0.009
[8 empty] | Uform | 0.00024
[5 empty] | 5 | Densitas AT acuan |  | U(b) | 0.14 | U(pb) | 0.14 | 1.7252e-05 | ml2/g
[5 empty] | 6 | Koefisien muai termal |  | y | 9.9e-06 | Uy | 5.7158e-07 | -19.8372 | C.ml
[5 empty] | 7 | Meniskus |  | pi | 3.1429 | Umeniskus | 0.00062334 | 1
[5 empty] | 8 | Repeatability |  | - | - | Urepeat | 0.0017555 | 1
8 ml
[6 empty] | Komponen | Koefisien | Simbol koef | Nilai koef | Ketidakpastian baku (U) | nilai U | Koefisien Sesitivitas (ci) | Satuan
[5 empty] | 1 | Massa |  | Ul | 0.00041102 | Um | 0.00058287 | 1.0028 | ml/g
[8 empty] | dm | 0.00015
[5 empty] | 2 | Suhu air destilasi |  | dt | 0.06 | Ut | 0.25368 | -9.8371e-06 | ml/C
[8 empty] | U(tw) | 0.20861
[8 empty] | U(ts) | 0.14434
[5 empty] | 3 | Densitas air destilasi |  | U(pwform) | 4.5e-07 | Upw(tw) | 4.4213e-05 | -0.99652 | ml2/g
[8 empty] | B | 0.0002068
[8 empty] | U(pwt) | 4.3065e-05
[8 empty] | U(dpw) | 1e-05
[5 empty] | 4 | Densitas udara |  | pa | 0.0010972 | U(pa) | 1.4091e-05 | 0.87153 | ml2/g
[8 empty] | PP | 1e-05
[8 empty] | TT | -0.004
[8 empty] | HH | -0.009
[8 empty] | Uform | 0.00024
[5 empty] | 5 | Densitas AT acuan |  | U(b) | 0.14 | U(pb) | 0.14 | 1.7252e-05 | ml2/g
[5 empty] | 6 | Koefisien muai termal |  | y | 9.9e-06 | Uy | 5.7158e-07 | -19.8372 | C.ml
[5 empty] | 7 | Meniskus |  | pi | 3.1429 | Umeniskus | 0.00062334 | 1
[5 empty] | 8 | Repeatability |  | - | - | Urepeat | 0.0017555 | 1
10 ml
[6 empty] | Komponen | Koefisien | Simbol koef | Nilai koef | Ketidakpastian baku (U) | nilai U | Koefisien Sesitivitas (ci) | Satuan
[5 empty] | 1 | Massa |  | Ul | 0.00041102 | Um | 0.00058287 | 1.0028 | ml/g
[8 empty] | dm | 0.00015
[5 empty] | 2 | Suhu air destilasi |  | dt | 0.06 | Ut | 0.25368 | -9.8371e-06 | ml/C
[8 empty] | U(tw) | 0.20861
[8 empty] | U(ts) | 0.14434
[5 empty] | 3 | Densitas air destilasi |  | U(pwform) | 4.5e-07 | Upw(tw) | 4.4213e-05 | -0.99652 | ml2/g
[8 empty] | B | 0.0002068
[8 empty] | U(pwt) | 4.3065e-05
[8 empty] | U(dpw) | 1e-05
[5 empty] | 4 | Densitas udara |  | pa | 0.0010972 | U(pa) | 1.4091e-05 | 0.87153 | ml2/g
[8 empty] | PP | 1e-05
[8 empty] | TT | -0.004
[8 empty] | HH | -0.009
[8 empty] | Uform | 0.00024
[5 empty] | 5 | Densitas AT acuan |  | U(b) | 0.14 | U(pb) | 0.14 | 1.7252e-05 | ml2/g
[5 empty] | 6 | Koefisien muai termal |  | y | 9.9e-06 | Uy | 5.7158e-07 | -19.8372 | C.ml
[5 empty] | 7 | Meniskus |  | pi | 3.1429 | Umeniskus | 0.00062334 | 1
[5 empty] | 8 | Repeatability |  | - | - | Urepeat | 0.0017555 | 1

## Budget Ketidakpastian
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
| Besaran yang diukur : | Volume
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Gelas Ukur | 2 | ml
Model matematis :
Database CMC
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi | Tipe | Range 1 | Range 2 | CMC
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gelas Ukur | 2 | 10 | 0.021
1 | Massa | mg | Normal | 0.00058287 | 1 | 60 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058448 | 3.4162e-07 | 1.945e-15 | Gelas Ukur | 11 | 50 | 0.049
2 | Suhu air destilasi | mg | Normal | 0.25368 | 1 | 60 | 0.25368 | -9.8371e-06 | -2.4955e-06 | 6.2274e-12 | 6.4633e-25 | Gelas Ukur | 51 | 100 | 0.079
3 | Densitas air destilasi | mg | Normal | 4.4213e-05 | 1 | 60 | 4.4213e-05 | -0.99652 | -4.4059e-05 | 1.9412e-09 | 6.2804e-20 | Gelas Ukur | 101 | 500 | 0.25
4 | Densitas udara | mg | t-student | 1.4091e-05 | 1 | 60 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.2281e-05 | 1.5082e-10 | 3.7912e-22 | Buret | 2 | 10 | 0.008
5 | Densitas AT acuan | mg | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1.7252e-05 | 1.2077e-06 | 1.4584e-12 | 3.545e-26 | Buret | 11 | 25 | 0.011
6 | Koefisien muai termal | mg | Rect | 5.7158e-07 | 1 | 50 | 5.7158e-07 | -19.8372 | -1.1338e-05 | 1.2856e-10 | 3.3056e-22 | Buret | 26 | 50 | 0.014
7 | Meniskus | mg | Rect | 0.00062334 | 1 | 50 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 3.8855e-07 | 3.0195e-15 | Buret | 51 | 100 | 0.027
8 | Repeatability | mg | Normal | 0.0017555 | 1 | 4 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 3.0818e-06 | 2.3743e-12 | Pipet Ukur | 1 | 5 | 0.0035
| Sums | [8 empty] | 3.8142e-06 | 2.3793e-12 | Pipet Ukur | 6 | 10 | 0.0056
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.001953 |  | Pipet Ukur | 11 | 25 | 0.0097
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 6.1144 |  | Pipet Ukur | 26 | 50 | 0.018
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.4469 |  | Pipet Ukur | 51 | 100 | 0.053
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 |  | Labu Ukur | 25 | 25 | 0.01
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 | ml | Labu Ukur | 50 | 50 | 0.017
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, g | [8 empty] | 4.7788e-06 | l | Labu Ukur | 100 | 100 | 0.023
| CMC | [8 empty] | 0.021 | ml | Labu Ukur | 250 | 250 | 0.041
[12 empty] | Labu Ukur | 500 | 500 | 0.074
[12 empty] | Pipet Volume | 5 | 5 | 0.0024
[12 empty] | Pipet Volume | 10 | 10 | 0.0025
| UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC | [10 empty] | Pipet Volume | 20 | 20 | 0.0035
| Besaran yang diukur : | Volume
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Gelas Ukur | 4 | ml
Model matematis :
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Massa | mg | Normal | 0.00058287 | 1 | 60 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058448 | 3.4162e-07 | 1.945e-15
| Suhu air destilasi | mg | Normal | 0.25368 | 1 | 60 | 0.25368 | -9.8371e-06 | -2.4955e-06 | 6.2274e-12 | 6.4633e-25
| Densitas air destilasi | mg | Normal | 4.4213e-05 | 1 | 60 | 4.4213e-05 | -0.99652 | -4.4059e-05 | 1.9412e-09 | 6.2804e-20
| Densitas udara | mg | t-student | 1.4091e-05 | 1 | 60 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.2281e-05 | 1.5082e-10 | 3.7912e-22
| Densitas AT acuan | mg | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1.7252e-05 | 1.2077e-06 | 1.4584e-12 | 3.545e-26
| Koefisien muai termal | mg | Rect | 5.7158e-07 | 1 | 50 | 5.7158e-07 | -19.8372 | -1.1338e-05 | 1.2856e-10 | 3.3056e-22
| Meniskus | mg | Rect | 0.00062334 | 1 | 50 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 3.8855e-07 | 3.0195e-15
| Repeatability | mg | Normal | 0.0017555 | 1 | 4 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 3.0818e-06 | 2.3743e-12
| Sums | [8 empty] | 3.8142e-06 | 2.3793e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.001953
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 6.1144
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.4469
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 | ml
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, g | [8 empty] | 4.7788e-06 | l
| CMC | [8 empty] | 0.021 | ml
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
| Besaran yang diukur : | Volume
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Gelas Ukur | 6 | ml
Model matematis :
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Massa | mg | Normal | 0.00058287 | 1 | 60 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058448 | 3.4162e-07 | 1.945e-15
| Suhu air destilasi | mg | Normal | 0.25368 | 1 | 60 | 0.25368 | -9.8371e-06 | -2.4955e-06 | 6.2274e-12 | 6.4633e-25
| Densitas air destilasi | mg | Normal | 4.4213e-05 | 1 | 60 | 4.4213e-05 | -0.99652 | -4.4059e-05 | 1.9412e-09 | 6.2804e-20
| Densitas udara | mg | t-student | 1.4091e-05 | 1 | 60 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.2281e-05 | 1.5082e-10 | 3.7912e-22
| Densitas AT acuan | mg | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1.7252e-05 | 1.2077e-06 | 1.4584e-12 | 3.545e-26
| Koefisien muai termal | mg | Rect | 5.7158e-07 | 1 | 50 | 5.7158e-07 | -19.8372 | -1.1338e-05 | 1.2856e-10 | 3.3056e-22
| Meniskus | mg | Rect | 0.00062334 | 1 | 50 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 3.8855e-07 | 3.0195e-15
| Repeatability | mg | Normal | 0.0017555 | 1 | 4 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 3.0818e-06 | 2.3743e-12
| Sums | [8 empty] | 3.8142e-06 | 2.3793e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.001953
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 6.1144
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.4469
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 | ml
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, g | [8 empty] | 4.7788e-06 | l
| CMC | [8 empty] | 0.021 | ml
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
| Besaran yang diukur : | Volume
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Gelas Ukur | 8 | ml
Model matematis :
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Massa | mg | Normal | 0.00058287 | 1 | 60 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058448 | 3.4162e-07 | 1.945e-15
| Suhu air destilasi | mg | Normal | 0.25368 | 1 | 60 | 0.25368 | -9.8371e-06 | -2.4955e-06 | 6.2274e-12 | 6.4633e-25
| Densitas air destilasi | mg | Normal | 4.4213e-05 | 1 | 60 | 4.4213e-05 | -0.99652 | -4.4059e-05 | 1.9412e-09 | 6.2804e-20
| Densitas udara | mg | t-student | 1.4091e-05 | 1 | 60 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.2281e-05 | 1.5082e-10 | 3.7912e-22
| Densitas AT acuan | mg | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1.7252e-05 | 1.2077e-06 | 1.4584e-12 | 3.545e-26
| Koefisien muai termal | mg | Rect | 5.7158e-07 | 1 | 50 | 5.7158e-07 | -19.8372 | -1.1338e-05 | 1.2856e-10 | 3.3056e-22
| Meniskus | mg | Rect | 0.00062334 | 1 | 50 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 3.8855e-07 | 3.0195e-15
| Repeatability | mg | Normal | 0.0017555 | 1 | 4 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 3.0818e-06 | 2.3743e-12
| Sums | [8 empty] | 3.8142e-06 | 2.3793e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.001953
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 6.1144
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.4469
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 | ml
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, g | [8 empty] | 4.7788e-06 | l
| CMC | [8 empty] | 0.021 | ml
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC
| Besaran yang diukur : | Volume
| Jenis alat yang dikalibrasi : | Gelas Ukur | 10 | ml
Model matematis :
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Massa | mg | Normal | 0.00058287 | 1 | 60 | 0.00058287 | 1.0028 | 0.00058448 | 3.4162e-07 | 1.945e-15
| Suhu air destilasi | mg | Normal | 0.25368 | 1 | 60 | 0.25368 | -9.8371e-06 | -2.4955e-06 | 6.2274e-12 | 6.4633e-25
| Densitas air destilasi | mg | Normal | 4.4213e-05 | 1 | 60 | 4.4213e-05 | -0.99652 | -4.4059e-05 | 1.9412e-09 | 6.2804e-20
| Densitas udara | mg | t-student | 1.4091e-05 | 1 | 60 | 1.4091e-05 | 0.87153 | 1.2281e-05 | 1.5082e-10 | 3.7912e-22
| Densitas AT acuan | mg | Normal | 0.14 | 2 | 60 | 0.07 | 1.7252e-05 | 1.2077e-06 | 1.4584e-12 | 3.545e-26
| Koefisien muai termal | mg | Rect | 5.7158e-07 | 1 | 50 | 5.7158e-07 | -19.8372 | -1.1338e-05 | 1.2856e-10 | 3.3056e-22
| Meniskus | mg | Rect | 0.00062334 | 1 | 50 | 0.00062334 | 1 | 0.00062334 | 3.8855e-07 | 3.0195e-15
| Repeatability | mg | Normal | 0.0017555 | 1 | 4 | 0.0017555 | 1 | 0.0017555 | 3.0818e-06 | 2.3743e-12
| Sums | [8 empty] | 3.8142e-06 | 2.3793e-12
| Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg | [8 empty] | 0.001953
| Dearajat kebebasan efektif, veff | [8 empty] | 6.1144
| Faktor cakupan, k-student for veff and CL 95% | [8 empty] | 2.4469
| Ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, mg | [8 empty] | 0.0047788 | ml
| Atau ketidakpastian bentangan, U = kuc, g | [8 empty] | 4.7788e-06 | l
| CMC | [8 empty] | 0.021 | ml

## Sertifikat
S E R T I F I K A T K A L I B R A S I
C A L I B R A T I O N C E R T I F I C A T E
Nomor / Number : 0187-2.3/KALIBRASI BBLM/XII/2025
IDENTITAS ALAT
INSTRUMENT DETAILS
| Nama Alat |  | : | Gelas Ukur
Instrument Name
| Merek |  | : | Iwaki
Brand
| Tipe |  | : | -
Type
| Nomor Identifikasi |  | : | 1
Identification Number
| Nomor Seri |  | : | -
Serial Number
| Lain-lain |  | : | Kapasitas |  | : 10 ml
| Others |  |  | Kecermatan |  | : -
IDENTITAS PEMILIK
Owner’s Identification
| Nama |  | : | UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Jawa Barat
Designation
| Alamat |  | : | Jl. A. H. Nasution No. 117, Pasir Endah, Kec. ujung Berung, Bandung 40619
Address
Halaman 1 dari 2 halaman
Page of page
Diterbitkan Tanggal 17 Desember 2025
Date of Issue
Penguji Mutu Barang Ahli Madya
Elis Sofianti
NIP. 197109301994032002
[5 empty] | Nomor | : 0187-2.3/KALIBRASI BBLM/XII/2025
[5 empty] | No. Order | : K683-1
[5 empty] | Halaman | : 2 dari 2
SPESIFIKASI ALAT
| Nama |  |  | : Gelas Ukur
| Merek / Tipe |  |  | : Iwaki / -
| No. Identifikasi / No. Seri |  |  | : 1 / -
| Kapasitas |  |  | : 10 ml
| Kecermatan |  |  | : - |  |  | Kondisi ruang
| Prosedur Kalibrasi |  |  | : SNSU PK.M-05:2023 |  |  | Temperatur | : (20,4 ± 0,3) °C
| Tanggal Terima |  |  | : 24 November 2025 |  |  | Kelembaban | : (60,0 ± 0,3) %RH
| Tanggal Kalibrasi |  |  | : 1 Desember 2025 |  |  | Tekanan | : (699 ± 1) mmHg
| Lokasi Alat |  |  | : Lab Volumetrik BBSPJILM
Timbangan Analitik
| Sebelum penyetelan |  |  | : Koreksi pembacaan Timbangan dilakukan pada beban
200 g sebesar 0,0025 g.
| Setelah Penyetelan |  |  | : Timbangan dilakukan penyetelan sebelum dilakukan
kalibrasi sesuai dengan prosedur manufaktur.
HASIL KALIBRASI
|  | Volume Nominal |  | Koreksi |  | Ketidakpastian U95% (k=2)
|  | (mL) |  | (mL) |  | (mL)
|  | 2 |  | 1.0064 |  | 0.021
|  | 4 |  | 3.0064 |  | 0.021
|  | 6 |  | 5.0064 |  | 0.021
|  | 8 |  | 7.0064 |  | 0.021
|  | 10 |  | 9.0064 |  | 0.021
Catatan :
1. Alat ini dikalibrasi dengan Timbangan Analitik AND-MH300 ns: 13504868 dan Termohygrometer Rotronic ns: A20010112 yang tertelusur ke SI melalui LK-001-IDN.

## Thermohygro
| Suhu (°C) | %RH | Tekanan | Thermohygro Rotronic data 2025
Awal | 20.1 | 60.5 | 693.9235 | Koreksi suhu |  |  | Koreksi RH |  |  | Koreksi Tekanan
Akhir | 20.7 | 60 | 695.2674 | T (°C) | Koreksi | U95 | RH (%) | Koreksi | U95 | Tekanan | Koreksi | U95
Rata2 | 20.4 | 60.25 | 694.5954 | 20 | 0.1 | 2 | 40 | 0.2 | 2.5 | 940 | 4 | 1
Terkoreksi | 20.444 | 60.0265 | 699.4613 | 25 | -0.2 | 2 | 50 | -0.3 | 2.8 | 960 | 3 | 1
U95 | 2 | 2.6198 | 0.75002 | 30 | -0.3 | 2 | 60 | -0.3 | 3.2 | 980 | 3 | 1
Fluktuasi suhu | 0.3 | 0.25 | 0.67195 | 35 | -0.6 | 2 | 70 | -0.1 | 2 | 990 | 3 | 1
Flu+U95 | 2.3 | 2.8698 | 1.422 | 40 | -0.7 | 2 | 80 | -0.6 | 2.6 | 1000 | 3 | 1
Kondisi Ruang | 20,4 ± 0,3 | 60,0 ± 0,3 | 699 ± 1 | [6 empty] | 1010 | 3 | 1
[10 empty] | 1020 | 3 | 1
[10 empty] | 1030 | 3 | 1
[10 empty] | 1040 | 3 | 1
[10 empty] | 1050 | 2 | 1
[10 empty] | 1060 | 2 | 1

## Database
Rotronik Suhu |  |  |  |  | Rotronik Kelembaban |  |  |  |  | Rotronik tekanan |  |  |  |  | Testo |  |  | Timbangan HM |  |  | Timbangan Scientech |  |  | Timbangan Sartorius LC5101S |  |  | Merek | N/S | Resolusi | Ketidakpastian
Standar Terkoreksi | Pembacaan alat | Koreksi | Uncertainty |  | Standar Terkoreksi | Pembacaan | Koreksi | Ketidakpastian |  | Pembacaan | Aktual | Koreksi | U95 |  | Pembacaan Alat | Koreksi | Ketidakpastian | Beban | Koreksi (g) | U95 (mg) | Beban | Koreksi (g) | U95 (mg) | Beban | Koreksi (g) | U95 (mg) | AND HM 300 | 13504868 | 0.0001 | 0.00082
20 | 19.9 | 0.1 | 2 |  | 40 | 39.8 | 0.2 | 2.5 |  | 940 | 936 | 4 | 1 |  | 16.3 | 0.1 | 0.4 | 30 | 5e-05 | 0.12 | 50 | 0 | 2.7 | 250 | -0.002 | 2.1 | Sartorius 5101S | 90602105 | 0.001 | 0.0085
25 | 25.2 | -0.2 | 2 |  | 50 | 50.3 | -0.3 | 2.8 |  | 960 | 957 | 3 | 1 |  | 18 | -0.2 | 0.4 | 60 | 0.0003 | 0.12 | 100 | -0.001 | 2.7 | 500 | -0.01 | 2.3 | Scientech SP 2050D | 9249 | 0.001 | 0.0027
30 | 30.3 | -0.3 | 2 |  | 60 | 60.3 | -0.3 | 3.2 |  | 980 | 977 | 3 | 1 |  | 19.3 | -0.2 | 0.4 | 90 | 0.00048 | 0.12 | 150 | -0.002 | 2.7 | 1000 | -0.018 | 2.7
35 | 35.6 | -0.6 | 2 |  | 70 | 70.1 | -0.1 | 2 |  | 990 | 987 | 3 | 1 |  | 20.1 | -0.2 | 0.4 | 120 | 0.00056 | 0.12 | 200 | -0.001 | 2.7 | 1500 | -0.023 | 3.5 | Testo 110
40 | 40.7 | -0.7 | 2 |  | 80 | 80.6 | -0.6 | 2.6 |  | 1000 | 997 | 3 | 1 |  | 21.1 | -0.1 | 0.4 | 150 | 0.00055 | 0.12 | 250 | -0.002 | 2.7 | 2000 | -0.029 | 3.9
[10 empty] | 1010 | 1007 | 3 | 1 |  | 24.2 | -0.2 | 0.4 | 180 | 0.00035 | 0.15 | 300 | -0.004 | 1.9 | 2500 | -0.029 | 4.8 | Rotronik
[10 empty] | 1020 | 1017 | 3 | 1 |  | 25.1 | -0.1 | 0.4 | 210 | 0.00033 | 0.14 | 350 | -0.008 | 1.9 | 3000 | -0.03 | 4.5
[10 empty] | 1030 | 1027 | 3 | 1 |  | 26.1 | -0.1 | 0.4 | 240 | 5e-05 | 0.15 | 400 | -0.004 | 1.9 | 3500 | -0.024 | 6.3
[10 empty] | 1040 | 1037 | 3 | 1 |  | 30.1 | -0.1 | 0.3 | 270 | 0.00015 | 0.82 | 450 | -0.006 | 1.9 | 4000 | -0.027 | 6.7
[10 empty] | 1050 | 1048 | 2 | 1 |  |  |  |  | 300 | 0.00058 | 0.82 | 500 | -0.008 | 2.1 | 5000 | -0.035 | 8.5
[10 empty] | 1060 | 1058 | 2 | 1
List | CMC Gelas Ukur |  |  |  | CMC Labu Ukur |  |  | Buret |  |  |  | Pipet Ukur |  |  |  | Pipet Volume |  | IF
Gelas Ukur | Range |  | CMC |  | kap | CMC |  | Range |  | CMC |  | Range |  | cmc |  | kap | CMC
Labu Ukur | 2 | 10 | 0.021 |  | 25 | 0.01 |  | 2 | 10 | 0.008 |  | 1 | 5 | 0.0035 |  | 5 | 0.0024
Buret | 11 | 50 | 0.049 |  | 50 | 0.017 |  | 11 | 25 | 0.011 |  | 6 | 10 | 0.0056 |  | 10 | 0.0025
Pipet Ukur | 51 | 100 | 0.079 |  | 100 | 0.023 |  | 26 | 50 | 0.014 |  | 11 | 25 | 0.0097 |  | 20 | 0.0035
Pipet Volume | 101 | 500 | 0.25 |  | 250 | 0.041 |  | 51 | 100 | 0.027 |  | 26 | 50 | 0.018
[5 empty] | 500 | 0.074 | [5 empty] | 51 | 100 | 0.053
| Tipe | Range 1 | Range 2 | CMC |  |  |  | 25 | Labu Ukur
| Gelas Ukur | 2 | 10 | 0.021
| Gelas Ukur | 11 | 50 | 0.049 |  |  |  | Output
| Gelas Ukur | 51 | 100 | 0.079 |  |  |  | 0.01
| Gelas Ukur | 101 | 500 | 0.25
| Buret | 2 | 10 | 0.008
| Buret | 11 | 25 | 0.011
| Buret | 26 | 50 | 0.014
| Buret | 51 | 100 | 0.027
| Pipet Ukur | 1 | 5 | 0.0035
| Pipet Ukur | 6 | 10 | 0.0056
| Pipet Ukur | 11 | 25 | 0.0097
| Pipet Ukur | 26 | 50 | 0.018
| Pipet Ukur | 51 | 100 | 0.053
| Labu Ukur | 25 | 25 | 0.01
| Labu Ukur | 50 | 50 | 0.017
| Labu Ukur | 100 | 100 | 0.023
| Labu Ukur | 250 | 250 | 0.041
| Labu Ukur | 500 | 500 | 0.074
| Pipet Volume | 5 | 5 | 0.0024
| Pipet Volume | 10 | 10 | 0.0025
| Pipet Volume | 20 | 20 | 0.0035